## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
4 | Ստացիոնար թվային ուլտրաձայնային համակարգ կոնվեքսային, գծային և սեկտոր-ֆազային տվիչներով // Stationary digital ultrasound system with convex, linear and sector-phase transducers // Стационарная цифровая ультразвуковая система с конвексным, линейным и секторно-фазовым датчиками | Ստացիոնար թվային ուլտրաձայնային համակարգ կոնվեքսային, գծային և սեկտոր-ֆազային տվիչներով | Stationary digital ultrasound system with convex, linear and sector-phase transducers | Стационарная цифровая ультразвуковая система с конвексным, линейным и секторно-фазовым датчиками | 1
|  | Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ նախատեսված բազմապրոֆիլ ախտորոշման համար։ Համակարգը պետք է ապահովի առաջադեմ պատկերավորում հետևյալ ոլորտներում՝ որովայնի հետազոտություն, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, սրտաբանություն, մկանա-ոսկրային համակարգ, անգիոլոգիա, ուրոլոգիա, մակերեսային տեղակայված օրգաններ և կառուցվածքներ, մանկաբուժություն, նեոնատոլոգիա, օրթոպեդիա, ուռուցքաբանություն, տրանսկրանիալ հետազոտություն, տրանսռեկտալ հետազոտություն | A stationary ultrasound system designed for multidisciplinary diagnostics. The system should provide advanced visualization in the following areas: abdominal examination, obstetrics, gynecology, cardiology, musculoskeletal system, angiology, urology, superficially located organs and structures, pediatrics, neonatology, orthopedics, oncology, transcranial examination, transrectal examination | Стационарная ультразвуковая система, предназначенная для многопрофильной диагностики. Система должна обеспечивать расширенную визуализацию в следующих областях: абдоминальные исследования, акушерство, гинекология, кардиология, скелетно-мышечная система, ангиология, урология, поверхностно расположенные органы и структуры, педиатрия, неонатология, ортопедия, онкология, транскраниальные исследования, трансректальные исследования
|  | Մասնագիտացված ծրագրերի փաթեթներ. (ոչ պակաս քան) | Specialized programs packages: (not less than) | Пакеты специализированных программ: (не менее чем)
|  | Որովայնի հետազոտությունների, մակերեսային տեղակայված օրգանների և կառույցների, մկանային-ոսկրային համակարգի, ծննդօգնության (Ներարգանդային պտղի զարգացման հետևման արձանագրություն, Բազմապտուղ հղիության հաշվարկման ծրագրեր, Հոդային դիսպլազիայի հաշվարկման ծրագրեր), գինեկոլոգիայի, մանկաբուժության, ուրոլոգիայի, նորածնաբուժության, օնկոլոգիայի, գանգուղեղային հետազոտությունների, սրտաբանության, անգիոլոգիայի, օրթոպեդիայի, ինչպես նաև ԳԴՔ (Գունավոր դոպլերային քարտեզագրում) և ԷԴ (Էներգետիկ դոպլեր) ռեժիմներում ակկումուլյացիայի (կուտակման) հաշվարկման (գույնի կուտակում օգտագործողի կողմից ընտրված ժամանակահատվածում) ծրագրերի առկայություն | Availability of the programs for abdominal studies, for superficially located organs and structures, for the musculoskeletal system, for obstetrics (Protocol for monitoring intrauterine fetal development, Calculation programs for multiple pregnancies, Calculation programs for joint dysplasia), for gynecology, for pediatrics, for urology, for neonatology, for oncology, for transcranial studies, for cardiology, for angiology, for orthopedics, for calculating accumulation in the CDM (color doppler mapping) and ED (energy doppler) modes (accumulation of color over a user-selectable period of time) | Наличие программ для абдоминальных исследований, для поверхностно расположенных органов и структур, для скелетно-мышечной системы, для акушерства (Протокол отслеживания внутриутробного развития плода, Программы расчетов для многоплодной беременности, Программы расчетов для суставной дисплазии), для гинекологии, для педиатрии, для урологии, для неонатологии, для онкологии, для транскраниальных исследований, для кардиологии, для ангиологии, для ортопедии, для расчёта аккумуляции в режиме ЦДК (цветового доплеровского картирования) и ЭД (энергетического доплера) (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени)
|  | Տրիպլեքս ռեժիմի աջակցության համար ծրագրի առկայություն՝ В+CFM+PW կամ CW, B+PD+PW, B+TVI+TDI (TVI միացված տարբերակի առկայության դեպքում) | Availability of a program for triplex mode support: B+CFM+PW, B+PD+PW, B+TVI+TDI (if the TVI option is enabled) | Наличие программы для поддержки триплексного режима: В+CFM+PW или CW, B+PD+PW, B+TVI+TDI (при наличии подключенной опции TVI)
|  | Սթրեսս-էխո հետազոտությունների անցկացման և պրոտոկոլավորման մասնագիտացված ծրագրի հնարավորության առկայություն. երկար կինոհանգույցի ձայնագրում ոչ պակաս քան 87,5 վայրկյան | A specialized program for conducting and logging stress echo studies: Recording a long film loop of not less than 87,5 seconds | Специализированная программа для проведения и протоколирования стресс-эхо исследований: Запись длительной кинопетли не менее чем 87,5 сек
|  | Ձախ փորոքի գլոբալ կծկման ֆունկցիայի ավտոմատ ոչ դոպլերային քանակական գնահատման մասնագիտացված ծրագրի առկայություն՝ հաշվարկված Սիմփսոնի բանաձևով. ձախ փորոքի խոռոչի ավտոմատ ուրվագծում, Սրտի ռիթմի հաճախության, ձախ փորոքի արտամղման ֆրակցիայի, սրտի րոպեական ծավալի, ձախ փորոքի հարվածային ծավալի, ձախ փորոքի վերջնական դիաստոլիկ և վերջնական սիստոլիկ ծավալների ավտոմատ հաշվարկ | A specialized program for automatic Doppler quantification of the global contractile function of the left ventricle (LV), calculated according to the Simpson formula: Automatic contouring of the LV cavity; Automatic calculation of heart rate, LV ejection fraction, minute heart volume, LV stroke volume, final diastolic and final systolic LV volumes | Специализированная программа для автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции левого желудочка (ЛЖ), рассчитанной по формуле Симпсона: Автоматическое оконтуривание полости ЛЖ; Автоматический расчет частоты сердечного ритма, фракции выброса ЛЖ, минутного объема сердца, ударного объема ЛЖ, конечного диастолического и конечного систолического объемов ЛЖ
|  | Գծային և սեկտորային տվիչների հետ համատեղելի տրապեցոիդային կամ նույն ֆունկցիոնալով սկանավորման «վիրտուալ կոնվեքսային» ծրագրի առկայություն | Availability of a trapezoidal or equivalent specialized "Virtual Convex" scanning software compatible with linear and sector transducers | Наличие программы трапециевидного или аналогичного функционала «виртуального конвекса» для сканирования, совместимой с линейными и секторными датчиками
|  | Բոլոր տվիչների հետ համատեղելի կոդավորված հյուսվածքային հարմոնիկայի կամ նույն ֆունկցիոնալով ռեժիմն ապահովելու համար ծրագրի առկայություն | Encoded Tissue Harmonic Imaging or equivalent functional software, compatible with all types of transducers | Наличие программы кодированной тканевой гармоники или аналогичного функционала, совместимой со всеми типами датчиков
|  | Ֆազային ինվերսիայի հարմոնիկայի աջակցման համար ծրագրի առկայություն | Availability of a program for harmonic phase inversion support | Наличие программы для поддержки гармоники фазовой инверсии
|  | Պատկերի լայնակի և ռադիալ միատարրության անընդհատ օպտիմալացման ռեժիմի համար, ինչպես նաև հյուսվածքի պատկերի պայծառության համար ծրագրի առկայություն | Availability of a program to support continuous optimization of the transverse and radial uniformity of the image, as well as the brightness of the tissue image. | Наличие программы для поддержки режима непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани
|  | Պանորամային սկանավորման ռեժիմի հատուկ ծրագրի հնարավորություն՝ համատեղելի բոլոր տվիչների հետ | A specialized program to support panoramic scanning mode compatible with all imaging transducers | Специализированная программа для поддержки режима панорамного сканирования, совместимого со всеми визуализирующими датчиками
|  | Ադապտիվ ալգորիթմի վրա հիմնված պատկերի ստացման ռեժիմի աջակցման համար ծրագրի առկայություն. մշակված և հիմնական պատկերների միաժամանակյա ցուցադրում, համատեղելիություն բոլոր տեսակի տվիչների հետ, համատեղելիություն վիզուալիզացիայի բոլոր ռեժիմների հետ, ներառյալ 3D / 4D | Availability of a program to support image acquisition mode based on an adaptive algorithm: simultaneous display of processed and fundamental images, compatibility with all types of transducers, compatibility with all visualization modes, including 3D/4D | Наличие программы для поддержки режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма: одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений, совместимость со всеми типами датчиков, совместимость со всеми режимами визуализации, в том числе 3D/4D
|  | Ոչ դոպլերային կամ դոպլերային թվային տեխնոլոգիայի միջոցով իրական ժամանակում մազանոթնոթներում արյան հունի ճշգրիտ պատկերման աջակցող ծրագրի առկայություն․ B-ռեժիմում միայն հոսքերի վիզուալիզացիա՝ առանց ստատիկ կառուցվածքների; Արյան հոսքի վիզուալիզացիա ամբողջ պատկերի վրա, «հետաքրքրության շրջանի» կողմից տարածական սահմանափակման բացակայություն; Գծային և կոնվեքսային տվիչների հետ համատեղելիություն | A specialized program to support non-Doppler or Doppler digital technology for accurate visualization of blood flow in capillaries in real time: B-mode visualization of only flows without static structures; Visualization of blood flow in the entire image, no spatial limitation of the "area of interest"; Support on linear and convective sensors | Специализированная программа для поддержки недопплеровской или допплеровской цифровой технологии точной визуализации потока крови в капилярах в реальном масштабе времени: Визуализация в В-режиме только потоков без статических структур; Визуализация кровотока на всем изображении, отсутствие пространственного ограничения «областью интереса»; Поддержка на линейных и конвексных датчиках
|  | Ուլտրաձայնային հետազոտության փուլերի ավտոմատացման և արձանագրման (протоколирования) մասնագիտացված ծրագիր. Գործարանային պրոտոկոլներ և օգտագործողի պրոտոկոլների խմբագիր; Աննոտացիաների ավտոմատ լրացում, սկանավորման և չափումների ակտիվացման ռեժիմների փոխարկում | Availability of a program for automation and logging of ultrasound examination stages: factory protocols and user protocol editor; automatic filling of annotations, switching of scanning modes and activation of measurements | Наличие программы для автоматизации и протоколирования этапов ультразвукового исследования: заводские протоколы и редактор пользовательских протоколов; автоматическое заполнение аннотаций, переключения режимов сканирования и активация измерений
|  | Պտղի հիմնական կենսաչափական պարամետրերի ավտոմատ հայտնաբերման, եզրագծման և չափման մասնագիտացված ծրագրի հնարավորություն | A specialized program for automatic detection, contouring and measurement of the main biometric parameters of the fetus | Специализированная программа для автоматического обнаружения, оконтуривания и измерения основных биометрических параметров плода
|  | Միզապարկի չափսերի ավտոմատ հաշվարկման և դրա ծավալը որոշելու մասնագիտացված ծրագրի հնարավորություն | A specialized program for automatically calculating the size of the bladder and determining its volume | Специализированная программа для автоматического рассчета размеров мочевого пузыря и определение его объема
|  | В-ռեժիմում պատկերների ավտոմատ օպտիմիզացման մասնագիտացված ծրագիր՝ հիմնված հյուսվածքների ակուստիկ հատկությունների վրա | Availability of a program for automatic image optimization in B-mode based on the acoustic properties of tissues | Наличие программы для автоматической оптимизации изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей
|  | Գունավոր քարտեզագրման ռեժիմում պատկերների ավտոմատ օպտիմիզացման մասնագիտացված ծրագիր | Availability of a program for automatic image optimization in color mapping mode | Наличие программы для автоматической оптимизации изображения в режиме цветового картирования
|  | TGC պատկերների ավտոմատ օպտիմազացման կամ նույն ֆունկցիոնալով մասնագիտացված ծրագիր | A specialized program for automatic TGC images optimization or similar functionality | Специализированная программа для автоматической оптимизации изображений TGC или аналогичной функциональности
|  | Դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ օպտիմիզացման մասնագիտացված ծրագիր. Բազային գծի ավտոմատ շտկում; PRF-ի ավտոմատ շտկում; Անկյունի ավտոմատ շտկում; Ավտոմատ սպեկտրի ինվերսիա | Availability of a program for automatic optimization of the Doppler spectrum: Automatic baseline correction; Automatic PRF correction; Automatic angle correction; Automatic spectrum inversion | Наличие программы для автоматической оптимизации допплеровского спектра: Автоматическая корректировка базовой линии; Автоматическая корректировка PRF; Автоматическая корректировка угла; Автоматическое инвертирование спектра
|  | Դոպլերի սպեկտրի ավտոմատ հաշվարկման մասնագիտացված ծրագիր իրական տրիպլեքս ռեժիմում | Availability of a program for automatic calculation of the Doppler spectrum in real triplex mode | Наличие программы для автоматического обсчёта допплеровского спектра в реальном триплексном режиме
|  | Ծրագրի առկայություն՝ նախկինում պահպանված պատկերների վրա հետևյալ պարամետրերը կարգավորելու համար. B-ռեժիմ՝ ուժեղացում, դինամիկ տիրույթ, ճնշում, գունային գամմայի և կեղծ-գունավորման քարտեզների ընտրություն, M-ռեժիմի ակտիվացում; CFM/PDI-ռեժիմ՝ ռեժիմի միացում/անջատում, ուժեղացում, բալանսի կարգավորում, գունային գամմայի ընտրություն; PW-ռեժիմ՝ ռեժիմի միացում/անջատում, ուժեղացում, դինամիկ տիրույթ, անկյան փոփոխություն, բազային գծի տեղաշարժ, պտտման (прокрутка) արագության ընտրություն, ցուցադրման ձևաչափի ընտրություն, գունային գամմայի և կեղծ գունավոր քարտեզների ընտրություն, ավտոմատ չափումներ; Կինոհանգույցի ռեժիմ՝ կինոհանգույցի պտտման արագություն | Availability of a program for setting and adjusting the following parameters on previously saved images: B-mode: gain, dynamic range, suppression, color gamut selection and pseudo-coloring maps, activation of M-mode; CFM/PDI mode: on/off mode, gain, balance adjustment, color gamut selection; PW mode: on/off mode, gain, dynamic range, angle change, baseline offset, scroll speed selection, display format selection, color gamut and pseudo-coloring maps, automatic measurements; Cinema mode: cinema scrolling speed | Наличие программы для настройки и регулировки следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима; СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы; PW-режим: включение/выключение режима, усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, автоматические измерения; Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли
|  | Ուլտրաձայնային պատկերների արխիվացման և թվային մշակման ծրագրի առկայություն. Հիվանդների արխիվների կազմում; Ստատիկ և դինամիկ պատկերների պահպանում Raw DICOM «հում» տվյալներով ձևաչափով; Նախկինում պահպանված պատկերների հետմշակում; Չափումների և հաշվարկների կատարում; Հետազոտությունների ​​զեկույցների դուրս բերում; Ուլտրաձայնային պատկերների պահպանում USB կրիչի վրա; Ստատիկ և դինամիկ պատկերների պահպանում ստանդարտ ձևաչափերով (jpg, avi, wmv) | Availability of a program for archiving and digitally processing ultrasound images: Compilation of patient archives; Saving static and dynamic images in Raw DICOM format "raw" data; Post-processing of previously saved images; Carrying out measurements and calculations; Output of research reports; Output of research reports; Saving ultrasound images on removable USB; Saving static and dynamic images in standard formats (jpg, avi, wmv) | Наличие программы для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений: Составление архивов пациентов; Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные; Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений; Проведение измерений и расчетов; Вывод отчётов об исследованиях; Вывод отчётов об исследованиях; Сохранение ультразвуковых изображений на сменных USB; Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах (jpg, avi, wmv)
|  | Արտաքին աշխատանքային կայանում արխիվացված ստատիկ պատկերների և կինոհանգույցների դիտման համար ծրագրի առկայություն | Availability of a program for viewing archived static images and film footage on an external workstation | Наличие программы для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции
|  | Հաճախակի կատարվող գործողությունների հաջորդականությունը ծրագրավորելու և համապատասխան ստեղն նշանակելու ծրագրի առկայություն | Availability of a program for programming a sequence of frequently performed actions with the assignment of the appropriate key | Наличие программы для программирования последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши
|  | Ուլտրաձայնային հետազոտության հաշվետվությունները կազմաձևելու և անհատականացնելու ծրագրի առկայություն՝ ուլտրաձայնային սարքի վրա պատկերներ և գծապատկերներ տեղադրելու հնարավորությամբ | Availability of a program for configuring and personalizing ultrasound reports with the ability to place images and graphs on an ultrasound machine | Наличие программы для настройки и персонализации отчетов об УЗИ исследованиях с возможностью размещения изображений и графиков на ультразвуковом аппарате
|  | Հաճախականությունը ոչ պակաս քան 1420 կադր/վայրկյան | Frame rate/sec not less than 1420 | Частота кадров/сек не менее чем 1420
|  | Մշակման ալիքների քանակը ոչ պակաս քան 220000 | Number of processing channels at least 220000 | Количество каналов обработки не менее чем 220000
|  | Դինամիկ տիրույթը ոչ պակաս քան 265 դԲ | Dynamic range not less than 265 dB | Динамический диапазон не менее чем 265 дБ
|  | Սկանավորման խորությունը ոչ պակաս քան 33 սմ | Scanning depth not less than 33 cm | Глубина сканирования не менее чем 33 см
|  | Համակարգի լրիվ հաճախականության տիրույթը ոչ պակաս քան 1,7-18 ՄՀց | Full frequency range of the system not less than in 1,7-18 MHz | Полный частотный диапазон работы системы не менее чем в диапазоне 1,7-18 МГц
|  | Տվիչների միացման պորտերի քանակը ոչ պակաս քան 3 | The number of probe connection ports not less than 3 | Количество портов подключения датчиков не менее чем 3
|  | Մոնիտորներ․ | Monitors: | Мониторы:
|  | Բարձր հստակության LCD մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 21,5" | High-definition LCD monitor: not less than 21,5" | LCD монитор высокой четкости: не менее чем 21,5"
|  | Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080 | Resolution: not less than 1920x1080 | Разрешение: не менее чем 1920х1080
|  | Ֆունկցիոնալ ստեղնաշարի առկայություն | Availability of a functional keyboard | Наличие функциональной клавиатуры
|  | Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ ոչ պակաս քան 10" | Touch Command Screen: not less than 10" | Сенсорный командный экран: не менее чем 10"
|  | Տվիչներ․ | Transducers: | Датчики:
|  | Պետք է ունենա կոնվեքսային տվիչ | Should have convex probe | Должен иметь конвексный датчик
|  | Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 128 | Number of elements: not less than 128 | Количество элементов: не менее чем 128
|  | Հաճախականությունների տիրույթի ստորին սահմանը ոչ ավելի քան 2,0 ՄՀց | The lower range of the frequency range not more than 2,0 MHz | Нижняя граница диапазона частот не более чем 2,0 МГц
|  | Հաճախականությունների տիրույթի վերին սահմանը ոչ պակաս քան 5,0 ՄՀց | The upper range of the frequency range not less than 5,0 MHz | Верхняя граница диапазона частот не менее чем 5,0 МГц
|  | Կորության շառավիղը՝ ոչ ավելի քան 60 մմ | Radius of curvature: not more than 60 mm | Радиус кривизны не более чем 60 мм
|  | Ներթափանցման խորությունները B և PW ռեժիմներում ոչ պակաս քան 330 մմ | Penetration depthes in B and PW modes: not less than 330 mm | Глубина проникновения в режимах B и PW не менее чем 330 мм
|  | Ներթափանցման խորությունը CFM ռեժիմում ոչ պակաս քան 300 մմ | Penetration depthe in CFM mode: not less than 330 mm | Глубина проникновения в режиме CFM не менее чем 300 мм
|  | Երկայնական լուծելիությունը B-ռեժիմում սկանավորման խորությունների աշխատանքային տիրույթում ոչ ավելի քան 2 մմ | The longitudinal resolution in B-mode in the operating range of scanning depths not more than 2 mm. | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования не более чем 2 мм
|  | Լայնակի լուծելիությունը B-ռեժիմում սկանավորման խորությունների աշխատանքային տիրույթում ոչ ավելի քան 3 մմ | Transverse resolution in B-mode in the operating range of scanning depths not more than 3 mm | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования не более чем 3 мм
|  | Պետք է ունենա գծային տվիչ | Should have linear probe | Должен иметь линейный датчик
|  | Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 125 | Number of elements: not less than 125 | Количество элементов: не менее чем 125
|  | Հաճախականությունների տիրույթի ստորին սահմանը ոչ ավելի քան 4,0 ՄՀց | The lower range of the frequency range not more than 4,0 MHz | Нижняя граница диапазона частот не более чем 4,0 МГц
|  | Հաճախականությունների տիրույթի վերին սահմանը ոչ պակաս քան 13,0 ՄՀց | The upper range of the frequency range not less than 13,0 MHz | Верхняя граница диапазона частот не менее чем 13,0 МГц
|  | Ապերտուրայի աշխատանքային մակերեսի գծային չափը ոչ պակաս քան 35 մմ | The linear size of the working surface of the aperture not less than 35 mm | Линейный размер рабочей поверхности апертуры не менее чем 35 мм
|  | Ներթափանցման խորությունները B և CFM ռեժիմներում ոչ պակաս քան 100 մմ | Penetration depthes in B and CFM modes: not less than 100 mm | Глубина проникновения в режимах B и CFM не менее чем 100 мм
|  | Ներթափանցման խորությունները PW ռեժիմում ոչ պակաս քան 160 մմ | Penetration depthe in PW mode: not less than 160 mm | Глубина проникновения в режиме PW не менее чем 160 мм
|  | Պետք է ունենա Սեկտոր-ֆազային տվիչ | Should have sector-phase transducer | Должен иметь Секторно-фазовый датчик
|  | Հաճախականությունների տիրույթի ստորին սահմանը ոչ ավելի քան 1,8 ՄՀց | The lower range of the frequency range not more than 1,8 MHz | Нижняя граница диапазона частот не более чем 1,8 МГц
|  | Հաճախականությունների տիրույթի վերին սահմանը ոչ պակաս քան 4,0 ՄՀց | The upper range of the frequency range not less than 4,0 MHz | Верхняя граница диапазона частот не менее чем 4,0 МГц
|  | Բացվածքի/ապերտուրայի/ չափը ոչ ավելի քան 24 մմ | The aperture size not more than 24 mm | Размер апертуры не более чем 24 мм
|  | Սկանավորմա անկյուն ոչ պակաս քան 90˚ | Scanning angle not less than 90˚ | Угол сканирования не менее чем 90˚
|  | Տվիչի էլեմենտների քանակը ոչ պակաս քան 60 | Number of elements: not less than 60 | Количество элементов: не менее чем 60
|  | Ներթափանցման խորությունները B, PW և CFM ռեժիմներում ոչ պակաս քան 300 մմ | Penetration depthes in B, PW and CFM modes: not less than 300 mm | Глубина проникновения в режимах B, PW и CFM не менее чем 300 мм
|  | Երկայնական լուծելիությունը B-ռեժիմում սկանավորման խորությունների աշխատանքային տիրույթում ոչ ավելի քան 2 մմ | The longitudinal resolution in B-mode in the operating range of scanning depths not more than 2 mm. | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования не более чем 2 мм
|  | Լայնակի լուծելիությունը B-ռեժիմում սկանավորման խորությունների աշխատանքային տիրույթում ոչ ավելի քան 3 մմ | Transverse resolution in B-mode in the operating range of scanning depths not more than 3 mm | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования не более чем 3 мм
|  | Դիրքերի քանակը ըստ ճառագայթման Ֆոկուսի գոտու սկանավորման խորության ոչ պակաս քան 8 | The number of positions in the scanning depth of the focus area for radiation not less than 8 | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение не менее чем 8
|  | Ուլտրաձայնային թեքված սկանավորման հնարավորություն գծային տվիչով հետազոտության ժամանակ՝ դոպլերային ռեժիմներում ոչ պակաս քան 20˚ | The possibility of oblique ultrasound scanning when examined by a linear sensor in Doppler modes not less than 20˚ | Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах не менее чем 20˚
|  | Սկանավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան). | Scanning modes (not less than): | Режимы сканирования (не менее чем):
|  | B-ռեժիմ | B-mode | В-режим
|  | M-ռեժիմ | M-mode | М-режим
|  | կեղծ-կոնվեքսային սկանավորում B-ռեժիմում գծային տվիչների համար | pseudoconvex scanning in B-mode for linear transducers | псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков
|  | տարածական կոմպաունդավորում | spatial compounding | пространственное компаундирование
|  | հյուսվածքային հարմոնիկայի THI ռեժիմ | mode of the second (tissue) harmonic THI | режим второй (тканевой) гармоники THI
|  | իմպուլսային ալիքային Դոպլեր PW | pulse-wave doppler PW | импульсно-волновой допплер PW
|  | բարձր իմպուլսային կրկնության հաճախականության ռեժիմ (HPRF) | mode of high frequency repetition of radiation pulses (HPRF) | режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF)
|  | գունավոր Դոպլեր CFM | color doppler CFM | цветной допплер CFM
|  | էներգետիկ Դոպլեր PD | energy doppler PD | энергетический допплер PD
|  | ուղղորդված էներգետիկ Դոպլեր | directional energy doppler | направленный энергетический допплер
|  | իրական ժամանակում տրիպլեքս ռեժիմ | triplex mode in real time | триплексный режим в реальном времени
|  | Պատկերների ձևավորում. | Image generation: | Формирование изображений:
|  | ակուստիկ ճառագայթման հզորության կարգավորում՝ արժեքների ցուցադրմամբ մոնիտորի էկրանին | acoustic radiation power adjustment with values displayed on the monitor screen | регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора
|  | ստացված ազդանշանի ուժեղացման կարգավորում՝ արժեքների ցուցադրմամբ մոնիտորի էկրանին | gain control of the received signal with values displayed on the monitor screen | регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора
|  | դինամիկ ապերտուրա՝ ճառագայթման և ընդունման համար | dynamic aperture on radiation and reception | динамическая апертура на излучение и прием
|  | ապոդիզացիա՝ ճառագայթման և ընդունման համար | apodization on radiation and reception | аподизация на излучение и прием
|  | B-ռեժիմում և CFM ռեժիմում գծերի խտությունը կարգավորելու հնարավորություն | the ability to adjust the line density in B-mode and CFM mode | возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM
|  | դինամիկ ֆիլտրում՝ ըստ սկանավորման խորության | dynamic depth filtering | динамическая фильтрация по глубине сканирования
|  | կիսատոն պատկերի կեղծ գունավորում | pseudo-coloring of the grayscale image | псевдоокрашивание полутонового изображения
|  | վիզուալիզացիայի պարամետրերի փոփոխություն (հետմշակում) «սառեցված» պատկերի վրա | change of visualization parameters (postprocessing) on the "frozen" image | изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на «замороженном» изображении
|  | Դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ հետագծում (трассировка) և արյան հոսքի պարամետրերի ավտոմատ չափում | automatic tracing of the Doppler spectrum and automatic measurement of blood flow parameters | автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока
|  | պատկերի պտույտ և ինվերսիա | image rotation and inversion | поворот и инверсия изображения
|  | պատկերի սահմանի ընդգծման ֆիլտր | image border highlighting filter | фильтр подчеркивания границ изображения
|  | պատկերի հարթեցում | image smoothing | сглаживание изображения
|  | գամմա ուղղման կառավարում | gamma correction control | управление гамма-коррекцией
|  | Տրիպլեքս ռեժիմում B+CFM պատկերի կամ Դոպլերի հաճախականության սպեկտրի պատկերի թարմացման առաջնահերթության ընտրության հնարավորություն | the ability to select the priority of updating the B+CFM image or the Doppler spectrum image in triplex mode. | возможность выбора в триплексном режиме приоритета обновления изображения B+CFM или изображения спектра допплеровских частот
|  | Չափումներ. (ոչ պակաս քան) | Measurements: (not less than) | Измерения: (не менее чем)
|  | չափումների իրականցման տարբերակներ՝ հետազոտության ընթացքում; կինոհանգույցի հիշողությունից; պահպանված ֆայլերից | measurement options: during the study; from the memory of the cinema library; from saved files | варианты проведения измерений: во время исследования; из памяти кинопетли; из сохраненных файлов
|  | B-ռեժիմի չափումներ. | B-mode measurements: | Измерения в В-режиме:
|  | Հեռավորություն | Distance | Расстояние
|  | Մակերես (էլիպսի մեթոդ և եզրագծման մեթոդ) | area (ellipse method and contouring method) | площадь (метод эллипса и метод оконтуривания)
|  | Ծավալ | Volume | Объем
|  | անկյուն | angle | угол
|  | աստիճան | degree | степень
|  | գծային չափերի հարաբերակցություն | ratio of linear dimensions | Отношение линейных размеров
|  | Տարածքների հարաբերակցություն | area ratio | Отношение площадей
|  | M-ռեժիմի չափումներ. | Measurements in M-mode: | Измерения в М-режиме:
|  | Հեռավորություն | Distance | Расстояние
|  | արագություն | velocity | скорость
|  | Ժամանակային ինտերվալ | time interval | временной интервал
|  | Սրտի զարկերի հաճախականություն | heart rate | частота сердечных сокращений
|  | արագացում | acceleration. | Ускорение
|  | բարձրացման/նվազման ժամանակ | rise/fall time. | Время нарастания/спада
|  | Չափումներ սպեկտրալ Դոպլերի գրանցման ռեժիմում. | Measurements in the spectral Doppler recording mode: | Измерения в режиме регистрации спектрального допплера:
|  | գծային արագություն | linear velocity | линейная скорость
|  | միջին արագություն | average velocity | средняя скорость
|  | ժամանակային ինտերվալներ | time intervals | временные интервалы
|  | ռեզիստենտության ինդեքս | resistance index | индекс резистентности
|  | պուլսացիայի ինդեքս | pulsation index | пульсационный индекс
|  | ճնշման գրադիենտ | pressure gradient | градиент давления
|  | սրտի զարկերի հաճախականություն | heart rate | частота сердечных сокращений
|  | Դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ հետագծում (трассировка) իրական ժամանակում | automatic Doppler spectrum tracing in real time | автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени
|  | Դոպլերային սպեկտրի պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկ իրական ժամանակում | automatic calculation of Doppler spectrum parameters in real time | автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени
|  | Ճառագայթման Իմպուլսների կրկնության հաճախականության (PRF) միջակայքը իմպուլս- ալիքային Դոպլեր ռեժիմում PW ոչ պակաս քան 0,3 – 27,0 kHz միջակայքում | Pulse repetition rate range (PRF) in pulse-wave Doppler mode PW not less than in 0,3 – 27,0 kHz range | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW не менее чем в диапазоне 0,3 – 27,0 кГц
|  | Իմպուլսների կրկնության հաճախականության (PRF) միջակայքը Դոպլերային սկանավորման ժամանակ CFM ռեժիմում ոչ պակաս քան 0,1 - 25,0 kHz միջակայքում | Pulse repetition rate range (PRF) during Doppler scanning in CFM mode not less than in 0,1 - 25,0 kHz range | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM не менее чем в диапазоне 0,1 - 25,0 кГц
|  | Իրական ժամանակում պատկերի խոշորացում (ակուստիկ խոշորացում) ոչ պակաս քան 10 անգամ | Magnification of the image in real time (acoustic zoom) not less than 10 times | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум) не менее чем 10 раз
|  | Ստոպ-կադր ռեժիմում (PAN-Zoom) պատկերի խոշորացում ոչ պակաս քան 10 անգամ | Magnification of the image in freeze frame mode (PAN zoom) not less than 10 times | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) не менее чем 10 раз
|  | Մոխրագույն սանդղակը ոչ պակաս քան 256 գրադացիա | Gray scale not less than 256 gradations | Шкала серого не менее чем 256 градаций
|  | Սկանավորման ռեժիմների առկայություն․ | Scanning modes: | Режимы сканирования:
|  | Ուժեղացման գոտիների քանակը ըստ խորության ոչ պակաս քան 8 | Number of depth gain zones: not less than 8 | Количество зон усиления по глубине не менее чем 8
|  | Անատոմիական M-ռեժիմ | Anatomical M-mode | Анатомический М-режим
|  | Հյուսվածքային դոպլեր TVI | Tissue Doppler Imaging (TVI) | Тканевой допплер TVI
|  | Պանորամային սկանավորում | Panoramic scanning | Панорамное сканирование
|  | Մակերեսային կառուցվածքների էլաստոգրաֆիայի ավելացման հնարավորություն | Possibility of elastography of surface structures | Возможность эластографии поверхностных структур
|  | Սրտի հետազոտությունների տվյալների մշակում՝ հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում սրտի խցիկների պատերի տեղաշարժի որոշում՝ գրանցված ուլտրաձայնային պատկերների միջոցով | Cardiac data processing: determination of chamber wall displacements from ultrasound images recorded in tissue Doppler mode | Обработка данных исследований сердца: определение смещений стенок камер сердца по УЗ изображениям, зарегистрированным в режиме тканевого допплера
|  | Անոթային հետազոտությունների տվյալների մշակում․ | Processing of vascular research data: | Обработка данных исследований сосудов:
|  | Ինտիմա-մեդիա համալիրի հաստության կիսաավտոմատ որոշում; անոթներում արյան հոսքի հետազոտություն; Քներակ զարկերակների ինտիմա-մեդիա համալիրի հաստության կիսաավտոմատ չափման տեխնոլոգիա | Vascular data processing: semi-automatic determination of intima-media thickness; study of blood flow in vessels, vessel wall and plaque perfusion; semi-automatic measurement technology for carotid artery intima-media thickness | Полуавтоматическое определение толщины комплекса интима-медиа; исследование потоков крови в сосудах, технология полуавтоматического измерения толщины комплекса "интима-медиа" сонных артерий
|  | Քներակ զարկերակների ինտիմա-մեդիա համալիրի հաստության կիսաավտոմատ չափման տեխնոլոգիա | study of blood flow in blood vessels, technology of semi-automatic thickness measurement of the intima-media complex of carotid arteries | исследование потоков крови в сосудах, технология полуавтоматического измерения толщины комплекса "интима-медиа" сонных артерий
|  | ԷՍԳ ազդանշանով սինխրոնիզացիա | Synchronization by ECG signal | Синхронизация по сигналу ЭКГ
|  | ԷՍԳ մոդուլի ավելացման հնարավորություն | The possibility of adding an ECG module | Возможность добавления модуля ЭКГ
|  | Գործառույթներ. | Functions: | Функции:
|  | B-պատկերի ավտոճշգրտման/կարգավորման/ ռեժիմ | Auto-adjust mode B-images | Режим автоподстройки В-изображения
|  | Դոպլերային պատկերի ավտոմատ ճշգրտման/կարգավորման/ ռեժիմ | Auto-adjust Doppler image mode | Режим автоподстройки допплеровского изображения
|  | Օգտագործողի պրոտոկոլների ծրագրավորման հնարավորություն | The ability to program user protocols | Возможность программирования пользовательских протоколов
|  | Հետազոտությունների նախադրված պրոտոկոլների առկայություն | Availability of pre-installed research protocols | Наличие предустановленных протоколов исследований
|  | Պատկերների գրանցման և արխիվացման համակարգ | Image registration and archiving system | Система регистрации и архивации изображений
|  | Կինոհանգույց, կադրերի քանակը ոչ պակաս քան 300000 | Cinema, number of frames, not less than 300000 | Кинопетля, количество кадров, не менее чем 300000
|  | Կադրերի և կինոհանգույցների պահպանում DICOM ֆորմատով | Frame recording and film report in DICOM format | Запись кадров и кинопетель в формате DICOM
|  | DICOM ձևաչափով տվյաների փոխանցման մոդուլի ավելացման հնարավորություն | DICOM data transfer module | Модуль передачи данных по протоколу DICOM
|  | Կադրերի և կինոհանգույցներ ձայնագրում Windows-ի հետ համատեղելի ձևաչափերով | Frame recording and film recording in Windows-compatible formats | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows
|  | Հիվանդների արխիվ՝ որոնման հնարավորությամբ | Archive of patients with search | Архив пациентов с поиском
|  | Պատկերների արխիվացում ներկառուցված կոշտ սկավառակի վրա | Archiving images to the built-in hard drive | Архивация изображений на встроенный жесткий диск
|  | Ներկառուցված կոշտ սկավառակի ծավալը ոչ պակաս քան 500 ԳԲ | Hard Disk Capacity: not less than 500Gb | Емкость встроенного жесткого диска не менее чем 500 Гб
|  | Պատկերների արխիվացում արտաքին կրիչի վրա՝ USB պորտի միջոցով | Archiving of images to external media via the USB port | Архивация изображений на внешние носители, через порт USB
|  | Տպիչների USB պորտի միջոցով միացնելու հնարավորություն | The ability to connect printers via a USB port | Возможность подключения принтеров через USB порт
|  | DICOM տպիչների միացման հնարավորություն | The ability to connect DICOM printers | Возможность подключения DICOM принтеров
|  | Ցանցային տպիչներ միացնելու հնարավորություն | The ability to connect network printers | Возможность подключения сетевых принтеров
|  | Էլեկտրամատակարարում. | Power supply: | Электропитание:
|  | Լարումը՝ 220-240Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz | Напряжение 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Պետք է ունենա սև-սպիտակ թվային տպիչ. | Should have BW Digital printer: | Должен иметь черно-белый цифровой принтер.
|  | Պետք է ունենա մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար | Should have mounting kit for BW-printer | Должен иметь монтажный комплект для черно-белого принтера
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ | Ultrasound gel - 1 bottle, paper for printer - 2 rol | Ультразвуковой гель - 1 флакон, бумага для принтера - 2 рулона
|  | Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ | On line UPS: not less than 20 minutes run time | Онлайн ИБП. не менее чем 20 минут работы
|  | Եթե ուլտրաձայնային հետազոտության սարքավորումը կունենա ներկառուցված ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ ապահովող մարտկոց (մարտկոցներ), առցանց UPS-ի առկայությունը չի պահանջվի | If the ultrasound equipment is equipped with a built-in battery(s) that provides not less than 20 minutes of operation, an online UPS will not be required. | Если ультразвуковое оборудование будет оснащено встроенными аккумулятором (аккумуляторами), обеспечивающими время автономной работы не менее чем 20 минут, наличие онлайн-ИБП не потребуется
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից | The installation of the equipment, training and solution of technical problems that arise during the warranty period must be carried out by a certified specialist | Установку устройства, обучение и решение технических проблем, возникающих в гарантийный период, должен осуществляться сертифицированным специалистом
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1․ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ИСО 13485 или эквивалент
|  | 2․ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC, CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC, сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA