## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
հ/հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
6 | Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ // Video gastroscope and video colonoscope // Видеогастроскоп и видеоколоноскоп | Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ | Video gastroscope and video colonoscope | Видеогастроскоп и видеоколоноскоп | 1
|  | Տեսանյութերի պրոցեսոր | Video processor | Видеопроцессор
|  | Ոչ պակաս քան FHD վիդեո պրոցեսոր ոչ պակաս քան 1920x1080 տարլուծումով | A not less than FHD video processor with a resolution not less than 1920x1080 | Видеопроцессор не менее чем FHD с разрешением не менее чем 1920x1080
|  | Պետք է ունենա բարձր հստակության տեսանյութ | Should have high-definition video | Должен иметь видео высокой четкости
|  | Պետք է ունենա աղմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում | Should have image denoising and enhancement | Должно быть подавление шума и улучшение изображения
|  | Պետք է ունենա պայծառության ավտոմատ հավասարեցում | Should have automatic equalization of brightness | Наличие автоматического выравнивание яркости
|  | Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 2x պատկերի մեծացման հնարավորություն | Should have not less than 2x image zoom possibility | Должна иметь возможность увеличение изображения не менее чем в 2 раза
|  | Թվային վիդեո ելքեր. ոչ պակաս քան DVI | Digital video outputs: not less than DVI | Цифровые видеовыходы: не меньше чем DVI
|  | USB արտաքին կրիչում ֆոտո և վիդեո պահպանման հնարավորություն, առանց հավելյալ սարքավորումների միացման | The ability to store photos and videos on an external USB drive without connecting additional equipment | Возможность хранения фото и видео на внешнем USB-накопителе без подключения дополнительного оборудования
|  | Ինտեգրացիա ցանցում՝ DICOM ստանդարտով | Network integration according to DICOM standard | Интеграция в сеть по стандарту DICOM
|  | Ստեղնաշարի առկայություն | Keyboard availability | Наличие клавиатуры
|  | Էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուրը՝ ներկառուցված վիդեո պրոցեսսորի մեջ | Эндоскопический источник света, встроенный в видеопроцессор | Эндоскопический источник света, встроенный в видеопроцессор
|  | Ձեռքով և ավտոմատ պայծառության կառավարում | Ручное и автоматическое управление яркостью | Ручное и автоматическое управление яркостью
|  | Ներկառուցված պոմպ | Встроенный насос | Встроенный насос
|  | Օդի մղման ինտենսիվության կարգավորման մակարդակների առկայություն | Availability of levels for adjusting the intensity of air pumping | Наличие уровней регулировки интенсивности откачки воздуха
|  | Լույսի ինտեսիվության փոփոխաման հնարավորություն | The ability to change the light intensity | Возможность изменения интенсивности света
|  | Լույսի պայծառության կարգավորումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել կառավարման վահանակից | The brightness of the light must be adjusted from the control panel | Регулировка яркости света должна быть осуществлена с панели управления
|  | Պայծառության մակարդակի ցուցիչ | Brightness level indicator | Индикатор уровня яркости
|  | Լուսավորության պայծառության կարճաժամկետ ուժեղացման հնարավորություն | The possibility of a short-term increase in the brightness of lighting | Возможность кратковременного увеличения яркости освещения
|  | Ջրի տարայի առկայություն | Availability of a water tank | Наличие емкости для воды
|  | Գույների կարգավորում | Color Setting | Настройка цвета
|  | Հիմնական լույսի աղբյուրը LED տեսակի, ոչ պակաս քան 10,000 ժամ աշխատանքի հնարավորությամբ | The main light source should be LED type with the possibility of operation for not less than 10,000 hours | Основной источник света светодиодного типа с возможностью работы не менее чем 10 000 часов
|  | Կապույտ/կարմիր գույների կարգավորում | Blue/Red color settings | Настройка синего/красного цветов
|  | Պատկերի էլեկտրոնային խոշորացման հնարավորություն | The possibility of electronic image magnification | Возможность электронного увеличения изображения
|  | Ստոպ-կադր ռեժիմի առկայություն՝ բուֆերիզացիայի էֆեկտով | Availability of a freeze frame mode with buffering effect | Наличие режима стоп-кадр с эффектом буферизации
|  | Էնդոսկոպի բռնակի վրա ծրագրավորվող ոչ պակաս քան 3 կոճակների առկայություն | Availability of not less than 3 programmable buttons on the handle of the endoscope | Наличие не менее чем 3 программируемых кнопок на ручке эндоскопа
|  | Հիվանդի տվյալները մուտքագրելու և պահպանելու հնարավորություն | The ability to enter and save patient data | Возможность ввода и сохранения данных пациента
|  | Օգտագործողի տվյալները մուտքագրելու և պահպանելու հնարավորություն | The ability to enter and save user data | Возможность ввода и сохранения пользовательских данных
|  | Օգտագործողների պրոֆիլների արտահանում ֆլեշ կրիչի վրա | Exporting user profiles to a flash drive | Экспорт профилей пользователей на флэш-накопитель
|  | Մեկնաբանություններ ավելացնելու հնարավորություն | The ability to add comments | Возможность добавлять комментарии
|  | Էնդոսկոպի նույնականացման գործառույթ | Endoscope identification function | Функция идентификации эндоскопа
|  | Վիդեոպրոցեսսորին միացման մասում էնդոսկոպի միացման լարը 180 աստիճան պտտման հնարավորություն | The endoscope's connecting cord can be rotated 180 degrees in connection with the video processor. | Возможность поворота соединительного шнура эндоскопа на 180 градусов в части подключения видеопроцессора
|  | Վիդեոպրոցեսսորի կառավարման հնարավորություն ոտնակի, ստեղնաշարի և պրոցեսսորի էկրանից | The ability to control the video processor from the pedal, keyboard and processor screen | Возможность управления видеопроцессором с педали, клавиатуры и экрана процессора
|  | Սպիտակի հավասարակշռում մեկ հպումով | One-touch white balancing | Балансировка белого в одно касание
|  | Տարբեր տեսակի վիդեո էնդոսկոպների միացման հնարավորություն՝ վիդեոգաստրոսկոպներ, վիդեո կոլոնոսկոպներ, վիդեոդուոդենոսկոպներ և այլ տեսակի էնդոսկոպներ | The ability to connect various types of video endoscopes: video gastroscopes, video colonoscopes, video duodenoscopes and other types of endoscopes | Возможность подключения различных типов видеоэндоскопов: видеогастроскопов, видеоколоноскопов, видеодуоденоскопов и других типов эндоскопов
|  | Համատեղելիություն արհեստական բանականության համակարգի հետ, որը նախատեսված է ավտոմատ կերպով բացահայտելու հետազոտության ընթացքում հնարավոր նորագոյացությունները կոլոնոսկոպիա՝ օգտագործելով հատուկ ալգորիթմ՝ հայտնաբերված նորագոյացությունների նույնականացմամբ | Compatible with an artificial intelligence system designed to automatically detect possible neoplasms during colonoscopy studies using a special algorithm to detect detected neoplasms | Совместимость с системой искусственного интеллекта, предназначенной для автоматического выявления возможных новообразований во время исследований колоноскопия с использованием специального алгоритма для выявления обнаруженных новообразований
|  | Թվային վիրտուալ կամ օպտիկական քրոմոսկոպիայի տեխնոլոգիա | Digital virtual or optical chromoscopy technology | Технология цифровой виртуалной или оптической хромоскопии
|  | Քրոմոսկոպիայի սահմանված արժեքների խմբագրման հնարավորություն | The ability to edit the set values for chromoscopy | Возможность редактирования установленных значений для хромоскопии
|  | Մակերեւույթի պատկերի կառուցվածքային տարրերի և ուրվագծերի ընդգծման/առանձնացման գործառույթ | The function of highlighting structural elements and contours of the surface image | Функция выделения структурных элементов и контуров изображения поверхности
|  | Կոնտրաստի ավելացման գործառույթ | Contrast enhancement function | Функция увеличения контрастности
|  | Լորձաթաղանթների և արյան անոթների միջև պատկերի գունային երանգը ուժեղացնելու գործառույթ | The function of improving the color tone of the image between the mucous membranes and blood vessels | Функция улучшения цветового тона изображения между слизистыми оболочками и кровеносными сосудами
|  | Լուսանկարների և տեսանյութերի արտածում տեսապրոցեսորի հիշողությունից | Output of photos and videos from the video processor memory | Вывод фотографий и видео из памяти видеопроцессора
|  | Լուսանկարների և տեսանյութերի մեծացման գործառույթ | Photo and video zoom function | Функция масштабирования фото и видео
|  | Սրության էլեկտրոնային ուժեղացման կարգավորվող ռեժիմների առկայություն | Availability of adjustable modes of electronic sharpening | Наличие регулируемых режимов электронного усиления резкости
|  | Գաստրոսկոպ | Gastroscope | Гастроскоп
|  | Աշխատանքային երկարությունը` ոչ պակաս քան 1030 մմ | Working length: not less than 1030mm | Рабочая длина: не менее чем 1030 мм
|  | Ընդհանուր երկարությունը` ոչ պակաս քան 1350 մմ | Total length: not less than 1350mm | Общая длина: не менее чем 1350 мм
|  | Դիստալ վերջույթի տրամագիծը` ոչ ավելի քան 10,8 մմ | Diameter of distal end: not more than 10,8 mm | Диаметр дистального конца: не более чем 10,8 мм
|  | Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 9,8 մմ | Maximum outer diameter of insertion section: not more than 9,8 mm | Максимальный наружный диаметр вставной секции: не более чем 9,8 мм
|  | Դաշտի խորության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 3-100 մմ | Depth of field: not less than in 3-100mm range | Глубина поле: не менее чем в диапазоне 3-100 мм
|  | Գործիքային անցքի տրամագիծը` ոչ պակաս քան 2,8 մմ | Diameter of instrument channel: not less than 2,8mm, deviation not more than 10% | Диаметр канала прибора: 2,8 мм, отклонение не более чем 10%
|  | Դաշտի տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140o | View of field: not less than 140o | Обзор поля: не менее чем 140o
|  | Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում | Viewing direction: direct viewing | Направление просмотра: прямой просмотр
|  | Վերջույթի շեղում. | Tip deflection: | Отклонение наконечника:
|  | Վերև/ներք՝ ոչ պակաս քան 210o/ 120o | Up/Down: not less than 210o/ 120o | Вверх / вниз: не менее чем 210о/120о
|  | Ձախ/աջ՝ ոչ պակաս քան 100o/100o | Left/Right: not less than 100o/100o | Влево / вправо: не менее чем 100o/100o
|  | Էնդոսկոպի բռնակի վրա ծրագրավորվող կոճակների առկայություն | Availability of programmable buttons on the handle of the endoscope | Наличие программируемых кнопок на ручке эндоскопа
|  | Էնդոսկոպի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն | Availability of a endoscope identification function | Наличие функции распознавания эндоскопа
|  | Ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի | Additional water supply channel | Дополнительный канал подачи воды
|  | Վիդեոպրոցեսսորին միացման մասը պետք լինի անջրաթափանց | The video processor connection part should be waterproof. | Часть подключения к видеопроцессору должна быть водонепроницаемой
|  | Դիստալ ծայրին ներկառուցված բարձր որակի գունավոր մատրիցա | High-quality color matrix embedded in the distal tip | Высококачественная цветная матрица, встроенная в дистальный наконечник
|  | Էնդոսկոպի գործիքային ուղով բիոպսիայի, մասնահատման, դիսեկցիայի, լազերային կոտերիզացիայի կատարման հնարավորություն | The possibility of instrumental biopsy, resection, dissection, laser coterization using an endoscope | Возможность проведения инструментальной биопсии, резекции, диссекции, лазерной котеризации с помощью эндоскопа
|  | Կոլոնոսկոպ | Colonoscope | Колоноскопия
|  | Աշխատանքային երկարությունը` ոչ պակաս քան 1680 մմ | Working length: not less than 1680mm | Рабочая длина: не менее чем 1680 мм
|  | Ընդհանուր երկարությունը` ոչ պակաս քան 1950 մմ | Total length: not less than 1950mm | Общая длина: не менее чем 1950 мм
|  | Դիստալ վերջույթի տրամագիծը` ոչ ավելի քան 12,2 մմ | Diameter of distal end: not more than 12,2 mm | Диаметр дистального конца: не более чем 12,2 мм
|  | Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 12,8 մմ | Maximum outer diameter of insertion section: not more than 12,8 mm | Максимальный наружный диаметр вставной секции: не более чем 12,8 мм
|  | Դաշտի խորության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 3-100 մմ | Depth of field: not less than in 3-100mm range | Глубина поле: не менее чем в диапазоне 3-100 мм
|  | Գործիքային անցքի տրամագիծը` 3,7-3,8 մմ տիրույթում | Diameter of instrument channel: in 3,7-3,8mm range | Диаметр канала прибора: в диапазоне 3,7-3,8 мм
|  | Դաշտի տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140o | View of field: not less than 140o | Обзор поля: не менее чем 140o
|  | Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում | Viewing direction: direct viewing | Направление просмотра: прямой просмотр
|  | Վերջույթի շեղում. | Tip deflection: | Отклонение наконечника:
|  | Վերև/ներք՝ ոչ պակաս քան 180o/180o | Up/Down: not less than 180o/ 180o | Вверх / вниз: не менее чем 180о /180о
|  | Ձախ/աջ՝ ոչ պակաս քան 160o/160o | Left/Right: not less than 160o/160o | Влево / вправо: не менее чем 160o/160o
|  | Էնդոսկոպի բռնակի վրա ծրագրավորվող կոճակների առկայություն | Availability of programmable buttons on the handle of the endoscope | Наличие программируемых кнопок на ручке эндоскопа
|  | Էնդոսկոպի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն | Availability of a endoscope identification function | Наличие функции распознавания эндоскопа
|  | Ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի | Additional water supply channel | Дополнительный канал подачи воды
|  | Ներդրվող հատվածի կոշտությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան եռափուլ կամ պետք է լինի կարգավորվող | The stiffness of the insertion tube sould be at least three-step or be adjustable | Жесткость вставной трубки должна быть не менее чем трехступенчатой или регулируемая
|  | Վիդեոպրոցեսսորին միացման մասը պետք լինի անջրաթափանց | The video processor connection part should be waterproof. | Часть подключения к видеопроцессору должна быть водонепроницаемой
|  | Դիստալ ծայրին ներկառուցված բարձր որակի գունավոր մատրիցա | High-quality color matrix embedded in the distal tip | Высококачественная цветная матрица, встроенная в дистальный наконечник
|  | Էնդոսկոպի գործիքային ուղով բիոպսիայի, մասնահատման, դիսեկցիայի, լազերային կոտերիզացիայի կատարման հնարավորություն | The possibility of instrumental biopsy, resection, dissection, laser coterization using an endoscope | Возможность проведения инструментальной биопсии, резекции, диссекции, лазерной котеризации с помощью эндоскопа
|  | Այլ պարագաներ․ | Other accessories։ | Другие аксессуары։
|  | Պետք է լինի անիվներով շարժական սայլակ անհրաժեշտ մասերով | Should have trolley with necessary parts Should have mobile trolley with the necessary parts on wheels | Должна быть передвижная тележка с необходимыми деталями на колесах
|  | Պետք է ունենա հատուկ բժշկական մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 27" | Should have special medical monitor: not less than 27" | Должен иметь специальный медицинский монитор: не менее чем 27"
|  | Հերմետիկության ստուգիչի առկայություն | Availability of a sealant tester | Наличие тестера герметика
|  | Ախտահանման նկատմամբ կայուն ստեղնաշար | Disinfection-resistant keyboard | Устойчивая к дезинфекции клавиатура
|  | Էնդոսկոպիկ իրրիգացիոն պոմպ | Endoscopic irrigation pump | Эндоскопический ирригационный насос
|  | Ցուցման և կառավարման ստեղներ սարքի առջևի վահանակի վրա՝ միացման/անջատման ստեղն, բռնակ՝ հեղուկի հոսքի արագությունը կարգավորելու համար | Control keys on the front panel of the device: on/off key, knob for adjusting liquid flow | Клавиши управления на передней панели устройства: клавиша включения/выключения, ручка для регулировки расхода жидкости
|  | Հեղուկի հոսքի սահմանված արագության ցուցադրում | Display of the set fluid flow rate | Отображение установленной скорости потока жидкости
|  | Հեղուկի հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,2-0,4 լ/րոպե միջակայքում | Liquid flow in the range of not less than 0.2-0.4 l/min | Расход жидкости в диапазоне не менее чем 0,2-0,4 л/мин
|  | Լրակազմը պետք է պարունակի՝ Էնդոսկոպիկ իրրիգացիոն պոմպ - 1 հատ, ոտնակ - 1 հատ, հոսանքի լար - 1 հատ, միացնող խողովակ - 2 հատ, կափարիչով տարրա - 1 հատ, միացնող ադապտեր - 1 հատ, բռնակ տարրայի համար - 1 հատ, շահագործման ձեռնարկ - 1 հատ | The kit should contain: Endoscopic irrigation pump - 1 pc., pedal-1 pc., power cord - 1 pc., connecting tube - 2 pcs., container with lid - 1 pc., connecting adapter - 1 pc., jar handle - 1 pc., instruction manual-1 pc. | Комплект должен содержать: Эндоскопический ирригационный насос - 1 шт., педаль - 1 шт., шнур питания - 1 шт., соединительная трубка - 2 шт., контейнер с крышкой - 1 шт., соединительный адаптер - 1 шт., ручка для банки - 1 шт., руководство по эксплуатации-1 шт.
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Մոնտաժային անհրաժեշտ նյութերի, մալուխների առկայություն համակարգի տեղադրման համար | Availability of necessary mounting materials, cables for the installation of the system | Наличие монтажных материалов, кабелей, необходимых для инсталяции системы
|  | Օգտագործողի ձեռնարկները, տեխնիկական և սպասարկման ձեռնարկները, թղթային և էլեկտրոնային պատճենները, պետք է տրամադրվեն հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով։ | User manuals, technical and maintenance manuals, hard and soft copies, to be supplied in armenian or english or in russian languages. | Руководства пользователя, инструкции по техническому обслуживанию в печатном и электронном виде должны быть предоставлены на армянском или английском или русском языках.
|  | Երաշխիքային սպասարկում․ | Warranty: | Гарантия:
|  | Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար | Not less than 24 months warranty for the entire system | Гарантия не менее чем 24 месяцев на всю систему
|  | Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգում ոչ ավելի քան 10 օրվա ընթացքում։ | In case of equipment failure, repair within no more than 10 days. | В случае выхода оборудования из строя поставщик должен произвести ремонт в течение не более чем 10 дней.
|  | Էնդոսկոպների փոխարինման ֆոնդի առկայություն մատակարարի սերվիս կենտրոնում էնդոսկոպների վերանորոգման ընթացքում անխափան աշխատանք ապահովելու համար | Availability of stock for replacement of endoscopes at the supplier's service center to ensure uninterrupted operation during repair of endoscopes | Наличие запаса для замены эндоскопов в сервисном центре поставщика для обеспечения бесперебойной работы во время ремонта эндоскопов
|  | Երաշխիքի ընթացքում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առավելագույնը 6 ամիսը մեկ անգամ պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման իրականացում | Preventive maintenance by a certified specialist no later than once every 6 months during the warranty period. | Проведение профилактического обслуживания сертифицированным специалистом не позднее 1 раз в 6 месяцев в течение гарантийного срока.
|  | Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ | Carrying out maintenance in accordance with the schedule set by the manufacturer during warranty service, with mandatory replacement of necessary spare parts. | Проведение технического обслуживания в соответствии с графиком, установленным производителем во время гарантийного обслуживания, с обязательной заменой необходимых запасных частей
|  | Այլ պայմաններ․ | Other conditions։ | Другие условия։
|  | Համակարգը պետք է լինի ամբողջությամբ նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ | The system must be completely new, unused, and in its original packaging. | Система должна быть полностью новой, неиспользованной, в заводской упаковке.
|  | Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 12 ամսվա ընթացքում | The product must be manufactured no later than within 12 months from the date of entry into force of the contract | Товар должен быть изготовлен не позднее чем в течение 12 месяцев с даты вступления контракта в силу
|  | Սարքավորման տեղադրում, մեկնարկ և աշխատակիցների 4-օրյա ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։ | The equipment Installation, start-up and 4-day training of staff by a certified specialist | Установка системы, пуск и 4-дневное обучение сотрудников сертифицированным специалистом
|  | ՀՀ-ում Սերվիս կենտրոնի առկայություն | Availability of a service center in RA | Наличие сервисного центра в РА
|  | Սերվիս կենտրոնը պետք է կահավորված լինի առաջարկվող էնդոսկոպների լիարժեք վերանորոգման համար պահանջվող գույքով և սարքավորումներով | The service center should be equipped with the interior and equipment necessary for the complete repair of recommended endoscopes. | Сервисный центр должен быть оснащен интерьером и оборудованием, необходимыми для полного ремонта рекомендуемых эндоскопов
|  | Արտադրողի կողմից առնվազն 2 սերտիֆիկացված ինժեներների առկայություն | Availability of not less than 2 certified engineers by the manufacturer | Наличие не менее чем 2-х сертифицированных производителем инженеров
|  | Մատակարար ընկերությունը սարքավորման երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում պետք է ունենա առաջարկված էնդոսկոպների սպասարկում իրականացնող ոչ պակաս քան 2 հավաստագրված ինժեներ։ | The supplier company should have not less than 2 certified engineers who perform the recommended maintenance of endoscopes during the warranty period of the equipment. | Компания-поставщик должна иметь не менее 2 сертифицированных инженеров, выполняющих рекомендованное обслуживание эндоскопов в течение гарантийного срока службы оборудования.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1․ ISO13485 կամ համարժեք | 1․ ISO 13485 or equivalent | 1․ ISO 13485 или эквивалент
|  | 2․ Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2․ Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate for medical equipment | 2․ Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA для медицинского оборудования
|  | Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. | Instructions for the participants of the competition: | Инструкции для участников конкурса:
|  | Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: | The company that took the first place as a result of the competition must provide a technical data sheet of the device confirming the technical characteristics․ | Компания, занявшая первое место по итогам конкурса, должна предоставить технический паспорт устройства, подтверждающий технические характеристики․
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է մշտապես տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ | The company that has signed a supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to constantly provide information on the progress of deliveries | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана постоянно предоставлять информацию о ходе поставок
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին | The company that signed the supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to notify the customer about the day of import of the devices to Armenia | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана уведомить заказчика о дне импорта устройств в Армению
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ | The company that has signed a supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to open the boxes with the devices exclusively in the presence of representatives of the customer | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана открывать ящики с приборами исключительно в присутствии представителей заказчика