## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
8 | Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր // Automatic Chemistry Analyzer // Автоматический химический анализатор | Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր | Automatic Chemistry Analyzer | Автоматический химический анализатор | 1
|  | Նվազագույն չափելի պարամետրեր. ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, CRP, Lact | Minimum measurable parameters: ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, hsCRP, CRP, Lact | Минимальные измеряемые параметры: ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, hsCRP, CRP, Lact
|  | Վերլուծության մեթոդը ոչ պակաս, քան | Analysis method not less than: | Метод анализа не менее:
|  | Վերջնակետ, 2-6 կետ | Endpoint, 2-6 points | Конечная точка, 2-6 точек
|  | Կինետիկա, 2 կետ | Kinetics, 2 points | Кинетика, 2 балла
|  | Աբսորբցիա | Absorbance | Поглощение
|  | Տուրբիդիմետրիա | Turbidimetry | Турбидиметрия
|  | Գծային կամ ոչ գծային տրամաչափում | Linear or non-linear calibration | Линейная или нелинейная калибровка
|  | Ոչ պակաս քան 6'' գունավոր LCD կամ TFT դիսպլեյ | Not less than 6'' color LCD or TFT display | Цветной ЖК- или TFT-дисплей с экраном не менее чем 6 дюймов
|  | Արտադրողականությունը` ոչ պակաս քան 100 թեստ 1 ժամում | Productivity: not less than 100 tests per hour | Производительность: не менее чем 100 тестов в час
|  | Լույսի աղբյուր | Light Source | Источник света
|  | Հալոգենային լամպ. 6V / 10W կամ 12V / 20W կամ համարժեք LED լամպ | Halogen Iamp: 6V/10W or 12V/20W or equivalent LED lamp | Галогенная лампа: 6 В / 10 Вт или 12 В / 20 Вт или эквивалентная светодиодная лампа
|  | Ռեակտիվները ճանաչելու գծիկավոր կամ QR կոդ կարդացող միավորի առկայություն | Availability of reagent code or QR code reading unit | Наличие блока считывания кода реагента или QR-кода
|  | Ինտերֆեյս | Interface | Интерфейс
|  | Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB | Availability of Serial interface ports for connection to PC and printer, USB | Наличие портов серийного интерфейса для подключения к ПК и принтеру, USB
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и аксессуары։
|  | Մեկնարկի համար ոչ պակաս քան 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն | Availability of reagents for start-up for at least 500 tests | Реагент для не менее чем 1000 тестов
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalentIVDR 2017/746 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат IVDR 2017/746 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA