## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
1 | Բժշկական թվային ռադիոգրաֆիայի և ֆլյուրոսկոպիայի սարքավորում // Medical digital radiography and fluoroscopy machine // Медицинский цифровой рентгенографический и флюороскопический аппарат | Բժշկական թվային ռադիոգրաֆիայի և ֆլյուրոսկոպիայի սարքավորում | Medical digital radiography and fluoroscopy machine | Медицинский цифровой рентгенографический и флюороскопический аппарат | 1
|  | Այն պետք է ներկայացնի բոլոր ախտորոշման ընթացակարգերի կատարումը` համաձայն մարմնի տարբեր անատոմիական մասերի։ Համակարգը պետք է ապահովի լիարժեք հասանելիություն բոլոր հիվանդների համար: Ստամոքս-աղիքային տրակտի տեսագրում, օրթոպեդիկ լուսանկարներ, մանկաբուժական լուսանկարներ, կրծքավանդակի, գինեկոլոգիական լուսանկար (HSG) և բազմաթիվ այլ հետազոտություններ: | It should represent the performance of all diagnostic procedures in accordance with various anatomical parts of the body: The system should ensure full accessibility for all patients. Full support perspective, gastrointestinal spot film, orthopedic photography, pediatrics photography, chest, gynecological Photography (HSG) and many other checks. | Он должен представлять выполнение всех диагностических процедур в соответствии с различными анатомическими частями тела. Система должна обеспечить полную доступность для всех пациентов. Точечная съемка желудочно-кишечного тракта, ортопедическая фотография, педиатрическая фотография, грудная клетка, гинекологическая фотография (HSG) и множество других исследований.
|  | Դինամիկ հարթ պանելային դետեկտոր | Dinamic Flat Panel Detector | Динамический плоскопанельный детектор
|  | Նյութը՝ CsI (ցեզիում յոդիդ) | Material: CsI (cesium iodide) | Материал: CsI (цезий йодид)
|  | Սահմանային թողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.4 lp/mm | Limiting resolution: not less than ≥3.4lp / mm | Предельное разрешение: не менее чем ≥3.4 L / мм
|  | Արդյունավետ տարածք՝ ոչ պակաս, քան 43 (V) × 43 (H) սմ, 17″ × 17" դույմ | Effective area: not less than 43 (V) × 43 (H) cm, 17″×17″ inches | Эффективная площадь: не менее чем 43 (V) × 43 (H) см, 17 "× 17" дюймов
|  | Պիքսելների մատրիցա` ոչ պակաս, քան 2800 (H) H 2800 (V) | Pixel Matrix: not less than 2800 (H) × 2800 (V) | Пиксельная матрица: не менее чем 2800 (H) × 2800 (V)
|  | Պիքսելային քայլք` ոչ ավել քան 148 մկմ | Pixel pitch: not more than 148 μm | Шаг пикселя: не более чем 148 мкм
|  | RF դետեկտորի կոնֆիգուրացիա (ռադիո-ֆլյուրո) | RF detector configuration (radio‐fluoro) | Конфигурация радиочастотного детектора (радио‐флуоресцентный)
|  | Իրական ժամանակում նկարների ցուցադրում և ձայնագրում. Շարունակական ֆլուորոսկոպիա, իմպուլսային ֆլուորոսկոպիա, ֆլուորոգրաֆիա, DICOM ծառայություն | Real time images display and recorded images: Continuous Fluoroscopy, Pulsed Fluoroscopy, Fluorography, DICOM Service | Отображение изображений в реальном времени и записанные изображения: Непрерывная рентгеноскопия, импульсная рентгеноскопия, флюорография, сервис DICOM
|  | RF դետեկտորը պատկերների ձեռքբերման համակարգի հետ համատեղ թույլ է տալիս գրանցել ձեռքբերման պարամետրերը, մշակել և պատկերել պատկերները`կախված ընտրված անատոմիական մասից և հիվանդի չափից: | The RF detector is in combination with the image acquisition system to record the acquisition parameters, process and display images in function of the anatomical part and patient size selected. | РФ детектор в сочетании с системой сбора изображений позволяет записывать параметры сбора, обрабатывать и отображать изображения в зависимости от выбранной анатомической части и размера пациента.
|  | Պատկերային համակարգը թույլ է տալիս պահպանել պատկերները պահեստային համակարգի արխիվում և ստացված պատկերները ցուցադրել բարձր թողելիությամբ մոնիտորի վրա: Բացի այդ, համակարգը հնարավորություն է տալիս նկարները ուղարկել ախտորոշիչ աշխատանքային կայանին (կամ ընդհանուր արխիվին) DICOM- ի միջոցով | The image system allows to save images in the storage system archive and to display on high resolution monitor the acquired images. Furthermore, the system offers the possibility to send the images to a diagnostic workstation (or to a general archive) via DICOM. | Система изображений позволяет сохранять изображения в архиве системы хранения и отображать полученные изображения на мониторе высокого разрешения. Кроме того, система предлагает возможность отправлять изображения на диагностическую рабочую станцию (или в общий архив) через DICOM.
|  | Ցանցային համակարգի առկայություն | Availability of grid system | Наличие сетевой системы
|  | Բարձր հաճախականությամբ բարձր լարման ռենտգեն գեներատոր. | High frequency high voltage x-ray generator: | Высокочастотный высоковольтный рентгеновский генератор:
|  | Հզորությունը ոչ պակաս քան 65ԿՎ | Power: not less than 65KW | Генератор мощностью не менее чем 65 кВт
|  | Խողովակի լարումը` ոչ պակաս քան 40kV-150kV միջակայքում, քայլը 1 կՎ | Tube voltage: not less than in 40kV-150kV range, step 1kV | Напряжение трубки: не менее чем в диапазоне 40 кВ-150 кВ, шаг 1 кВ
|  | Խողովակի հոսանքը` ոչ պակաս քան 25 մԱ-630 մԱ միջակայքում, քայլի ճշգրտում | Tube current: not less than in 25mA-630mA range, step adjustment | Ток трубки: не менее чем в диапазоне 25 мА-630 мА, ступенчатая регулировка
|  | mAs` ոչ պակաս քան 0.5 mAs-600 mAs միջակայքում | mAs: not less than in 0.5 mAs-600 mAs range | mAs։ не менее чем в диапазоне 0,5-600 mAs
|  | Ժամանակը` ոչ պակաս քան 1.0 մվ-250մվ միջակայքում, քայլի ճշգրտում | Time: not less than in 1.0ms-250ms range, step adjustment | Время: не менее чем в диапазоне 1,0мс-250 мс, регулировка шага
|  | Պատկերավորման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 1.0մվ-5վ միջակայքում | Exposure time not less than in 1.0ms-5s range | Время экспозиции не менее чем в диапазоне 1,0мс-5с
|  | Ֆլյուրոսկոպիայի լարումը`ոչ պակաս քան 50 կՎ-110 կՎ միջակայքում, շարունակական կարգավորում | Fluoroscopy voltage: not less than in 50kV-110kV range continuous adjust | Напряжение рентгеноскопии: не менее чем в диапазоне 50 кВ-110 кВ непрерывная регулировка
|  | Ֆլուորոսկոպիայի հոսանքը`ոչ պակաս քան 0,5 մԱ-4 մԱ միջակայքում շարունակական ֆլուորոսկոպիա, ոչ պակաս քան 10 մԱ-20 մԱ միջակայքում պուլսային ֆտորոսկոպիա | Fluoroscopy current: not less than in 0.5mA-4mA range Continuous Fluoroscopy, not less than in 10mA-20mA range Pulse Fluoroscopy | Ток рентгеноскопии: не менее чем в диапазоне 0,5 мА-4 мА Непрерывная рентгеноскопия, не менее чем в диапазоне 10 мА-20 мА импульсная рентгеноскопия
|  | Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակ | X-ray tube assembly: | Рентгеновская трубка
|  | Ռենտգեն խողովակի ֆոկուսային դաշտի չափը` ոչ ավել քան փոքր ֆոկուս / մեծ ֆոկուս` 0.6 / 1.2 մմ | Tube Focus: not more than small/big 0.6mm /1.2mm | Фокус трубки: не более чем маленького / большого 0,6 мм / 1,2 мм
|  | Մուտքային հզորություն՝ ոչ պակաս քան փոքր ֆոկուս՝ 20kW/ մեծ ֆոկուս՝ 70kW | Input power: not less than Small focus 20kW/ Big Focus 70kW | Входная мощность: не менее чем малого фокуса 20 кВт / большого фокуса 70 кВт
|  | Անոդի ջերմատվություն՝ ոչ պակաս քան 300kHU | Anode thermal capacity: not less than 300KHU | Теплоемкость анода: не менее чем 300 kHU
|  | Անոդի պտույտի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 9000 պտ/րոպ | Anode Rotation Speed: not less than 9000rpm | Скорость вращения анода: не менее чем 9000 об/мин
|  | IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3 և 60601-2-28 ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակի համար, առկայություն | IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3 and 60601-2-28 for X-ray tube assemblies, availability | IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3 и 60601-2-28 для рентгеновских трубок в сборе, наличие
|  | Միկրոհամակարգչային կառավարմամբ շարժական դիագնոստիկ սեղան | Micro-computer control remote diagnostic table: | Дистанционный диагностический стол с микрокомпьютерным управлением:
|  | Սեղանի շարժման պտույտի միջակայքը ոչ պակաս քան -20° մինչ +90° միջակայքում | Table rotate Movement range: not less than in -20° to +90° range | Диапазон поворота стола: не менее чем в диапазоне от -20° до +90°
|  | Սեղանի մակերեսի լայնական ուղղությամբ տեղաշարժումը` 35 ± 5 սմ | The table‐top movements: 35 ± 5 cm in the transverse direction | Перемещения стола в поперечном направлении: 35 ± 5 см
|  | Սեղանի մակերեսի չափսերը՝ 230 х 75 սմ ± 10% | The table‐top dimensions: 230 x 75 cm ± 10% | Размеры столешницы: 230 x 75 см ± 10%
|  | Հիվանդի սեղանի սյուն և թեքում | Simultaneous movements: patient table top column and tilting | Одновременные движения: стол и наклон стола пациента
|  | Քաշի տարողությունը ոչ պակաս, քան 200 կգ | Weight bearing capacity not less than 200kg | Грузоподъемность не менее чем 200 кг
|  | Կանգնակ | Stand | Стенд
|  | Ճառագայթիչից սեղան հեռավորությունը կարգավորվող՝ SID ոչ պակաս քան 115-150 սմ միջակայքում | Source‐Image Distance (SID): not less than in 115-150 cm range | Регулируемое расстояние от радиатора до стола: SID не менее чем 115-150 см
|  | Թեքման պրոեկցիան ոչ պակաս քան ±40° | Oblique projection not less than ± 40° | Наклонная проекция не менее чем ±40°
|  | Ռենտգենյան ճառագայթիչի պտույտը ոչ պակաս քան 240° | Tube rotation not less than 240° | Поворот трубки не менее чем на 240°
|  | Կոլիմատոր | Collimator: | Коллиматор
|  | Ռենտգենյան ճառագայթի կոլիմատոր՝ լույսի կենտրոնացման սարքով, ավտոմատ անջատմամբ: | X-ray collimator with light switching device, automatic shutdown. | Рентгеновский коллиматор с устройством фокусировки света, автоматическим отключением.
|  | Կոլիմատորը կարող է լինել ուղղանկյուն դաշտի տիպի կամ ուղղանկյուն ‐ իրիսի դաշտի տիպի | The collimator can be a rectangular field type or a rectangular‐iris fields type | Коллиматор может иметь тип прямоугольного поля или тип полей с прямоугольной диафрагмой
|  | Լույսի դաշտի չափը 100 սմ հեռավորությունից ոչ պակաս քան 43x43 սմ | The size of the light field at a focus of 100 cm: not less than 43x43 cm | Размер светового поля при фокусе 100 см: не меньше чем 43х43 см
|  | Աշխատանքային կայան | Workstation: | Рабочая станция:
|  | Պրոցեսորը պետք է հիմնված լինի ոչ պակաս քան 32 բիթ ունեցող բարձր արագությամբ պրոցեսորի վրա, ունենա նաև պատկերի պահպանման SSD սկավառակ 1ՏԲ կամ ավելի, ոչ պակաս, քան 8 ԳԲ RAM, DVD/RW, ցանցային քարտ, վիդեոքարտ | Processor should be based on laest high speed processor of not less than 32 bit, also should have image storage SSD disc 1TB or more, not less than 8 GB RAM, DVD / RW, Network Card, Video Card | Процессор должен быть основан на быстродействующем процессоре не менее чем 32 бит, также должен иметь накопитель изображений SSD-диск объемом 1 ТБ или более, не менее чем 8 ГБ оперативной памяти, DVD / RW, сетевую карту, видеокарту
|  | DICOM Store– Պատկերներն ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին | DICOM Store– Send images to workstation and/or archiving system | DICOM Store – отправка изображений на рабочую станцию и/или в систему архивирования
|  | DICOM աշխատանքային ցուցակի կառավարում - RIS կապ | DICOM WorkList Management – RIS connection | Управление рабочим списком DICOM – подключение к RIS
|  | DICOM Մեդիա փոխանակում (CD / DVD) - արխիվացում CD / DVD ‐ ROM- ի վրա | DICOM Media interchange (CD/DVD) –Archiving on CD/DVD‐ROM | Мультимедийный обмен DICOM (CD/DVD) –Архивирование на CD/DVD‐ROM
|  | Dicom արտահանում | Dicom export | Экспорт Dicom
|  | Աշխատանքային կայանը պետք է կարողանա կազմաձևել բազմակի ձևաչափի պատկերներ DICOM տպիչների համար | The workstation should be capable of configuring Multi Format images for DICOM Printers | Рабочая станция должна быть способна настраивать многоформатные изображения для принтеров DICOM
|  | STITCHING օպցիայի ավելացնելու հնարավորություն հետագայում | Possibility to add STITCHING option in future | Возможность добавления опции сшивания (STITCHING) в будущем
|  | Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակի գերտաքացման և ֆիլամենտ սխալի ծրագրային ինքնաստուգում | Self-diagnostic Programme for filament error & Tube’s Thermal Overload | Программа самодиагностики ошибки нити накала и тепловой перегрузки трубки
|  | Բոլոր անատոմիական ծրագրերի առկայություն | Available of all anatomical Programming | Доступно все анатомическое программирование
|  | Ոչ պակաս քան 1 մեգապիքսել 19" բժշկական մոնիտոր, թողունակությունը ոչ պակաս քան 1280 x1024 պիքսել | Not less than 1 mega pixel 19” Medical Grade Monitor, resolution not less than 1280 x1024 pixel | не менее чем 1 мегапикселя 19” Монитор медицинского класса, разрешение не менее чем 1280 x1024 пикселей
|  | Էլեկտրոսնուցում | Power Supply: | Электропитание
|  | Լարումը 3 ֆազ, 380 Վ ± 10% | Voltage: 3 phase, 380V±10% | Питание 3/PE, 380 В± 10%
|  | Հաճախականությունը` 50Հց±1Հց | Frequency: 50Hz±1Hz | Частота: 50 Гц ±1 Гц
|  | Էլեկտրական անվտանգությունը համապատասխանում է էլեկտրական անվտանգության ստանդարտներին IEC-60601 / IS-13450 | Electrical safety should comply to standards for electrical safety IEC-60601 / IS-13450 | Электробезопасность должна соответствовать стандартам электробезопасности IEC-60601 / IS-13450
|  | Կոմպրեսիոն սարք | Compression Device: | Компрессионное устройство:
|  | Կոմպրեսիոն սարքի առկայություն | Availability of Compression Device | Наличие компрессионного устройства
|  | Մեկ կոն ավտոմատ ներս/դուրս կայանումով: | Single cone with automatic in‐out parking. | Одиночный конус с автоматической парковкой на входе и выходе.
|  | Կոմպրեսորային ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 80Ն | Compressor pressure: not less than 80N | Давление компрессора: не менее чем 80N
|  | Աքսեսուարներ | Accessories: | Аксессуары:
|  | Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն | Availability of a full body radiation protection suit | Наличие костюма для полной радиационной защиты тела
|  | Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն | Availability of a Thyroid Shield radiation protection suit | Наличие костюма для радиационной защиты щитовидной железы
|  | Կրծքավանդակի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն | Availability of a Sternum radiation protection suit | Наличие костюма для радиационной защиты грудины
|  | Ռենտգենյան ճառագայթի անվտանգության ապակու առկայություն | Availability of а X-Ray Safety Lead Glass | Наличие Рентгенозащитного свинцового стекла
|  | Հաստությունը` ոչ պակաս քան 8.0 մմ | Thickness: not less than 8.0mm | Толщина: не менее чем 8,0 мм
|  | Ռենտգենյան ճառագայթի մաքսիմալ լարման պաշտպանությունը ոչ պակաս քան 150 կՎ | Maximum voltage protection of X-ray radiation not less than 150 KV | Максимальное напряжение защиты от рентгеновского излучения не менее чем 150 кВ
|  | Աոկա չափը` ոչ պակաս քան 100 x 80 սմ | Available size: not less than 100 x 80 cm | Доступный размер: не менее чем 100 x 80 см
|  | Կապարի համարժեքը` ոչ պակաս քան 2,0 մմպբ | Lead Equivalent: not less than 2,0 mmpb | Эквивалент свинца: не менее чем 2,0 мм pb
|  | Օդային պղպջակների առկայություն` չկա պղպջակ | Presence of Air Bubbles: No Bubble | Наличие пузырьков воздуха: пузырьков нет
|  | Տեսանելի լույսի փոխանցելիությունը` ոչ պակաս քան 90% | Visible Light Transmittance: not less than 90% | Коэффициент пропускания видимого света: не менее чем 90%
|  | Փաթեթավորումը` արտահանման ստանդարտ մասնագիտացված փաթեթավորում | Package: export standard professtional package | Упаковка: экспортный стандартный профессиональный пакет
|  | Ապակին պատին ամրացնելու շրջանակի առկայություն | Availability of a frame for mounting glass to the wall | Наличие рамки для крепления стекла к стене
|  | Որակի վկայականներ (ռենտգենյան ճառագայթի անվտանգության ապակու համար) | Quality certificates: (for X-Ray Safety Lead Glass) | Сертификаты качества: (для рентгенозащитного свинцового стекла)
|  | ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք, առկայություն։ | ISO13485 or ISO 9001 or equivalent, availability. | ISO 13485 или ISO 9001 или эквивалент, наличие.
|  | Այլ պայմաններ | Օther conditions: | Другие требования
|  | Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար | Not less than 24 month warranty for the entire system, including the X-ray tube | Гарантия на всю систему, включая рентгеновскую трубку не менее чем 24 месяцев
|  | Մոնտաժային մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար | Installation of cables required for system installation | Наличие монтажных материалов, кабелей, необходимых для инсталяции системы
|  | Անխափան սնուցման աղբյուրից (UPS) մինչև համակարգչային տոմոգրաֆի սարքավորում եռաֆազ հոսանքի սնուցման մալուխի առկայություն (մինչև 50 մետր) և այդ մալուխի անցկացման ու մոնտաժման համար բոլոր պարագաների առկայություն (ամրակներ, անջատիչ և այլն), ինչպես նաև այդ մալուխի անցկացման ու մոնտաժման աշխատանքներ | Availability of a three-phase power cable from an uninterruptible power supply (UPS) to CT scanner equipment (up to 50 meters) and the availability of all accessories for laying and installing this cable (clamps, switch, etc.), as well as work on laying and installing this cable | Наличие трехфазного кабеля питания от источника бесперебойного питания (ИБП) к оборудованию компьютерного томографа (длиной до 50 метров) и наличие всех аксессуаров для прокладки и монтажа этого кабеля (зажимы, выключатель и т.д.), а также работы по прокладке и монтажу этого кабеля
|  | Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից | Installation of work by a specialist | Установка системы и пуск с помощью специалиста
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից | Staff training by a specialist on site | Обучение персонала на месте специалистом
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | The product must be new, unused | Товар должен быть новым, не использованным
|  | Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում | The product must be manufactured not later than 12 months from the date of supply | Продукт должен быть изготовлен не позднее 12 месяцев с даты поставки
|  | Պետք է կարելի լինի սարքը տեղադրել 2700մմ և ավել բարձրություն ունեցող ռենտգենյան սենյակում | The device should be able to be placed in an X-ray room with a height of 2700 mm and more | Устройство должно быть способно размещаться в рентгеновском кабинете высотой 2700 мм и более
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1․ ISO13485 կամ համարժեք | 1․ ISO 13485 or equivalent | 1․ ISO 13485 или эквивалент
|  | 2․ ISO 9001:2015 կամ համարժեք | 2․ ISO 9001:2015 or equivalent | 2․ ISO 9001։2015 или эквивалент
|  | 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.