## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
3 | Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ) // Ventilator // Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ) | Ventilator | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 6
|  | Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում | Invasive and Non‐invasive ventilation for adult, pediatric and neonate‐infant (including premature) patients, within critical care units. | Инвазивная и неинвазивная вентиляция легких для взрослых, педиатрических и новорожденных (включая недоношенных) пациентов в отделениях интенсивной терапии.
|  | Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր․ ոչ պակաս քան 15 դյույմ գունավոր սենսորային մոնիտոր | Color Graphics Display Monitor: not less than 15” color touch monitor | Монитор с цветным графическим дисплеем: цветной сенсорный монитор не менее чем 15 дюймов
|  | Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները պետք է հասանելի լինեն ոչ պակաս քան 72 ժամվա ընթացքում | Should have trend data for selected parameters available for not less than 72 hours | Должны быть доступны данные о тенденциях для выбранных параметров в течение не менее чем 72 часов
|  | Պետք է ունենա էներգիայի ճշգրիտ կառավարում մարտկոցի պահուստավորմամբ | Should have sophisticated power management control with battery backup | Должен иметь точное управление питанием с резервным питанием от батареи
|  | Պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի ոչ պակաս քան 2 ժամ ամբողջական աշխատանք: | Should have internal battery provides not less than 2 hours for complete ventilator function. | Должен иметь встроенный аккумулятор, обеспечивающий не менее чем 2 часов полной работы аппарата искусственной вентиляции легких.
|  | Շնչառական ռեժիմները․ (ոչ պակաս քան կամ համարժեք) | Ventilation modes: (not less than or equivalent) | Режимы вентиляции: (не менее чем или эквивалент)
|  | Մեծահասակներ և մանկաբուժություն (ոչ պակաս քան ներկայացված ռեժիմները) | Adults and pediatrics (Not less than present modes): | Взрослые и педиатрия (не менее чем представление режимы):
|  | VCV – Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա | VCV – Volume Control (Assisted/Controlled) Ventilation | VCV – Управляемая вентиляция (вспомогательная/контролируемая) по объему
|  | PCV – Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա | PCV – Pressure Control (Assisted/Controlled) Ventilation | PCV – Управляемая вентиляция (вспомогательная/контролируемая) по давлению
|  | PSV – Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա կամ VSV - Ծավալի աջակցությամբ վենտիլացիա | PSV – Pressure Support Ventilation or VSV - Volume Support Ventilation | PSV – вентиляция с поддержкой давлением или VSV - вентиляция с поддержкой по объему
|  | CPAP – Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում | CPAP – Continuous Positive Airway Pressure | CPAP – Постоянное положительное давление в дыхательных путях.
|  | SIMV (VCV) - սինխրոնիզացված փոխարինող օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի | SIMV (VCV) - Synchronized intermittent mandatory ventilation controlled by volume | SIMV - (VCV) - Синхронизированная прерывистая обязательная вентиляция, управляемая по объему
|  | SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման | SIMV (PCV) - Synchronized intermittent mandatory ventilation controlled by pressure | SIMV - (PCV) - Синхронизированная прерывистая обязательная вентиляция, управляемая по давлению
|  | PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) | PRVC (Pressure Regulated Volume Control) | PRVC - Регулировка давления, контроль объема
|  | BPAP – Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում կամ BIVENT - Երկֆազ դրական օդուղիների ճնշում | BPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) or BIVENT (Bilevel Ventilation) | BPAP - Двухуровневое положительное давление в дыхательных путях или BIVENT - Двухфазное положительное давление в дыхательных путях
|  | APRV - (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն) | APRV (Airway Pressure Release Ventilation） | APRV вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях
|  | NIV – Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա | NIV – Non‐Invasive Ventilation. | NIV – Неинвазивная вентиляция легких.
|  | Նորածիններ (ոչ պակաս քան ներկայացված ռեժիմները) | Neonates‐Infants (Not less than present modes): | Новорожденные‐Младенцы не менее чем представление режимы):
|  | PCV – Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա | PCV – Pressure Control (Assisted/Controlled) Ventilation | PCV – Управляемая вентиляция (вспомогательная/контролируемая) по давлению
|  | PSV – Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա կամ VSV - Ծավալի աջակցությամբ վենտիլացիա | PSV – Pressure Support Ventilation or VSV - Volume Support Ventilation | PSV – вентиляция с поддержкой давлением или VSV - вентиляция с поддержкой по объему
|  | CPAP – Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում | CPAP – Continuous Positive Airway Pressure | CPAP – Постоянное положительное давление в дыхательных путях.
|  | SIMV (VCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի | SIMV (VCV) - Synchronized intermittent mandatory ventilation controlled by volume | SIMV (VCV) - Синхронизированная прерывистая обязательная вентиляция, управляемая по объему
|  | SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման | SIMV (PCV) - Synchronized intermittent mandatory ventilation controlled by pressure | SIMV (PCV) - Синхронизированная прерывистая обязательная вентиляция, управляемая по давлению
|  | PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) | PRVC (Pressure Regulated Volume Control) | PRVC Регулировка давления, контроль объема
|  | BPAP – Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում կամ BIVENT - Երկֆազ դրական օդուղիների ճնշում | BPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) or BIVENT (Bilevel Ventilation) | BPAP - Двухуровневое положительное давление в дыхательных путях или BIVENT - Двухфазное положительное давление в дыхательных путях
|  | APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն) | APRV (Airway Pressure Release Ventilation） | APRV вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях
|  | NIV – Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա | NIV – Non‐Invasive Ventilation. | NIV – Неинвазивная вентиляция легких.
|  | nCPAP (Քթային CPAP) | nCPAP (Nasal CPAP) | nCPAP (назальный CPAP)
|  | Շնչառական ծավալը` ոչ պակաս քան 2 - 1500 մլ տիրույթում | Tidal Volume: not less than in 2 – 1500 ml range | Дыхательный объем: не менее чем в диапазоне от 2 до 1500 мл
|  | Րոպեական ծավալը ոչ պակաս քան 1-100 լիտր/րոպե տիրույթում | Minute Volume: not less than from in 1 to 100 L/min range | Минутный объем: не менее чем в диапазоне от 1 до 100 л/мин
|  | Ներշնչման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 0.2 - 5 վրկ տիրույթում | Inspiratory Time: not less than in 0.2 to 5s range | Время вдоха: не менее чем в диапазоне от 0,2 до 5 секунд
|  | I:E հարաբերակցությունը ոչ պակաս քան 4:1 – 1:10 տիրույթում | I:E Ratio: not less than in 4:1 - 1:10 range | Соотношение ввода/вывода: не менее чем в диапазоне 4:1 - 1:10
|  | Շնչառական հաճախությունը․ | Respiratory Rate: | Частота дыхания:
|  | Մեծահասակ․ ոչ պակաս քան 4-80 շնչ/րոպե միջակայքում | Adult: not less than in 4 - 80 bpm range | Взрослый: не менее чем в диапазоне 4-80 дыхание в минуту
|  | Մանկական / նորածնային․ ոչ պակաս քան 4-120 շնչ/րոպե միջակայքում | Pediatric /Neonatal infant: not less than in 4 - 120 bpm range | Педиатрический /неонатальный младенец: не менее чем в диапазоне от 4 до 120 дыхание в минуту.
|  | FiO2: 21‐100%. | FiO2: 21‐100%. | FiO2: 21‐100%.
|  | Ներշնչման զգայնություն․ | Inspiratory sensitivity: | Чувствительность к вдоху:
|  | Հոսքը՝ ոչ պակաս քան 0,5 - 15 լ / րոպե միջակայքում | Flow: not less than in 0.5 - 15 L/min range | Поток: не менее чем в диапазоне 0,5 - 15 л/мин
|  | Ճնշումը՝ ոչ պակաս քան -20 ից 0 սմ H2O միջակայքում: | Pressure: not less than from -20 to 0 cmH2O. | Давление: не менее чем в диапазоне от -20 до 0 см H2О.
|  | PEEP․ ոչ պակաս քան 0 - 30 cmH2O միջակայքում | PEEP: not less than in 0 - 30 cmH2O. range | PEEP: не менее чем в диапазоне 0 - 30 см H2О
|  | CPAP․ ոչ պակաս քան 1 - 20 cmH2O միջակայքում | CPAP: not less than in 1 - 20 cmH2O. range | CPAP: не менее чем в диапазоне 1 - 20 см H2О
|  | Controlled Pressure (PCV): ոչ պակաս քան 2 - 50 cmH2O. միջակայքում | Controlled Pressure (PCV): not less than in 2 - 50 cmH2O range | Контролируемое давление (PCV): не менее чем в диапазоне 2-50 см H2O
|  | Pressure Support (PSV): ոչ պակաս քան 0 - 70 cmH2O միջակայքում | Pressure Support (PSV): not less than in 0 - 70 cmH2O range | Pressure Support (PSV): не менее чем в диапазоне 0 - 70 cmH2O.
|  | Inspiratory Pause (կարգաբերվող VCV ռեժիմում): ոչ պակաս քան 0 - 2 վարկյան միջակայքում | Inspiratory Pause (programmable in VCV): not less than in 0 - 2 s range | Пауза на вдохе (программируемая в VCV): не менее чем в диапазоне 0 до 2 секунд.
|  | Inspiratory pressure: ոչ պակաս քան 5 - 70 cmH2O միջակայքում | Inspiratory pressure: not less than in 5 - 70 cmH2O range | Давление на вдохе: не менее чем в диапазоне 5 - 70 см H2O
|  | Առավելագույն ճնշման սահմանափակում (անվտանգության սահմաններ). ոչ պակաս քան 2 - 60 cmH2O միջակայքում | Maximum pressure limited (safety limits): not less than in 2 - 60 cmH2O range | Максимальное ограниченное давление (пределы безопасности): не менее чем в диапазоне 2 - 60 cmH2O
|  | Ահազանգեր | Alarms | Тревоги
|  | Լուսային և ձայնային ազդանշաններ՝ ըստ առաջնահերթության և էկրանի հաղորդագրությունների | Light and audible signals according to priority and messages on the screen | Световые и звуковые сигналы в соответствии с приоритетом и сообщениями на экране
|  | Համակարգը թույլ է տալիս անջատել ահազանգերը | The system allows the deactivation of alarms | Система позволяет отключать тревоги
|  | Բարձր և ցածր ներշնչման ճնշում | High and Low Inspiratory Pressure | Высокое и низкое давление на вдохе
|  | O2-ի և օդի կամ դրանցից մեկի ցածր ճնշումը | Low Pressure of O2 and Air, or one of them | Низкое давление O2 и воздуха, или одного из них
|  | Հիմնական էներգիայի կորուստ | Main Power Loss | Потеря основного электроснабжения
|  | Մարտկոցի ցածր լիցք | Low Battery | Низкий заряд батареи
|  | Բարձր շարունակական ճնշում | High Continuous Pressure | Высокое непрерывное давление
|  | Անջատում հիվանդից | Disconnection from patient | Отключение от пациента
|  | Թթվածինը բավարար չէ | Oxygen not adequate | Кислорода недостаточно
|  | Րոպեական ծավալը | Minute Volume | Минутный объем
|  | Բարձր և ցածր ընդհանուր ծավալը | High and Low Tidal Volume | Высокий и низкий общий объем
|  | Բարձր և ցածր տոկոս O2 | High and Low O2 percentage | Высокий и низкий процент O2
|  | Շնչառության կանգ | Apnea | Апноэ
|  | Արտահոսք | Leak | Утечка
|  | Շնչառության բարձր հաճախություն | High Respiratory Rate | Высокая частота дыхания
|  | Ցածր PEEP | PEEP Low | Низкий PEEP
|  | Բարձր PEEP | PEEP High | Высокий PEEP
|  | Դիսփլեյ / մոնիտորինգ (ոչ պակաս քան ներկայացվածը) | Display / Monitoring (not less than present) | Дисплей / мониторинг (не менее чем представленного)
|  | Ալիքային պատկերներ՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, օժանդակ ճնշում | Waveforms: pressure, flow, volume, auxiliary pressure | Отображение: давление, поток, объем, вспомогательное давление
|  | Տվյալները՝ կառավարման ընտրանքներ, հիվանդի տվյալներ, ազդանշանային պարամետրեր և հաղորդագրություններ | Data: control parameters, patient data, alarm settings and messages | Данные: параметры управления, данные о пациенте, настройки сигнализации и сообщения
|  | Կարգավիճակի ցուցիչ՝ վենտիլացիոն ռեժիմ, մարտկոցի մակարդակ, ժամացույց | Status indicator: ventilation mode, battery level, clock | Индикатор состояния: режим вентиляции, уровень заряда батареи, часы
|  | O2 % պարունակությունը խառնված գազի մեջ | The O2 % in mixed gas | Содержание O2 % в смешанном газе
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Համակարգը ներառում է․ | System Including: | Система включает в себя․
|  | Բժշկական օդային կոմպրեսոր կամ տուրբին | Medical Air Compressor or turbine | Медицинский воздушный компрессор или турбина
|  | Խոնավացուցիչ | Humidifier | Увлажнитель
|  | 1 խոնավացուցիչի ջրի խցիկ, բազմակի օգտագործման | 1 Humidifier chamber, reusable use | 1 камера увлажнителя, многоразового использования
|  | O2-միացնող խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ | 1 O2-connecting Tube: not less than 2m | 1 соединительный шланг для подключения кислорода, не менее чем 2 м
|  | 1 օդի միացման խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ | 1 Air-connecting Tube: not less than 2m | 2 соединительный шланг для подключения воздуха, не менее чем 2 м
|  | Օդի խոնավացուցիչ․ ջեռուցումը անվտանգության թերմոստատով եւ աշխատանքային կարգավիճակի ցուցիչով | Humidifier: Heating power with safety thermostat and indication of operating status | Увлажнитель воздуха: Мощность нагрева с предохранительным термостатом и индикацией рабочего состояния
|  | 1 շնչառական խողովակներ, նորածնային հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն | 1 Circuit, Neonatal with patient Tubes, reusable, with water traps, Y-piece, mask elbow, catheter connector, breathing bag and etc. | 1 Контур, неонатальный с трубками для пациента, многоразовый, с ловушками для воды, Y-образным наконечником, колено маски, соединитель для катетера, дыхательный мешок и т.д.
|  | 1 շնչառական խողովակներ, մեծահասակ / երեխա հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն | 1 Circuit, Adult/Children with patient Tubes, reusable, with water traps, Y-piece, mask elbow, catheter connector, breathing bag and etc. | 1 Контур, взрослый / детский с трубками для пациента, многоразовый, с ловушками для воды, Y-образным наконечником, колено маски, соединитель для катетера, дыхательный мешок и т.д.
|  | Հիմնական լրակազմ | Basic set | Базовый набор
|  | Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ | Wheeled ventilation device, patient contour handle | Вентиляционное устройство на колесиках, держатель контура пациента
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and Accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, թթվածնի պահեստային սենսոր, սարքը գազի վահանակին միացնելու համար նախատեսված խողովակներ՝ յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն): | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example, handles, reusable breathing tubes for adults and children, masks for adults, children and infants, a spare oxygen sensor, hoses for connecting the device to the gas panel not less thant 2 m each, connectors, breathing bags, etc.) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, ручки, дыхательные трубки многоразового использования для взрослых и детей, маски для взрослых, детей и младенцев, запасной датчик кислорода, шланги для подключения аппарата к газовой панели не менее чем 2 м каждый, соединители, дыхательные мешки и т.д.)
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք: | 1. ISO13485 or equivalent. | 1. ИСО 13485 или эквивалент.
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA