## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
4 | Լապարոսկոպ որովայնային, ուրոլոգիական, գինեկոլոգիական և արթրոսկոպիկ միջամտությունների համար // Laparoscope for abdominal, urological, gynecological and arthroscopic procedures // Лапароскоп для абдоминальных, урологических, гинекологических и артроскопических вмешательств | Լապարոսկոպ որովայնային, ուրոլոգիական, գինեկոլոգիական և արթրոսկոպիկ միջամտությունների համար | Laparoscope for abdominal, urological, gynecological and arthroscopic procedures | Лапароскоп для абдоминальных, урологических, гинекологических и артроскопических вмешательств | 1
|  | Լրակազմը․ | The kit։ | Комплект։
|  | 1․ Էնդոսկոպիկ թվային տեսախցիկի համակարգ - 1 հատ | 1․ Digital camera system - 1 pc | 1․ Система цифровой камеры - 1 шт․
|  | 2․ Լույսի աղբյուր - 1 հատ | 2. Light source - 1 pc | 2. Источник света - 1 шт.
|  | 3․ 4K տեսախցիկի գլխիկ - 1 հատ | 3. 4K camera head - 1 pc | 3. Головка камеры 4K - 1 шт.
|  | 4․ Բժշկական մոնիտոր - 1 հատ | 4․ Medical monitor - 1 pc | 4․ Медицинский монитор - 1 шт․
|  | 5․ Էնդոսկոպ - 1 հատ | 5․ Endoscope - 1 pc | 5․ Эндоскоп - 1 шт․
|  | 6․ Ինսուֆլյատոր - 1 հատ | 6․ Insufflator - 1 pc | 6․ Инсуффлятор - 1 шт.
|  | 7․ Օպտիկամանրաթելային լուսատար - 1 հատ | 7․ Fiber optic light guide - 1 pc | 7․ Волоконно - оптический световод - 1 шт.
|  | 8․ Սարքավորումների դարակաշար - 1 հատ | 8․ Hardware rack - 1 pc | 8․ Стойка для оборудования - 1 шт.
|  | 9․ Լապարասկոպիկ պոմպ - 1 հատ | 9․ Pump for laparoscopy - 1 pc | 9․ Насос для лапароскопии - 1 шт.
|  | 10․ Լապարասկոպիկ գործիքակազմ | 10․ Laparoscopic tools | 10․ Лапароскопические инструменты
|  | 11․ Արթրոսկոպիկ համակարգ | 11․ Arthroscopic system | 11․ Артроскопическая система
|  | ա․ Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք | a. Arthroscopic shaver | а. Артроскопический шейвер
|  | բ․ Արթրոսկոպիկ պոմպ | b. Arthroscopic pump | б. Артроскопический насос
|  | գ․ Բարձր ճնշման կոմպրեսիոն համակարգ (տուրնիկետ) | c. High pressure compression system (tourniquet) | в. Компрессионная система высокого давления (турникет)
|  | դ․ Գործիքակազմ | d. Tools | г. Инструменты
|  | 12. Հիստերոսկոպիայի գործիքակազմ | 12. Hysteroscopy tools set | 12. Набор инструментов для гистероскопии
|  | 13․ Հիստերոսկոպային պոմպ - 1 հատ | 13. Pump for hysteroscopy - 1 pc | 13․ Насос для гистероскопии – 1 шт.
|  | 14․ ՏՈՒՌ գործիքակազմ | 14․ TUR tools set | 14․ Набор инструментов для ТУР
|  | 15․ Վիրաբուժական միավոր LAP, Երկբևեռ TUR-B / P և միաբևեռ TUR-P համար | 15․ Electrosurgical Unit for LAP, Bipolar TUR-B/P and Monopolar TUR-P | 15․ Электрохирургический аппарат для LAP, биполярных TUR-B/P и монополярных TUR-P
|  | Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկ | Endoscopic camera digital video unit | Цифровой видеоблок эндоскопической камеры
|  | Ոչ պակաս քան 4K վիդեո մշակման միավոր՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով | Not less than 4K video processing unit with 3-chip technology | Блок обработки видео не менее чем 4K с 3-чиповой технологией
|  | Ոչ պակաս քան 3840x2160 պիքսել լուծաչափով | With a resolution of no less than 3840x2160 pixels | С разрешением не менее чем 3840x2160 пикселей
|  | Կողմերի հարաբերակցությունը 16:9 | Aspect ratio of 16։9 | Соотношение сторон 16։9
|  | Ոչ պակաս քան 4K տեսանյութի ձայնագրում, առնվազն 4K պատկերի ձայնագրում, սառեցման գործառույթ, ոչ պակաս քան 1,5 անգամ պատկերի թվային մեծացում, ոչ պակաս քան 9 օգտագործողի պարամետրերի պահպանում | Not less than 4K video recording, not less than 4K image recording, freeze function, not less than 1,5x digital image zoom, not less than 9 user settings storage | Запись видео не менее чем 4K, запись изображения не менее чем 4K, функция замораживания, не менее чем 1,5-кратного цифрового увеличения изображения, хранение не менее чем 9 пользовательских настроек
|  | Պատկերի մշակման թվային ալգորիթմներ` գույնը և հյուսվածքի կառուցվածքը բարելավելու համար | Digital image processing algorithms to enhance color and texture structure | Алгоритмы цифровой обработки изображений для улучшения цвета и текстурной структуры,
|  | Իրական բնական գույներ՝ իրական ժամանակում ցուցադրելու համար | True natural colors for real-time rendering | Истинно естественные цвета для визуализации в реальном времени
|  | Տեսանյութի և պատկերի ձայնագրման գործառույթ, սպիտակ գույնի բալանսի ավտոմատ և ձեռքով կառավարում, ոչ պակաս քան 1 USB միակցիչ հիշողության կրիչի համար | Video and image recording function, automatic and manual white balance control, not less than 1 USB connector for memory stick | Функция записи видео и изображений, автоматическое и ручное управление балансом белого, не менее чем 1 USB-разъема для карты памяти
|  | Պատկերի աղմուկ/աղմուկ հարաբերակցությունը ոչ ավելի քան 54 դԲ | Image noise/noise ratio not more than 54 dB | Отношение шум изображения к помехам не более чем 54 дБ
|  | Կարմիր- դեղին տարածքում գույնի ճշգրտման հնարավորություն | Red-yellow color adjustment possibility | Возможность настройки красно-желтого цвета
|  | Դեղինի գույնի ճշգրտման հնարավորություն | Yellow color adjustment possibility | Возможность регулировки желтого цвета
|  | Վիդեո ելքեր ոչ պակաս քան SDI 4K կամ HDMI 4K վիդեո ելք, SDI FHD վիդեո ելք, HDMI FHD վիդեո ելք | Video outputs not less than SDI 4K video output, SDI FHD video output, HDMI FHD video output | Видеовыходы не менее чем SDI 4K видеовыход, SDI FHD видеовыход, HDMI FHD видеовыход
|  | Ցանցային լարումը 100-240V 50/60 Հց | Mains voltage 100-240V 50/60 Hz | Сетевое напряжение 100-240 В 50/60 Гц
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. MDSAP | 1. MDSAP | 1. MDSAP
|  | 2. ISO13485 կամ համարժեք | 2. ISO13485 or equivalent | 2. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | 3. CE Mark or FDA or equivalent | 3. CE Mark или FDA или эквивалент
|  | 4K տեսախցիկի գլխիկ | 4K camera head | Головка камеры 4K
|  | 4K տեսախցիկի գլխիկ` ոչ պակաս քան 2 կառավարման կոճակով և ոչ պակաս քան 4 տարբեր գործառույթով | 4K camera head with not less than 2 control buttons and not less than 4 different functions | Головка камеры 4K с не менее чем 2 кнопками управления и не менее чем 4 различными функциями
|  | Տեսախցիկի գլխիկի միացուցիչը պետք է համապատասխանի մատակարարվող էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկին | The connector on the camera head should match the digital video unit of the supplied endoscopic camera | Разъем на головке камеры должен соответствовать цифровому видеоблоку прилагаемой эндоскопической камеры
|  | Ոչ պակաս քան 3840x2160 պիքսել լուծաչափով | With a resolution of no less than 3840x2160 pixels | С разрешением не менее чем 3840x2160 пикселей
|  | 4K տեսախցիկի գլխիկը ավտոկլավով մանրեազերծման հնարավորության առկայություն | 4K camera head with autoclave possibility of sterilization | Головка камеры 4K с возможностью стерилизации в автоклаве
|  | Տեսախցիկի գլխի քաշը ոչ ավել քան 300 գրամ | Camera head weight not more than 300 gramms | Вес головки камеры не более чем 300 грамм
|  | Zoom-ը պետք է ապահովվի Zoom-TV-ադապտերի միջոցով կամ տեսախցիկի գլխիկի մեջ ներկառուցված համակարգի միջոցով, որը պետք է համատեղելի լինի 4K պատկերի հետ և ապահովի կիզակետի հեռավորությունը ոչ պակաս քան 15մմ -29մմ տիրույթում | Zoom should be supported by a Zoom-TV adapter or a system built into the camera head, which should be compatible with 4K images and provide a focusing distance in not less than 15-29 mm range | Масштабирование должно поддерживаться адаптером Zoom-TV или системой, встроенной в головку камеры, которая должна быть совместима с изображениями в формате 4K и обеспечивать расстояние фокусировки в диапазоне не менее чем 15-29 мм.
|  | Բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուր | High intensity LED light source | Светодиодный источник света высокой интенсивности
|  | Լամպի տեսակը՝ լուսադիոդային | Lamp Type: LED | Тип лампы: светодиодная
|  | Լամպի կյանքը ոչ պակաս քան 30.000 ժամ | Lamp life not less than 30.000 hours | Срок службы лампы не менее чем 30.000 часов
|  | Գույնի ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 6000K | Color temperature not less than 6000K | Цветовая температура не менее чем 6000 К
|  | Լույսի հզորությունը – ոչ պակաս քան 300 Վտ քսենոնի լամպին համարժեք | Light power - the equivalent of a xenon lamp of not less than 300 watts | Световая мощность - эквивалент ксеноновой лампы не менее чем 300 Вт
|  | Լուսավորության ավտոմատ և ձեռքով կառավարում | Automatic and manual brightness control | Автоматическое и ручное регулирование яркости
|  | Ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույսի բացակայություն | No UV and IR light | Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного света
|  | Անջրանցիկ հպումային կառավարման վահանակ | Waterproof touch control panel | Водонепроницаемая сенсорная панель управления
|  | Սպիտակ գույնի ավտոմատ հավասարակշռության | White color automatic balance | Автоматический баланс белого цвета
|  | Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց | Mains voltage 100-240 V 50/60 Hz | Сетевое напряжение 100-240 В 50/60 Гц
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. MDSAP | 1. MDSAP | 1. MDSAP
|  | 2. ISO13485 կամ համարժեք | 2. ISO13485 or equivalent | 2. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | 3. CE Mark or FDA or equivalent | 3. CE Mark или FDA или эквивалент
|  | Օպտիկամանրաթելային լուսատար | Fiber optic light guide | Волоконно-оптический световод
|  | Տրամագիծը ոչ ավելի քան 5 մմ, համատեղելի է այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և էնդոսկոպների հետ, չտաքացող, մոնոմանրաթելային տիպի | Diameter not more than 5 mm, compatible with the light source and endoscopes of this set, non-heating, monofilament type | Диаметр не более чем 5 мм, совместим с источником света и эндоскопами данного набора, не нагревается, мононити типа
|  | Երկարությունը ոչ պակաս քան 3000 մմ | Length not less than 3000 mm | Длина не менее чем 3000 мм
|  | Պետք է համատեղելի լինի մատակարարվող հավաքածուի լույսի աղբյուրի և էնդոսկոպների հետ | Should be compatible with the supplied light source and endoscopes | Должен быть совместим с поставляемым источником света и эндоскопами
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | 3. CE Mark or FDA or equivalent | 3. CE Mark или FDA или эквивалент
|  | 4K բժշկական մոնիտոր | 4K medical monitor | 4K медицинский монитор
|  | Էկրանի չափը ոչ պակաս քան 31 դյույմ 3840 x 2160 պիքսել լուծաչափով | Screen size not less than 31 inches with a resolution of 3840 x 2160 pixels | Размер экрана не менее чем 31 дюйма с разрешением 3840 x 2160 пикселей
|  | Պատկերի դիտման անկյունները ոչ պակաս քան 170 աստիճան | Image viewing angles not less than 170 degrees | Углы обзора изображения не менее чем 170 градусов
|  | Պատկերի թույլատրելիությունը 4K UHD 60Հց, մուլտիմոդալ հիբրիդ պատկերի տեխնոլոգիա, ինտելեկտուալ պատկերի լուծաչափի բարձրացման տեխնոլոգիա | Image resolution 4K UHD 60Hz, multimodal hybrid image technology, intelligent image resolution enhancement technology | Разрешение изображения 4K UHD 60 Гц, мультимодальная гибридная технология изображения, интеллектуальная технология повышения разрешения изображения
|  | Էկրանի կողմերի հարաբերակցությունը՝ ոչ պակաս քան 16:9 | Aspect ratio not less than 16:9 | Соотношение сторон не менее чем 16:9
|  | Մուտքերը ոչ պակաս քան 12G SDI, HDMI, DVI-D | Inputs not less than 12G SDI, HDMI, DVI-D | Входы не менее чем 12G SDI, HDMI, DVI-D
|  | Ելքերը ոչ պակաս քան 3G SDI | Outputs not less than 3G SDI | Выходы не менее чем 3G SDI
|  | Բժշկական կարգի մոնիտոր | Medical grade monitor | Монитор медицинского класса
|  | Անվտանգության թեստ ըստ IEC 60601-1-2 4․0 | Safety test according to IEC 60601-1-2 4.0 | Испытание на безопасность в соответствии с IEC 60601-1-2 4.0
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | 3. CE Mark or FDA or equivalent | 3. CE Mark или FDA или эквивалент
|  | Ինսուֆլյատոր | Insufflator | Инсуффлятор
|  | Ամբողջական հավաքածու | Complete collection | Полная комплектация
|  | Մետաղական կորպուս, կայուն քիմիական մաքրման նյութերին | Metal body, resistant to chemical cleaning agents | Металлический корпус, устойчивый к воздействию химических чистящих средств
|  | Գազը՝ բժշկական դասի ածխաթթու գազ | Gas: medical grade carbon dioxide | Газ: медицинский диоксид углерода
|  | Նախաինսուֆլացման ռեժիմ վերեշի ասեղի օգտագործման համար | Pre-inflation mode for use with a Veress needle | Режим предварительной накачки для использования с иглой Veress
|  | Ինտրա-աբդոմինալ ճնշման մշտադիտարկման և ավելցուկ ճնշումի բաց թողնելու համար նախատեսված ներկառուցված անվտանգության ավտոմատ համակարգի առկայություն | Availability of a built-in automatic safety system for monitoring intra-abdominal pressure and relief of excess pressure | Наличие встроенной автоматической системы безопасности для контроля внутрибрюшного давления и сброса избыточного давления
|  | Տեսա- և ձայնա- ազդանշանային համակարգի առկայություն | Availability of a video and audio signal system | Наличие системы видео- и аудиосигналов
|  | Ինտրա-աբդոմինալ ճնշման փաստացի թվային ցուցանիշների դիտարկման հնարավորության առկայություն | The possibility of monitoring the actual numerical indicators of intra-abdominal pressure | Возможность мониторинга фактических числовых показателей внутрибрюшного давления
|  | Ինսուֆլացման ոչ պակաս քան 1-45 լ / րոպե միջակայքում | Insufflation not less than in 1-45 l / minute range | Инсуффляция не менее чем в диапазоне 1-45 л/мин
|  | Ինսուֆլյացիայի ներորովայնային ճնշումը ոչ պակաս քան 0-25 մմ սնդ․ սյուն միջակայքում | Intra-abdominal insufflation pressure in the range of not less than 0-25 mmHg | Внутрибрюшное давление при инсуффляции в диапазоне не менее чем 0-25 мм рт. ст.
|  | Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց | Mains voltage 100-240 V 50/60 Hz | Сетевое напряжение 100-240 В 50/60 Гц
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. MDSAP | 1. MDSAP | 1. MDSAP
|  | 2. ISO13485 կամ համարժեք | 2. ISO13485 or equivalent | 2. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպ | Suction and irrigation pump for laparoscopy | Всасывающий и ирригационный насос для лапароскопии
|  | Ամբողջական հավաքածու | Complete collection | Полная комплектация
|  | Ներառում է խողովակների հավաքածուն, ներծծման խողովակը ոչ պակաս քան 2 կոճակներով | Should Include tube set, suction tube with not less than 2 buttons | Должен включать набор трубок, всасывающую трубку с не менее чем 2 кнопками
|  | Իրիգացիայի հոսքը ոչ պակաս քան 2 լ / րոպե | Irrigation flow not less than 2 l/min | Поток ирригации не менее чем 2 л / мин
|  | Ներծծման հոսքը ոչ պակաս քան 2 լ / րոպե | Suction flow not less than 2 l/min | Поток всасывания не менее чем 2 л / мин
|  | Առավելագույն ճնշումը ոչ պակաս քան 400 մմ ս.ս. տիրույթում | Maximum pressure not less than 400 mm Hg | Максимальное давление не менее чем 400 мм рт.ст.
|  | Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց | Mains voltage 100-240 V 50/60 Hz | Сетевое напряжение 100-240 В 50/60 Гц
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. MDSAP | 1. MDSAP | 1. MDSAP
|  | 2. ISO13485 կամ համարժեք | 2. ISO13485 or equivalent | 2. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Լապարոսկոպի գործիքների հավաքածու. | Laparoscopy tools set: | Набор инструментов для лапароскопии:
|  | Էնդոսկոպ - 1 հատ | Endoscope - 1 pc | Эндоскоп - 1 шт.
|  | Համատեղելի է 4K պատկերի որակի հետ | Compatible with 4K image quality | Совместимость с качеством изображения 4K
|  | Դիտման անկյունը 0°, տրամագիծը՝ Ø10 մմ | Viewing angle 0°, Diameter Ø10 mm | Угол обзора 0°, Диаметр Ø10 мм
|  | Դիտման անկյունը 30°, տրամագիծը՝ Ø10 մմ | Viewing angle 30°, Diameter Ø10 mm | Угол обзора 30°, Диаметр Ø10 мм
|  | Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 305 մմ | Working length not less than 305 mm | Рабочая длина не менее чем 305 мм
|  | Ավտոկլավավորվող | Autoclavable | Автоклавируемый
|  | Վերեշի ասեղ - 1 հատ | Veresh's needle - 1 pc | Игла Вереша - 1 шт.
|  | Վերեշի ասեղ. տրամագիծը՝ Ø2 մմ, երկարությունը` 170 մմ ±3%, քրոմապատ կամ չժանգոտվող մետաղից | Veresh's needle. diameter: Ø2 mm, length: 170 mm ±3%, chrome-plated or stainless metal | Игла Вереша. диаметр: Ø2 мм, длина: 170 мм ±3%, хромированный или нержавеющий металл
|  | Կլիպապլիկատոր L - 1 հատ | Clip Applicator L - 1 pc | Клипаппликатор L - 1 шт.
|  | Կլիպապլիկատոր․ տրամագիծը Ø10 մմ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, 360° պտտվող, տիտանի սեղմիչներ L, չափը՝ միջին մեծ | Clip Applicator։ diameter Ø10mm, working length 330mm, 360° rotatable, titanium clamps L, size medium large | Зажим-аппликатор։ диаметр Ø10 мм, рабочая длина 330 мм, возможность поворота на 360°, титановые зажимы L, размер средний большой
|  | Կլիպապլիկատոր XL - 1 հատ | Clip Applicator XL - 1 pc | Клипаппликатор XL - 1 шт.
|  | Կլիպապլիկատոր․ տրամագիծը Ø10 մմ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, 360° պտտվող, տիտանի սեղմիչներ XL, չափը՝ միջին մեծ | Clip Applicator։ diameter Ø10mm, working length 330mm, 360° rotatable, titanium clamps XL, size medium large | Зажим-аппликатор։ диаметр Ø10 мм, рабочая длина 330 мм, возможность поворота на 360°, титановые зажимы XL, размер средний большой
|  | Լապարոսկոպիկ ներծծող իրիգացիոն կանուլա խողովակ Ø5 մմ - 1 հատ | Laparoscopic Suction Irrigation Cannula Trumpet Ø5 mm - 1 pc | Лапароскопическая всасывающая ирригационная канюля Труба Ø5 мм - 1 шт.
|  | Տրամագիծը՝ Ø5 մմ, ոչ պակաս քան 330 մմ աշխատանքային երկարություն, փականով | Diameter: Ø5 mm, working length not less than 330 mm, with valve | Диаметр: Ø5 мм, рабочая длина не менее 330 мм, с клапаном
|  | Լապարոսկոպիկ ներծծող իրիգացիոն կանուլա խողովակ Ø10 մմ - 1 հատ | Laparoscopic Suction Irrigation Cannula Trumpet Ø10 mm - 1 pc | Лапароскопическая всасывающая ирригационная канюля Труба Ø10 мм - 1 шт.
|  | Տրամագիծը՝ Ø10 մմ, ոչ պակաս քան 330 մմ աշխատանքային երկարություն, փականով | Diameter: Ø10 mm, working length not less than 330 mm, with valve | Диаметр: Ø10 мм, рабочая длина не менее 330 мм, с клапаном
|  | Դիսսեկցիոն Maryland պինցետի - 1 հատ | Maryland dissection forceps - 1 pc | Мэрилендские щипцы для разрезания - 1 шт.
|  | Տրամագիծը՝ Ø5 մմ, ալիքային փորվածք, 330 մմ աշխատանքային երկարություն, երկակի գործողություն, 4 մմ ԲՀ միակցիչ | Diameter: Ø5mm, wavy bore, 330mm working length, double action, 4mm BH connector | Диаметр: Ø5 мм, волнистое отверстие, рабочая длина 330 мм, двойное действие, соединение BH 4 мм
|  | Բռնող աքցան պատուհանավոր - 1 հատ | Grasping forceps, fenetrated - 1 pc. | Щипцы оконные-1 шт.
|  | Տրամագիծը՝ Ø5 մմ, գծային փորվածք, 330 մմ աշխատանքային երկարություն, երկակի գործողություն, 4 մմ ԲՀ միակցիչ | Diameter: Ø5mm, linear bore, 330mm working length, double action, 4mm BH connector | Диаметр: Ø5 мм, линейное отверстие, рабочая длина 330 мм, двойное действие, соединение BH 4 мм
|  | Մոնոպոլար L-ձև էլեկտրոդ - 1 հատ | Monopolar L-shaped electrode - 1 pc | Монополярный L-образный электрод - 1 шт.
|  | Տրամագիծը՝ Ø5 մմ, 330 մմ աշխատանքային երկարություն, 4 մմ ԲՀ միակցիչ | Diameter: Ø5mm, 330mm working length, 4mm BH connector | Диаметр: Ø5 мм, рабочая длина 330 мм, соединение BH 4 мм
|  | Քար հանելու աքցան - 1 հատ | Stone removal forceps - 1 pc. | Щипцы для удаления камней - 1 шт.
|  | Տրամագիծը՝ Ø5 մմ, գծային փորվածք, 330 մմ աշխատանքային երկարություն, երկակի գործողություն, 4 մմ ԲՀ միակցիչ | Diameter: Ø5mm, linear bore, 330mm working length, double action, 4mm BH connector | Диаметр: Ø5 мм, линейное отверстие, рабочая длина 330 мм, двойное действие, соединение BH 4 мм
|  | Մկրատ ուղիղ - 1 հատ | Straight scissors - 1 pc. | Ножницы прямые - 1 шт.
|  | Ուղիղ, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, վոլֆրամ-կարբիդային, 330 մմ աշխատանքային երկարություն, երկակի գործողություն, 4 մմ ԲՀ միակցիչ | Straight, diameter: Ø5 mm, tungsten carbide, working length 330 mm, double action, connection BH 4 mm | Прямой, диаметр: Ø5 мм, карбид вольфрамовая, рабочая длина 330 мм, двойного действия, соединение BH 4 мм
|  | Մկրատ թեք - 1 հատ | Oblique scissors - 1 pc. | Ножницы косые - 1 шт.
|  | Թեք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, վոլֆրամ-կարբիդային, 330 մմ աշխատանքային երկարություն, երկակի գործողություն, 4 մմ ԲՀ միակցիչ | Oblique, diameter: Ø5 mm, tungsten carbide, working length 330 mm, double action, connection BH 4 mm | Косой, диаметр: Ø5 мм, карбид вольфрамовая, рабочая длина 330 мм, двойного действия, соединение BH 4 мм
|  | Տրոկար (2 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը` 105 մմ ±5%, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրաձեւ, փականը մետաղական՝ թերթիկային տիպի | Trocar (2 pc) designed for working tools with a diameter of Ø10 mm, working length of 105 mm ± 5%, reusable metal trocar, spiral, leaf type, metal valve | Троакар (1 шт.) предназначен для рабочих инструментов диаметром Ø10 мм, рабочая длина 105 мм ± 5%, металлический троакар многоразового использования, спиральный, листового типа, металлический клапан
|  | Տրոկարի օբտուրատոր (1 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, բրգանման ծայրով | Trocar obturator (1 pc) designed for working tools with a diameter of Ø10 mm, with conical tip | Обтуратор троакара (1 шт.) предназначен для рабочих инструментов диаметром Ø10 мм, с коническим наконечником
|  | Տրոկար (2 հատ) նախատեսված Ø5 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը` 103 մմ ±5%, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրաձեւ, փականը մետաղական՝ թերթիկային տիպի | Trocar (2 pc) designed for working tools with a diameter of Ø5 mm, working length of 103 mm ± 5%, reusable metal trocar, spiral, leaf type, metal valve | Троакар (1 шт.), предназначенный для рабочих инструментов диаметром Ø5 мм, рабочая длина 103 мм ± 5%, металлический троакар многоразового использования, спиральный, листового типа, металлический клапан
|  | Տրոկարի օբտուրատոր (1 հատ) նախատեսված Ø5 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, եռանկյուն ծայրով | Trocar obturator (1 pc) designed for working tools with a diameter of Ø5 mm, with triangular tip | Обтуратор троакара (1 шт) предназначен для рабочих инструментов диаметром Ø5 мм, с треугольным наконечником
|  | Փոխանցիչ - 2 հատ | Reducer - 2 pcs | Переходник -62 шт
|  | Ռեդուկտոր, տրոկարի, փոխանցման տրամագիծը 11-5.5 մմ | Reducer for trocar, transmission diameter 11-5.5 mm. | Переходник, для троакара, диаметр передачи 11-5,5 мм.
|  | Ասեղնաբռնիչ. ձախ կոր շրթունք (1 հատ), վոլֆրամ-կարբիդային, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ | Needle holder left curved lip (1 pc)։ diameter Ø5 mm, tungsten carbide, angle handle, Working length 300-330 mm | Иглодержатель (1 шт)։ левый изогнутый выступ, карбид вольфрамовый, диаметр Ø5 мм, угловая ручка, рабочая длина 300-330 мм
|  | Ասեղնաբռնիչ. աջ կոր շրթունք (1 հատ), վոլֆրամ-կարբիդային, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ | Needle holder right curved lip (1 pc)։ diameter Ø5 mm, tungsten carbide, angle handle, Working length 300-330 mm | Иглодержатель (1 шт)։ правая изогнутая кромка, карбид вольфрамовый, диаметр: Ø5 мм, угловая ручка, рабочая длина 300-330 мм
|  | Բիպոլյար կոագուլացիոն աքցան - 1 հատ | Bipolar coagulation forceps - 1 pc. | Щипцы для биполярной коагуляции - 1 шт.
|  | Մերիլենդ տիպի, տրամագիծը ՝ 5 մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ 300-340 մմ | Type Maryland, diameter: 5 mm, working length 300-340 mm | Тип Мэриленд, диаметр: 5 мм, рабочая длина: 300-340 мм
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Բոլոր գործիքները պետք է լինեն մեկ արտադրողից, պետք է լինեն համատեղելի միմյանց | All tools must be of the same manufacturer, must be compatible with each other | Все инструменты должны быть одного производителя, должны быть совместимы друг с другом
|  | Գործիքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված | The tools must be new, unused | Инструменты должны быть новыми, неиспользуемыми
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 or equivalent | ISO 13485 или эквивалент
|  | 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Արթրոսկոպիկ համակարգ. | Arthroscopic system: | Артроскопическая система:
|  | Լրակազմը․ | The kit։ | Комплект։
|  | ա․ Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք | a. Arthroscopic shaver | а. Артроскопический шейвер
|  | բ․ Արթրոսկոպիկ պոմպ | b. Arthroscopic pump | б. Артроскопический насос
|  | գ․ Բարձր ճնշման կոմպրեսիոն համակարգ (տուրնիկետ) | c. High pressure compression system (tourniquet) | в. Компрессионная система высокого давления (турникет)
|  | դ․ Գործիքակազմ | d. Tools | г. Инструменты
|  | Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք․ | Arthroscopic shaver: | Артроскопический шейвер:
|  | Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք, ամբողջական սարք, միկրոշարժիչով և ոտքի անջատիչով | Arthroscopic shaver, complete equipment, with a micro motor and foot switch | Артроскопический шейвер, комплектное устройство, с микродвигателем и ножным переключателем
|  | Ռեժիմները ոչ պակաս քան առաջ, հետ, օսցիլյացիա | Modes no less than forward, backward, oscillation | Режимы не менее, чем вперед, назад, осцилляция
|  | Արագության միջակայքը՝ առաջ/հետ ոչ պակաս քան 500-8000պ/ր միջակայքում, օսցիլյացիա ոչ պակաս քան 500-3500պ/ր միջակայքում | Speed range: forward/backward not less than in 500-8000 rpm range, oscillation not less than 500-3500 rpm range | Диапазон оборотов: вперед/назад не менее чем в диапазоне 500-8000 об/мин, осцилляция не менее чем в диапазоне 500-3500 об/мин
|  | Օսցիլյացիաի տիպերը ոչ պակաս քան 9 | Types of oscillation not less than 9 | Типы осцилляции не менее чем 9
|  | Ոտնակի կոճակները ոչ պակաս քան՝ սկիզբ/ավարտ, արագության կարգաբերում, կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի ուղղություն, ռեժիմներ, օսցիլյացիաի ռեժիմների ընտրություն | Pedal buttons not less than: Start/End, speed adjustment, shift window adjustment, direction of rotation, modes, oscillation mode selection | Кнопок на педалях не менее чем: Пуск/Завершение, регулировка скорости, регулировка окна сдвига, направление вращения, режимы, выбор режимов осцилляции
|  | Միկրոշարժիչը բազմակի օգտագործման, ավտոկլավավորվող, կոճակները ոչ պակաս քան՝ սկիզբ/ավարտ, արագության կարգաբերում, կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի ուղղություն, ռեժիմներ, օսցիլյացիաի ռեժիմների ընտրություն | The micromotor should be reusable, autoclavable, the number of buttons should be not less than: Start/End, speed adjustment, cut-off window adjustment, direction of rotation, modes, selection of oscillation modes | Микродвигатель многоразовый, автоклавируемый, количество кнопок не менее чем: Пуск/Завершение, регулировка скорости, регулировка окна среза, направление вращения, режимы, выбор режимов осцилляции
|  | Միկրոշարժիչի քաշը ոչ ավելի քան 350գ | The weight of the micromotor should be not more than 350 g | Вес микродвигателя не более чем 350 г
|  | Պաշտպանության դասը ոչ պակաս քան IP X8 | Protection class not less than IP X8 | Класс защиты не менее чем IP X8
|  | Անվտանգության վկայագրերի առկայություն ոչ պակաս քան՝ EN 60601-1-A1:2015 | Availability of safety certificates of not less than: EN 60601-1-A1:2015 | Наличие сертификатов безопасности не менее чем: EN 60601-1-A1:2015
|  | Մուտքային լարումը 220 Վ, 50/60 Հց | Mains voltage 220 V, 50/60 Hz | Сетевое напряжение 220 В, 50/60 Гц
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն)․ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. MDSAP | 1. MDSAP | 1. MDSAP
|  | 2. ISO13485 կամ համարժեք | 2. ISO13485 or equivalent | 2. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Արթրոսկոպիկ պոմպ․ | Arthroscopic pump: | Артроскопический насос:
|  | Ամբողջական հավաքածու | Complete collection | Полная комплектация
|  | Ներառում է խողովակների հավաքածուն | Should Include tube set | Должен включать набор трубок
|  | Իրիգացիայի հոսքը ոչ պակաս քան 0,5 լ / րոպե | Irrigation flow not less than 0,5 l/min | Поток ирригации не менее чем 0,5 л / мин
|  | Առավելագույն ճնշումը ոչ պակաս քան 200 մմ ս.ս. | Maximum pressure not less than 200 mm Hg | Максимальное давление не менее чем 200 мм рт.ст.
|  | Ցանցի լարումը 220 V, 50/60 Հց | Mains voltage 220 V, 50/60 Hz | Сетевое напряжение 220 В, 50/60 Гц
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն)․ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. MDSAP | 1. MDSAP | 1. MDSAP
|  | 2. ISO13485 կամ համարժեք | 2. ISO13485 or equivalent | 2. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Բարձր ճնշման կոմպրեսիոն համակարգ (տուրնիկետ) | High pressure compression system (tourniquet) | Компрессионная система высокого давления (турникет)
|  | Ոչ պակաս քան մեկ կանալային | Not less than one channel | Не менее чем одноканальный
|  | Հոսքը ոչ պակաս քան 4,6 լ/ր | Flow not less than 4.6 l/min | Поток не менее чем 4,6 л / мин
|  | Ճնշման կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան 0-600 մմ.ս․ս | Pressure adjustment range not less than in 0-600 mmHg range | Диапазон регулировки давления не менее чем в диапазоне 0-600 мм рт.ст.
|  | Կարգավորման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ± 1 մմ.ս․ս | Adjustment accuracy not more than ± 1 mmHg | Точность регулировки не более чем ± 1 мм рт.ст.
|  | Ցուցադրման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ± 1 մմ.ս․ս | Display accuracy not more than ± 5 mmHg | Точность отображения не более чем ± 5 мм рт.ст.
|  | Աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 1,7 բար | Service pressure of not less than 1.7 bar | Рабочее давление не менее чем 1,7 бар
|  | Դիսփլեյի առկայություն | Display availability | Наличие дисплея
|  | Պոմպի տիպը՝ մեմբրանային | Pump type: diaphragm | Тип насоса: мембранный
|  | Ժամանակի ընտրության միջակայքը ոչ պակաս քան 0-240ր | The time selection range is not less than 0-240min | Диапазон выбора времени не менее чем в диапазоне 0-240мин
|  | Մուտքային լարումը 220 Վ, 50/60 Հց | Mains voltage 220 V, 50/60 Hz | Сетевое напряжение 220 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմում բազմակի օգտագործման մանժետներ վերին և ստորին վերջույթների համար | Reusable cuffs included for upper and lower extremities | Многоразовые манжеты в комплекте для верхних и нижних конечностей
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն)․ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO 13485 կամ համարժեք | 1. ISO 13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. ISO 9001 կամ համարժեք | 2. ISO 9001 or equivalent | 2. ISO 9001 или эквивалент
|  | 3. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | 3. CE Mark or FDA or equivalent | 3. CE Mark или FDA или эквивалент
|  | Գործիքակազմ․ | Tools: | Инструменты:
|  | Արթրոսկոպ 30° տեսադաշտի ուղղությամբ, Ø4,0 մմ, աշխատանքային երկարությունը 175 մմ±3%, ավտոկլավվող, գույնի ծածկագիր | Arthroscope 30° field of view, Ø4.0mm, working length 175mm±3%, autoclavable, color coded | Артроскоп, поле зрения 30°, Ø 4,0 мм, рабочая длина 175 мм±3%, автоклавируемый, цветовая маркировка
|  | Արթրոսկոպ 70° տեսադաշտի ուղղությամբ, Ø4,0 մմ, աշխատանքային երկարությունը 175 մմ±3%, ավտոկլավվող, գույնի ծածկագիր | Arthroscope 70° field of view, Ø4.0mm, working length 175mm±3%, autoclavable, color coded | Артроскоп, поле зрения 70°, Ø 4,0 мм, рабочая длина 175 мм±3%, автоклавируемый, цветовая маркировка
|  | Բարձր հոսքի արթրոսկոպի պատյան 2 կանգառով, Ø6,0 մմ, կարմիր QUICK-LOCK-ով, 0°/30°/45°/70° տելեսկոպների համար | High Flow Arthroscope Case with 2 Stops, Ø6.0mm, Red with QUICK-LOCK, for 0°/30°/45°/70° Telescopes | Кейс для артроскопа High Flow с 2 упорами, Ø 6,0 мм, красный, с системой QUICK-LOCK, для телескопов 0°/30°/45°/70°
|  | Տրոկար սուր, Ø6,0 մմ աշխատանքային պատյանների համար սվինների և QL լիսեռի կողպման համակարգի համար | Trocar blade, Ø6.0 mm for working sheaths for bayonets and QL shaft locking system | Лезвие троакара Ø6,0 мм для рабочих тубусов для штыков и системы фиксации стержня QL
|  | Տրոկար կիսասուր` համատեղելի գործիքակազմին | Peninsula trocar: compatible with a set of tools | Трокар полуострый, совместимый с набором инструментов
|  | Տրոկար բութ՝ համատեղելի գործիքակազմին | Trokar blunt, compatible with a set of tools | Трокар тупой, совместимый с набором инструментов
|  | Ներհոսքի կաննուլա, ամբողջական, 4,5 մմ 85 մմ աշխատանքային երկարությունը, պատյան, տրոկար, խցանիչ և ոռոգման ադապտեր | Inflow cannula, complete, 4.5 mm 85 mm working length, sheath, trocar, stopper and irrigation adapter | Приточная канюля в сборе, рабочая длина 4,5 мм 85 мм, чехол, троакар, пробка и адаптер для ирригации.
|  | DUCKBILL Basket Դակիչ ծնոտի ուղիղ (M), ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ | DUCKBILL Basket Punch jaw straight (M), straight axle ring handle | DUCKBILL Basket Выкусыватель прямой (M), прямая кольцевая ручка с осью
|  | DUCKLING Basket Punch ուղիղ ծնոտ (M), ուղիղ լիսեռ օղակաձև բռնակ | DUCKLING Basket Punch straight jaw (M), straight shaft ring handle | DUCKLING Basket Punch, прямая губка (M), прямая кольцевая ручка
|  | BASKET PUNCH 2,7 մմ, ուղիղ ծնոտ, ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ | BASKET PUNCH 2.7mm, straight jaw, straight axis ring handle | ПУАНСОН ДЛЯ КОРЗИНЫ 2,7 мм, прямой губка, прямая кольцевая ручка
|  | SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, լիսեռ ձախ կոր օղակաձև բռնակ | SCOOP Basket Punch 1.3mm, straight jaw, shaft left curved ring handle | Дырокол SCOOP Basket 1,3 мм, прямая губка, стержень, изогнутая влево кольцевая ручка
|  | SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, առանցքը աջ կոր օղակաձև բռնակ | SCOOP Basket Punch 1.3mm, straight jaw, axis right curved ring handle | Дырокол SCOOP Basket 1,3 мм, прямой губка, ось изогнутая вправо, кольцевая ручка
|  | BASKET PUNCH 1,6 մմ, ուղիղ ծնոտներ, վերև կոր լիսեռի օղակաձև բռնակ | BASKET PUNCH 1.6mm, straight jaws, curved shaft ring handle | ПУАНС для КОРЗИНЫ 1,6 мм, прямые кулачки, кольцевая ручка с изогнутым стержнем
|  | BACKBITER Դակիչ ձախ կտրող, ուղիղ լիսեռի օղակաձև բռնակ | BACKBITER Punch left cutter, straight shaft ring handle | BACKBITER Пробойник левый, прямой стержень, кольцевая рукоятка
|  | BACKBITER Դակիչ աջ կտրող, ուղիղ լիսեռի օղակաձև բռնակ | BACKBITER Punch right cutter, straight shaft ring handle | BACKBITER Пробойник правый, прямой стержень, кольцевая рукоятка
|  | SHARK Grasping Forceps ուղիղ ծնոտ, ուղիղ լիսեռ Slide Lock բռնակով | SHARK Grasping Forceps straight jaw, straight shaft with Slide Lock handle | Захватывающие щипцы SHARK, прямая бранша, прямой стержень, рукоятка Slide Lock
|  | Hook զոնդ արթրոսկոպիայի համար | Hook probe for arthroscopy | Крючок-зонд для артроскопии
|  | Միաբևեռ արթրոսկոպիայի ասեղ էլեկտրոդ 90° թեքված, Ø4,0 մմx0,6 մմ, աշխատանքային երկարությունը 115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով օգտագործման համար | Monopolar Arthroscopy Needle Electrode 90° Bent, Ø4.0mmx0.6mm, Working Length 115mm 4mm Connection, for use with handles | Игольчатый электрод для монополярной артроскопии, изогнутый на 90°, Ø4,0x0,6 мм, рабочая длина 115 мм, соединение 4 мм, для использования с ручками
|  | Երկբևեռ արթրոսկոպիայի ասեղ էլեկտրոդ 90° թեքված, Ø4,0 մմx0,6 մմ, աշխատանքային երկարությունը 115 մմ տափակ միացումով լարի հետ օգտագործման համար | Binopolar Arthroscopy Needle Electrode 90° Bent, Ø4.0mmx0.6mm, Working Length 115mm Connection, for use with a flat-jointed cord | Игольчатый электрод для биполярной артроскопии, изогнутый на 90°, Ø4,0x0,6 мм, рабочая длина 115 мм, для использования со шнуром с плоским соединением
|  | Մոնոբևեռ արթրոսկոպիայի գնդիկավոր էլեկտրոդ Ø3 մմ, աշխատանքային երկարությունը 115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով օգտագործման համար | Monopolar Arthroscopy Ball Electrode Ø3 mm, working length 115 mm 4 mm connection, for use with handles | Монополярный шариковый электрод для артроскопии Ø3 мм, рабочая длина 115 мм, соединение 4 мм, для использования с ручками
|  | Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր նուրբ կտրվածքով WAVE CUTTER տիպի Ø 5.0, կտրող մասը ադմանդապատ | Multi-use arthroscopic razor blade with fine cut WAVE CUTTER type Ø 5.0, cutting part diamond-coated | Многофункциональное артроскопическое бритвенное лезвие с тонкой заточкой WAVE CUTTER тип Ø 5,0, режущая часть с алмазным напылением
|  | Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր արագ կտրվածք PIT BULL տիպի Ø 5.0, կտրող մասը ադամանդապատ | Reusable arthroscopic razor blade quick cut PIT BULL type Ø 5.0, cutting part diamond coated | Многоразовое артроскопическое лезвие для быстрой резки типа PIT BULL Ø 5,0, режущая часть с алмазным напылением
|  | Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր նուրբ կտրվածք WAVE CUTTER տիպի Ø 4.0 - 2 հատ | Reusable arthroscopic razor blade, thin slice, type WAVE CUTTER Ø 4.0 - 2 pcs. | Многоразовое артроскопическое лезвие, тонкий срез, типа WAVE CUTTER Ø 4,0 - 2 шт.
|  | Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր արագ կտրվածք PIT BULL տիպի Ø 4.0 - 2 հատ | Reusable arthroscopic razor blade quick cut PIT BULL type Ø 4.0 - 2 pcs. | Многоразовое артроскопическое лезвие для быстрой резки типа PIT BULL Ø 4.0 - 2 шт.
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարքը և արթրոսկոպիկ պոմպը պետք է լինեն նույն արտադրողից | Arthroscopic shaver and arthroscopic pump should be of the same manufacturer | Артроскопический шейвер и артроскопический насос должны быть одного производителя
|  | Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը պետք է համատեղելի լինեն միմյանց հետ | All equipment and tools must be compatible with each other | Все оборудование и инструменты должны быть совместимы друг с другом
|  | Սարքավորումներն ու գործիքակազմը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված | The equipment and tools must be new, unused | Оборудование и инструменты должны быть новыми, неиспользуемыми
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Հիստերոսկոպիայի գործիքների հավաքածու | Hysteroscopy tools set | Набор инструментов для гистероскопии
|  | Հիստերոսկոպ․դիտման անկյունը 30°, տրամագիծը՝ Ø2,9 մմ, հիստերոսկոպիայի տուբուսը 5 Շ, օպերացիոն տուբուսը 5 Շ գործիքների համար, ավտոկլավավորվող | Hysteroscope: viewing angle 30°, diameter Ø2. 9 mm, hysteroscopy tube 5 Charr, operating tube for 5 Ch instruments, autoclavable | Гистероскоп: угол обзора 30°, диаметр Ø2, 9 мм, тубус гистероскопии 5 Ш, операционный тубус для 5 Ш инструментов, автоклавируемый
|  | Հիստերոսկոպ․դիտման անկյունը 12°, տրամագիծը՝ Ø2,9 մմ, հիստերոսկոպիայի տուբուսը 5 Շ, օպերացիոն տուբուսը 5 Շ գործիքների համար, ավտոկլավավորվող | Hysteroscope: viewing angle 12°, diameter Ø2. 9 mm, hysteroscopy tube 5 Charr, operating tube for 5 Ch instruments, autoclavable | Гистероскоп: угол обзора 12°, диаметр Ø2, 9 мм, тубус гистероскопии 5 Ш, операционный тубус для 5 Ш инструментов, автоклавируемый
|  | Գինեկոլոգիական ռեզեկտասկոպ․ 18,5 Շ, աշխատանքային էլեմենտը՝ երկբևեռ և ակտիվ՝ պատրաստված տիտանից | Gynecological resectoscope. 18,5 Charr, working element-bipolar andactive, made of titanium. | Гинекологический резектоскоп. 18,5 Ш, рабочий элемент- двухполярный и активный, изготовлен из титана
|  | Օբտուրատոր | Obturator | Обтюратор
|  | Մկրատ, սուր/սուր, Ø1,6mm, 5 Շ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 400 մմ | Scissors, sharp/sharp Ø1,6mm, 5 Charr, Working length 400mm | Ножницы острые/острые Ø1,6 мм, 5 Ш, длина 400 мм
|  | Բռնիչ աքցան Ø1,6 մմ բաժակով, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 400 մմ | Grasping Forceps with cup Ø1,6mm, 5 Charr, WL 400mm | Щипцы захватные с чашечкой Ø1,6 мм, 5 Ш, длина 400 мм
|  | Օվալ բիոպսիայի աքցան Ø1,6 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 400 մմ | Oval Biopsy Forceps Ø1,6mm, 5 Charr, Working length 400mm | Овальные биопсийные щипцы Ø1,6 мм, 5 Ш, длина 400 мм
|  | Ֆիքսող աքցան, 1x1 ատամ, Ø1,6 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 400 մմ | Tenaculum Forceps 1x1 teeth, Ø1,6mm, 5 Charr, Working length 400mm | Щипцы для фиксации 1x1 зубца, Ø1,6 мм, 5 Ш, длина 400 мм
|  | Ռեզեկցիոն Էլեկտրոդներ․ | Resection electrodes։ | Резекционные электроды։
|  | Կտրող էլեկտրոդ, 2 հատ | Cutting electrode, 2 pcs. | Режущий электрод, 2 шт.
|  | Կոագուլյացիայի Էլեկտրոդ, 2 հատ | Coagulation electrode, 2 pcs. | Коагуляционный электрод, 2 шт.
|  | Ասեղային էլեկտրոդ, 2 հատ | Needle electrode, 2 pcs. | Игольчатый электрод, 2 шт.
|  | Գոլորշիացնող էլեկտրոդ, 2 հատ | Vaporization electrode, 2 pcs. | Испарительный электрод, 2 шт.
|  | Ակային էլեկտրոդ, 2 հատ | Roller electrode, 2 pcs. | Роликовый электрод, 2 шт.
|  | Ռեզեկտասկոպի և գործիքների մոնոպոլյար բարձր հաճախության մալուխ | Monopolar high-frequency cable for resectascope and tools | Монопольный высокочастотный кабель для резектаскопа и инструментов
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Բոլոր գործիքները պետք է լինեն մեկ արտադրողից, պետք է լինեն համատեղելի միմյանց | All tools must be of the same manufacturer, must be compatible with each other | Все инструменты должны быть одного производителя, должны быть совместимы друг с другом
|  | Գործիքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված | The tools must be new, unused | Инструменты должны быть новыми, неиспользуемыми
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Գինեկոլոգիական վիրահատությունների համար հիստերոսկոպային պոմպ | Hysteroscopic pump for gynecological operations | Гистероскопический насос для гинекологических операций
|  | Իրիգացիայի հոսքը ոչ պակաս քան 0-0,5 լ / րոպե միջակայքում | Irrigation flow not less than in 0-0,5 l/min range | Поток ирригации не менее чем в диапазоне 0-0,5 л / мин
|  | Ճնշման միջակայքը ոչ պակաս քան 10-200 մմ ս.ս. տիրույթում | The pressure not less than in 10-200 mm Hg range | Диапазон давления не менее чем в диапазоне 10-200 мм рт.ст.
|  | Հիստերոսկոպիայի ծրագրի առկայություն | Availability of a hysteroscopy program | Наличие программы гистероскопии
|  | Օդի պղպջակների հայտնաբերման, ճնշման և հոսքի տագնապի ազդանշանային համակարգի առկայություն | Availability of an alarm system for detecting air bubbles, pressure and flow | Наличие системы сигнализации обнаружения пузырьков воздуха, давления и потока
|  | Բազմակի օգտագործման իրիգացիոն խողովակների հավաքածուի առկայություն | Availability of a set of reusable irrigation tubes | Наличие набора многоразовых ирригационных трубок
|  | Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց | Mains voltage 100-240 V 50/60 Hz | Сетевое напряжение 100-240 В 50/60 Гц
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. MDSAP | 1. MDSAP | 1. MDSAP
|  | 2. ISO13485 կամ համարժեք | 2. ISO13485 or equivalent | 2. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | ՏՈՒՌ գործիքակազմ | TUR tools set | Набор инструментов для ТУР
|  | Տելեսկոպ, 4 մմ, 12° դիտման անկյուն, ավտոկլավվող | Telescope, 4 mm, autoclavable, 12° direction of view | Телескоп, 4 мм, угол обзора 12°, автоклавируемый
|  | Տելեսկոպ, 4 մմ, 30° դիտման անկյուն, ավտոկլավվող | Telescope, 4 mm, autoclavable, 30° direction of view | Телескоп, 4 мм, угол обзора 30°, автоклавируемый
|  | Աշխատանքային տարր, ակտիվ | Working element, active | Рабочий элемент, активный
|  | Աշխատանքային տարր, պասիվ | Working element, passive | Рабочий элемент, пассивный
|  | Ներքին տուբուս, ներառյալ ստանդարտ օբտուրատոր | Inner sheath, including standard obturator | Внутренний тубус, включая стандартный обтуратор
|  | Արտաքին տուբուս, 26 Fr., 2 փականով, պտտվող | Outer sheath, 26 Fr., 2 stopcocks, rotatable | Внешняя тубус, 26 Fr., с 2 кранами, вращающаяся
|  | Ռեզեկցիոն տուբուս, 24 Fr., ներառյալ ստանդարտ օբտուրատոր | Resection sheath, 24 Fr., including standard obturator | Резекционный тубус, 24 Fr., включая стандартный обтуратор
|  | Իրիգացիոն միակցիչ ռեզեկցիոն տուբուսների համար, 1 փականով, պտտվող | Irrigation port, for resection sheaths, 1 stopcock, rotatable | Ирригационный порт для резекционных тубусов, с 1 краном, вращающийся
|  | Օպտիկական օբտուրատոր | Obturator, optical | Оптический обтуратор
|  | Էլիկ էվակուատոր | Elik evacuator | Элик-эвакуатор
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Բոլոր գործիքները պետք է լինեն մեկ արտադրողից, պետք է լինեն համատեղելի միմյանց | All tools must be of the same manufacturer, must be compatible with each other | Все инструменты должны быть одного производителя, должны быть совместимы друг с другом
|  | Գործիքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված | The tools must be new, unused | Инструменты должны быть новыми, неиспользуемыми
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | ՏՈՒՐ վիրահատությունների համար էլեկտրավիրաբուժական սարք | Electrosurgical unit for TUR operations | Электрохирургический аппарат для ТУР-операций
|  | Վիրաբուժական միավոր LAP, Երկբևեռ TUR-B / P և միաբևեռ TUR-P համար | Electrosurgical Unit for LAP, Bipolar TUR-B/P and Monopolar TUR-P | Электрохирургический аппарат для LAP, биполярных TUR-B/P и монополярных TUR-P
|  | Անվտանգություն․ | Safety: | Безопасность:
|  | Պաշտպանություն էլեկտրական ցնցումներից՝ Տիպ I / CF | Protection against electric shock: Type I/CF | Защита от поражения электрическим током: Тип I/CF
|  | Ցածր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ՝ EN 60601–1-ի համաձայն | Low frequency leakage currents according to EN 60601-1 | Низкочастотные токи утечки в соответствии с EN 60601-1
|  | Բարձր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ EN 60601-2-2-ի համաձայն | High frequency leakage currents according to EN 60601-2-2 | Высокочастотные токи утечки в соответствии с EN 60601-2-2
|  | Գեներատորի աշխատանքային հաճախականությունը ոչ պակաս քան 335-350 կՀց | The operating frequency of the generator not less than 335-350 kHz | Рабочая частота генератора составляет не менее чем 335-350 кГц
|  | Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն EN 60601-2-2-ի համաձայն | Defibrillation protection according to EN 60601-2-2 | Защита от дефибрилляции в соответствии с EN 60601-2-2
|  | NEM համակարգ՝ չեզոք էլեկտրոդի հսկողություն, օպտիկական ինդիկացիայի 7 մակարդակ, պահանջվող դիմադրություն ոչ ավելի քան 240 Ω | NEM system: neutral electrode control, 7 levels of optical indication, required resistance of not more than 240 ohms | Система NEM: управление нейтральным электродом, 7 уровней оптической индикации, требуемое сопротивление не более чем 240 Ом
|  | Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմների ցուցանիշները (ոչ պակաս քան)․ | Indicators of monopole cutting modes (not less than): | Показатели режимов монополярной резки (не менее чем):
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Մոնո կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power Mono cutting not less than 400 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при моно-резке не менее чем 400 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Ճշգրիտ կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 50 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum power output for precision cutting not less than 50 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при точной резке не менее чем 50 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Խառը կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 150 Վտ 60 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for mixed cutting not less than 150 watts at 60 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при смешанной резке не менее чем 150 Вт при 60 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Polipo կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 60 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Polipo cutting not less than 400 watts at 60 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при Polipo резке не менее чем 400 Вт при 60 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Artro կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Artro cutting not less than 400 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при резке Artro не менее чем 400 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Uro cutting not less than 400 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при резке Uro не менее чем 400 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Hystero cutting not less than 400 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при Hystero cut не менее чем 400 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Muco կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 100 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Muco cutting not less than 400 watts at 100 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при резке Muco не менее чем 400 Вт при 100 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Մոնոպոլյար կոագուլացիայի ռեժիմների ցուցանիշները (ոչ պակաս քան)․ | Indicators of monocoagulation modes (not less than): | Показатели режимов монополярной коагуляции (не менее чем):
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Soft կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 50 Ω-ի համար | Maximum output power Soft coagulation not less than 200 watts at 50 ohmss | Максимальная выходная мощность при Soft коагуляции не менее 200 Вт при 50 Ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Forced կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 300 Ω-ի համար | Maximum power output for Forced coagulation not less than 200 watts at 300 ohms | Максимальная выходная мощность при Forced коагуляции не менее чем 200 Вт при 300 Ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Spray կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 80 Վտ 1250 Ω-ի համար | Maximum power output for Spray coagulation not less than 80 watts at 1250 ohms | Максимальная выходная мощность при коагуляции Spray не менее чем 80 Вт при 1250 ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Hybrid կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 300 Ω-ի համար | Maximum power output for Hybrid coagulation not less than 200 watts at 300 ohms | Максимальная выходная мощность при Hybrid коагуляции не менее чем 200 Вт при 300 Ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Endo spray կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 30 Վտ 1250 Ω-ի համար | Maximum power output for Endo spray coagulation not less than 30 watts at 1250 ohms | Максимальная выходная мощность при коагуляции Endo spray не менее чем 30 Вт при 1250 ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 60 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum power output for Uro coagulation not less than 200 watts at 60 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при Uro коагуляции не менее чем 200 Вт при 60 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Arthro կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 60 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum power output for Arthro coagulation not less than 200 watts at 60 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при Arthro коагуляции не менее чем 200 Вт при 60 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 60 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum power output for Hystero coagulation not less than 200 watts at 60 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при гистерокоагуляции не менее чем 200 Вт при 60 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Երկբևեռ կտրման ռեժիմների ցուցանիշները (ոչ պակաս քան)․ | Bipolar cutting mode indicators (not less than): | Показатели режимов биполярной резки (не менее чем):
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Bi-Cut կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 120 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Bi-Cut not less than 120 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность для Bi-Cut не менее чем 120 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro Bi-Cut կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 200 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Uro Bi-Cut not less than 400 watts at 200 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность для Uro Bi-Cut не менее чем 400 Вт при 200 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero Bi-Cut կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 200 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Hystero Bi-Cut not less than 400 watts at 200 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность Hystero Bi-Cut не менее чем 400 Вт при 200 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Artro Bi-Cut կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 50 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Artro Bi-Cut not less than 400 watts at 50 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность для Artro Bi-Cut не менее чем 400 Вт при 50 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro Bi-Vapor կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 200 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Uro Bi-Vapor cutting not less than 400 watts at 200 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность для Uro Bi-Vapor резки не менее чем 400 Вт при 200 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմների ցուցանիշները (ոչ պակաս քան)․ | Bipolar coagulation mode indicators (not less than): | Показатели режимов биполярной коагуляции (не менее чем):
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Soft Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 120 Վտ 50 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ, ավտոմատ մեկնարկ / ավտոմատ կանգառ | Maximum output power for Soft Bi-Coag not less than 120 watts at 50 ohms, not less than 9 levels, automatic start / automatic stop | Максимальная выходная мощность при коагуляции Soft Bi-Coag не менее чем 120 Вт при 50 Ом, не менее чем 9 уровней, автоматический запуск / автоматическая остановка
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Forced Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 120 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Forced Bi-Coag not less than 120 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при коагуляции Bi-Coag не менее чем 120 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 10 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Uro Bi-Coag not less than 400 watts at 10 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при коагуляции Uro Bi-Coag не менее чем 400 Вт при 10 ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 10 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Hystero Bi-Coag not less than 400 watts at 10 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при коагуляции Hystero Bi-Coag не менее чем 400 Вт при 10 ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Artro Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 10 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Artro Bi-Coag not less than 400 watts at 10 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при коагуляции Artro Bi-Coag не менее чем 400 Вт при 10 ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Sciss Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 350 Վտ 25 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Sciss Bi-Coag not less than 350 watts at 25 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при коагуляции Sciss Bi-Coag не менее чем 350 Вт при 25 ом, не менее чем 9 уровней
|  | Այլ առանձնահատկություններ․ | Other features: | Другие особенности:
|  | Միակցիչները պետք է լինեն ինտելեկտուալ կառավարման համակարգով, SDS խրոցակով | The connectors should be equipped with an intelligent control system, an SDS connector | Разъемы должны быть оснащены интеллектуальной системой управления, разъем SDS
|  | Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում, ռուսերեն լեզվով մենյուի առկայություն | Automatic power control, availability of a menu in Russian | Автоматическое управление питанием, наличие меню на русском языке
|  | Ոչ պակաս քան 10 դյույմ անկյունագծով ինֆորմացիոն և կառավարման թվային հպումային էկրան | Digital touch screen for information and control with a diagonal not less than 10 inches | Цифровой сенсорный экран для информации и управления с диагональю не менее чем 10 дюймов
|  | Ծրագրային հիշողություն․ ոչ պակաս քան 105 տարբեր հիշողություն տեղակայված ոչ պակաս քան 7 խմբում | Program memory: not less than 105 different types of memory, arranged in not less than 7 groups | Программная память: не менее чем 105 различных типов памяти, сгруппированных не менее чем в 7 групп
|  | Ոչ պակաս քան անգլերեն և ռուսերեն լեզվով մենյուի առկայություն | Availability of a menu not less than in English and Russian | Наличие меню не менее чем на английском и русском языках
|  | Անլար ոտնաթաթի անջատիչ | Wireless footswitch | Беспроводной ножной переключатель
|  | Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220V, 50/60 Hz. | Источник питания: 220В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Միաբևեռ և երկբևեռ մալուխների լրակազմ, նախատեսված լապարասկոպիկ, արթրոսկոպիկ և ՏՈՒՌ միջամտությունների համար | A set of monopolar and bipolar cables for laparoscopic, arthroscopic and TUR applications | Набор монополярных и биполярных кабелей, предназначенных для лапароскопических, артроскопических и ТУР-процедур.
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Սարքավորումների դարակաշար | Hardware rack | Стойка для оборудования
|  | Կոմպակտ սայլակ բարձր դիմացկունության նյութից | Compact rack made of high strength material | Компактная стойка из высокопрочного материала
|  | Էլեկտրական հոսանքի կենտրոնական անջատիչի առկայություն | Availability of a central electric current switch | Наличие центрального выключателя электрического тока
|  | Ոչ պակաս քան 4 հատ ոչ պակաս քան 100 մմ տրամագծով հակաստատիկ անիվների վրա | On not less than 4 antistatic wheels with a diameter of not less than 100 mm | На не менее чем 4 антистатических колесах диаметром не менее чем 100 мм
|  | Սարքավորումների համար նախատեսված ոչ պակաս քան 3 դարակների առկայություն | Availability of not less than 3 shelves designed for equipment | Наличие не менее чем 3-х полок, предназначенных для оборудования
|  | Տեսախցիկի բռնիչի առկայություն | Availability of a camera holder | Наличие держателя для камеры
|  | 220 Վոլտի ոչ պակաս քան 8 վարդակների առկայություն | Availability of not less than 8 outlets for 220 volts | Наличие не менее чем 8 розеток на 220 Вольт
|  | Անհրաժեշտության դեպքում (կախված մատակարարվող սարքավորումների մուտքային լարումներից) համապատասխան հզորության տրանսֆորմատորի առկայություն | If necessary (depending on the input voltages of the supplied equipment) availability of a transformer of appropriate power | При необходимости (в зависимости от входных напряжений поставляемого оборудования) наличие трансформатора соответствующей мощности
|  | Առավելագույն բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 150 կգ | Maximum load capacity not less than 150 kg | Максимальная грузоподъемность не менее чем 150 кг
|  | Չափերը (ոչ պակաս քան)` լայնությունxխորությունxբարձրություն 650x650x1400 մմ | Dimensions (not less than): width x depth x height 650x650x1400 mm | Габариты (не менее чем): ширина х глубина х высота 650x650x1400 мм
|  | Մոնիտորի հենակ ոչ պակաս քան 31 դյույմ մոնիտորների համար, բարձրության կարգավորման հնարավորության առկայությամբ, պտտվող ոչ պակաս քան 270 աստիճան, բարձրության կարգաբերումը ոչ պակաս քան 200մմ | Monitor stand for monitors of not less than 31 inches with height adjustment, rotation not less than 270 degrees, height adjustment not less than 200 mm | Подставка для мониторов диагональю не менее чем 31 дюйма с регулировкой по высоте, поворотом не менее чем на 270 градусов, регулировкой по высоте не менее чем 200 мм
|  | Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց | Mains voltage 100-240 V 50/60 Hz | Сетевое напряжение 100-240 В 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Թվային տեսախցիկի համակարգը, տեսախցիկի գլխիկը, բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուրը, ինսուֆլյատորը և Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպը պետք է լինեն նույն արտադրողից | Digital camera system, camera head, հigh intensity LED light source, insufflator and suction and irrigation pump should be of the same manufacturer | Система цифровой камеры, головка камеры, светодиодный источник света высокой интенсивности, инсуффлятор и всасывающий и ирригационный насос должны быть одного производителя
|  | Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը պետք է համատեղելի լինեն միմյանց հետ | All equipment and tools must be compatible with each other | Все оборудование и инструменты должны быть совместимы друг с другом
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). (ամբողջ համակարգի համար) | Quality Certificates (Availability): (for the whole system) | Сертификаты качества (наличие): (для всей системы)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.