## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
5 | Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm) // Surgical X-Ray unit (C-Arm) // Хирургический рентгеновский аппарат (C-Arm) | Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm) | Surgical X-Ray unit (C-Arm) | Хирургический рентгеновский аппарат (C-Arm) | 1
|  | Գործառնական ռեժիմներ.(ոչ պակաս քան) | Operating modes: (not less than) | Режимы работы: (не менее чем)
|  | Ֆլուրոսկոպիա` վերջին պատկերի պահպանումով | Fluoroscopy with Last Image Hold | Флуороскопия с сохранением последнего изображения
|  | Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով | Pulsed Fluoroscopy with Last Image Hold | Импульсная флуороскопия с сохранением последнего изображения
|  | Թվային ռադիոգրաֆիա | Digital Radiography | Цифровая рентгенография
|  | Թվային անգիոգրաֆիա | Digital Angiography | Цифровая ангиография
|  | Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա | Digital Substraction Angiography | Цифровая субтракционная ангиография
|  | C-Arm | C-Arm | C-Arm
|  | C-arm ազատ տարածությունը ոչ պակաս քան 78 սմ (առանց սարքի որևէ դետալի հանման կամ ապամոնտաժման) | C-arm free space not less than 78 cm (without removing or disassembling any equipment unit) | Свободное пространство C-образного рычага не менее чем 78 см (без снятия или разборки какого-либо компонента оборудования)
|  | Ուղեծրի շարժումը ոչ պակաս քան 130 ° | Orbital movement: not less than 130° | Орбитальное перемещение: не менее чем 130°
|  | Հորիզոնական շարժումը ոչ պակաս քան 20 սմ | Horizontal movement: not less than 20 cm | Горизонтальное перемещение: не менее чем 20 см
|  | Պտույտի միջակայքը ոչ պակաս քան 10°-ից մինչև -10° միջակայքում | Swivel range: not less than in range 10° to -10° | Диапазон поворота: не менее чем в диапазоне от 10° до -10°
|  | Ուղղահայաց շարժումը ոչ պակաս քան 42 սմ | Vertical Travel: not less than 42 cm | Вертикальный ход: не менее чем 42 см
|  | Ընկղման խորությունը ոչ պակաս քան 70 սմ | Immersion depth not less than 70 cm | Глубина погружения не менее чем 70 см
|  | Կողային շարժումը ղեկանիվով | Lateral movement: steering wheel | Боковое перемещение: рулевое колесо
|  | C-arm հիմնական միավորի լայնությունը ոչ ավելի քան 89 սմ | C-arm main unit width not more than 89 cm | Ширина основного блока C-образного рычага не более 89 см
|  | Ռենտգենյան գեներատոր. | X-ray generator: | Генератор рентгеновского излучения:
|  | Նոմինալ ելքային հզորությունը ոչ պակաս քան 2,3 ԿՎ | Nominal power output: not less than 2,3 kW | Номинальная выходная мощность: не менее чем 2,3 кВт
|  | ԿՎ տիրույթը ռադիոգրաֆիայի և ֆտորոսկոպիայի ընթացքում ոչ պակաս քան 40 կՎ-ից 110 կՎ միջակայքում | kV range at radiography and fluoroscopy: not less than 40kV to 110kV | Диапазон кВ при рентгенографии и флюороскопии: не менее чем от 40 кВ до 110 кВ
|  | Ռադիոգրաֆիա. | Radiography: | Рентгенография:
|  | Թվային ռադիոգրաֆիա (մԱ). ոչ պակաս քան 20 մԱ-ից 24 մԱ միջակայքում | Digital Radiography (mA): not less than in range 20 mA to 24 mA | Цифровая рентгенография (мА): не менее чем в диапазоне от 20 мА до 24 мА
|  | Էկսպոզիցիայի ժամանակը ոչ պակաս քան 25 մվրկ-ից 1000 մվրկ միջակայքում կամ էկսպոզիցիայի ավտոմատ վերահսկում | Exposure time: not less than in range 25ms to 1000ms or automatic Exposure control | Время экспозиции: не менее чем в диапазоне от 25 мс до 1000 мс или автоматическая регулировка экспозиции
|  | Ֆլուրոսկոպիա. | Fluoroscopy: | Флуороскопия:
|  | Տեսակները՝ ոչ պակաս քան պուլսային և շարունակական ֆլուրոսկոպիա | Types: not less than Pulsed and Continuous Fluoroscopy | Типы: не менее чем Импульсная и непрерывная флуороскопия
|  | 0,6 մմ կիզակետում պուլսային ֆլուրոսկոպիա mA. ոչ պակաս քան 3 մԱ-ից 20 մԱ միջակայքում | In 0,6 mm focus Pulsed Fluoroscopy mA: not less than in range 3 mA to 20 mA | В фокусе 0,6 мм импульсная флуороскопия мА: не менее чем в диапазоне от 3 мА до 20 мА
|  | 0,6 մմ կիզակետում Շարունակական ֆլուրոսկոպիա՝ ոչ պակաս քան 0,5 մԱ-ից 10 մԱ միջակայքում | In 0,6 mm focus Continues Fluoroscopy: not less than in range 0,5 mA to 10 mA | В фокусе 0,6 мм продолжаемая флуороскопия: не менее чем в диапазоне от 0,5 мА до 10 мА
|  | Պուլսային ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը` ոչ պակաս քան 15 պատկեր/վրկ | Rate of pulse fluoroscopy: not less than 15 fps | Частота импульсной флуороскопии: не менее чем 15 кадров в секунду
|  | Շարունակական ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը` ոչ պակաս քան 30 պատկեր/վրկ | Rate of continues fluoroscopy: not less than 30fps | Скорость непрерывной флуороскопии: не менее чем 30 кадров в секунду
|  | Ռենտգենյան խողովակ. | X-ray tube unit: | Рентгеновская трубка:
|  | Անոդային ջերմակրությունը ոչ պակաս քան 210kHU | Anode heat capacity not less than 210kHU | Теплоемкость анода не менее чем 210kHU
|  | Թիրախի անկյունը` ոչ պակաս քան 8° | Target angele: not less than 8° | Угол наклона мишени: не менее чем 8°
|  | Կոլիմատոր. | Collimator: | Коллиматор:
|  | Պտույտը ոչ պակաս քան 360° | Rotation not less than 360° | Поворот не менее чем на 360°
|  | Հարթ վահանակային դետեկտոր․ | Flat Panel Detector։ | Плоскопанельный детектор։
|  | Դետեկտորի տեսադաշտը (ակտիվ մակերես) ոչ պակաս քան 8,2" x 8,2" | Detector FOV (active area) not less than 8,2" x 8,2" | Поле обзора детектора не менее чем 8,2" x 8,2"
|  | Պիքսելային քայլը ոչ ավելի քան 205 մկմ | Pixel Pitch not more than 205μm | Шаг пикселя не более чем 205 мкм
|  | Պիքսելային մատրիցան ոչ պակաս քան 1004 x 1004 | Matrix not less than 1004 x 1004 pixels | Матрица не менее чем 1004 x 1004 пикселей
|  | Դետեկտիվի քվանտային արդյունավետությունը DQE(0) (DQE) ոչ պակաս քան 65 % | Detective Quantum Efficiency DQE(0) (DQE) not less than 65 % | Квантовая эффективность детектива DQE(0) (DQE) не менее чем 65 %
|  | Մոդուլյացիայի փոխանցման գործառույթը (MTF) ոչ պակաս քան 50 % | Modulation Transfer Function (MTF) not less than 50 % | Передаточная функция модуляции (MTF) не менее чем 50 %
|  | Տարածական թողունակությունը ոչ պակաս քան 2,4 տող / մմ | Spatial Resolution not less than 2,4 lp/mm | Пространственное разрешение не менее чем 2,4 лп/мм
|  | Թվային էկրան ոչ պակաս քան 27 դյույմ կամ երկու էկրան ոչ պակաս քան 19 դյույմ բարձր թողունակությամբ (ոչ պակաս քան 1920x1080), բարձր պայծառությամբ և հակազդեցիկ ծածկույթով | Digital display not less than 27" or two displays not less than 19" high-resolution (not less than 1920x1080), high-brightness, anti-glare output screen | Цифровой дисплей не менее чем 27 дюймов или два дисплея не менее чем 19 дюймов с высоким разрешением (не менее чем 1920x1080), высокой яркостью и антибликовым покрытием
|  | Պահպանման ծավալը. ոչ պակաս քան 40000 պատկեր կամ ոչ պակաս քան 500 Գբ | Storage capacity: not less than 40000 images or not less than 500 Gb | Объем хранилища: не менее 40000 изображений или не менее чем 500 Гб
|  | Պատկերի մշակում. | Image processing: | Обработка изображений:
|  | Աղմուկի ճնշում, հաճախականության ֆիլտրում, պտույտ, դրական / բացասական ինվերսիա | Noise reduction; frequency filtration; rotation; positive/negative inversion; | Подавление шума; частотная фильтрация; вращение; положительная/отрицательная инверсия
|  | Ձախ / աջ և վերև / ներքևի շրջում, հանում | Left/right and top/bottom reversal; subtraction | Разворот влево/вправо и сверху/снизу; вычитание
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն | Availability of a full body radiation protection suit | Наличие костюма для полной радиационной защиты тела
|  | Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն | Availability of a Thyroid Shield radiation protection suit | Наличие костюма для радиационной защиты щитовидной железы
|  | Ճառագայթային պաշտպանության գոգնոցի առկայություն | Availability of a radiation protection apron | Наличие радиационно-защитного фартука
|  | Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար | Not less than 24 months warranty for the entire system, including the X-ray tube | Гарантия не менее чем 24 месяцев на всю систему, включая рентгеновскую трубку
|  | Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից | Installation of work by a specialist | Установка системы и пуск с помощью специалиста
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից | Staff training by a specialist on site | Обучение персонала на месте специалистом
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | The product must be new, unused | Товар должен быть новым, не использованным
|  | Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում | The product must be manufactured not later than 12 months from the date of supply | Продукт должен быть изготовлен не позднее 12 месяцев с даты поставки
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ | The set includes all the necessary additional devices and accessories to complete functioning of the equipment and safety accessories required for the protection of personnel | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценного функционирования оборудования, а также защитные приспособления, необходимые для защиты персонала
|  | Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. | Instructions for the participants of the competition. | Инструкции для участников конкурса.
|  | Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: | The company that took the first place as a result of the competition must provide a technical data sheet of the device confirming the technical characteristics․ | Компания, занявшая первое место по итогам конкурса, должна предоставить технический паспорт устройства, подтверждающий технические характеристики․
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ | The company that has signed a supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to periodically provide information on the progress of deliveries | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана периодически предоставлять информацию о ходе поставок
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին | The company that signed the supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to notify the customer about the day of import of the devices to Armenia | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана уведомить заказчика о дне импорта устройств в Армению
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ | The company that has signed a supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to open the boxes with the devices exclusively in the presence of representatives of the customer | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана открывать ящики с приборами исключительно в присутствии представителей заказчика
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO 13485 կամ համարժեք | 1. ISO 13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. ISO 14001 կամ համարժեք | 2. ISO 14001 or equivalent | 2. ISO 14001 или эквивалент
|  | 3. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate for medical equipment | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA для медицинского оборудования