## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
6 | ԷԷԳ համակարգ // EEG System // Система ЭЭГ | ԷԷԳ համակարգ | EEG System | Система ЭЭГ | 1
|  | Վիդեոէլեկտրոէնցելոգրաֆ սարք, որն օգտագործվում է գլխուղեղի էլեկտրական ակտիվությունը գրանցելու համար: Այն պետք է նախատեսված լինի կլինիկական արդյունավետությունը բարձրացնելու և տվյալների կառավարումն ավտոմատացնելու համար | A videoelectroencelographic equipment used to record the electrical activity of the brain. It should be designed to enhance clinical effectiveness and automate data management | Видеоэлектроэнцелографическое устройство, используемое для регистрации электрической активности головного мозга. Он должен быть разработан для повышения клинической эффективности и автоматизации управления данными
|  | Կոնֆիգուրացիա և ֆունկցիոնալ հնարավորություններ․ | Configurations and features։ | Конфигурация и функциональные возможности։
|  | Ոչ պակաս քան 38 ընդհանուր հղման ալիք (Common Reference Channels)՝ մասնագիտացված հետազոտական կոնֆիգուրացիաներով, բարձր նմուշառման հաճախականությամբ և մի քանի լրացուցիչ ալիքներով՝ համալիր մոնիթորինգ իրականացնելու համար | Not less than 38 common reference channels with specialized research configurations, high sampling rates, and multiple auxiliary channels for comprehensive monitoring | Не менее чем 38 каналов общего референса (Common Reference Channels) с возможностью специализированных исследовательских конфигураций, высокой частотой дискретизации и несколькими дополнительными каналами для комплексного мониторинга
|  | Ինտուիտիվ և օգտագործման համար հարմար դիզայն | Intuitive and user-friendly design | Интуитивно понятный и удобный интерфейс
|  | Սովորական EEG հետազոտությունների պարզեցված իրականացում․ | Simplified and streamlined routine EEG studies: | Упрощенное проведение стандартных EEG исследований։
|  | Բարձր մակարդակի հարմարեցվող աշխատանքային գործընթացներ | Highly customizable workflows | Высокая гибкость настройки рабочих процессов
|  | Տվյալների կառավարման ավտոմատացված գործառույթներ | Automated file management features | Автоматизированное управление файлами
|  | Տարբեր դասավորության ընտրանքներ՝ ներառյալ հետազոտության տեսակ, աշխատանքային փուլ և պացիենտի տեսք | Multiple layout options, including study type, workflow stage and patient view | Различные варианты отображения: тип исследования, этап рабочего процесса и вид пациента
|  | Հաշվետվությունների ինտեգրված ստեղծում ձայնային թելադրանքով | Integrated report generation with voice dictation | Интегрированная генерация отчетов с голосовой диктовкой
|  | Օգտագործողի կարգավորումների անհատականացում մեկ միասնական աշխատանքային կայանում | Customizable user settings in a single, centralized workstation | Настраиваемые пользовательские параметры в единой централизованной рабочей станции
|  | EEG ծրագրային ապահովում․ | Seamless EEG Software: | Программное обеспечение EEG։
|  | Ինտուիտիվ օգտագործողի ինտերֆեյս՝ կարգավորվող գործիքագոտով | Intuitive user interface with customizable toolbar and enhanced usability | Интуитивный пользовательский интерфейс с настраиваемой панелью инструментов
|  | Ներառված տվյալների կառավարման գործառույթ՝ տվյալների բազայի և պացիենտների կառավարման համար | Included File Manager function for streamlined database and patient management | Встроенная функция управления данными для управления базой данных и пациентами
|  | Նոպաների հայտնաբերման և տենդենցների վերլուծության ընդլայնված ալգորիթմներ՝ առցանց և օֆլայն ռեժիմներում | Expanded seizure detection and trending algorithm options, both online and offline | Расширенные алгоритмы обнаружения приступов и анализа трендов (онлайн и офлайн)
|  | Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում | Comprehensive report generation | Комплексная генерация отчетов
|  | Իրադարձությունների հայտնաբերման և վերլուծության հզոր գործիքներ՝ ներառյալ․ սպեկտրալ վերլուծություն, կոհերենտության վերլուծություն, aEEG, HFO հայտնաբերում, BSR (Burst Suppression Ratio), առցանց ազդանշաններ | Powerful event detection and trending tools, including spectral analysis, coherence analysis, aEEG, HFO detection, BSR (Burst Suppression Ratio) and online alerts | Мощные инструменты анализа событий и трендов, включая։ спектральный анализ, анализ когерентности, aEEG, обнаружение HFO, BSR (Burst Suppression Ratio), онлайн-оповещения
|  | Հիվանդի մահճակալի մոտ տվյալներին հասանելիության համար թվային ցուցադրման սարքի առկայություն | Availability of a digital display for bedside access to data | Наличие цифрового дисплея для доступа к данным у постели пациента
|  | Համակարգը պետք է ապահովի ոչ պակաս քան հետևյալ տվյալների գրանցում․ Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (EEG), Վիդեո-EEG, Շնչառություն, Սրտի հաճախություն, SpO₂ | Should recorded not less than Electroencephalography (EEG), Video EEG, Respiration, Heart Rate, SPO2 | Система должна обеспечивать регистрацию не менее чем следующих параметров: Электроэнцефалография (EEG), Видео-EEG, Дыхание, Частота сердечных сокращений, SpO₂
|  | Յուրաքանչյուր մուտքի համար իմպեդանսի ստուգման LED ցուցիչի առկայություն | Availability of a LED Impedance check indicator on every input | Наличие LED индикатора проверки импеданса на каждом входе
|  | EEG տվյալների վերլուծություն առցանց և օֆլայն ռեժիմներում | EEG analysis for on and offline monitoring | Анализ EEG в онлайн и офлайн режимах
|  | Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում | Comprehensive report generation | Комплексная генерация отчетов
|  | Բոլոր ալիքների DC ռեժիմի միացման հնարավորություն՝ մի քանի կոնֆիգուրացիաներով | All channels can be switched to DC Several configurations available | Возможность переключения всех каналов в режим DC
|  | Քնի անալիզի ծրագրային ապահովման ավելացման հնարավորություն | Possibility to add sleep analysis software | Возможность добавления программного обеспечения для анализа сна.
|  | Կոմպակտ ուժեղացուցիչի առկայություն | Availability of a compact amplifier | Наличие компактного усилителя
|  | Ուժեղացուցիչ․ | Amplifier։ | Усилитель։
|  | ADC՝ ոչ պակաս քան 24 բիթ | Not less than 24 bit ADC | ADC не менее чем 24 бит
|  | Նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 10 կՀց / ալիք | Sampling Rate not less than 10 KHz/channals | Частота дискретизации не менее чем 10 кГц на канал
|  | Ոչ պակաս քան 38 ընդհանուր հղման ալիք, որոնցից ոչ պակաս քան 8-ը բիպոլար | Not less than 38 Common Ref. Ch., not less than 8 should be Bipolar | Не менее чем 38 каналов общего референса, из них не менее чем 8 биполярных
|  | Ոչ պակաս քան 2 բիպոլար մուտք՝ հրահրված պոտենցիալների համար | Not less than 2 Bipolar Inputs for Evoked Potentials | Не менее чем 2 биполярных входов для вызванных потенциалов
|  | Ոչ պակաս քան 2 ալիք ինդուկտիվ շնչառական գոտու համար | Not less than 2 Channels for Inductive Belt (Research) | Не менее чем 2 каналов для индуктивного дыхательного ремня
|  | Պուլսօքսիմետրիայի ալիքի առկայություն | Availability of a pulse oxymeter channel | Наличие канала пульсоксиметрии
|  | Ոչ պակաս քան 1 մարկերային ալիք | Not less than 1 Marker Channel | Не менее чем 1 маркерного канала
|  | Յուրաքանչյուր մուտքի համար իմպեդանսի որակի LED ցուցիչ | Impedance Quality LED on every input | LED индикатор качества импеданса на каждом входе
|  | Թվային դիսպլեյ | Digital display | Цифровой дисплей
|  | Ծրագրային ապահովում․ | Software։ | Программное обеспечение։
|  | Դերային հասանելիության կառավարման համակարգ՝ HIPAA/GDPR պահանջներին համապատասխան | Role-based security measures for enhanced HIPAA/GDPR compliance | Ролевая система доступа для соответствия требованиям HIPAA/GDPR
|  | Ավտոմատ տվյալների արխիվացման կարգավորելի հնարավորություն | Configurable automatic data archiving | Настраиваемое автоматическое архивирование данных
|  | HL7 երկկողմանի ինտեգրում HIS/EMR համակարգերի հետ | Availability of a possibility Bi-directional HL7 integration with HIS/EMR | Двусторонняя интеграция HL7 с HIS/EMR
|  | Իրադարձությունների հայտնաբերման և տենդենցների վերլուծության հզոր գործիքներ | Powerful event detection and trending tools | Инструменты анализа событий и трендов
|  | MRI և CT պատկերների հետ սինխրոնիզացման հնարավորություն՝ էլեկտրոդների տեղադրման պլանավորման համար | MRI, CT image sinchronization for custom grid and depth electrode placement | Возможность синхронизации MRI и CT изображений для планирования размещения электродов
|  | Հաշվետվությունների արտահանում՝ ոչ պակաս քան Microsoft word, PDF, HTML ֆորմատներով | Report should be compatible with not less than Microsoft word, PDF, HTML format | Экспорт отчетов в форматах не менее чем Microsoft word, PDF, HTML
|  | Լրացուցիչ սարքավորում․ |  | Дополнительное оборудование։
|  | Ոչ պակաս քան Full HD տեսախցիկի առկայություն՝ սինխրոնացված վիդեո մոնիթորինգի համար, լուծաչափը ոչ պակաս քան 1920 × 1080, ոչ պակաս քան 25 կադր/վրկ, թվային խոշորացումը ոչ պակաս քան 16x | Availability of a not less than Full HD camera, Synchronized video with distributed view and control, resolution not less than 1920x1080, not less than 25 Frame / second, Digital Zoom not less than 16x | Full HD камера для синхронизированного видео-мониторинга, разрешение не менее чем 1920 × 1080, не менее чем 25 кадров/сек, цифровой зум не менее чем 16×
|  | Լրացուցիչ պարագաներ․ | Additional accessories․ | Дополнительные аксессуары․
|  | Լազերային տպիչի առկայություն | Availability of a laser printer | Наличие лазерного принтера
|  | Ստեղնաշարի և մկնիկի առկայություն | Availability of keyboard and mouse | Наличие клавиатуры и мыши
|  | Համակարգիչի կամ նոթբուքի առկայություն | Availability of computer or lap-top | Наличие компьютера или ноутбука
|  | Լուսային ստիմուլյատորի առկայություն | Availability of light stimulator | Наличие светового стимулятора
|  | ԷԷԳ սաղավարտի առկայություն, ոչ պակաս քան 2 հատ՝ մեծահասակների ու մանկական | Availability of EEG helmets, not less than 2 pieces: for adults and children | Наличие шлемов для ЭЭГ, не менее чем 2 штук: для взрослых и детей.
|  | Ոչ պակաս, քան 25 հետազոտության համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման էլեկտրոդների, անհրաժեշտ մալուխների ու այլ ծախսվող նյութերի առկայություն | Availability of disposable electrodes, necessary cables and other consumables for no less than 25 examinations | Наличие одноразовых электродов, необходимых кабелей и других расходных материалов не менее чем на 25 исследований.
|  | Անվտանգության ստանդարտներ․ | Safety standards։ | Стандарты безопасности։
|  | Սարքավորումը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26 | The equipment should comply with safety standards: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26 | Оборудование должно соответствовать стандартам: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից | The installation of the equipment, training and solution of technical problems that arise during the warranty period must be carried out by a certified specialist | Установку устройства, обучение и решение технических проблем, возникающих в гарантийный период, должен осуществляться сертифицированным специалистом
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1․ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ИСО 13485 или эквивалент
|  | 2․ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC, CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC, сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA