ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկծածկագի րը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը** | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)*** | Չափման միավորը | Միավոր գինը (ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ենթա Կա քանակը | Ժամկետը* |
| 1 | 35121341/516 | Թվային ՊՇՌ (dPCR) համակարգ |  | Նվազագույն տեխնիկական բնութագրեր Քանակ: 1 1) Հիմնական տեխնիկական պահանջներ Տեխնոլոգիա / Workflow • Համակարգը պետք է կիրառի միկրոֆլյուիդային տեխնոլոգիա • Աշխատանքային գործընթացը պետք է լինի պարզ և պահանջի միայն մեկ hands-on քայլ • Ծախսվող նյութերը՝ թիթեղային միկրոֆլյուիդային պլատֆորմ (plate-based), պարտադիր՝ plate loading QC ֆունկցիա։ • dPCR-ի փուլերը (digitization → thermal cycling → data acquisition) պետք է իրականացվեն մեկ սարքի մեջ (single equipment workflow)։ Օպտիկա և մուլտիպլեքսավորում • Դետեկցիայի ալիքներ: առնվազն 5 ֆլուորեսցենտ ալիք (ներառյալ QC/ռեֆերենս ալիք)։ • Համատեղելի ֆլուորեսցենտ ներկեր՝ FAM, HEX, VIC, ABY, ROX, JUN, Cy5® կամ այլ նմանատիպ սպեկտրալ բնութագրերով համարժեք ֆլուորեսցենտ ներկեր • Մուլտիպլեքսավորում: միաժամանակ 2–4 թիրախի վերլուծություն, առնվազն 5 օպտիկական ալիք։ o Absolute Q-ի համար մուլտիպլեքսավորում մինչև 4 օպտիկական ալիքով։ Ծրագրային ապահովում • Տվյալների ստացում և վերլուծություն՝ ինտեգրված ծրագրային ապահովմամբ, պրոտոկոլների պահպանում/վերաբեռնում և արդյունքների արտահանում/հաշվետվություն։ 2) Արտադրողականություն և վերլուծական պարամետրեր • Մեկ վազքի տևողությունը՝ ոչ ավել քան 1.5 ժամ։ • Դինամիկ միջակայք: առնվազն 5 կարգ։ • Զգայունություն: առնվազն 1–100,000 copies։ • Ճշգրտություն: առավելագույնը ±10%։ • Թողունակություն: մինչև 16 նմուշ մեկ վազքում, 4-ի բազմապատիկներով (4/8/12/16)։ • Ռեակցիայի ծավալ: <10 µL։ 3) Միկրախցիկներ և QC • Միկրախցիկների քանակ: առնվազն 20,000 միկրախցիկ մեկ ռեակցիայի համար, պարտադիր՝ loading QC և (եթե ներառված է համակարգում) կեղծ-դրականների ավտոմատ բացառման մեխանիզմ։ • Վերլուծվող նմուշի տոկոս: ոչ պակաս, քան 90%։ 4) Չափեր, քաշ, միացումներ, շահագործում • Չափեր: ոչ ավելի, քան 63 × 61 × 55 սմ։ • Քաշ: ոչ ավելի, քան 62 կգ։ • Միացում: USB 3.0 համակարգչի համար։ • Օդափոխություն/սառեցում: հարկադիր կոնվեկցիա։ • Լուսավորում: կարմիր/կապույտ/կանաչ բարձր հզորության LED (կամ համարժեք)։ • Սնուցում: 100–240 VAC, 50–60 Hz։ • Աղմուկ: ոչ ավելի, քան 71 dB։ 5) Լրացուցիչ պահանջներ (պարտադիր) • Սարքը պետք է մատակարարվի համակարգչով • Սարքը պետք է մատակարարվի անխափան սնուցման աղբյուրի հետ, որը պետք է համապատասխանի հետևյալ նվազագույն տեխնիկական բնութագրին՝ Տիպ՝ առցանց անխափան սնուցման աղբյուր, իրական կրկնակի փոխարկում (True Double Conversion), աշտարակային (Tower) Ազդանշանի ելքային ձև՝ մաքուր սինուսոիդ (Pure Sinewave) Հզորություն՝ Նոմինալ՝ 3000 ՎԱ / 2700 ՎտՆոմինալ՝ 3000 ՎԱ / 2700 Վտ Ելքային պիկոֆարադ՝ 0.9 Մուտքային չափանիշներ՝ Նոմինալ մուտքային լարում՝ 230 Վ Մուտքային լարման միջակայք՝ o 120–300 Վ (~50% ծանրաբեռնվածության դեպքում) o 180–280 Վ (100% ծանրաբեռնվածության դեպքում) Մուտքային հաճախականության միջակայք՝ 40–70 Հց Մարտկոցներ և ավտոնոմիա՝ o Ներկառուցված մարտկոց՝ 6 × 12Վ*, տիպ HR09122F o Լիցքավորման ժամանակ՝ ~4 ժամ մինչև տարողության 90% o Լիցքավորման հոսանքի ուժը (առավելագույնը)՝ 1.0 Ա Վարդակներ, պաշտպանություն, ինդիկացիա՝ Ելքային վարդակներ՝ 4 × Schuko (Battery Backup & Surge Protection) Պաշտպանություն՝ գերլարվածություն, գերլարում, պաշտպանություն խորը լիցքավորումից/գերլիցքավորումից, պաշտպանություն մուտքային ազդակներից, կարճ միացումից Աղմուկ՝ < 50 դԲ Չափեր և զանգված՝ o Չափեր (լայնություն×խորություն×բարձրություն)՝ 421 × 190 × 318 մմ o Զանգված (նետտո)՝ 25.-30 կգ o Մալուխի երկարություն՝ ~ 2 մ մ • Թվային ՊՇՌ համակարգի գինը պետք է ներառի առաքում, տեղադրում և գործարկում։ • Մատակարարը պետք է ունենա արտադրողի կողմից վերապատրաստված սերվիս ինժեներներ տեղում։ • Պարտադիր՝ արտադրողի Authorization / MAF letter՝ մատակարարման և սպասարկման լիազորությամբ։ 6) Սերտիֆիկատներ և երաշխիք • CE, ISO 9001, ISO 13485 (ներկայացնել հաստատող փաստաթղթեր)։ • Երաշխիք: առնվազն 24 ամիս՝ տեղադրումից/գործարկումից հետո։ | լրակազմ |  | 1 |  | Պ․ Սևակ 7, 0014, Երևան: | 1 | Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, սահմանելով, որ մատակարարումն իրականացվելու է 2 ամսվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքի մատակարարը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում մատակարարել |

*Սույն գնման ընթացակարգն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն` հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից

**Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:

***«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ*

РА драм

| Н/л | Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя** | техническая характеристика*** | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общий объем | общая цена/драмов РА | Поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес поставки | подлежащее поставке количество товара | Срок* |
| 1 | 35121341/516 | Система цифровой ПЦР (dPCR) |  | Минимальные технические спецификации Количество: 1 1) Базовые технические требования Технология / Workflow •Система должна использовать микрофлюидную технологию. •Рабочий процесс должен быть простым и требовать только одного hands-on шага. •Расходные материалы: многоразовые/перезагружаемые микрофлюидные пластины (plate-based); обязательны функции Plate loading QC. •Все этапы (digitization → thermal cycling → data acquisition) должны выполняться в одном приборе (single equipment workflow). Оптика и мультиплексирование •Каналы детекции: не менее 5 флуоресцентных каналов (включая канал QC/референс). •Совместимые флуоресцентные красители: FAM, HEX, VIC, ABY, ROX, JUN, Cy5® или другие эквивалентные флуоресцентные красители с аналогичными спектральными характеристиками. •Мультиплексирование: одновременный анализ 2–4 мишеней; наличие ≥5 оптических каналов. oДля Absolute Q заявлена возможность мультиплексирования до 4 оптических каналов. Программное обеспечение и анализ данных •Генерация данных и анализ должны выполняться встроенным/интегрированным ПО с возможностью сохранения протоколов и формирования отчета/экспорта результатов. 2) Производительность и аналитические параметры •Продолжительность одного запуска: не более 1.5 часа. •Динамический диапазон: не менее 5 порядков. •Чувствительность: не менее 1–100,000 копий. •Точность: максимум ±10%. •Пропускная способность: до 16 образцов за запуск, кратно 4 (4/8/12/16) в одном запуске. •Объем реакции: < 10 µL. 3) Микрокамеры и качество загрузки •Количество микрокамер: не менее 20,000 микрокамер на реакцию, обязательно наличие loading QC и автоматического отбраковывания ложноположительных результатов (если реализовано в системе). •Доля анализируемого образца: не менее 90%. 4) Габариты, масса, интерфейсы, условия •Габариты: не более 63 × 61 × 55 см. •Масса: не более 62 кг. •Подключение: USB 3.0 для персонального компьютера •Охлаждение/вентиляция: принудительная конвекция. •Освещение: красный/синий/зеленый высокомощный LED (или экв.). •Питание: 100–240 VAC, 50–60 Hz. •Уровень шума: не более 71 dB. 5) Дополнительные требования (обязательные) •Прибор должен поставляться в комплекте с компьютером. • Прибор должен поставляться в комплекте с источником бесперебойного пинания с минимальными требованиями, как: Тип: онлайн ИБП (VFI), двойное преобразование (True Double Conversion)*, башенный (Tower) Выходная форма сигнала: чистая синусоида (Pure Sinewave) Мощность oНоминал: 3000 VA / 2700 W oВыходной PF: 0.9 Входные параметры Номинальное входное напряжение: *230 VAC* Диапазон входного напряжения: o120–300 VAC (при нагрузке ~50%) o180–280 VAC (при нагрузке 100%) Диапазон входной частоты: 40–70 Hz Батареи и автономия oВстроенные батареи: 6 × 12V, тип HR09122F oВремя подзаряда: ~4 часа до 90% ёмкости oТок заряда (макс.): 1.0 A Розетки, защита, индикация Выходные розетки: 4 × Schuko (Battery Backup & Surge Protection) Защиты: перегрузка, перенапряжение, защита от глубокого разряда/перезаряда, защита от входных импульсов, КЗ Шум: < 50 dB Габариты и масса o Габариты (Ш×Г×В):421 × 190 × 318 мм oМасса (нетто): 25-30 кг oДлина кабеля: ~2м м •Цена цифровой ПЦР системы должна включать доставку, установку и пуско-наладку на месте. •У поставщика должны быть сервисные инженеры на месте, обученные производителем. •Поставщик обязан предоставить Authorization letter / MAF letter от производителя (или официального представителя) на поставку и сервис. 6) Сертификаты и гарантия •Сертификаты/соответствие: CE, ISO 9001, ISO 13485, (предоставить копии/декларации). •Гарантия: минимум 24 месяца после установки (ввода в эксплуатацию). | комплект |  | 1 |  | П. Севак 7, 0014, Ереван | 1 | Договор будет заключён в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона Республики Армения «О закупках», при этом исчисление срока в соответствующей графе будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами в случае предусмотрения финансовых средств, с установлением срока поставки в течение в течение 2 месяцев, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более ранние сроки. |

* Данная процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными и подпунктом 2) частья 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”, осуществляя расчет со дня вступления в силу соглашение между сторонами в случае финансовых ресурсов.

** Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.

*** В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 13 Закона РА “О закупках” к любому упоминанию применяются слова “или эквивалент”.