## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
13 | Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով // Holter Recorder with soft // Холтеровский регистратор со своей программой | Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով | Holter Recorder with soft | Холтеровский регистратор со своей программой | 2
|  | Ալիքներ՝ ոչ պակաս քան 12 | Channels: not less than 12 | Каналы: не менее чем 12
|  | Թողունակությունը` ոչ պակաս քան 10 բիթ | Resolution: not less than 10bit | Разрешение: не менее чем 10bit
|  | Ձայնագրման ժամանակը` ոչ պակաս քան 48 ժամ | Recording time: not less than 48hrs | Время записи: не менее чем 48hrs
|  | Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում | Recording: Full disclosure | Запись: Полное раскрытие
|  | Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման | Record the data on the compact flash card without compression | Запись данных на компактную флэш-карту без сжатия
|  | Սեղմում` չկա | Compression: none | Сжатие: отсутствует
|  | Նմուշառման արագությունը. ոչ պակաս քան 128 վայրկյանում | Sampling rate: not less than 128 samples per second | Частота дискретизации: не менее 128 выборок в секунду
|  | Հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ | Frequency response: not less than in 0.05Hz to 60Hz range +-3dB | Частотная характеристика: не менее чем в диапазоне от 0,05 Гц до 60 Гц +-3 дБ
|  | Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝ արտածումների քարտեզով | Signal verification: Large LCD with lead map | Проверка сигнала: Большой ЖК-дисплей с картой наведения
|  | Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող միացում / անջատում` կարգավորվող շեմով | Pacemaker detection: Programmable ON/OFF with adjustable threshold | Обнаружение кардиостимулятора: Программируемое включение / выключение с регулируемым порогом
|  | Մարտկոց. առկա | Battery: availability | Батарея: наличие
|  | Փաթեթը ներառում է. (Ոչ պակաս քան) | Package Includes: (not less than) | Пакет включает: (не менее чем)
|  | Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 4 հատ | Holter monitor (monitoring 24 hours) - 4pcs | Холтеровский монитор (мониторинг 24 часа) - 4шт
|  | ԷՍԳ ձայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 4 հատ | Software for ECG recording and USB key - 4pc | Программное обеспечение для записи ЭКГ и USB-ключ - 4шт
|  | ԷՍԳ մալուխ ոչ պակաս քան 5 լարանի -4 հատ | ECG cable with wires not less than 5-lead -4pcs | Кабель для ЭКГ с проводами не менее чем 5-ти выводный -4шт
|  | Պաշտպանիչ պատյան - 4 հատ | Protective case - 4pc | Защитный чехол - 4шт
|  | ԷՍԳ էլեկտրոդներ` ոչ պակաս քան 60 հատ | ECG electrodes - not less than 60pcs | Электроды для ЭКГ - не менее чем 60шт
|  | Համակարգիչ կամ նոութ բուկ | Computer or laptop | Компьютер или ноутбук
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы.
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте.
|  | Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском или русском языках.
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным.
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования.
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ | Standards: | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.