## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
14 | Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչ // Critical Care Analyser // Анализатор газов и электролитов крови | Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչ | Critical Care Analyzer | Анализатор газов и электролитов крови | 1
|  | Բոլոր սենսորները կամ էլեկտրոդները գտնվում են մեկ կամ տարբեր բլոկներում կախված տեխնոլոգիայից | All sensors or electrodes are located in one or different blocks depending on the technology | Все датчики или электроды находятся в одном или разных блоках в зависимости от технологии
|  | Արյան գազ / էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ՝ ոչ պակաս քան pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac | Blood Gas/Electrolyte/Metabolite: not less than pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac | Газ крови/электролит/метаболит: не менее чем pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac
|  | Ընդունելի նմուշներ՝ ամբողջական արյուն (հեպարինացված), զարկերակային, խառը երակային, մազանոթային | Acceptable Samples: Whole blood (heparinized), arterial, mixed venous, capillary | Приемлемые образцы: Цельная кровь (гепаринизированная), артериальная, смешанная венозная, капиллярная
|  | Նմուշի ծավալը՝ արյան գազ / էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ՝ ոչ ավելի քան 120 մկլ | Sample Volume: Blood Gas/Electrolyte/Metabolite: not more than 120 ul | Объем пробы: Газ крови/электролит/метаболит: не более чем 120 мкл
|  | Հաշվարկվող պարամետրերը՝ ոչ պակաս քան SO2%, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be-b, O2Ct, O2Cap, A, AaDO2, a/A, RI, PO2/FIO2, Anion Gap, Hb, nCa | Calculated Parameters: not less than SO2%, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be-b, O2Ct, O2Cap, A, AaDO2, a/A, RI, PO2/FIO2, Anion Gap, Hb, nCa | Расчетные параметры: не менее чем SO2%, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be-b, O2Ct, O2Cap, A, AaDO2, a/A, RI, PO2/FIO2, Anion Gap, Hb, nCa
|  | Ճշգրտված ջերմաստիճանը՝ pH, PCO2, PO2 | Temperature Corrected: pH, PCO2, PO2 | Скорректированная температура: pH, PCO2, PO2
|  | Թողունակությունը ժամում ոչ պակաս քան 30 նմուշ | Throughput: not less than 30 Samples/Hour | Пропускная способность: не менее чем 30 образцов в час
|  | Տրամաչափման քարթրիջի կամ էլեկտրոդների ծառայության ժամկետը ոչ պակաս քան 28 օր | Period of service calibration cartridge or electrodes not less than 28 days | Срок службы калибровочного картриджа или электродов не менее чем 28 дней
|  | Ռեակտիվների պահպանման ժամկետը սենյակային ջերմաստիճանում 18-ից 30°C ոչ պակաս քան 12 ամիս | Period of storage of the reagents at roօm temperature from 18 to 30°C not less than 12 months | Срок хранения реагентов при комнатной температуре от 18 до 30°C не менее чем 12 месяцев
|  | Քարթրիջը կամ էլեկտրոդը՝ ոչ պակաս քան 100 թեստ | Cartridges or electrodes: not less than 100 tests | Картриджи или электроды: не менее чем 100 тестов
|  | Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB | Availability of Serial interface ports for connection to PC and printer, USB | Наличие портов серийного интерфейса для подключения к ПК и принтеру, USB
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары։
|  | Մեկնարկի համար ոչ պակաս քան 300 թեստի համար ռեագենտների առկայություն | Availability of reagents for start-up for not less than 300 tests | Наличие реагентов для запуска не менее чем на 300 тестов
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalentIVDR 2017/746 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат IVDR 2017/746 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA