## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
21 | CO2 ինկուբատոր // CO2 Incubator // CO2 инкубатор | CO2 ինկուբատոր | CO2 Incubator | CO2 инкубатор | 1
|  | Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 80 լ | Useful capacity not less than 80 liters | Полезный объем не менее чем 80 литров
|  | LCD դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն | Availability of adaptive multifunctional microprocessor controller with LCD display | Наличие адаптивного многофункционального микропроцессорного контроллера с LCD дисплеем
|  | Երկու դռների առկայություն՝ առջևի և ներքին ապակյա | Availability of two doors: front door and inner glass door | Наличие двух дверей: передней и внутренней стеклянной
|  | Կոնդենսացիայի ոչ առկայության համակարգ․ խցիկում և ապակե դռան վրա չպետք է լինի կոնդենսատ | No condensation system: there should be no condensation in the chamber and on the glass door | Система отсутствие конденсации: в камере и на стеклянной дверце не должно быть конденсата
|  | Ջերմաստիճանի վերահսկում | Temperature control | Контроль температуры
|  | Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան +5 - + 55 ° С միջակայքում | Setting temperature range not less than in +5 to +55 °C | Диапазон температур установки не менее чем от +5 до +55°C
|  | Ջերմաստիճանային թողունակությունը ոչ ավելի քան ±0,1 °C | Temperature resolution not more than ±0.1 °C | Разрешение по температуре не более чем ±0,1 °C
|  | Ներքին ցիրկուլացիայի համակարգի առկայություն | Availability of a internal circulation system | Наличие системы внутренней циркуляции
|  | Խոնավությունը ոչ պակաս քան 80% | Humidity not less than 80% | Влажность не менее чем 80%
|  | Խոնավեցման միջոց․ բնական գոլորշիացում | Humidity method natural vaporization | Способ увлажнения։ естественное испарение
|  | CO2 պարունակության միջակայքը ոչ պակաս քան 0-20% | CO2 range not less than in 0-20% | Диапазон содержания CO2 не менее чем 0-20%
|  | CO2 թողունակությունը ոչ ավելի քան ±0,1 °C | CO2 resolution not more than ±0.1 °C | Разрешение по CO2 не более чем ±0,1 °C
|  | CO2 սենսորի առկայություն | Availability of a CO2 sensor | Наличие датчика содержания CO2
|  | Ստերիլիզացումը ուլտրամանուշակագույն լամպով | Sterilization by UV lamp | Стерилизация УФ-лампой
|  | Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ | Digital backwards counter with target time setting, should be adjustable not less than from 1 minute to 999 hours | Цифровой обратный счетчик с заданной настройкой времени, должен регулироваться не менее чем в диапазоне от 1 минуты до 999 часов
|  | Ոչ պակաս քան 10 լիտր ծավալով CO2 գազի բալոնի առկայություն | Availability of a CO2 gas cylinder with a volume of not less than 10 liters | Наличие CO2 баллона с объемом не менее чем 10 литров
|  | Գազի բալոնը պետք է ամբողջությամբ լցված լինի CO2 գազով | Gas cylinder should be fully filled with CO2 gas | Газовый баллон должен быть полностью заполнен газом CO2
|  | Հատուկ CO2 ճնշման նվազեցման ռեդուկտորի առկայություն | Availability of a special CO2 pressure reducer | Наличие специального редуктора давления CO2
|  | CO2 գազ մատակարարելու համար HEPA կամ ULPA զտիչի առկայություն | Availability of a HEPA or ULPA filter for CO2 gas inlet | Наличие фильтра HEPA или ULPA для подачи CO2 газа
|  | Տեսողական և ձայնային ազդանշանի առկայություն | Availability of a visual and audible alarm | Наличие визуальной и звуковой сигнализации
|  | Ոչ պակաս քան CO2 կոնցենտրացիայի և ջերմաստիճանի գերազանցման ահազանգերի առկայություն | Availability of not less than CO2 concentration and over-temperature alarms | Наличие сигналов тревоги не менее чем о концентрации CO2 и превышении температуры
|  | Ներքին նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ | Internal material: stainless steel | Внутренний материал: нержавеющая сталь
|  | Ոչ պակաս քան երկու դարակների առկայություն | Availability of not less than two shelves | Наличие не менее чем двух полок
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.