## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
2 | Ավտոկլավ սեղանի 20 լիտրանոց // Autoclave benchtop Steam Sterilizer 20 liters // Настольный автоклав 20 литров | Ավտոկլավ սեղանի | Autoclave benchtop Steam Sterilizer | Настольный автоклав | 1
|  | Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային ոչ պակաս քան 20 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով | Not less than 20-liter horizontal steam sterilizer | Горизонтальный паровой стерилизатор объемом не менее чем 20 литров
|  | Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է | The sterilization process is automatically monitored | Процесс стерилизации контролируется автоматически
|  | Ունի չորացման գործառույթ ստերիլիզացված նյութերի չորացման համար | It has a drying function to achieve drying of sterilized materials. | Должен иметь функцию сушки для достижения сушки стерилизованных материалов.
|  | Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության | Automatic protection against high temperature and high pressure. | Автоматическая защита от высокой температуры и высокого давления.
|  | Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն | Automatic protection against opening doors. | Автоматическая защита от открывания дверей.
|  | Տագնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է ոչ ավելի քան 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տագնապը և դուռը չի կարող բացվել | An alarm indicates that the pressure in the sterilization chamber exceeds not more than 0.27 MPa or 2.7 bar, the alarm is turned on and the door cannot be opened. | Сигнал тревоги указывает на то, что давление в стерилизационной камере превышает 0,27 МПа или 2,7 бар, сигнал тревоги включен, и дверцу открыть невозможно.
|  | Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն | Protection against low water levels. | Защита от низкого уровня воды.
|  | Սարքի ստերիլիզացման խցիկը, ստերիլիզացման խցիկը փակող կափարիչը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից | The sterilization chamber of the equipment, the lid covering the sterilization chamber should be made of stainless steel. | Стерилизационная камера прибора, крышка, закрывающая стерилизационную камеру должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
|  | Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար | Maximum working pressure not less than 0.22 MPa or 2.2 bar. | Максимальное рабочее давление не менее чем 0,22 МПа или 2,2 бар.
|  | Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար | Designed for sterilization of surgical instruments and accessories, glass containers, medical and experimental clothing, medical gloves. | Предназначен для стерилизации хирургических инструментов и принадлежностей, стеклянной тары, медицинской и экспериментальной одежды, медицинских перчаток.
|  | Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն | Designed for automatic disinfection of each item, as well as for the possibility of programming modes by the operator. | Предназначен для автоматической дезинфекции каждого предмета, а также для возможности программирования режимов оператором.
|  | Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134ºC | Maximum operating temperature 134ºC | Максимальная рабочая температура не менее чем 134ºC
|  | Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121ºC-134ºC միջակայքում | Temperature Control not less than in 121ºC-134ºC range | Контроль температуры не менее чем в диапазоне 121ºC-134ºC
|  | Ախտահանման ժամանակը ոչ պակաս քան 1-60 րոպե տիրույթում | Disinfection time not less than in 1-60 minutes range | Время дезинфекции не менее чем в диапазоне 1-60 минут
|  | Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 1-20 րոպե տիրույթում | Drying time not less than in 1-20 minutes range | Время высыхания не менее чем в диапазоне 1-20 минут
|  | Տաքության շեղումը ոչ ավելի քան ±2ºC | Heat deviation not more than ± 2ºC | Отклонение температуры не более чем ± 2ºC
|  | Պետք է ունենա դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար | Should have display to display operating parameters. | Должен иметь дисплей для отображения рабочих параметров.
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.