## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
8 | Բժշկական նեբուլայզեր (ինհալատոր) // Medical nebulizer (inhaler) // Медицинский небулайзер (ингалятор) | Բժշկական նեբուլայզեր (ինհալատոր) | Medical nebulizer (inhaler) | Медицинский небулайзер (ингалятор) | 5
|  | Բժշկական նեբուլայզերն աերոզոլային պատրաստուկների առաքման կոմպրեսորային համակարգ է | Medical nebulizer is a compressor system for the delivery of aerosol preparations | Медицинский небулайзер - это компрессорная система для подачи аэрозольных препаратов
|  | Կոմպրեսորային նեբուլայզերը նախատեսված է շնչառական հիվանդությունները բուժելու համար` թոքերի մեջ դեղորայքի մանր գոլորշի հաղորդելով | Compressor Nebulizer is designed to treat respiratory illnesses by delivering a fine mist of medication into the lungs | Компрессорный небулайзер предназначен для лечения респираторных заболеваний путем подачи мелкодисперсного пара лекарства в легкие
|  | Կոմպակտ կոմպրեսորի առկայությունը | Availability of a compact compressor | Наличие компактного компрессора
|  | Կոմպրեսորային օդի հոսքը՝ ոչ պակաս քան 8 լ/րոպ | Compressor Air Flow։ not less than 8 LPM | Поток компрессорного воздуха։ не менее чем 8 л/мин
|  | Առավելագույն ճնշումը՝ ոչ ավելի քան 2 բար | Max Pressure: not more than 2 bar | Максимальное давление не более чем 2 бар
|  | Աղմուկը՝ ոչ ավելի քան 65 դբ | Noise: not more than 65dB | Шум: не более чем 65 дБ
|  | Ջերմաստիճանի սահմանը՝ 10-ից 40 ° C տիրույթում | Temperature Range: in 10 to 40°C range | Диапазон температуры: в диапазоне от 10 до 40°C
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ`ոչ պակաս, քան 10 դեղորայքի բաժակ, ոչ պակաս քան 10 T-ադապտեր, ոչ պակաս քան 10 բերանի մունշդուկ մեծահասակների համար, ոչ պակաս քան 10 բերանի մունշդուկ մանկահասակների համար, ոչ պակաս քան 10 հատ ոչ պակաս քան 2 մետր երկարությամբ խողովակ և այլն) | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation (for example, not less than 10 Medication cup, not less than 10 T-adapter, not less than 10 Mouthpiece for adults, not less than 10 Mouthpiece for pediatrics, not less than 10 not less than 2 meters long tubing and etc.) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования (например, не менее чем 10 стаканчиков для лекарств, не менее чем 10 Т-образных переходников, не менее 10 мундштуков для взрослых, не менее 10 мундштуков для детей, не менее чем 10 трубок длиной не менее чем 2 метров и т.д)
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.