## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
1 | Էլեկտրավիրաբուժական սարք 400 Վտ // Electrosurgical Unit 400 W // Электрохирургический аппарат 400 Вт | Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ | Electrosurgical Unit 400 W | Электрохирургический аппарат 400 Вт | 3
|  | Բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն | HF electrosurgical unit used to execute monopolar and bipolar surgery in many fields of application where high precision and reliability are essential | Высокочастотный электрохирургический аппарат, используемый для выполнения монополярных и биполярных операций во многих областях применения, где необходимы высокая точность и надежность
|  | Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար` ոչ պակաս քան 400 Վտ 300 Ω-ի համար | Max. output power for monopolar pure cutting mode - not less than 400W for 300 Ω | Максимальная выходная мощность для монополярного режима чистой резки - не менее чем 400 Вт при 300 Ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ ոչ պակաս քան 120 Վտ 300 Ω-ի համար | Max. output power for monopolar coagulation mode - not less than 120 W for 300 Ω | Максимальная выходная мощность для режима монополярной коагуляции - не менее чем 120 Вт при 300 Ом
|  | Առավելագույն ելք երկբևեռ կտրման ռեժիմ` ոչ պակաս քան 100 Վտ 200 Ω-ի համար | Max. output for bipolar cutting mode - not less than 100W for 200 Ω | Максимальная мощность при биполярном режиме резки - не менее чем 100 Вт при 200 Ом
|  | Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ ոչ պակաս քան 100 Վտ 100 Ω-ի համար | Max. output for bipolar coagulation mode - not less than 100 W for 100 Ω | Максимальная мощность для режима биполярной коагуляции - не менее чем 100 Вт при 100 Ом
|  | Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 4 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1,2,3), ոչ պակաս քան 2 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), ոչ պակաս քան 1 երկբևեռ կտրվածք և ոչ պակաս քան 1 երկբևեռ կոագուլացիա | Should have not less than 4 monopolar cut (Pure, Blend 1,2,3), not less than 2 monopolar coagulation (contact, spray), not less than 1 for bipolar cut and not less than 1 for bipolar coagulation | Должен иметь не менее чем 4 монополярных срезов (чистый, смесь 1,2,3), не менее чем 2 монополярных коагуляций (контакт, распыление), не менее чем 1 для биполярного среза и не менее чем 1 для биполярной коагуляции
|  | Միաբևեռ կտրվածք | Monopolar cut: | Монополярный разрез:
|  | Պետք է ունենա մաքուր կտրվածք, խառնուրդ 1,2,3 | Should have Pure cut, Blend 1,2,3 | Должен иметь чистый срез, смесь 1,2,3
|  | Միաբևեռ կոագուլացիա | Monopolar coagulation: | Монополярная коагуляция:
|  | Պետք է ունենա կոնտակտ, ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա, նուրբ և ուժեղացված կոագուլացիա | Should have Contact, spray monopolar coagulation, soft and forced coagulation | Должна быть контактная, распылительная монополярная коагуляция, мягкая и усиленная коагуляция
|  | Երկբևեռ կտրվածք | Bipolar cut | Биполярный разрез
|  | Պետք է ունենա երկբևեռ մաքուր կտրվածք | Should have bipolar pure cut | Должен иметь биполярный чистый разрез
|  | Երկբևեռ կոագուլացիա | Bipolar coagulation: | Биполярная коагуляция:
|  | Պետք է ունենա մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա | Should have bipolar pure coagulation | Должен иметь биполярная чистая коагуляция
|  | Ակտիվացում | Activation: | Активация:
|  | Պետք է ունենա երկթաթային ոտնակ` միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ | Should have double foot switch for monopolar cut and coagulation, reusable twin button handle | Должен иметь двойной ножной переключатель для монополярного разреза и коагуляции, многоразовую ручку с двумя кнопками
|  | Պետք է ունենա երկբևեռ ունելի, ոտնակ (ձեռքի ռեժիմ) | Should have bipolar forceps, foot switch (hand mode) | Должен иметь биполярный пинцет, ножной переключатель (ручной режим)
|  | Վերահսկում | Control | Контроль
|  | Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ | Control system by microprocessor, monitor continuously all parameters | Система управления с помощью микропроцессора, непрерывно контролирующая все параметры
|  | Կարգավորումներ | Settings: | Настройки:
|  | Պարամետրերի կարգավորումներն առջևի վահանակի վրա | Settings and adjustments on the front panel | Настройки и подстройка на передней панели
|  | Հիշողություն. Օգտվողը կարող է օգտագործել ոչ պակաս քան 9 հիշողություն | Memorization: User able to use not less than 9 memories | Запоминание: Пользователь может использовать не менее чем 9 воспоминаний
|  | Անվտանգություն | Safety: | Безопасность:
|  | Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը | Neutral plate safety circuit or NEM (Nutral Electrode Monitoring) or REM (Return Electrode Monitoring) monitors the size of contacting area between a patient and the pad | Цепь безопасности нейтрального электрода или NEM (контроль нейтрального электрода) или REM (контроль обратного электрода): контролирует размер площади контакта между пациентом и нейтральным электродом.
|  | Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ | Defective Contact should notify with visual and noise alarm and immediate reduction of power | Неисправный контакт должен быть уведомлен визуальной и шумовой сигнализацией и немедленным отключением питания
|  | Գեներատոր | Generator: | Генератор:
|  | Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր | HF generator with power working according to the principle of free oscillators | Высокочастотный генератор, работающий по принципу свободных осцилляторов
|  | Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա ոչ ավելի քան 10μA | Classification and type: I - CF - leakages on the patient not more than 10μA | Классификация и тип: I-CF-утечки на пациенте не более чем 10 мкА
|  | Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2 | Output circuit: floating - protection against defibrillator interferences. Should have HF leakages according to IEC 60601-2-2 | Выходная схема: плавающая - защита от помех дефибриллятора. Должны иметь утечки ВЧ в соответствии с IEC 60601-2-2
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Պարագաներ (ոչ պակաս քան) | Accessories: not less than | Принадлежности: не менее чем
|  | Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ | Reusable twin button handle | Многоразовая ручка с двумя кнопками
|  | Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ | Monopolar handle and cable, 1 pin | Монополярная ручка и кабель, 1 контакт
|  | Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ | Double foot switch, Single foot switch | Двойной ножной переключатель, одиночный ножной переключатель
|  | Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ կամ համարժեք (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ (ոչ պակաս քան 5 հատ) | Silicon patient plate or equivalent (1 pc), Disposable patient plate (not less than 5 pcs) | Силиконовая пластина для пациента или эквивалент (1 шт), одноразовая пластина для пациента (не менее чем 5 шт)
|  | 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2: | Kit of 10 electrodes: Knife x2, Ball x2, Loop x2, Needle x2, Needle angled x2. | Набор из 10 электродов: Нож x2, шарик x2, петля x2, игла x2, игла под углом x2.
|  | Ունելին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով (ոչ պակաս քան) | Forceps provided with standard connection (not less than) | Пинцеты, снабженные стандартным соединением (не менее чем)
|  | Ուղիղ ունելի մոտ 12,1 սմ 0,5 վերջույթով | Straight forceps approx. 12.1cm 0.5 Tip | Прямой пинцет прибл. 12,1 см с 0,5 конечностью
|  | Անկյունային ունելի մոտ 12,1 սմ 0,5 վերջույթով | Angled forceps approx. 12.1cm 0.5 Tip | Угловой пинцет прибл. 12,1 см с 0,5 конечностью
|  | Անկյունային ունելի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով | Angled forceps approx. 17.8cm 1.0 Tip | Угловой пинцет прибл. 17,8 см с 1,0 конечностью
|  | Ուղիղ ունելի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով | Straight forceps approx. 17.8cm 1.0 Tip | Прямой пинцет прибл. 17,8 см с 1,0 конечностью
|  | Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ | Reusable bipolar forceps cable | Многоразовый кабель для биполярного пинцета
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA