## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
8 | Ավտոմատ ներարկիչ // Syring pump // Автоматический шприц | Ավտոմատ ներարկիչ | Syringe pump | Автоматический шприц | 11
|  | Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ | Syringe driver for parenteral infusions, in Wards, OP, ICU's and during Transportation/Transfer | Привод шприца для парентеральных вливаний в палатах, операционных, отделениях интенсивной терапии и во время транспортировки/трансфузии
|  | Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչ | Single Channel. It accepts not less than 60cc syringes | Одноканалный. Апарат принимает до 60cc шприцы
|  | Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան | Non-captive self-checking of electronics with audible call back on locked-out controls | Проверка работоспособности после включения аппарата, при наличии ошибки аппарат дает звуковой сигнал
|  | Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝ ABS պատյան (հարվածադիմացկուն) | Fluid resistant design. ABS casing (Impact-resistant) | Конструкция, устойчивая к воздействию жидкости. Корпус из АБС (ударопрочный)
|  | Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում | Flow rate: not less than in from 0.1 to 1200 ml/hr.range | Скорость потока не менее чем в диапазоне от 0,1 до 1200 мл/ч
|  | Հոսքի արագության աճ` ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ | Flow rate increment: not more that 0.1 ml/hr. | Увеличение скорости потока: не более 0,1 мл/час.
|  | Ներարկման ընդհանուր ծավալը` ոչ պակաս քան 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում | Total volume infused: not less than in 0.1 to 1000 ml range | Общий объем вливания: не менее чем в диапазоне от 0,1 до 1000 мл
|  | Ժամանակի լիմիտը` ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում | Time limit: not less than in from 1min. to 99 h. range | Ограничение по времени: не менее чем в диапазоне от 1 мин. до 99 ч.
|  | Ներարկիչներ (տարբեր արտադրողների)` 5 ից 60 մլ, | Syringes (various brands): from 5 to 60ml | Шприцы: от 5 до 60 мл, различные марки
|  | Ճշգրտություն (նախատեսված ներարկիչներ): ±2% | Precision (stipulated syringes): ± 2% | Точность (предусмотренные шприцы): ±2%
|  | Խցանման ճնշումը՝ կարգավորելի | Occlusion pressure: adjustable | Давление окклюзии: регулируемое
|  | KVO` կարգավորելի է` 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ | KVO: adjustable from 1ml/h to 10ml/h. | KVO: регулируемое от 1 мл / ч до 10 мл / ч.
|  | Բոլուս՝ կարգավորելի ոչ պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում | Bolus: adjustable not less than in 0.1 to 999ml/h range | Болюс: регулируемое в диапазоне от 0,1 до 999 мл / ч
|  | Տագնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ | Alarms/Safety (occlusion, infusion completed, low battery, programming error, syringe positioning error, syringe error, clamp error) | Сигналы тревоги /безопасность (окклюзия, инфузия завершена, разряжен аккумулятор, ошибка программирования, ошибка позиционирования шприца, ошибка шприца, ошибка зажима)
|  | Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն | Automatic syringe volume recognition | Автоматическое распознавание объема шприца
|  | Հոսանքի արտահոսքի պաշտպանություն (սարքավորումների տեսակը CF) | Protection against Leakage Current (type CF equipment) | Защита от утечки тока (оборудование типа CF)
|  | Պաշտպանություն էլեկտրականհարումներից (II դասի սարքավորում) | Protection against Electric Shocks (class II equipment) | Защита от поражения электрическим током (оборудование класса II)
|  | Կապ ինտերֆեյս. RS232 | Communication RS232 Interface | Связь: интерфейс RS232
|  | Էլեկտրականություն | Electrical: | Электричество:
|  | Էլեկտրական II դաս | Electrical class II | Электрический класс II
|  | Ներքին լիցքավորվող մարտկոց | Internal rechargeable battery | Внутренняя перезаряжаемая батареяи
|  | Մարտկոցով աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում | Bat. Autonomy: not less than 3 hrs. at 5 ml/h | Работа от батареи не менее чем трех часов при 5 мл / ч
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.