## Лист1
Նկարագրություն․ Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից․ 1․ Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ ոչ ցեմենտային ոտիկ (Անատոմիական կամ Ցվայ Մյուլլեր) , 2․ Քացախափոսային գավաթ՝ ոչ ցեմենտային, 3․ Քացախափոսային գավաթի ներդիր, 4․Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Գլխիկ (CoCrMo կամ կերամիկա)։ Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես․ օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով։Պարտադիր պայման է CE 000356, FDA , MD 76718, ISO 13485, FM 24676, ISO 9001 որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Մասնակիցը հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում ՝ տրամադրելով իմպլանտների ողջ շարքը և տեղադրման գործիքները:
ՀՀ | Ամբողջական անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Քանակ
1 | Ոչ ցեմենտային ոտիկ (Անատոմիական) | Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ ոչ ցեմենտային ոտիկ :Նյութը տիտանի համաձուլվածք Ti6AI4V. Եվրոկոնուս 12/14.Մակերեսը պատված է ծակոտկեն տիտանով և հիդրոքսիապատիտով. Չափերի քանակը, ստանդարտ տարբերակի համար – 12` 110; 115; 130; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 180; 190 մմ երկարությամբ. լՖիքսացիայի տեսակը առաջնային- պրես-ֆիթ, երկրորդային-օստեոինտեգրացիա.Ոտիկի առանցքի և վզիկի միջև անկյունը 135°.Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Smith & Nephew կամ Esculap կամ Permedica կամ Johnson & Johnson կամ Evolutis: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս: | 50
2 | Ոչ ցեմենտային ոտիկ(Ցվայ Մյուլլեր) | Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ ոչ ցեմենտային ոտիկ: Տիտանի համաձուլվածքTi6Al7Nb . Մակերեսը՝ խորդուբոր, միկրոանհարթությունների չափը 4-8մկմ, պիրամիդաձև, եվրոկոնուս 12/14: Չափերի քանակը ստանդարտ տարբերակի համար՝ 14՝ 128մմ, 132մմ, 136մմ, 140մմ, 145մմ, 150մմ, 154մմ, 158մմ, 163մմ, 168մմ, 173մմ, 178մմ, 183մմ, 188մմ: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային ֆիքսացիա՝ օստեոինտեգրացիա: Ոտիկի առանցքի և վզիկի միջև անկյուն 131°: Ոտիկի մակերեսը հարթ է: Մետաֆիզար հատվածում, լատերալ կողմից առկա են ոչ պակաս քան 5 միջանցիկ անցքեր՝ կողմնորոշված սագիտտալ առանցքի ուղղությամբ: Ինքննակենտրոնացվող, ունի կրկնակի սեպի տեսք: Ստերիլ: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Smith & Nephew կամ Esculap կամ Permedica կամ Johnson & Johnson կամ Evolutis: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս: | 30
3 | Քացախափոսային գավաթ՝ ոչ ցեմենտային | Նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք՝ Ti6AI4V: Առաջնային ֆիքսացիա՝ Press-fit, երկրորդային ֆիքսացիա՝ օստեոինտեգրացիա: Լրացուցիչ ֆիքսացիա սպոնգիոզ պտուտակներով ոչ պակաս քան 6.5մմ: Անցքերի քանակը ոչ պակաս քան 3: Չափերը՝ 46մմ, 48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ. 62մմ, 64մմ, 66մմ: Նախատեսված է պոլիէթիլենային և կերամիկական ներդիրների համար, մակերեսը՝ ծակոտկեն, պատված տիտանի ասիմետրիկ մասնիկներով: Ծածկույթի ծակոտկենությունը կազմում է ոչ պակաս քան 60%, ներքին մակերեսը՝ փայլեցված:Բաժակի էկվատորի երկայնքով տեղադրված են ակոսներ ոչ պակաս քան 11 հատ պոլիէթիլենային ներդիրի ֆիքսացիայի համար: Տեսակի չափը կարող է փոփոխվել նշված սահմաներրում, պատվիրատուի հայտի համաձայն՝ կախված բուժառուի չափերից: Ստերիլ: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Smith & Nephew կամ Esculap կամ Permedica կամ Johnson & Johnson կամ Evolutis: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս: | 80
4 | Քացախափոսային գավաթի ներդիր | Անտիլյուքսացիոն՝ 20° թեքմամբ բաժակի էկվատորի հարթության նկատմամբ: Նյութը՝ խաչաձև կապված գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն: 28 մմ գլխիկի համար- 46մմ, 48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: 32մմ գլխիկի համար-48մմ, 50մմ, 52մմ, 54մմ, 56մմ, 58մմ, 60մմ, 62մմ արտաքին տրամագծով բաժակների համար: Ստերիլ: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Smith & Nephew կամ Esculap կամ Permedica կամ Johnson & Johnson կամ Evolutis: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս: | 80
5 | Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Գլխիկ (CoCrMo) | Եվրոկոնուս՝ 12/14: Նյութը՝ կոբալտ-քրոմ : 28մմ,32մմ, 36մմ տրամագծով գլխիկների համար: Չափսեր՝-, -3.0-ից +10,0 , առավելագույն թռիչքը 3,0: Ստերիլ: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Smith & Nephew կամ Esculap կամ Permedica կամ Johnson & Johnson կամ Evolutis: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս: | 50
6 | Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզի բաղադրիչներ՝ Գլխիկ (կերամիկական) | Եվրոկոնուս՝ 12/14: Նյութը՝ Կերամիկա AI203ZrO: 28մմ,32մմ, 36մմ տրամագծով գլխիկների համար: Չափսեր՝-, -3.0-ից +10,0 , առավելագույն թռիչքը 3,0: Ստերիլ: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Smith & Nephew կամ Esculap կամ Permedica կամ Johnson & Johnson կամ Evolutis: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս: | 30