## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
2 | Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ) // Rehabilitation bed (electric bed) // Реабилитационная кровать (электрическая кровать) | Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ) | Rehabilitation bed (electric bed) | Реабилитационная кровать (электрическая кровать)
|  | Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ | The base of the bed-frame should make of steel and covered with a high-quality powder coating, which provides high-quality and long-term protection from external influences, as well as resistance to disinfectants | Основание каркаса кровати должно быть изготовлено из стали и покрыто высококачественным порошковым покрытием, которое обеспечивает качественную и долговременную защиту от внешних воздействий, а также устойчивость к дезинфицирующим средствам
|  | Պողպատի հաստությունը ոչ պակաս քան 1,2 մմ | The thickness of the steel not less than 1,2 mm | Толщина стали не менее чем 1,2 мм
|  | Էլեկտրական մահճակալ. Ոչ պակաս քան 3 գործառույթ | Electric bed: not less than 3 function | Электрическая кровать: не менее чем 3 функций
|  | Գործառույթը (ոչ պակաս քան ներկա ֆունկցիաներից կամ անալոգ)` մեջքի հատվածի բարձրացում, բարձրության կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում | Function (not less than present functions or analog): back lifting, HI-LO adjustment, bed head/end titling | Функция (не менее чем существующих функций или аналоговых): подъем спинки, регулировка высоты наклона, регулировка изголовья/ /торца кровати.
|  | Հեռակառավարման վահանակից մեկ կոճակով ՍԹՎ (սիրտ-թոքային վերակենդանացում) դիրքի բերելու գործառույթի առկայություն | Available of a CPR (cardiopulmonary resuscitation) function using a single button from the remote control | Наличие функции приведения в положение СЛР (сердечно-легочная реанимация) с помощью одной кнопки с пульта дистанционного управления
|  | Մահճակալի ընդհանուր չափը՝ Ե / Լ 2180x980մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% | Total size of the bed։ L/W: 2180x980 mm, deviation not more than 3% | Общий размер кровати։ Д /Ш: 2180x980 мм, отклонение не более чем 3%
|  | Մահճակալի ներքնակային հիմքի չափը՝ Ե / Լ 2000x850 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% | The size of the mattress base of the bed: L /W: 2000x850 mm, deviation not more than 3% | Размер матрацного основание кровати: Д /Ш: 2000x850 мм, отклонение не более 3%
|  | Ոչ պակաս քան 4 սեկցիաների առկայություն | Availability of not less than 4 sections | Наличие не менее 4 секций
|  | Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-75° միջակայքում | Backrest Adjustment not less than in 0-75° range | Регулировка спинки не менее чем в диапазоне 0-75°
|  | Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-20° միջակայքում | Footrest Adjustment not less than in 0-20° range | Регулировка секции ножек не менее чем в диапазоне 0-20°
|  | Բարձրության կարգավորումը (հատակից մինչև ներքնակային հիմք)` ոչ պակաս քան 470-610 մմ միջակայքում | Height Adjustment (from floor to mattress base) not less than in 470-610 mm range | Регулировка высоты (от пола до основания матраса) не менее чем в диапазоне 470-610 мм
|  | Մահճակալի հիմնական մասի վրա պետք է կիրառված լինի բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսը պետք է մշակված լինի հակակոռոզիոն էմալային ներկով` հակաբակտերիալ փոշուց | High quality carbon-steel should apply for the main body of the bedstead, all surface antirust treatment, enamel paint of antibacterial powder | Для основного корпуса кровати должна быть применена высококачественная углеродистая сталь, антикоррозийная обработка всей поверхности, эмалевая краска с антибактериальным порошком
|  | Հանգիստ և ամուր էլեկտրական շարժիչները պետք է ապահովեն հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ | Quiet and robust electric actuators should provide reliable operation, low noise in operation | Бесшумные и надежные электроприводы должны обеспечивать надежную работу, низкий уровень шума во время работы
|  | Մահճակալը պետք էտեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա | The bed should mount on four not less than 125 mm castors | Кровать должна быть установлена на четырех роликах диаметром не менее чем 125 мм.
|  | Կենտրոնական արգելակային համակարգ | Central brake system | Центральная тормозная система
|  | Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում | Availability of bumpers at all 4 Corners | Наличие бамперов на всех 4 углах
|  | ABS գլուխ / ոտքի պանելներ, հանվող | Availability of ABS head / foot board, removable | Наличие АБС-головки / ножки досок, съемной
|  | Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի | Availability of siderails, foldable | Наличие боковых поручней, складных
|  | Հեռակառավարման վահանակի (լարային կամ անլար) առկայություն | Availability of a remote control (wired or wireless) | Наличие пульта дистанционного управления (проводного или беспроводного)
|  | Կաթիլային շտատիվի առկայություն | Availability of a IV pole | Наличие инфузионной стойки для капельниц
|  | Քաշի բեռը` ոչ պակաս քան 250 կգ | Weight Load: not less than 250 kg | Весовая нагрузка: не менее чем 250 кг
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новое, неиспользованное
|  | Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը Ե / Լ / Բ՝ 1925x820x100 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) | Should have mattress (the required size for bed plate) with high-density stretchy sponge. Mattress with high-density stretchy sponge, cover with waterproof cloth only. Overall size L/W/H: 1925x820x100mm, deviation not more than 3%, IV pole, Side Folding-down rails (Pair) | Должен быть матрас (необходимого размера кровати) с эластичной губкой высокой плотности, покрыто только водонепроницаемой тканью. Общие размеры Д / Ш / В: 1925 x 820 x 100 мм, отклонение не более чем 3%, штатив для капельницы, боковые складные поручни (пара)
|  | Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Agree on the color combination with the customer | Согласование цветового сочетания с заказчиком
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | 1. ISO 13485 or ISO 9001 or equivalent | 1. ISO 13485 или ISO 9001 или эквивалент
|  | 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | 2. CE Mark or FDA or equivalent | 2. CE Mark или FDA или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: