## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
3 | Պալատային մահճակալ // Hospital bed // Больничная койка | Պալատային մահճակալ | Hospital bed | Больничная койка
|  | Մահճակալը պետք է ունենա կառավարման երկու բռնակ գլխային և կոնքազդրային հատվածների թեքության անկյունները կարգավորելու համար | The bed should have two control knobs for adjusting the angles of the head and hip areas | Кровать должна иметь две ручки управления для регулировки углов наклона головы и бедер
|  | Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ | The base of the bed-frame should make of steel and covered with a high-quality powder coating, which provides high-quality and long-term protection from external influences, as well as resistance to disinfectants | Основание каркаса кровати должно быть изготовлено из стали и покрыто высококачественным порошковым покрытием, которое обеспечивает качественную и долговременную защиту от внешних воздействий, а также устойчивость к дезинфицирующим средствам
|  | Պողպատի հաստությունը ոչ պակաս քան 1,2 մմ | The thickness of the steel not less than 1,2 mm | Толщина стали не менее чем 1,2 мм
|  | Գլխի և ոտքերի պանելները պետք է արտադրված լինեն բարձրորակ հարվածակայուն ABS պլաստիկից | Head and foot panels should make of high quality impact resistant ABS plastic | Панели для головы и ног должны быть изготовлены из высококачественного ударопрочного АБС-пластика
|  | Պանելները պետք է լինեն հեշտ հանվող | The panels should be easily removable | Панели должны быть легко снимаемыми
|  | Մահճակալի չափը՝ Ե / Լ 2150x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% | Bed plate size L/W: 2150x960 mm, deviation not more than 3% | Размер кровати Д /Ш: 2150 x 960 мм, отклонение не более чем 3%
|  | Մահճակալի բարձրությունը հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 500±20 մմ | Bed height from floor to mattress base: 500±20 mm | Высота кровати от пола до основания матраса: 500±20 мм
|  | Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-70° միջակայքում | Backrest Adjustment not less than in 0-70° range | Регулировка спинки не менее чем в диапазоне 0-70°
|  | Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-40° միջակայքում | Footrest Adjustment not less than in 0-40° range | Регулировка подставки для ног не менее чем в диапазоне 0-40°
|  | Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա | The bed should mount on four not less than 125 mm castors | Кровать должна быть установлена на четырех роликах диаметром не менее чем 125 мм.
|  | Արգելակային համակարգի առկայություն | Availability of a brake system | Наличие тормозной системы
|  | Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում | Availability of bumpers at all 4 Corners | Наличие бамперов на всех 4 углах
|  | Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի | Availability of siderails, foldable | Наличие боковых поручней, складных
|  | Կաթիլային շտատիվի առկայություն | Availability of a IV pole | Наличие инфузионной стойки для капельниц
|  | Քաշի բեռը` ոչ պակաս քան 250 կգ | Weight Load: not less than 250 kg | Весовая нагрузка: не менее чем 250 кг
|  | Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) | Should have mattress (the required size for bed plate) with high-density stretchy sponge. Mattress with high-density stretchy sponge, cover with waterproof cloth only. IV pole, Side Folding-down rails (Pair) | Должен быть матрас (необходимого размера кровати) с эластичной губкой высокой плотности, покрыто только водонепроницаемой тканью. Штатив для капельницы, боковые складные поручни (пара)
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новое, неиспользованное
|  | Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Agree on the color combination with the customer | Согласование цветового сочетания с заказчиком
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ. | Quality certificates: | Сертификаты качества:
|  | 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | 1. ISO 13485 or ISO 9001 or equivalent | 1. ISO 13485 или ISO 9001 или эквивалент
|  | 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | 2. CE Mark or FDA or equivalent | 2. CE Mark или FDA или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: