## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
7 | Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար // Patient trolley for patient transfer (Stretcher // Тележка для транспортировки пациента (носилки) | Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար | Patient trolley for patient transfer (Stretcher) | Тележка для транспортировки пациента (носилки)
|  | Ընդհանուր չափ (Ե x Լ)՝ ոչ ավելի քան 1900x540mm մմ, շեղում ոչ ավելի քան 3% | Overall Size։ 1900x540 mm, deviation not more than 3% | Общие размеры։ 1900 x 540 мм, отклонение не более чем 3%
|  | Բարձրության կարգաբերում ոչ պակաս քան 620-880 մմ միջակայքում | Height adjustment in the range of not less than 620-880 mm | Регулировка высоты в диапазоне не менее чем 620-880 мм
|  | Շրջանակը՝ մետաղական | Frame։ metal | Каркас։ металлический
|  | Պատգարակը պետք է լինի տեղափողվող | Upstretcher should be removable | Носилка должна быть передвижной
|  | Սպիտակեղենի համար նախատեսված զամբյուղով | With linen basket | С корзиной для белья
|  | Բարձրությունը կարգավորվող | Height operated | Регулируемый по высоте
|  | Կողային ռելսեր` ծալվող կողային ռելսերի առկայություն | Side rails։ availability of side rails, collapsible | Боковые поручни։ наличие боковых поручней, складной
|  | Արգելակման համակարգով | With brake system | С тормозной системой
|  | Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն | Upholstered fixed Top covered with washable material, Flame Retardant | Обитый фиксированный верх, покрытый моющимся материалом, огнестойкий
|  | Անիվներ՝ ոչ պակաս քան չորս անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 125 մմ | Wheels։ not less than four silent wheels, diameter not less than 125mm | Колеса։ не менее чем четырех бесшумных колес диаметром не менее чем 125 мм
|  | Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 150 կգ | Loading capacity: not less than 150kg | Несущая способность: не менее чем 150 кг
|  | Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 0-55° միջակայքում | Backrest Adjustment: not less than in 0-55° range | Регулировка спинки: не менее чем в диапазоне 0-55°
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Ներերակային կաթիլային շտատիվով | 1 IV pole | С штативом для капельницы
|  | Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Agree on the color combination with the customer | Согласование цветового сочетания с заказчиком
|  | Տեղադրում | Installation | Установка
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ. | Quality certificates: | Сертификаты качества:
|  | ISO 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 or equivalent | ISO 13485 или эквивалент
|  | CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark or FDA or equivalent | CE Mark или FDA или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: