## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
4 | Մանկաբարձական ծննդաբերության բազկաթոռ // Obstetric delivery chair // Акушерское кресло | Մանկաբարձական ծննդաբերության բազկաթոռ | Obstetric delivery chair | Акушерское кресло
|  | Մանկաբարձական աթոռ - նախատեսված ծննդօգնության ժամանակ ծննդկանին հարմարավետ և անվտանգ տեղավորելու համար | Obstetric chair - designed for a comfortable and safe mood of the parturient woman at the stage of birth. | Акушерское кресло, предназначенная для комфортного и безопасного размещения роженицы во время родов
|  | Օգտագործվում է կծկումների և ծննդաբերության փուլերում | Used in contractions, and childbirth stages | Используется при схватках и на стадиях родов
|  | Մահճակալի մակերեսը պետք է ներառի հետևի հատվածը, նստատեղի հատվածը և ոտքերի հատվածը | The bed surface should include back section, seat section and leg section | Поверхность кровати должна включать в себя секцию спинки, секцию сиденья и секцию ножек
|  | Կարգաբերումները մեխանիկական | Mechanical settings | Механические настройки
|  | Հետևի մասը պետք է բարձրացվի հորիզոնականից ոչ պակաս քան 50° | Back section should raise from the horizontal not less than 50° | Секция спинки должна быть приподнята от горизонтали не менее чем на 50°
|  | Նստատեղի հատվածը պետք է բարձրացվի հորիզոնականից ոչ պակաս քան 20° | Seat section should raise from the horizontal not less than 20° | Секция сиденья должна быть приподнята от горизонтали не менее чем на 20°
|  | Ոտքի հատվածը պետք է իջեցվի հորիզոնականից ոչ պակաս քան 80° | Leg section should have lowered from the horizontal not less than 80° | Ножная секция должна быть опущена от горизонтали не менее чем на 80°
|  | Ընդհանուր չափերը (ԵxԼxԲ): ոչ պակաս քան 1900x600x800 մմ | Overall size (LxWxH): not less than 1900x600x800 mm | Габаритные размеры (ДхШхВ): не менее чем 1900x600x800 мм
|  | Երեսպատմամ համար պետք է օգտագործվի անկար կաշի կամ համարժեք փոխարինող | For upholstery should be a seamless leather wrap or equivalent | Для обивки должна быть использована бесшовная кожаная обертка или ее заменитель
|  | Հեղուկներ հավաքելու համար ներկառուցված սկուտեղ (թաս) չժանգոտվող պողպատից կամ այլ կոռոզիոն դիմացկուն նյութից | Built-in tray (bowl) made of stainless steel or other corrosion-resistant material for collecting liquids on sledges | Встроенный лоток (чаша) из нержавеющей стали на салазках или другого коррозионностойкого материала для сбора жидкостей
|  | Ձեռքերի և ոտքերի բռնակների առկայություն | Availability of holders for legs and arms | Наличие держателей для ног и рук
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ | Installation and testing work | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից | Staff training on site by a specialist | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ, ոտքերի ու ձեռքերի բռնակ, սկուտեղ (թաս) և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example: leg and arm holders, tray (bowl), etc.) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, держатели для ног и рук, лоток (чаша) и т.д.)
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: