## Sheet1
Չափաբաժնի համար | cpv | Անվանում | Տեխնիկակակն բնութագիր |  |  | Չափման միավոր | Քանակ | Միավորի գին
1 | 33141223/505 | Ազդրի ռևիզիոն ոչ ցեմենտային ոտիկ Վագների տիպի,Ազդրոսկրի գլխիկ (bipolar cup) | Ազդրի ռևիզիոն ոչ ցեմենտային ոտիկ Վագների տիպի - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ կոպիտ վակուումային պլազմային ցողող միկրոծակոտկեն մակերես, դիզայնը ապահովում է երկակի ռեժիմի ֆիքսացիա, մոտակա սեղմում ակոսի դիզայն, միաժամանակ մեծացնելով շփման մակերեսը, կանխելով խորտակվելը։ Դիստալ երկայնական կողոսկրի ուռուցիկ դիզայն, արդյունավետորեն կանխելով պտտումը։ Վզիկի անկյունը՝ 135°, ոտիկի երկարությունը՝ 205մմ և 205մմ, յուրաքանչյուրը ունի (յոթ) չափ (N10, N11,N12, N13, N14, N15, N16), որոնք տարբերվում են ըստ դիստալ և պրոքսիմալ չափերի․ |  |  | լրակազմ | 15 | 820000
|  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  | 10 | 205, 250 | 40
|  |  | 11 | 205, 250 | 40
|  |  | 12 | 205, 250 | 41
|  |  | 13 | 205, 250 | 41
|  |  | 14 | 205, 250 | 42
|  |  | 15 | 205, 250 | 42
|  |  | 16 | 205, 250 | 42
Քացախափոսային կոմպոնենտը գլխիկը մեջը ֆիքսված 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ։
2 | 33141223/506 | Ազդրի ռևիզիոն ոչ ցեմենտային ոտիկ Վագների տիպի, ցեմենտային գավաթ, ազդրի գլխիկ | Ազդրի ռևիզիոն ոչ ցեմենտային ոտիկ Վագների տիպի - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ կոպիտ վակուումային պլազմային ցողող միկրոծակոտկեն մակերես, դիզայնը ապահովում է երկակի ռեժիմի ֆիքսացիա, մոտակա սեղմում ակոսի դիզայն, միաժամանակ մեծացնելով շփման մակերեսը, կանխելով խորտակվելը։ Դիստալ երկայնական կողոսկրի ուռուցիկ դիզայն, արդյունավետորեն կանխելով պտտումը։ Վզիկի անկյունը՝ 135°, ոտիկի երկարությունը՝ 205մմ և 205մմ, յուրաքանչյուրը ունի (յոթ) չափ (N10, N11,N12, N13, N14, N15, N16), որոնք տարբերվում են ըստ դիստալ և պրոքսիմալ չափերի․ |  |  | լրակազմ | 10 | 1100000
|  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  | 10 | 205, 250 | 40
|  |  | 11 | 205, 250 | 40
|  |  | 12 | 205, 250 | 41
|  |  | 13 | 205, 250 | 41
|  |  | 14 | 205, 250 | 42
|  |  | 15 | 205, 250 | 42
|  |  | 16 | 205, 250 | 42
Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային - պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ռենգենկոնտրստ մետաղական օղակ, ունի 12 չափ, համատեղելի գլխիկի չափը 22մմ, 28մմ, 32մմ, 36,մմ
|  |  | Չափ (մմ) | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ)
|  |  |  | 44 | 46
|  |  |  | 46 | 48
|  |  |  | 48 | 50
|  |  |  | 50 | 52
|  |  |  | 52 | 54
|  |  |  | 54 | 56
|  |  | 44 | 56 | 58
|  |  | 46 | 58 | 60
|  |  | 48 | 60 | 62
|  |  | 52 | 62 | 64
|  |  | 56 | 64 | 66
|  |  | 62 | 66 | 68
Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 22մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤ 4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ․
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ)
|  |  |  | 22/0 | 22
22/3
22/6
22/9
|  |  |  | 28/-6 | 28
28/-3
28/0
28/3
28/6
28/9
|  |  |  | 32/-6 | 32
32/-3
32/0
32/3
32/6
|  |  |  | 36/-6 | 36
36/-3
36/0
36/3
36/6
3 | 33141223/507 | Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, ցեմենտային գավաթ, ազդրի գլխիկ | Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 40,5մմ, ունի (ութ) չափ (N7, N8, N9, N10, N11,N12, N13, N14,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի, դրանք են․ |  |  | լրակազմ | 10 | 650000
|  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  | 7 | 110 | 37.9
|  |  | 8 | 115 | 38.4
|  |  | 9 | 130 | 38.9
|  |  | 10 | 140 | 39.8
|  |  | 11 | 145 | 40.7
|  |  | 12 | 150 | 41.3
|  |  | 13 | 155 | 42.2
|  |  | 14 | 160 | 43.1
Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ, դիստալ ցենտրալայզեր՝ ցեմենտի հավասարաչափ տարածման համար։
Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային - պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն (GUR1020)՝ առանց կալցիումի ստեարատի, խաչաձև կապով (UHMWPE), ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ռենգենկոնտրստ մետաղական օղակ, ունի 12 չափ, համատեղելի գլխիկի չափը 32մմ և 28մմ
|  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ)
|  |  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ)
|  |  |  | 44 | 46
|  |  |  | 46 | 48
|  |  |  | 48 | 50
|  |  |  | 50 | 52
|  |  |  | 52 | 54
|  |  |  | 54 | 56
|  |  |  | 56 | 58
|  |  |  | 58 | 60
|  |  |  | 60 | 62
|  |  |  | 62 | 64
|  |  | 44 | 64 | 66
|  |  | 46 | 66 | 68
Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 22մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤ 4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ․
|  |  | Չափ (մմ) | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ)
|  |  | 44 | 22/0 | 22
22/3
22/6
22/9
|  |  |  | 28/-6 | 28
28/-3
28/0
28/3
28/6
28/9
|  |  |  | 32/-6 | 32
32/-3
32/0
32/3
32/6
|  |  |  | 36/-6 | 36
36/-3
36/0
36/3
36/6
4 | 33141223/508 | Կոնք-ազդրային հոդի ցեմենտային երկբևեռ(bipolar) էնդոպրոթեզ | Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում,։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ 1)ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային), 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ։ 2) Ոտիկը և բիպոլյար գավաթը մեջը ֆիքսված գլխիկով անաձին կոմպոնենտներ են՝ երկկոմպոնենտ կամ մոդուլյար։ Ոտիկը 5 (հինգ) չափի՝ S, M, L, XL, XXL, և քացախափոսային կոմպոնենտը գլխիկը մեջը ֆիքսված 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։ Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485:Կոնք-ազդրային հոդի բիպոլյար ցեմենտային էնդոպրոթեզ Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում,։ Տեսակ՝ բիպոլյար կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ 1)ոտիկը, գլխիկը և բիպոլյար քացախափոսային գավաթի կոմպոնենտները ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտային), 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ։ 2) Ոտիկը 5 (հինգ) չափի՝ S, M, L, XL, XXL, և քացախափոսային կոմպոնենտը գլխիկը մեջը ֆիքսված 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14, առկա են 10 չափ քացախափոսային գավաթի արտաքին տրամագծով պայմանավորված՝ 37–55 մմ (քայլը՝ 2 մմ)։ Ներքին ներդիր՝ բարձր մոլեկուլային զանգվածի պոլիէթիլեն (UHMWPE), գլխիկի պատրաստման նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք (CoCr)։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485: |  |  | լրակազմ | 10 | 520000
5 | 33141211/515 | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ, Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տիտանե | Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V , մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը։ Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են․ |  |  | հատ | 10 | 420000
|  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  | 9 | 130 | 37.5
|  |  | 10 | 135 | 38
|  |  | 11 | 140 | 38.5
|  |  | 12 | 145 | 39
|  |  | 13 | 150 | 40
|  |  | 14 | 155 | 41
|  |  | 15 | 160 | 42
Կոնաձև ձևավորում, որն ապահովում է լիցքային բաշխման օպտիմալ ուղին՝ նվազեցնելով տեղում միկրոշարժումները։ Մակերեսային փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝ մշակված կոմերցիոն մաքուր տիտանի մետաղական հատիկներով։ Սա նպաստում է կենսաբանական ֆիքսացմանը՝ ոսկրի աճի միջոցով։ Ռադիալ շերտավոր կառուցվածք, որը ուղղում է շրջափակում առաջացած լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝ նվազեցնելով ինտրաօպերատիվ կոտրվածքների ռիսկը։
Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը (Porus Ti) տիտան, որն ստացվել է մակերեսի մշակman shot blasting, microporous titanium coating-ի արդյունքում։ Ներդիրները (UHMWPE, PE) բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Ունի 13 (տասներեք) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար
|  |  | Չափ (մմ) | Արտաքին տրամագիծ (մմ) | Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ
|  |  | 44 | 46 | 3
|  |  | 46 | 48
|  |  | 48 | 50
|  |  | 50 | 52
|  |  | 52 | 54
|  |  | 54 | 56
|  |  | 56 | 58
|  |  | 58 | 60
|  |  | 60 | 62 | 5
|  |  | 62 | 64
|  |  | 64 | 66
|  |  | 66 | 68
|  |  | 68 | 70
6 | 33141211/516 | Կոնք-ազդրային հոդի ցեմենտային միաբևեռ էնդոպրոթեզ | Կոնք-ազդրային հոդի միաբևեռ ցեմենտային էնդոպրոթեզ Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում,։ Տեսակ՝ միաբևեռ կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտով), 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, (քայլը՝ 2 մմ)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485: |  |  | հատ | 5 | 440000
7 | 33141211/517 | Ոսկրային ցեմենտ | Ոսկրային ցեմենտ – Ռադիոպակ (BaSO₄), պոլիմեթիլմեթակրիլային բազայով, գենտամիցինով հարստացված և առանց այդ հարստացման, բարձր մածուցիկության նախատեսված ձեռքով խառնման և կիրառման համար (հատուկ ներարկող ատրճանակի միջոցով ներարկվող)՝ օրթոպեդիկ և տրավմատոլոգիական վիրահատություններում իմպլանտների ֆիքսացիայի նպատակով։ Կազմված է, առանց հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում՝ 40 գ փոշի, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 6 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե և 14.4 գ հեղուկ և հակաբակտերիալ հարստացման տարբերակում ՝ 41.6 գ փոշի և 14.4 գ հեղուկ, որի ժամանակային պարամետրերն (20–23°C պայմաններում) են – խառնման փուլ՝ 45 վրկ, տեղափոխում ներարկման ատրճանակի մեջ և սպասման փուլ՝ 2 րոպե 30 վրկ, ներարկման ժամանակ՝ 5 րոպե 40 վրկ / աշխատանքային փուլ, պնդացման փուլ՝ 2 րոպե։ Ցեմենտի հետ տրվում են խառնելու և ներարկելու համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (միքսեր, ներարկող ատրճամակ) ցեմենտի հետ նույն արտադրության։ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ |  |  | հատ | 150 | 30000
8 | 33141211/518 | Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ | Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի 16 (տասներեք) չափ |  |  | հատ | 50 | 5000
Դիամետր / երկարույթւն (մմ)
6/16
6/20
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
6/34
6/35
6/36
6/37
6/38
6/39
6/40
6/45
9 | 33141223/509 | Կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, | Կոնք-ազդրային հոդի միաբևեռ մեգաէնդոպրոթեզ Նպատակ` Նախատեսված է կոնք-ազդրային հոդի փոխարինման համար՝ հիմնականում ազդրի պարանոցի կոտրվածքների, դեգեներատիվ և տրավմատիկ պաթոլոգիաների դեպքում,։ Տեսակ՝ միաբևեռ կոնք-ազդրային էնդոպրոթեզ, ֆիքսացիայի մեթոդ՝ ցեմենտային, Կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ոտիկը, գլխիկը ֆիքսված (մեկ կոմպոնենտով), 10 (տաս) չափի՝ 37մմ, 39մմ, 41մմ, 43, 45մմ, 47մմ, 49մմ, 51մմ, 53մմ, 55մմ, (քայլը՝ 2 մմ)։ Նյութ՝ բժշկական դասի չժանգոտվող պողպատ SS 316L (ISO 5832-1), մակերես՝ բարձր փայլեցված՝ նախատեսված ցեմենտային ֆիքսացիայի համար, դիզայն՝ ուղիղ կամ անատոմիական, պարանոցի անկյուն՝ 135°, կոնուս՝ ստանդարտ 12/14։ Թույլատրելի է կենտրոնացնողի (centralizer) օգտագործումը։ Որակի սերտիֆիակտ ISO13485: |  |  | լրակազմ | 20 | 600000
10 | 33141211/519 | Պտուտակներ (չժանգոտվող պողպատ) | 2,4 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.4մմ, երկարությունը՝ 12մմ-30մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ • 2,7 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով: Տրամագիծը՝ 2.7մմ, երկարությունը՝ 12մմ-50մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ • 3.5 մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 3.5մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ • 4,0 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 4.0մմ, երկարությունը՝ 12մմ-70մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ • 4.5 մմ կորտիկալ պտուտակ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 20մմ-80մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ • 4.9մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն։ Տրամագիծը՝ 4.9մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք: • 4.5մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն։ Տրամագիծը՝ 4.5մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք: • 5,0մմ պտուտակ ինտրամեդուլյար մեխը արգելափակող սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, գլխիկում կանուլացված պտուտակահանին պտուտակը ֆիքսելու համար լրիվ պտուտակով (full threaded) անցքի առկայություն, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 30մմ-90մմ (քայլը 2մմ): • 5,0մմ կորտիկալ պտուտակ արգելափակող գլխիկով։ Տրամագիծը՝ 5,0մմ, երկարությունը՝ 16մմ-95մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ • 6,5 մմ սպոնգիոզ պտուտակ արգելափակող գլխիկով և սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, լրիվ պտուտակով (full threaded) և կես պտուտակով (half threaded), կանուլացված և չկանուլացված։ Տրամագիծը՝ 6,5մմ, երկարությունը՝ 35մմ-120մմ (քայլը 2մմ), պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ |  |  | հատ | 500 | 3000
11 | 33141223/510 | Փոքր մետաղակա կոնստրուկցիաներ (չժանգոտվող պողպատ) | • Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը` չժանգոտվող պողպատի հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ • Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ծղիկոսկրի պրոքսիմալ հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն, պահանջվող անցքերն են` 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 անցք, համատեղելի է 2,4մմ պտուտակների համար։ • Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում լայնացմամբ և ոչ։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի)։ |  |  | լրակազմ | 20 | 102000
12 | 33141223/511 | Միջին մետաղական կոնստրուկցիաներ (չժանգոտվող պողպատ) | • Բազկի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 և 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Բազկի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող (Philos) և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Կոմբինացված անցքերով, պահանջվող անցքերն են` 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ և 3,5մմ, 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Բազկի դիստալ մեդիալ/լատերա հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, մեդիալ և լատերալ հատվածների համար ևս տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,7մմ, 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ոլոքի հարթակ սահմանափակ կոնտակտով, դինամիկ կոմպրեսսիոն, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ֆիքսված անցքերով և կոմբինացված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4.5մմ, և 5,0մմ կորտիկալ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ոլոքի պրոքսիմալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են` 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 անցք, նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ • Ոլոքի դիստալ մեդիալ/լատերալ հարթակ, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող: Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող անցքերն են`4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 կոմբինացված անցք նախատեսված 3.5մմ և 5․0մմ կորտիկալ, 4,0մմ և 6,5մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար (ըստ պահանջի), քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ |  |  | լրակազմ | 15 | 132000
13 | 33141223/512 | Մեծ մետաղական կոնստրուկցիաներ | • Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ։ • Ազդրի հարթակ, հարթակը պետք է ունենա ազդրի անատոմիական թեքությունը (anatomical pre-contoured), արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակն ունի ազդրի անատոմիական թեքությունը, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, և 5,0մմ արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ • Ազդրի դիստալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, մեդիալ և դիստալ հատվածներում տեղադրման հնարավորությամբ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են` 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ։ |  |  | լրակազմ | 20 | 162000
14 | 33141211/520 | Մեխեր | • Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղբի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղբի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ։ • Ոլոքային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, վերծնկոսկրային և ստործնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածում չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 5,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի հնարավորությամբ, դիստալ հատվածում որս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,5մմ արգելափակող պտուտակի հետ, արգելափակող պտուտակները արգելափակվում են նաև մեխի պրոքսիմալ հատվածում լրիվ պտուտակով (full threaded), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են․ երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, տրամագիծը՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ, 11մմ։ • Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք: |  |  | հատ | 40 | 162000
*Իմպլանտները պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից, լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է մատակարարվեն տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան գործիքների (հորատներ, պտուտակային ծորակներ, պտուտակահաններ, սահմանափակող պտտող մոմենտի պտուտակահան հորատման թևքով, ուղղորդող գործիքներ, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածու) հետ միասին: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 6 (վեց) ժամվա ընթացքում։ Պայմանագրի գործունեության ողջ ժամկետի ընթացքում մատակարարը գնորդին անհատույց պետք է տրամադրի իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքները. Պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման պահանջ ներկայացնելիս հստակ նշվում է անհարաժեշտ իմպլանտի անվանումը, դրա տեսակը, ձևը, պատրաստման նյութը, չափը, քանակը։

## ru
Չափաբաժնի համար | cpv | Անվանում | Տեխնիկակակն բնութագիր |  |  | Չափման միավոր | Քանակ | Գումար
1 |  | Ревизия тазобедренного сустава без цементной стопы типа Вагнера, головка бедренной кости (биполярная чашка) | Ревизия тазобедренного сустава нецементированная стопа Вагнера типа - эндопротез является компонентом тотальной, не цементной фиксации тазобедренного сустава, материал изготовления Ti6Al4V, покрытие представляет собой микропористую поверхность с шероховатым вакуумным плазменным напылением, конструкция обеспечивает двухрежимную фиксацию, близкое сжатие конструкция канавки, одновременно увеличивая площадь контакта, предотвращая проседание. Выпуклая конструкция дистального продольного ребра, эффективно предотвращающая вращение. Угол наклона шейки: 135°, длина стопы: 205 мм и 205 мм, каждый из которых имеет (семь) размеров (N10, N11,N12, N13, N14, N15, N16), которые различаются в зависимости от дистального и проксимального размеров․ |  |  | հատ | 15 | 820000
|  |  | Չափ | Длина стопы (мм) | Смещение ножки (мм)
|  |  | 10 | 205, 250 | 40
|  |  | 11 | 205, 250 | 40
|  |  | 12 | 205, 250 | 41
|  |  | 13 | 205, 250 | 41
|  |  | 14 | 205, 250 | 42
|  |  | 15 | 205, 250 | 42
|  |  | 16 | 205, 250 | 42
Головка бедренной кости - материал изготовления: CoCrMo, покрытие: вся поверхность отполирована, диаметр головки от 28 мм до 36 мм, Шаг ≤ 4 мм, конус головки 12/14 мм, головка бедренной кости имеет размер 20 (двадцать) ․
|  |  | Չափ (մմ) | Внешний диаметр (мм)
|  |  | 22/0 | 22
22/3
22/6
22/9
|  |  | 28/-6 | 28
28/-3
28/0
28/3
28/6
28/9
|  |  | 32/-6 | 32
32/-3
32/0
32/3
32/6
|  |  | 36/-6 | 36
36/-3
36/0
36/3
36/6
2 |  | Обзор тазобедренного сустава без цементной подошвы Вагнера, цементная чашка total( вставка чашки для уксуса полиэтиленовая, чашка для уксуса цементная) | Ревизия тазобедренного сустава нецементированная стопа Вагнера типа - эндопротез является компонентом тотальной, не цементной фиксации тазобедренного сустава, материал изготовления Ti6Al4V, покрытие представляет собой микропористую поверхность с шероховатым вакуумным плазменным напылением, конструкция обеспечивает двухрежимную фиксацию, близкое сжатие конструкция канавки, одновременно увеличивая площадь контакта, предотвращая проседание. Выпуклая конструкция дистального продольного ребра, эффективно предотвращающая вращение. Угол наклона шейки: 135°, длина стопы: 205 мм и 205 мм, каждый из которых имеет (семь) размеров (N10, N11,N12, N13, N14, N15, N16), которые различаются в зависимости от дистального и проксимального размеров․ |  |  | հատ | 10 | 1100000
|  |  | Չափ | Длина стопы (мм) | Смещение ножки (мм)
|  |  | 10 | 205, 250 | 40
|  |  | 11 | 205, 250 | 40
|  |  | 12 | 205, 250 | 41
|  |  | 13 | 205, 250 | 41
|  |  | 14 | 205, 250 | 42
|  |  | 15 | 205, 250 | 42
|  |  | 16 | 205, 250 | 42
Вставка для стаканчика с уксусом, материал для приготовления на вкладыше из высокомолекулярного полиэтилена, имеет 20-градусное противооткатное покрытие, имеет размер 6 (шесть).
|  |  | Չափ (մմ) | Внешний диаметр (мм) | Совместимый размер ручки (мм)
|  |  | 44 | 35 | 28
|  |  | 46 | 37 | 28
|  |  | 48 | 39 | 32
|  |  | 52 | 44 | 36
|  |  | 56 | 48 | 36
|  |  | 62 | 52 | 36
Цемент - материал для изготовления чаши для уксуса полиэтилен последнего поколения со сверхвысокой молекулярной массой (GUR1020), не содержащий стеарата кальция, с поперечной сшивкой (СВМПЭ), имеет 20-градусное антиадгезионное покрытие на вкладыше, металлическое кольцо rengenkontrst, имеет размер 12
|  |  | Չափ (մմ) | Внешний диаметр (мм) | Совместимый размер ручки (мм)
|  |  | 44 | 46 | 32 մմ
|  |  | 46 | 48
|  |  | 48 | 50
|  |  | 50 | 52
|  |  | 52 | 54
|  |  | 54 | 56
|  |  | 56 | 58
|  |  | 58 | 60
|  |  | 60 | 62
|  |  | 62 | 64
|  |  | 64 | 66
|  |  | 66 | 68
3 |  | Цементная стопа для бедренной кости,цементная чашка( пластиковая вставка для миски для уксуса,цементная чашка для миски для уксуса) | Эндопротез стопы из цемента для бедренной кости представляет собой тотальный компонент цементной фиксации тазобедренного сустава, материал изготовления - CoCrMo, покрытие: вся поверхность отполирована, поперечное сечение овальное, угол 135°, длина шейки 40,5 мм, имеет (восемь) размеров (N7, N8, N9, N10, N11, N12,N13, N14,), которые различаются в зависимости от по длине и смещению, это․ |  |  | հատ | 10 | 650000
|  |  | Չափ | Длина стопы (мм) | Смещение ножки (мм)
|  |  | 7 | 110 | 37.9
|  |  | 8 | 115 | 38.4
|  |  | 9 | 130 | 38.9
|  |  | 10 | 140 | 39.8
|  |  | 11 | 145 | 40.7
|  |  | 12 | 150 | 41.3
|  |  | 13 | 155 | 42.2
|  |  | 14 | 160 | 43.1
На ножке есть отметки уровня погружения, дистальный централизатор для равномерного распределения цемента.
|  |  | Չափ | Ոտիկի երկարություն (մմ) | Ոտիկի օֆսեթ (մմ)
|  |  | 7 | 110 | 37.9
|  |  | 8 | 115 | 38.4
|  |  | 9 | 130 | 38.9
|  |  | 10 | 140 | 39.8
|  |  | 11 | 145 | 40.7
|  |  | 12 | 150 | 41.3
|  |  | 13 | 155 | 42.2
|  |  | 14 | 160 | 43.1
Вставка для стаканчика с уксусом, материал для приготовления на вкладыше из высокомолекулярного полиэтилена, имеет 20-градусное противооткатное покрытие, имеет размер 6 (шесть).
|  |  | Չափ (մմ) | Внешний диаметр (мм) | Совместимый размер ручки (мм)
|  |  | 44 | 35 | 28
|  |  | 46 | 37 | 28
|  |  | 48 | 39 | 32
|  |  | 52 | 44 | 36
|  |  | 56 | 48 | 36
|  |  | 62 | 52 | 36
Цемент - материал для изготовления чаши для уксуса полиэтилен последнего поколения со сверхвысокой молекулярной массой (GUR1020), не содержащий стеарата кальция, с поперечной сшивкой (СВМПЭ), имеет 20-градусное антиадгезионное покрытие на вкладыше, металлическое кольцо rengenkontrst, имеет размер 12
|  |  | Չափ (մմ) | Внешний диаметр (мм) | Совместимый размер ручки (мм)
|  |  | 44 | 46 | 32 մմ
|  |  | 46 | 48
|  |  | 48 | 50
|  |  | 50 | 52
|  |  | 52 | 54
|  |  | 54 | 56
|  |  | 56 | 58
|  |  | 58 | 60
|  |  | 60 | 62
|  |  | 62 | 64
|  |  | 64 | 66
|  |  | 66 | 68
4 |  | Биполярный (биполярный) эндопротез тазобедренного сустава | Биполярно-цементный эндопротез тазобедренного сустава Назначение: предназначен для замены тазобедренного сустава, в основном при переломах шейки бедра, дегенеративных и травматических патологиях. Тип: биполярный Тазово-бедренный эндопротез, метод фиксации: цементный, структурные компоненты: 1)ножка, ручка и компоненты биполярной чашки для уксуса фиксированные (однокомпонентные), 10 (десять) размеров: 37 мм, 39 мм, 41 мм, 43 мм, 45 мм, 47 мм, 49 мм, 51 мм, 53 мм, 55 мм. 2) ножка 5 (пяти) размеров: S, M, L, XL, XXL, и компонент для уксуса с фиксированным размером 10 (десять): 37 мм, 39 мм, 41 мм., 43, 45 мм, 47 мм, 49 мм, 51 мм, 53 мм, 55 мм, Материал: нержавеющая сталь медицинского класса SS 316L (ISO 5832-1), поверхность: полированная, предназначенная для цементной фиксации, конструкция: прямая или анатомическая, угол наклона горловины: 135°, конус: стандартный 12/14, доступны размеры 10 из-за внешнего диаметра чашки для уксуса: 37-55 мм (Шаг: 2 мм). Внутренняя вставка: полиэтилен высокой молекулярной массы (СВМПЭ), материал изготовления головки: сплав кобальта и хрома (CoCr). Допускается использование концентратора (центратора). Сертификат качества: ISO13485: |  |  | հատ | 10 | 520000
5 |  | Несементированная коническая стопа для бедренной кости, чашка для уксуса из несементированного титана | Несементированный конический ножной эндопротез тазобедренного сустава является компонентом тотальной, несементированной фиксации тазобедренного сустава, материал изготовления-высококачественный титановый сплав Ti6Al4V, обработка поверхности-дробеструйная обработка, микропористое титановое покрытие, способствующее росту кости и биологической фиксации. Поперечное сечение 7 (семь) размеров (N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15,), которые различаются в зависимости от длины и смещения, это․ |  |  | հատ | 10 | 420000
|  |  | Չափ | Длина стопы (мм) | Смещение ножки (мм)
|  |  | 9 | 130 | 37.5
|  |  | 10 | 135 | 38
|  |  | 11 | 140 | 38.5
|  |  | 12 | 145 | 39
|  |  | 13 | 150 | 40
|  |  | 14 | 155 | 41
|  |  | 15 | 160 | 42
Коническая конструкция, обеспечивающая оптимальный путь распределения заряда за счет уменьшения микродвижений на месте. Поверхностное поцарапанное (пористое) покрытие, обработанное металлическими гранулами коммерчески чистого титана. Это способствует биологической фиксации за счет роста кости. Радиальная ребристая конструкция, которая направляет напряжение, создаваемое блокадой, на компрессионную нагрузку, снижая риск интраоперационных переломов.
Уксусная чашка без цемента, материал изготовления: Ti6Al4V, покрытие (Porus Ti) Титан, полученный в результате дробеструйной обработки поверхности, микропористое титановое покрытие. Вставки (UHMWPE, PE) в дополнение к коническому соединению, они фиксируются в чашке благодаря специальной эпициклоидной системе, которая обеспечивает хранение и стабильность вращения. Имеет размер 13 (тринадцать), на чашке для уксуса есть от 3 до 5 отверстий для винтов для уксуса.
|  |  | Չափ (մմ) | Внешний диаметр (мм) | Количество отверстий для винтов в чашке для уксуса
|  |  | 44 | 46 | 3
|  |  | 46 | 48
|  |  | 48 | 50
|  |  | 50 | 52
|  |  | 52 | 54
|  |  | 54 | 56
|  |  | 56 | 58
|  |  | 58 | 60
|  |  | 60 | 62 | 5
|  |  | 62 | 64
|  |  | 64 | 66
|  |  | 66 | 68
|  |  | 68 | 70
6 |  | Цементный однополярный эндопротез тазобедренного сустава | Однополярный цементный эндопротез тазобедренного сустава Назначение: предназначен для замены тазобедренного сустава, в основном при переломах шейки бедра, дегенеративных и травматических патологиях. Тип: однополярный тазобедренный эндопротез, метод фиксации: цементный, структурные компоненты: ножка, фиксированная головка (с одним компонентом), 10 (десять) размеров: 37 мм, 39 мм, 41 мм, 43 мм, 45 мм, 47 мм, 49 мм, 51 мм, 53 мм, 55 мм, (Шаг: 2 мм). Материал: нержавеющая сталь медицинского класса SS 316L (ISO 5832-1), поверхность: полированная, предназначена для цементной фиксации, конструкция: прямая или анатомическая, угол наклона горловины: 135°, конус: стандартный 12/14. Допускается использование концентратора (центратора). Сертификат качества: ISO13485: |  |  | հատ | 5 | 440000
7 |  | Костный цемент | Костный цемент-радиопакет (BaSO₄) на основе полиметилметакрила, обогащенный Гентамицином и без этого обогащения, с высокой вязкостью, предназначенный для ручного смешивания и нанесения (вводимый с помощью специального инъекционного пистолета) с целью фиксации имплантатов в ортопедических и травматологических операциях. В состав входит, в варианте без антибактериального обогащения, 40 г порошка с временными параметрами (при температуре 20-23°C) – фаза смешивания: 45 с, транспортировка в пистолет для инъекций и фаза ожидания: 2 минуты 30 С, время впрыска: 6 минут 40 с / рабочая фаза, фаза отверждения: 2 минуты и 14,4 г жидкости и 41,6 г порошка и 14,4 г жидкости в версии для обогащения антибактериальными средствами, параметры времени (при 20-23°C): – фаза смешивания: 45 с, транспортировка в пистолет для инъекций и фаза ожидания: 2 минуты 30 С, время впрыска: 5 минут 40 секунд / рабочая фаза, фаза отверждения: 2 минуты. Вместе с цементом поставляется вся необходимая посуда для смешивания и впрыскивания (смеси, пистолет для инъекций) того же производства, что и цемент. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA, наличие сертификата соответствия (авторизационного письма), выданного производителем, и сертификата происхождения. |  |  | հատ | 150 | 30000
8 |  | Винты для чашки для уксуса | Винты для чашки для уксуса, материал изготовления: Ti6Al4V, размер 16 (тринадцать) |  |  | հատ | 50 | 5000
Диаметр / длина WN (мм)
6/16
6/20
6/28
6/29
6/30
6/31
6/32
6/33
6/34
6/35
6/36
6/37
6/38
6/39
6/40
6/45
9 |  | Аксессуары, применяемые при переломах, | Униполярный мегаэдропротез тазобедренного сустава Назначение: предназначен для замены тазобедренного сустава, в основном при переломах шейки бедра, дегенеративных и травматических патологиях. Тип: однополярный тазобедренный эндопротез, метод фиксации: цементный, структурные компоненты: ножка, фиксированная головка (с одним компонентом), 10 (десять) размеров: 37 мм, 39 мм, 41 мм, 43 мм, 45 мм, 47 мм, 49 мм, 51 мм, 53 мм, 55 мм, (Шаг: 2 мм). Материал: нержавеющая сталь медицинского класса SS 316L (ISO 5832-1), поверхность: полированная, предназначена для цементной фиксации, конструкция: прямая или анатомическая, угол наклона горловины: 135°, конус: стандартный 12/14. Допускается использование концентратора (центратора). Сертификат качества: ISO13485: |  |  | հատ | 20 | 600000
10 |  | Винты (нержавеющая сталь) | Диаметр: 2,4 мм, длина: 12-30 мм (Шаг 2 мм), Материал изготовления: сплав нержавеющей стали. Диаметр: 2,7 мм, длина: 12-50 мм (Шаг 2 мм), Материал изготовления: сплав нержавеющей стали. • Кортикальный винт 3,5 мм с блокирующей головкой и обычный с неблокирующей головкой. Диаметр: 3,5 мм, длина: 12-70 мм (Шаг 2 мм), Материал изготовления: сплав нержавеющей стали. • Губчатый винт диаметром 4,0 мм с блокирующей головкой и обычный с неблокирующей головкой, с полным винтом (с полной резьбой) и половинным винтом (с половинной резьбой), с канюлей и без канюли. Диаметр: 4,0 мм, длина: 12-70 мм (Шаг 2 мм), Материал изготовления: сплав нержавеющей стали. • Кортикальный винт диаметром 4,5 мм с обычной антиблокировочной головкой. Диаметр: 4,5 мм, длина: 20-80 мм (Шаг 2 мм), Материал изготовления: сплав нержавеющей стали. • Винт 4,9 мм с обычной неблокирующей головкой, блокирующей внутримедуллярный гвоздь, наличие отверстия с полным винтом (с полной резьбой) для крепления винта к канюлированной отвертке в ручке. Диаметр: 4,9 мм, длина:30-90 мм (Шаг 2 мм), Материал изготовления: сплав нержавеющей стали. : • Винт 4,5 мм с обычной неблокирующей головкой, блокирующей внутримедуллярный гвоздь, наличие отверстия с полным винтом (с полной резьбой) для крепления винта к канюлированной отвертке в ручке. Диаметр: 4,5 мм, длина: 30-90 мм (Шаг 2 мм), Материал изготовления: сплав нержавеющей стали. : • Винт 5,0 мм с обычной неблокирующей головкой, блокирующей внутримедуллярный гвоздь, наличие отверстия с полным винтом (с полной резьбой) для крепления винта к канюлированной отвертке в ручке, материал изготовления: сплав нержавеющей стали. Диаметр: 5,0 мм, длина:30-90 мм (Шаг 2 мм): • Кортикальный винт диаметром 5,0 мм с блокирующей головкой. Диаметр: 5,0 мм, длина: 16-95 мм (Шаг 2 мм), Материал изготовления: сплав нержавеющей стали. • Губчатый винт диаметром 6,5 мм с блокирующей головкой и обычный с неблокирующей головкой, с полным винтом (с полной резьбой) и половинным винтом (с половиной резьбы), с канюлей и без канюли. Диаметр: 6,5 мм, длина: 35-120 мм (Шаг 2 мм), Материал изготовления: сплав нержавеющей стали. |  |  | հատ | 500 | 3000
11 |  | Небольшие металлические конструкции (нержавеющая сталь) | • Платформа для ключиц, разные для правой и левой конечности, платформы блокируемые и обычные, неблокируемые, материал изготовления: на платформе из нержавеющей стали бывают 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 отверстия, комбинированные и с фиксированными отверстиями, совместимы с кортикальными винтами 3,5-2,7 мм и губчатыми винтами 4,0 мм, с возможностью фиксации ключично-акромиального соединения (крюк) и без него, удаленный конец (дистальная часть) с возможностью фиксации (по запросу) с помощью стопорных винтов 2,4 мм и 2,7 мм • Платформа для защелкивания/защелкивания, МАТЕРИАЛ Изготовлен из нержавеющей стали, платформы должны быть блокируемыми и нормальными, неблокируемыми, имеют динамическое сжатие с ограниченным контактом. Требуемые отверстия в платформе: 4, 5, 6, 7, 9, 10 отверстие, платформа бывает комбинированной и с фиксированными отверстиями (по запросу), совместима с 3,5-миллиметровым кортикальным, 3,5-миллиметровым или 4,0-миллиметровым губчатым диском, обычным для винтов с неблокирующей головкой и блокирующей головкой. • Костно-дистальная платформа, материал нержавеющая сталь, блокируемая и нормальная, неблокируемая, различается для правой и левой конечностей, динамическая компрессия с ограниченным контактом, имеющиеся блокирующие отверстия в дистальной части платформы с фиксированной возможностью изменения угла (multi-direction), необходимые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 отверстие, комбинированное и с фиксированными отверстиями (по запросу), совместимо с обычными винтами 2,4 мм и 3,5 мм с неблокирующей головкой и болтами с блокирующей головкой. • Проксимальная платформа для пяточной кости, материал из нержавеющей стали, платформы должны быть блокируемыми и нормальными, неблокируемыми, динамическое сжатие с ограниченным контактом, необходимые отверстия: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 отверстие, совместимое с винтами 2,4 мм. • Платформа для стоек, с возможностью латеральной и заднебоковой фиксации, материал изготовления-нержавеющая сталь, платформы должны быть блокируемыми и нормальными, не блокируемыми. платформы универсальны для правой и левой конечности, с расширением в дистальной части и нет. Требуемые отверстия в платформе: 4, 5, 6, 7, 9, 10 комбинированное и фиксированное отверстие (по запросу). платформа предназначена для обычных кортикальных и губчатых винтов диаметром 3,5 мм с неблокирующей головкой и блокирующей головкой(по запросу). |  |  | հատ | 20 | 102000
12 |  | Конструкции из среднего металла (нержавеющая сталь) | • Платформа для рук с ограниченным контактом, динамическое сжатие, возможность блокировки и нормальная: неблокируемая, материал изготовления: сплав нержавеющей стали. Требуемые отверстия в платформе: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, с фиксированными отверстиями и комбинированными отверстиями (по запросу), совместим с кортикальными, губчатыми болтами диаметром 3,5 мм, 3,5 и 4,0 мм, обычными для болтов с неблокирующей головкой и блокирующей головкой. • Проксимальная платформа для рук, блокируемая (Pilos) и нормальная, неблокируемая, с ограниченным контактом, представляет собой динамическую компрессию, материал изготовления-сплав нержавеющей стали, совместимый с малоинвазивной системой стабилизации (LISS) и нет. С комбинированными отверстиями, требуемыми отверстиями являются: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ( по запросу), совместим с кортикальными и губчатыми винтами диаметром 3,5 мм и 3,5 мм, 4,0 мм, обычными для винтов с антиблокировочной головкой и блокирующей головкой. * Дистальная медиальная/латеральная платформа руки, блокируемая и нормальная, неблокируемая. платформы разные для правой и левой конечностей, они также разные для медиальной и латеральной частей, имеют динамическую компрессию с ограниченным контактом, материал изготовления: сплав нержавеющей стали, необходимые отверстия: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстие, комбинированное и с фиксированными отверстиями (по запросу), совместимое с 2,7 мм, 3,5 мм для кортикальных, 3,5 или 4,0 мм губчатых обычных винтов с неблокирующей головкой и блокирующей головкой. • Платформа сферы с ограниченным контактом, динамическое сжатие, возможность блокировки и нормальная, неблокируемая, материал изготовления: сплав нержавеющей стали. Требуемые отверстия в платформе: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, с фиксированными отверстиями и комбинированными отверстиями (по запросу), совместим с 4,5 мм и 5,0 мм для обычных кортикальных болтов с неблокирующей головкой и блокирующей головкой. * Проксимальная медиальная/латеральная платформа локуса, платформы должны быть блокируемыми и нормальными, неблокируемыми. платформы разные для правой и левой конечности, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления: сплав нержавеющей стали, необходимые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 отверстие, предназначенное для 3,5 мм и 5,0 мм для кортикальных, 4,0 мм и 6,5 мм губчатых обычных винтов с неблокирующей головкой и блокирующей головкой (по запросу), совместимых с малоинвазивной системой стабилизации (LISS) и нет. * Дистальная медиальная/латеральная платформа локуса, платформы должны быть блокируемыми и нормальными, неблокируемыми. платформы различны для правой и левой конечности, имеют ограниченный контакт с динамической компрессией, материал изготовления-сплав нержавеющей стали, необходимые отверстия: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 комбинированное отверстие, предназначенное для 3,5 мм и 5,0 мм для кортикальных, 4,0 мм и 6,5 мм губчатых обычных винтов с неблокирующей головкой и блокирующей головкой (по запросу), совместим с малоинвазивной системой стабилизации (LISS) и нет. Конструкции, совместимые с малоинвазивной системой стабилизации (LISS). необходимо поставить с соответствующим полным набором инструментов, необходимым для установки. |  |  | հատ | 15 | 132000
13 |  | Большие металлические конструкции | • Проксимальная платформа бедра, блокируемая и нормальная, неблокируемая, различается для правой и левой конечностей, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления: сплав нержавеющей стали, проксимальная часть платформы расширена, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 отверстие, комбинированное и с фиксированными отверстиями (по запросу), совместимое с 5,0 мм в дистальной части и 6,5 мм в проксимальной части для обычных винтов с неблокирующей головкой и блокирующей головкой. , совместим с малоинвазивной системой стабилизации (LISS) и нет. Конструкции, совместимые с малоинвазивной системой стабилизации (LISS). необходимо поставить с соответствующим полным набором инструментов, необходимым для установки. • Платформа для бедра, платформа должна иметь анатомический наклон бедра (предварительно очерченный анатомический), блокируемая и нормальная, не блокируемая, разные для правой и левой конечности, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления-сплав нержавеющей стали, платформа имеет анатомический наклон бедра, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 отверстие, комбинированное и с фиксированными отверстиями (по запросу), совместимо с обычными винтами 4,5 мм с неблокирующей головкой и винтами с блокирующей головкой 5,0 мм. • Дистальная платформа бедра, блокируемая и нормальная, неблокируемая, с возможностью установки в медиальной и дистальной областях, различается для правой и левой конечности, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления: сплав нержавеющей стали, проксимальная часть платформы расширена, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 отверстие, комбинированное и с фиксированными отверстиями (по запросу), совместимое с 5,0 мм в дистальной части и 6,5 мм в проксимальной части для обычных винтов с неблокирующей головкой и блокирующей головкой, совместимых с малоинвазивной системой стабилизации (LISS) и нет. |  |  | հատ | 20 | 162000
14 |  | Гвозди | • Проксимальная платформа бедра, блокируемая и нормальная, неблокируемая, различается для правой и левой конечностей, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления: сплав нержавеющей стали, проксимальная часть платформы расширена, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 отверстие, комбинированное и с фиксированными отверстиями (по запросу), совместимое с 5,0 мм в дистальной части и 6,5 мм в проксимальной части для обычных винтов с неблокирующей головкой и блокирующей головкой. , совместим с малоинвазивной системой стабилизации (LISS) и нет. Конструкции, совместимые с малоинвазивной системой стабилизации (LISS). необходимо поставить с соответствующим полным набором инструментов, необходимым для установки. • Платформа для бедра, платформа должна иметь анатомический наклон бедра (предварительно очерченный анатомический), блокируемая и нормальная, не блокируемая, разные для правой и левой конечности, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления-сплав нержавеющей стали, платформа имеет анатомический наклон бедра, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 отверстие, комбинированное и с фиксированными отверстиями (по запросу), совместимо с обычными винтами 4,5 мм с неблокирующей головкой и винтами с блокирующей головкой 5,0 мм. • Дистальная платформа бедра, блокируемая и нормальная, неблокируемая, с возможностью установки в медиальной и дистальной областях, различается для правой и левой конечности, динамическая компрессия с ограниченным контактом, материал изготовления: сплав нержавеющей стали, проксимальная часть платформы расширена, необходимые отверстия: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 отверстие, комбинированное и с фиксированными отверстиями (по запросу), совместимое с 5,0 мм в дистальной части и 6,5 мм в проксимальной части для обычных винтов с неблокирующей головкой и блокирующей головкой, совместимых с малоинвазивной системой стабилизации (LISS) и нет. |  |  | հատ | 40 | 162000