ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի բժշկական պարագաների ձեռքբերման

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |  |
| 1 | 33181340 | Պերիֆերիկ ինքնաբացվող ստենտ | Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը նիտինոլ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը 170µ, շավթի աշխատանքային երկարությունը 120սմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,035" ուղղորդիչի հետ և 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 220մմ: -տրամագիծ 9,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագիծ 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 120մմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ | հատ |  | 30 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 2 | 33181340 | Երիկամային զարկերակի ստենտ | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, պատած Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան՝ 3մկգ/մմ², շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 և 6,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ; -7,00 և 8,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ; Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: | հատ |  | 5 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 3 | 33141137 | Դեղապատ բալոն կաթետր պերիֆերիկ | կ Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, պատած Պակլիտակսել դեղով, դեղի դոզան՝ 3մկգ/մմ², շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 և 6,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ; -7,00 և 8,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ; Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ | հատ |  | 5 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 4 | 33141211 | Անոթները կարող գործիք | Ազդրային զարկերակը կարող գործիք, նախատեսված արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմոստազի համար: Պարզ 3 քայլով խցանման սարք է, որը փակում և տեղադրում է արտերիոտոմիան խարիսխի և կոլագենի սպունգի միջև: Հեմոստազը ձեռք է բերվում հիմնականում մեխանիկական խարիսխ-արտերիոտոմիա-կոլագենային սենդվիչի միջոցով, որը լրացվում է կոլագենի կոագուլյացիոն հատկություններով: Պետք է ներծծվի 90 օրվա ընթացքում: Չափսերը 6Fr՝ կիրառելի 6fr և 7fr ինտրադյուսորների հետ, և 8 Fr՝ կիրառելի 8fr և 9fr ինտրադյուսորների հետ: Ընդհանուր երկարությունը ոչ ավել քան 205մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 155սմ։ CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: | հատ |  | 30 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 5 | 33141137 | Բալոն կաթետր պերիֆերիկ | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 80, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014''/0,035'' ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7ֆր ինտրադյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: | հատ |  | 60 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 6 | 33181340 | Պերիֆերիկ ստենտ | Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ -տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 57մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | հատ |  | 30 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 7 | 33141174 | Լապարատոմիկ հավաքածու | Հավաքածուն կազմված է հիվանդի ծածկոց՝ 310*270սմ-1հատ, անձեռոցիկ ՝ 40*40-2 հատ, Փաթաթող սավան 160*230սմ-1հատ, Ինքնակպչուն սավան ՝ 70*70-4հատ, Մայո ծածկոց -1հատ, Խալաթ XL -2 հատ։ Հավաքածուն ունենա առանձին փաթեթավորում և լինի ստերիլ։ | հատ |  | 100 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |
| 8 | 33141224 /14 | վիրաբուժական գործիքներ/ էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր/ | Բարձր արդյունավետությամբ Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր ES-100V ES-100V-ն ունակ է իրականացնել մոնոպոլյար և բիպոլյար վիրաբուժական միջամտությունների մեծ մասը: Հագեցած լինելով անվտանգության հուսալի գործառույթներով՝ այն բավարարում է պահանջները՝ ապահովելով ճշգրտություն, անվտանգություն և հուսալիություն: Հիմնական առանձնահատկությունները * 3 Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմ: Մաքուր կտրում (Pure Cut), Խառը 1 (Blend 1), Խառը 2 (Blend 2) * 2 Կոագուլյացիայի ռեժիմ: Ցողացիր (Spray), Հարկադիր (Forced) * 1 Բիպոլյար ելք: Ստանդարտ * CQM: Կոնտակտի որակի վերահսկման համակարգ * Կառավարում: Էլեկտրավիրաբուժական գրիչների և ոտնակային անջատիչի միջոցով * Հիշողություն: Վերջին օգտագործված ռեժիմի, հզորության և այլ պարամետրերի պահպանում * Կարգավորում: Հզորության և ձայնի արագ կարգավորում * Աշխատանք: Կտրում և կոագուլյացիա ընդհատվող ռեժիմով Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը ¦ Տեսակ ¦ Ռեժիմ ¦ Առավելագույն ելքային հզորություն (Վտ) ¦ Բեռնվածության դիմադրություն (Ω) ¦ Մոդուլյացիայի հաճախականություն (կՀց) ¦ Առավելագույն ելքային լարում (Վ) ¦ Կրեստ-ֆակտոր (Crest Factor) ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ Մոնոպոլյար ¦ Կտրում (Cut) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Մաքուր (Pure Cut) ¦ 100 ¦ 500 ¦ -- ¦ 1300 ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ Խառը 1 (Blend 1) ¦ 100 ¦ 500 ¦ 20 ¦ 1400 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ Խառը 2 (Blend 2) ¦ 100 ¦ 500 ¦ 20 ¦ 1500 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ Կոագ (Coag) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ցողացիր (Spray) ¦ 90 ¦ 500 ¦ 12-24 ¦ 4800 ¦ 6.3 ¦ ¦ ¦ Հարկադիր (Forced) ¦ 60 ¦ 500 ¦ 25 ¦ 4800 ¦ 5.2 ¦ ¦ Բիպոլյար ¦ Ստանդարտ ¦ 60 ¦ 100 ¦ 20 ¦ 700 ¦ 1.5 ¦ Լրացուցիչ տվյալներ: * Սարքի չափսերը: 265 * 259 * 114 մմ * Քաշը: 7.50 կգ * Ելքային հաճախականություն: 416 կՀց * Սնուցման լարում: 100-240 Վ, 50-60 Հց ES-100V Լրակազմ * Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր ES-100V — 1 հատ * Մոնոպոլյար ոտնակային փոխանջատիչ — 1 հատ * Էլեկտրական գրիչ միացման մալուխով (մեկանգամյա օգտագործման) — 1 հատ * Բացասական էլեկտրոդ (թիթեղ) — 1 հատ * Բժշկական բացասական էլեկտրոդի միացման մալուխ — 1 հատ * Բիպոլյար ունելի (պինցետ) միացման մալուխով — 1 հատ * Սնուցման լար — 1 հատ Քաշը՝ 7.9 կգ | լրակազմ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Բոլոր ապրանրանքների դիմաց վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքների քանակով։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:

* մատակարարումը իրականացվում է համաձայն` ՀՀ կառավարության 2013թ. մայիսի 2 թիվ 502-Ն որոշան,                                                                                                                                                                                                                                          *դեղերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման

* պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձնման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по приглашению , предусмотренных дозу номер | закупки планом предусмотрено сквозное код` на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | измерения единиц | единиц цена/РА драмов | общая цена/РА драмов, | общее количество | поставок в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес |  | подлежащих заказа |  | Срок |  |
| 1 | 33181340 | Периферической указано строительные | Указано периферической мебель, OTW доставки системе, сети материал нато, дизайн гибриддля открытого и закрытого сотовый, баров толщина 170µ, авт рабочая длина см, рентгенконтрастная наири, совместим с 0,035" угоди с и 6fr адреса с: Тент размерыизделия -тамададля 5,0; 6,0; 7,0 и 8,0 мм, длина не менее 9 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не менее чем 220мм: -диаметр 9,0 мм, длина не менее 3 размер при этом ламината` не более чем на мм, длинным` не менее чем в мм: -диаметр 10,0 мм, длина минимум 5 размер при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не менее чем на мм: Договора выполнения этапе должен быть представлен товар у производителя или его представителя по выданной гарантийное письмо, | шт |  | 30 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |
| 2 | 33181340 | Почечной артерии стенты | Пакет одежда периферической, OTW типа, ограничен Политике его, препарат дозадля 3мкг/мм2, авт длина 80см и 135см, совместим с 0,014"/0,035" углеродные с: Баллона размерыдля -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 и 6,00мм диаметров для длины,для по меньшей мере 7 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем 40мм, длиннее` не менее чем на 250мм; -7,00 и 8,00мм диаметров для длиныдля по крайней мере 5 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем 40мм, длиннее` не менее чем на 150мм; Договора выполнения этапе должен быть представлен товар у производителя или его представителя по выданной гарантийное письмо: | шт |  | 5 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 3 | 33141137 | Египет аксессуары пакет периферической | к. Пакет одежда периферической, OTW типа, ограничен Политике его, препарат дозадля мкс/м, авт длина се и се, совместима с 0,014"/0,035" углеродные с: Баллона размеры՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 и 6,00 мм диаметров для длины,для по меньшей мере 7 размер каждого диаметра для, при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не менее чем на 250мм; -7,00 и 8,00 мм диаметров для длиныдля по крайней мере 5 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем на мм, длинным` не менее чем на 150мм; Договора выполнения этапе должен быть представлен товар у производителя или его представителя стороны , выданного гарантийного письма | шт |  | 5 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 4 | 33141211 | Сосуды могут инструмента | Бедренно пульс может инструмент, предназначен для быстрого, безопасного и надежного механического гемостаза для: Простые 3 шага узкое устройство , в которое закрывает и установка в аритмии на якорь и коллагена губкой между: Гомеостаз приобрести в приводятся , в основном, механический якорь-аритмия-коллагеновые сэндвичи через, который заполняется из коллагена каган признакам: Должно быть иными 90 дней в течение: Размер 6Fr для применимым 6fr и 7fr интересное с, и 8 Fr для применимым 8fr и 9fr интересное с: Общая длина не более чем в мм, рабочая длина не менее чем в см. в CE сертификата наличие обязательно к: | шт |  | 30 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 5 | 33141137 | Аксессуары пакет периферической | Пакет одежда периферической, OTW типа, совместимый с 0.014" и 0.035" углеродные с, авт длина 80, 135 и се в соответствии соответствующие углеродные совместимостидля 0,014"/0,035" углеродные с, гидрофильные , с покрытием, по крайней мере, два рентгенконтрастная марки наличие, совместимость 4-р интереса с по соответствующей угоди: Баллона материалдля PEBA, размерыдля -1,5 мм диаметра для разной длиныдля по крайней мере 3 размер, при котором ламината` не более чем на мм, длиннее` не меньше , чем ме: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 и 5,0 мм диаметров для длины,для по меньшей мере 7 размер каждого диаметра для, при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не менее чем на 250мм: -6,0; 7,0 и 8,0 мм диаметров для длиныдля по крайней мере 8 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем на 20мм, длинным` не менее чем на 150мм: -9,0; 10,0; 12,0 и 14,0 мм диаметров для длиныдля по крайней мере 6 размер каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем на 20мм, длинным` не меньше , чем ме: | шт |  | 60 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 6 | 33181340 | Периферической дисплеи | Матрицы андролог продукции в соответствии с периферической мебель, материалдля кобальт-хрома слияние L-605, построенные в нескольких волнистых колецдля их между миронов, доставки систему OTW , авт длина се и се, совместим с 0.035" угода с, амаретто 6 и р интереса с, катер дистального сегмента педофилию покрытие, имеет рентгенконтрастная маркеров: Тент размерыизделия -тамара` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 и 10,0 мм, длина минимум 5 размер каждого диаметров для, при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не менее чем на мм: Продукт питания этапе Продавец должен быть представлен производителя по представляемых соответствия, сертификат, авторизации(гарантия-уполномоченный) письмо, происхождения, сертификат: | шт |  | 30 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 7 | 33141174 | Аппаратчик коллекции | Коллекция состоит из больного мебельдля 310*см-а, трубы металлические 40*40-2 шт., Фото простыни 160*см-а, Само листов для 70*70-а, Лимонный плащ -а, Халат XL -2 штармении. Коллекция имеет отдельные упаковки , и будет стерильнойработы. | шт |  | 100 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |
| 8 | 33141224 /14 | электропроводкой генератор | Высокой эффективностью Электропроводкой генератор ES-ES 100V-100V-н , способной к реализации монополя и диполя хирургических вмешательств большая часть: Оснащен будучи в безопасности с надежными функциямидля его удовлетворить в требованиядля предоставления точность, безопасность и надежность: Основные особенности * 3 Монополий резки режим: Чистый разрез (Pure Cut), Смешанный 1 (Смесь 1), Смешанная 2 (Смесь 2) * 2 Консультации режим: Омар (Спрей), Принудительное (Forced) * 1 Диполя выхода: Стандарт * CQM: Контакта качество контроля системы * Управление: Электропроводкой для ручек и отека планшетные через * Память: Последнего использованного режима, мощности и других параметров хранение * Конфигурация: Мощности и звука быстро регулировать * Работу: Резка и погуляли прерывистый режим Товара технические характеристики ¦ Вид ¦ Режим ¦ Максимальная выходная мощность (Вт) ¦ Нагрузки сопротивление (Ω) ¦ Модуляция частота (кгц) ¦ Максимальное выходное напряжение (В.) ¦ Крест-фактор (Crest Factor) ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ Монополия ¦ Резки (Cut) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чистый (Pure Cut) ¦ 100 ¦ 500 ¦ -- ¦ 1300 ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ Смешанные 1 (Blend 1) ¦ 100 ¦ 500 ¦ 20 ¦ 1400 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ Смешанные 2 (Blend 2) ¦ 100 ¦ 500 ¦ 20 ¦ 1500 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ Как (Нем) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Омар (Спрей) ¦ 90 ¦ 500 ¦ 12-24 ¦ 4800 ¦ 6.3 ¦ ¦ ¦ Принудительное (Forced) ¦ 60 ¦ 500 ¦ 25 ¦ 4800 ¦ 5.2 ¦ ¦ Биолар ¦ Стандарт ¦ 60 ¦ 100 ¦ 20 ¦ 700 ¦ 1.5 ¦ Дополнительные данные: * Устройство размер: 265 * 259 * 114 мм * Вес: 7.50 кг * Выходная частота: 416 кгц * Питание напряжение: 100-240 В., 50-60 Гц ES-100V Автомобилей * Электропроводкой генератор ES-100V — 1 шт * Монополия отека зати — 1 шт * Электрический пера подключения кабеля (одноразовое использование) — 1 шт * Отрицательный электрод (пластина) — 1 шт * Медицинский отрицательных электродов, соединительные кабели — 1 шт * Диполя щипцы (пинцет) подключение кабеля — 1 шт * источник Питания шнур — 1 шт Весдля 7.9 кг | шт |  | 1 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Под заказ |  | В течение 3 /трех/ рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком, при этом Заказчик обязуется подать 1-й заказ после истечения 20-дневного /двадцатидневного/ срока, следующего за днем вступления контракта в силу (за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается выполнить контракт в более короткие сроки). Срок поставки любого товара, подлежащего поставке по настоящему контракту, не может превышать 30 декабря 2026 года. |  |

* УВЕДОМЛЕНИЕ Все парни оплата будет осуществляться за фактически поставленных товаров количествах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* поставка осуществляется хасан правительства на 2013 год. 2 мая № 502-Н, орша, *препараты, перемещение, складирование и хранение должны осуществляться в соответствии с МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ министра 2010г. 17-Н приказ

* фитнес сроки покупателю в момент вручения должны быть деталь

а. 2,5 года больше срок годности при наличии вручения в данный момент должны иметь по крайней мере 24 месяца, остаточный срок годности,

б. до 2,5 лет срок годности, имеющих лекарства момент вручения должны иметь препарат в общей годности 12 месяцев,

г. в отдельных случаях, это э пациентов неотложной предложения для удовлетворения обоснованных необходимость, препарат потребления, установленных для фитнеса короткие сроки, препарат момент вручения может иметь лекарства общего срока годности, по крайней мере, один второй.

Если в период действия договора Заказчиком предмета закупки требование подано не всей партии, то предмета закупки катамаран, остаточные партии в части договор расторгается: