ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի Ակնաբուժական ապրանքների ձեռքբերման

| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավորի գին | Ընդհանուր քանակ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը*** |
| 1 | 33121160/25 | Ակնաբուժական ուլտրաձայնային սարքավորում | B տվիչի մոխրագույնի աստիճաններ Առնվազն՝ 256 B տվիչի ինտենսիվության կարգավորում Առնվազն՝ 20-110dB B տվիչի ինտենսիվության վերահսկում Առնվազն՝ 0-30 dB B տվիչի տիրույթի դինամիկ կարգավորում Առնվազն՝ 25-90dB B տվիչի փոխարկիչի հաճախականություն Առնվազն՝ 15MHz B տվիչի հետազոտման անկյուն Առնվազն՝ 50 B տվիչի հետազոտման խորություն Առնվազն՝ 60մմ B տվիչի ֆոկուս Առնվազն՝ 24մմ B տվիչի տեսակ Պիեզոէլեմենտային մագնիսական տատանվող B տվիչի աքսիալ ռեզոլուցիա Առնվազն՝ 115µm B տվիչի լատեռալ ռեզոլուցիա Առնվազն՝ 400 µm B տվիչի կադրերի քանակ Առնվազն՝ 16Hz Բիոմետրիայի տվիչ Առնվազն՝ կոնտակտային և իմերսիոն մեթոդներին համատեղելի Բիոմետրիայի տվիչի ինտենսիվության կարգավորում Առնվազն՝ 20-110dB Բիոմետրիայի տվիչի ինտենսիվության վերահսկում Առնվազն՝ 0-30 dB Բիոմետրիայի տվիչի փոխարկիչի հաճախականություն 11MHz Բիոմետրիայի տվիչի ծայրի տրամագիծը Առավելագույնը՝ 7մմ Բիոմետրիայի տվիչի էլեկտրոնային ռեզոլուցիա Առնվազն՝ 0,03մմ Բիոմետրիայի տվիչի խորություն Առնվազն՝ 60մմ 1536 կետի վրա Բիոմետրիայի տվիչի նշանակետի ճառագայթ Առնվազն՝ LED տեսակի, լազերային նշանակետ Ուլտրաձայնի տարածման արագությունը աչքի յուրաքանչյուր հատվածի համար կարգավորում Առնվազն՝ առաջնային խցիկ, ոսպնյակ, ապակենման մարմին, IOL, ապակենման մարմնի նյութեր Ներկառուցված նմուշների ճանաչում՝ Առնվազն՝ ֆակիկ, աֆակիկ, PMMA, ակրիլ, սիլիկոն, կեղծ-ֆակիկ աչքի տեսակների համար նյութ Հետազոտման ռեժիմներ Առնվազն՝ `Ավտոմատ, մանուալ IOL-ի հաշվարկ Առնվազն՝ SRK-T, SRK 2, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS, IOL-ի հաշվարկների միաժամանակյա ցուցադրում Առնվազն՝ 4 Հետվիրահատական ռեֆրակցիոն հաշվարկ Առնվազն՝հետվիրահատական և նախավիրահատական. ռեֆրակցիոն հաշվարկ, հետվիրահատական և նախավիրահատական կերատոմետրիայի հաշվարկ Կերատոմետրիկ կոռեկցիայի և իմպլանտի հաշվարկի մեթոդներ Առնվազն՝ պատմությունից բխող, ռեֆռակցիայից բխող, կոնտակտային ոսպնյակների մեթոդ, Ռոզաի ռեգրեսիա, Շամմասի ռեգրեսիա, Կրկնակի k/SRK-T Էկրանը Առնվազն՝ գունավոր LCD, Touchscreen Էկրանի ռեզոլյուցիան Առնվազն՝ 1024x768 px Էկրանի չափսերը Առնվազն՝ 21x16 սմ Կոմւնիկացիոն պորտեր՝ Առնվազն՝ 4USB, 1 LAN, Ներառված սարքեր և աքսեսուարներ Առնվազն՝ bluetooth մկնիկ, ոտնակ Տվյալների բազայի կառավարում Առնվազն՝ հիվանդների բազա, վիդեոֆիլմերի և նկարների արտահանում, DCIOM և EMR համատեղելի, Որակի հավաստագրերԱռնվազն՝ EU Declaration of Conformity, EC CERTIFICATE, FDA Մատակարարման պայմաններ Առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր 2025-2026թ. արտադրության գործարանային փաթեթավորմամբ: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): | հատ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |
| 2 | 33111490/1 | Գերձայնային բռնակ նախատեսված Bausch and Lomb Stellaris PC-ի հետ օգտագործման համար | Գերձայնային բռնակ նախատեսված Bausch and Lomb Stellaris PC-ի հետ օգտագործման համար(սարքը հանդիսանում է փակ համակրգ և կարող է աշխատել միայն օրիգինալ գոձայնային բռնակով) Գերձայնային բռնակի հաճախականություն 28,5 կՀց Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝մասնակիցը մատակարարման փուլում ներկայացնում է՝ ISO 13485, EC Declaration of Conformity սերտիֆիկատներ Մատակարարման պայմաններ առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր 2025-2026թ. արտադրության, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |
| 3 | 33121160/26 | Իրիդոտոմիայի և կապսուլոտոմիայի համար նախատեսված լինզա | Պատկերի մեծացում առնվազն՝ 1.2x Լազերի կետի մեծացում առնվազն՝ 0.83x Կոնտակտային տրամագիծ առնվազն՝ 15.5 մմ Լինզայի բարձրություն առնվազն՝ 16.5 մմ Մատակարարման պայմաններ առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր 2025-2026թ. արտադրության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝մասնակիցը մատակարարման փուլում ներկայացնում է՝ FDA, EU Declaration of conformity սերտիֆիկատներ | հատ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |
| 4 | 33121160/27 | Ակնահատակի լազերային կոագուլյացիայի լինզա | Պատկերի մեծացում առնվազն՝ 0.51x Լազերի կետի մեծացում առնվազն՝1.96x Կոնտակտային տրամագիծ առնվազն՝ 17.5 մմ Լինզայի բարձրություն առնվազն՝ 28 մմ Ստատիկ տեսադաշտ առնվազն՝165° Դինամիկ տեսադաշտ առնվազն՝ 180° Մատակարարման պայմաններ առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր 2025-2026թ. արտադրության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝մասնակիցը մատակարարման փուլում ներկայացնում է՝ FDA, EU Declaration of conformity սերտիֆիկատներ | հատ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |

* ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Բոլոր ապրանրանքների դիմաց վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքների քանակով

* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

        գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

| m/h | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного макар на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | единица измерения |  |  | цена за единицу |  |  |  | Общее количество |  |  | общий цена/amd |  | поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | Срок*** |
| 1 | 33121160/25 | Офтальмологический ультразвуковой диагностический аппарат | Степени серого B-датчика — не менее 256 Регулировка интенсивности B-датчика — не менее 20–110 дБ Контроль интенсивности B-датчика — не менее 0–30 дБ Динамическая регулировка диапазона B-датчика — не менее 25–90 дБ Частота преобразователя B-датчика — не менее 15 МГц Угол сканирования B-датчика — не менее 50° Глубина исследования B-датчика — не менее 60 мм Фокус B-датчика — не менее 24 мм Тип B-датчика — пьезоэлементный магнитно-вибрационный Аксиальное разрешение B-датчика — не менее 115 мкм Латеральное разрешение B-датчика — не менее 400 мкм Частота кадров B-датчика — не менее 16 Гц Биометрический датчик — не менее, совместимый с контактным и иммерсионным методами Регулировка интенсивности биометрического датчика — не менее 20–110 дБ Контроль интенсивности биометрического датчика — не менее 0–30 дБ Частота преобразователя биометрического датчика — 11 МГц Диаметр наконечника биометрического датчика — не более 7 мм Электронное разрешение биометрического датчика — не менее 0,03 мм Глубина биометрического датчика — не менее 60 мм при 1536 точках Прицельный луч биометрического датчика — не менее LED типа, лазерный указатель Регулировка скорости распространения ультразвука для каждого отдела глаза — не менее: передняя камера, хрусталик, стекловидное тело, IOL, материалы стекловидного тела Встроенное распознавание шаблонов — не менее для типов глаз: факичный, афакичный, PMMA, акрил, силикон, псевдофакичный Режимы исследования — не менее: автоматический, ручной Расчет IOL — не менее: SRK-T, SRK II, Holladay, Binkhorst-II, Hoffer-Q, Haigis Одновременное отображение расчетов IOL — не менее 4 Послеоперационный рефракционный расчет — не менее: предоперационный и послеоперационный рефракционный расчет, расчет кератометрии до и после операции Методы кератометрической коррекции и расчета импланта — не менее: на основе анамнеза, на основе рефракции, метод контактных линз, регрессия Розаи, регрессия Шаммаса, двойной K/SRK-T Экран — не менее цветной LCD, сенсорный Разрешение экрана — не менее 1024×768 px Размер экрана — не менее 21×16 см Коммуникационные порты — не менее: 4 USB, 1 LAN В комплекте — не менее: Bluetooth-мышь, ножная педаль Управление базой данных — не менее: база пациентов, экспорт видео и изображений, совместимость с DICOM и EMR Сертификаты качества — не менее: EU Declaration of Conformity, EC Certificate, FDA Условия поставки — не менее: гарантийное обслуживание 1 год. Устройство должно быть новым, производства 2025–2026 гг., в заводской упаковке. Участник должен представить с заявкой авторизационное письмо от производителя (гарантийное/доверительное письмо). |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Не позднее 90-го календарного дня, следующего за днем вступления договора в силу (включительно).» |
| 2 |  | Ультразвуковой хирургический наконечник, совместимый с факоэмульсификационной системой Bausch & Lomb Stellaris PC | Ультразвуковой наконечник, предназначенный для использования с системой Bausch & Lomb Stellaris PC (система является закрытой и может работать только с оригинальным ультразвуковым наконечником) Частота ультразвукового наконечника — 28,5 кГц Обязательное условие: участник на этапе поставки должен предоставить сертификаты: ISO 13485, EC Declaration of Conformity Условия поставки — не менее: гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. Оборудование должно быть новым, производства 2025–2026 гг., в заводской упаковке. |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Не позднее 90-го календарного дня, следующего за днем вступления договора в силу (включительно).» |
| 3 | 33111490/1 | Офтальмологическая линза для проведения иридотомии и капсулотомии | Увеличение изображения — не менее 1,2× Увеличение лазерного пятна — не менее 0,83× Контактный диаметр — не менее 15,5 мм Высота линзы — не менее 16,5 мм Условия поставки — не менее: гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. Оборудование должно быть новым, производства 2025–2026 гг., в заводской упаковке. Участник должен представить с заявкой авторизационное письмо от производителя (гарантийное/доверительное письмо). Обязательное условие: участник на этапе поставки должен предоставить сертификаты: FDA, EU Declaration of Conformity |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Не позднее 90-го календарного дня, следующего за днем вступления договора в силу (включительно).» |
| 4 | 33121160/26 | Офтальмологическая контактная линза для лазерной коагуляции сетчатки | Увеличение изображения — не менее 0,51× Увеличение лазерного пятна — не менее 1,96× Контактный диаметр — не менее 17,5 мм Высота линзы — не менее 28 мм Статическое поле зрения — не менее 165° Динамическое поле зрения — не менее 180° Условия поставки — не менее: гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. Оборудование должно быть новым, производства 2025–2026 гг., в заводской упаковке. Участник должен представить с заявкой авторизационное письмо от производителя (гарантийное/доверительное письмо). Обязательное условие: участник на этапе поставки должен предоставить сертификаты: FDA, EU Declaration of Conformity |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Не позднее 90-го календарного дня, следующего за днем вступления договора в силу (включительно).» |