| Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | Տեխնիկական բնութագիր |  | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդա-մենը ծախսերը (դրամ) |  | Նախատես-ված քանակը |  |
| 1 | 33161120 | Վիրաբուժական արտածծիչ | Արտածծիչը օգտագործվում է հիմնական վիրաբուժական և այլ միջամտություններում: Շարժական 4 հակաստատիկ անիվներով, երկու աստիճանավորված յուրաքանչյուրը 2500 մլ տարողությամբ պոլիկարբոնատից կամ համարժեք նյութից պատրաստված բազմակի օգտագործման տարաների առկայություն Տարաները օդաանթափանց պտուտակավոր կափարիչով Անյուղ, սպասարկում չպահանջող շարժիչի առկայություն, առավելագույն արտածծումը 680± 20 մմ ս.ս. սահմաններում, հոսքը՝ 45 ± 10 լ / րոպե։ Սարքը հագեցած է շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը։ Վակումմետրի առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում Աղմուկի մակարդակը` 55±5 dBA, Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ: Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում :Օգտագործման ձեռնարկ ցանկալի է անգլերեն , ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ ՝ սիլիկոնե խողովակները, հակաբակտերիալ ֆիլտրեր առնվազն 4 հատ , առնվազն 4 հատ կանյուլա իր բռնակներուվ և այլն) Երաշխիքը 24 ամիսՈրակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 |  | հատ |  |  |  | 1 |  |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Ծանոթություն 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նշված քանակը առավելագույնն է: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծանոթություն 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | техническая характеристика | единица измерения |  | цена единицы драмов РА |  | общая цена драмов РА |  | общий объем |
| 1 | 33161120 | Хирургический аспиратор | Аспиратор используется при крупных хирургических и других вмешательствах. Оснащен 4 подвижными антистатическими колесами, двумя градуированными контейнерами объемом 2500 мл каждый, изготовленными из поликарбоната или аналогичного материала, многоразовыми контейнерами, контейнерами с герметичными завинчивающимися крышками, безмасляным двигателем, не требующим технического обслуживания, максимальным давлением всасывания до 680±20 мм рт. ст., расходом: 45±10 л/мин. Устройство оснащено защитным кожухом двигателя, который полностью предотвращает попадание всасываемой жидкости или отработанных газов в насос. Наличие вакуумметра и плавная регулировка силы всасывания Уровень шума: 55±5 дБА, Питание: 220-240 В, 50/60 Гц Полный комплект и принадлежности: Установка и ввод в эксплуатацию: Обучение персонала на месте: Руководство пользователя желательно на английском и русском языках Оборудование новое, неиспользованное Полный комплект включает все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для полноценной работы (например, силиконовые трубки, антибактериальные фильтры (не менее 4 шт.), не менее 4 канюль с ручками и т. д.) Гарантия 24 месяца Сертификаты качества (наличие) 1. ISO13485 | штук |  |  |  |  |  | 1 |
| * Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. ** Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Товар доставляется поставщиком в течение 5 календарных дней после получения заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,. Познание 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Познание 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |