Վիրահատական լուսատուն պետք է ունենա մեկ կոճակով կառավարման հնարավորություն՝ լուսավորման ռեժիմի և ինտենսիվության հեշտ կարգավորմամբ:

Պետք է ունենա բարձր լուսաթափանցությամբ օպտիկական ոսպնյակ՝ ապահովելով բարձրորակ և հավասարաչափ լուսավորում:

Հագեցված լինի  ցածր էներգասպառմամբ (մինչև 13 Վտ) և բարձր արդյունավետությամբ LED լամպերով

Լուսադիոդների միջին ծառայության ժամկետի երկարությունը 100 000 ժամ և ավել, յուրաքանչյուր LED լամպի առանձին փոխարինման հնարավորություն:

Ստերիլ բռնակը հնարավորություն ունենա հեշտությամբ փոխարինելու, ինչպես նաև մաքրելու և ախտահարելու համար:

Աշխատանքի ընթացքում LED գլխիկների առանձին կարգավորման հնարավորություն

Երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է 365 օր

*Մատակարարումն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան  համաձայնագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրից, բայց ոչ ուշ քան 25 օրացուցայի օր/, եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/: Մատակարարումն ըստ պահանջի:

*Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, ամբողջական փաթեթավորմամբ:

*Ապրանքի մատակարարումը`  բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև   համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով  ք. Գյումրի Գարեգին Նժդեհի 3/3 հասցեով, մինչև առաքման օրվա ժամը 16:00:

*Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

| Ցուցիչ | 700 LED գլխիկ | 500 LED գլխիկ |
| --- | --- | --- |
| Լուսավորություն (Illuminance) | ≥160,000 Lux | ≥140,000 Lux |
| Լուսավորության կարգավորում | 25% – 100% | 25% – 100% |
| Գունային ջերմաստիճան | 3600–5500K (±500K) | 3600–5500K (±500K) |
| Գունարտադրության ինդեքս (CRI) | ≥95 Ra | ≥95 Ra |
| Լուսաբծի տրամագիծ (D50) | 150 մմ | 120 մմ |
| Լուսաբծի տրամագիծ (D10) | 280 մմ | 230 մմ |
| Լուսավորման խորություն | 140 սմ | 120 սմ |
| Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում (≤40 նմ) | ≤0.006 W/m² | ≤0.006 W/m² |
| Վիրաբույժական գլխիկի ջերմաստիճան | ±1°C | ±1°C |
| LED լույսերի ֆոկուսի կարգավորում | Ձեռքով կամ էլեկտրական | Ձեռքով կամ էլեկտրական |
| Էլեկտրասնուցում | 200V-240V, 50Hz | 200V-240V, 50Hz |
| LED տարրերի հզորություն | 1W × 60 | 1W × 45 |
| Մուտքային հզորություն | 100W և ավել | 80W և ավել |
| LED-երի միջին ծառայության ժամկետ | ≥100,000 ժամ | ≥100,000 ժամ |
| Նվազագույն տեղադրման բարձրություն | ≥2.8 մ | ≥2.8 մ |