Բազմապարամետրային հիվանդի մոնիտոր՝ նախատեսված մեծահասակների, մանկական և նորածնային պացիենտների մշտադիտարկման համար։

Էկրան

Ոչ պակաս քան 12.1'' գունավոր TFT/LCD էկրան

Առնվազն 7 ալիքի միաժամանակյա ցուցադրում

Scan speed՝ 6.25 / 12.5 / 25 mm/s

Թույլատրություն՝ առնվազն 800×600

Ընդհանուր պահանջներ

Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց

Աշխատանք մարտկոցով՝ առնվազն 2.5 ժամ

Ներքին ջերմային տպիչ հնարավորություն

Տվյալների պահպանում՝ առնվազն 240 ժամ

Կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին միացման հնարավորություն

Մոնիտորինգի պարամետրեր

ECG, RESP, NIBP, SpO₂, Pulse Rate, Dual TEMP

ST սեգմենտի վերլուծություն

ECG

3 կամ 5 լարային ECG

Սրտի հաճախություն՝ 25–250 bpm

Ձայնային և տեսողական ահազանգեր

NIBP

Օսցիլոմետրիկ մեթոդ

Manual / Auto / STAT ռեժիմներ

SYS / DIA / MEAN ցուցադրում

Գերճնշումից պաշտպանություն

SpO₂

Չափման միջակայք՝ 1–100%

Ճշգրտություն՝ ±2%

Pulse Rate՝ 30–250 bpm

RESP

Adult՝ 0–120 rpm

Neo/Ped՝ 0–150 rpm

Apnea alarm

Ջերմաստիճան

Dual TEMP

Չափման միջակայք՝ 0–50°C

Ճշգրտություն՝ ±0.1°C

Պարագաներ

ECG մալուխ

NIBP մանժետներ (մեծահասակի և մանկական)

SpO₂ սենսորներ

Էլեկտրոդներ և հոսանքի լար

Որակի հավաստագրեր

ISO 13485

CE Mark կամ FDA

Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս։