ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի Բժշկական պարագաների  ձեռքբերման

| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավորի գին | Ընդհանուր քանակ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը*** |
| 1 | 33181180/4 | սրտի աշխատանքին օժանդակող սարքեր/կորոնար ուղղորդիչ/ | Կորոնար ուղղորդիչ պոլիմերային գլխիկով, սահուն հիդրոֆիլային ծածկույթով, hաղորդալարն ապահովում է բարձրորակ դիստալ մուտք, հոյակապ պտտող փոխանցման մոմենտով և գլխիկի կոշտության դիապազոնով: Ծայրի և միջուկի յուրօրինակ ձևավորումն ապահովում է ամրության և հսկողության հավասարակշռություն, որը կարող է օգտագործվել քրոնիկ խցանումների դեպքում: Ունի մեկ մարկեր, որը գտնվում է ծայրամասի համեմատաբար մոտ, ինչը կարող է օգնել բժիշկներին որոշել վնասի երկարությունը, ուղղորդիչի երկարությունը 190 սմ կամ 300սմ, տրամագիծը 0,014'', ծայրը՝ 1,3g, 2,5g և 3,9g: | հատ |  | 100 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 2 | 33181200/1 | Էլեկտրոկարդիոստիմուլյատոր պարագաներով (երկխոռոչ) | Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Չափսերը` ոչ ավելի քան 44.7մմ x 47.9մմ x 7.5մմ, զանգվածը ոչ ավել, քան 27.1 գ; ծավալը ոչ ավել, քան 12.1 սմ3, մարտկոցի տիպը ` լիթիում-յոդ, Լարումը` 2.8Վ; կոննեկտորի տիպը` IS-1 BI/UNI.: Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 11.4 տարի (DDDR 60 զ/ր ռեժիմի, 100% ստիմուլյացիայի, փորոքայինը՝ 2.0Վ, նախասրտայինը՝ 1.5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4 մվ, 1000 իմպեդանս ռեժիմի դեպքում); Երկու խցիկում էլ ստիմուլյացիայի շեմերի մշտական ավտոմատ կառավարում, Կառավարելի փորոքային ստիմուլյացիա (ԿՓՍ) ֆունկցիայի առկայությունն ապահովում է ԱՎ ուշացման որոնման ֆունկցիայի առկայություն՝ սա ծրագրավորվող ֆունկցիա է, նախատեսված պացիենտի սպոնտան ԱՎ անց կացման ժամանակի որոշման եւ ДАВ и САВ ինտերվալների փոփոխման համար, փորոքների սպոնտան ակտիվացիայի ապահովման եւ արագ նախասրտային կծկումներին հետեւելու համար: Ավտոմատ հետփորոքային հետնախասրտային ռեֆրակտ ժամանակամիջոցի (ՀՓՀՌԺ) առկայություն – ֆունկցիան նախապաշտպանում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից, եւ ապահովում է բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, միջին նախասրտային հաճախականությունից ելնելով: Ֆունկցիան բարելավում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից պաշտպանությունը, երկարացնելով ՀՊՀՌԺ-ն սինխրոնիզացիայի նվազ հաճախականությամբ, ապահովելով բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, ավելի բարձր հաճախականության ժամանակ կարճացնելով ՀՊՀՌԺ-ն եւ ДАВը (անհրաժեշտության դեպքում): Խթանման ռեժիմները` AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր; Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի կիրառելի կլինիկայում առկա Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2․արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, | հառ |  | 30 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 3 | 33181200/2 | սրտի աշխատանքի ստիմուլյացիայի սարքեր--Էլեկտրոկարդիոստիմուլյատոր պարագաներով (միախոռոչ) | Միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Օժտված է փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով (VCM), շեմի մշտական որոշում ծրագրավորվող պարբերականությամբ առնվազն ամեն 15ր մեկ : Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-յոդ; Սարքավորումը` Կոնեկտոր (կցորդ) IS-1 BI/UNI։ Զանգվածը ոչ ավել, քան 21.5գ.; Գաբարիտները ոչ ավել, քան 40.2մմ x 42.9մմ x 7.5մմ; Ծավալը ոչ ավել, քան 9.7 սմ3; Լարումը` 2.8Վ։ Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 10.4տ (SSR կամ SSI, 60 bpm, 100% ռիթմ, փորոքային 2.0 V, զարկերակային լայնություն 0.4 ms, դիմադրություն 1000 Ω) Խթանման ռեժիմները` VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAI: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է նաև մեկ էլեկտրոդ և մեկ ինտրոդյուսեր: Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող է լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: Փորոքային խլման կարգավորման ֆունկցիայի առկայություն, ստիմուլյացիայի շեմի մշտական որոշում ծրագրավորվող պարբերականությամբ առնվազն ամեն 15ր մեկ; Քնի ֆունկցիայի առկայություն ծրագրավորված ժամանակահատվածում առանձին հաճախականությամբ ծրագրման հնարավորությամբ; Ակտիվացման ժամանակ դետեկցիայի ապահովագրման ֆունկցիայի առկայություն, զգայունության շեմը փոփոխելու հնարավորությամբ, դետեկտացված ամպլիտուդի փոփոխություններին հետեւելու նպատակով: Էլեկտրոդի մոնիտորինգ իրականացնելու ֆունկցիայի առկայություն էլեկտրոդի ամբողջականությանը հետեւելու նպատակով, չափելով ու գրանցելով էլեկտրոդի իմպեդանսը, էլեկտրոդը բեւեռականությունը կրկնաբեւեռից միաբեւեռի փոխելու հնարավորությամբ: ՆՖ/ՆՇ ժամանակ փորոքների կրճատման կանոնավորության հասնելու նպատակով փորոքների ստիմուլյացիայի հաճախականության փոփոխման ֆունկցիայի առկայություն: Ստիմուլյացիայի պարամետրեր` Ստորին հաճախականությունը 30-170 զարկ/ր; Սենսորի վերին հաճախականությունը 80-180 զարկ/ր; ԱՆ եւ ԱՓ ստիմուլյացիայի ամպլիտուդան 0,5- 7,5 V; Իմպուլսի տեւողությունը 0,12- 1,5 մվ; Զգայունությունը 0,25- 4 մՎ; Ստիմուլյացիայի բեւեռականությունը – Երկբեւեռ, Միաբեւեռ, Կարգավորվող: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի կիրառելի կլինիկայում առկա Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2․արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, | հատ |  | 15 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 4 | 33181200/3 | Սրտի կծկումները ռեսինխրոնիզացնող սրտի ռիթմավար սարք պարագաներով (եռախոռոչ) | Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ ռեսինքրոնիզացնող կարդիոստիմուլյատոր, օժտված է էքսկլուզիվ RA, RV and LV Capture Management ալգորիթմով և ինքնակարգավորվելու հատկությամբ, ունի բլութութ անլար հեռաչափի հնարավորություն: Կոննեկտորի տիպը 2xIS-1, 1xIS-4/ 3xIS-1: Չափերը` ոչ ավել քան 59մմx46,5մմ x11մմ: Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիյի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները` (MVP): DDDR, AAI(R): MRI համատեղելի է: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է երկու հատ էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ էլեկտրոդ, մեկ առաքման համակարգ` երկու կաթետրով, երկու հատ ինտրոդյուսեր, 1 հատ բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի համար: Ունի քնի գործառույթ, VSP, VRS համակարգեր: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի կիրառելի կլինիկայում առկա Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2․արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, | հատ |  | 10 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 5 | 33141137/6 | բալոնային կաթետերներ (չընդլայնվող գնդանոթով) | Բալոնային կաթետր NC տիպի (չընդլայնվող գնդանոթով), 0,014”, կաթետրի երկարությունը` 143 սմ: Բալոնի նյութը` Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Բալոնի կրկնակի շերտ` 3,5-5,0մմ չափսերի համար: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 12 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը` 18 մթն, ծայրի պրոֆիլը` 0,018” (0.45), ծայրի երկարությունը` 3,74 մմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը` 2,2/2,5F: Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1,1 մմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75,4.0, 4.5, 5.0 մմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության` - 6մմ (առնվազն 1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15 (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 25 մմ (առնվազն 2.5- 3.5 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: | հատ |  | 400 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 6 | 33141137/7 | բալոնային կաթետերներ (ընդլայնվող գնդանոթով) | Բալոնային կաթետր RX տիպի, 0,014”, կաթետրի երկարությունը` 145 սմ : Բալոնի նյութը` Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ` կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը` 0,0014" (0.036 մմ) 2,25-5,0մմ չափսերի համար: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` առավելագույնը 8 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը` 14 մթն, ծայրի պրոֆիլը` 0,017” (0.43) , ծայրի երկարությունը` 3մմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը` 2,1/2,4F : Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամայինռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1,0 մմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: | հատ |  | 400 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |

* ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Բոլոր ապրանրանքների դիմաց վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքների քանակով

* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

        գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարաման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանացոային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից։

| m/h | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного макар на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | единица измерения | цена за единицу | Общее количество | общая цена/amd | поставок в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | Период*** |
| 1 | 33181180 | работе сердца вспомогательные устройства/коронарных эталонной/ | Коронарных эталонной полимер целиком, плавно педофилию , с покрытием, hгордон обеспечивает на высокое качество дистального доступа, великолепный исправиться, и процитировал передачи по части и уменьшенная жесткость диапазона: Пара и дополнения своеобразное формирование обеспечивает в прочности и контроля баланса, который может быть использован в хронической перегруженности в случае: Имеет один маркер, который находится в его относительно у, что может , чтобы помочь врачам определить ущерб, длина, угоди длина 190 см или 300см, диаметр 0,014", края изделия 1,3 g, 2,5 g и 3,9 g: | шт |  | 100 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |
| 2 | 33181200 | Электрокардиостимулятор с принадлежностями (декор) | мягких тканей сердечный ритм, ведущее устройство его предметами, МРТ материалистка: Часы не более чем в результате 44.7 мм x 47.9 мм x 7,5 мм, масса не более 27.1 г; объем не более 12.1 см3, батареи типа ` литий-йод, Латов 2.8 Вт; коннектор типа IS-1 BI/UNI.: Срок эксплуатации не менее, чем на 11,4 лет (DDDR 60 е/мин режима, 100% стимуляция, фрекен для 2.0 В., наистина за 1,5 Сек, импульса ширина-0.4 мс, 1000 импеданс при режиме); Два отсека тоже стимуляция семи круглосуточное автоматическое управление, Управляемым желудочковая стимуляция (КС) наличие функции обеспечивает АВ задержки поиска функции наличие-это программируемый функция, предусмотренных пациента кровоизлияний АВ спустя кама времени решения и ДАВ и САВ читальный зал изменения, порка кровоизлияний активация обеспечения быстро и настя покера для отслеживания: Автоматический ветеран гитариста рер период (ХПРС) наличие – функция нагано в электромотор индустар тахикардия, и обеспечивает блокады частоты соотношении 2:1 и более, в среднем настя акустического исходя из: Функция улучшает электроплита индустар тахикардия защита екрана ДПРИ-н синхронизация меньшей частоте, обеспечивая блокады частоты соотношении 2:1, более высокая частота время качанов ДПРИ-н и ДАВз (при необходимости): Продвижение режиме AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, ААТ, AOOR, AOO, ODO, ОВО, OAO. Коллекция включает в себя две головные и две интересы; в Зависимости от заказа электроны могут быть пассивной или активной фиксации: Международный ISO13485 или CE MARK или FDA качества наличие сертификатов: Должно быть применимо в клинике доступные Medtronic драгович с Необходимой серии техническое и гарантийное обслуживание договора в течение всего: выполнения Договора на этапе поставке товара, поставляемые партии должны представить товар у производителя или его представителя, выданного гарантийного письма или сертификата соответствия: Продавец обязан выполнения договора на этапе представить документальное подтверждение, что ниже какого-либо пункта в случае появления могут обеспечить в данной точке осуществление за счет собственных средств осуществлять по следующим короны, при этом Покупатель вправе проверить представленные достоверность информации именно с производителем: 1․каждый изготовлении товара или рабочий режимв случае нарушения Заказчика, предоставленных информацию передать Производителю, чтобы получить эти случая производителя объяснение и представить Покупателю. Производитель обязуется также осуществлять онлайн-диагностика 2․в производственном браке в случае товар заменить на новый, который, 3․производитель по продукту какой-либо партии (Покупателю компания) с вызова в случае эту информацию Покупателю передать и с призваны товар заменить новыми, | а |  | 30 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |
| 3 | 33181200 | Электрокардиостимулятор с принадлежностями (мисхор) | Мисхор сердечный ритм, ведущее устройство Rate Responsive, МРТ материалистка: Наделен желудочковая продвижения семи автономных решения для автоматического регулирования функция (VCM), порога круглосуточное решение программируемый с периодичностью, по крайней мере, каждый р один : Батареи типа ` литий-йод; Старом Коннектор (атташе) IS-1 BI/UNI армении. Масса не более, чем 21.5 гр.; Габариты не более, чем 40.2 мм х 42.9 мм x 7.5 мм; Объем не более, чем на 9.7 см3; Латов 2.8 В. в армении. Срок эксплуатации не менее 10.4 т (SSR или SSI, 60 bpm, 100% ритм, желудочковая 2.0 V, пульс ширина 0.4 ms, сопротивление 1000 Ω) Продвижение режиме VVIR; VVI; резиновые коврики; VOOR; VOO; AAI. Коллекция включает в себя также и одной трубы и одного интересы: в Зависимости от заказа электрод может быть пассивной или активной фиксации: Желудочковая отъема нормализации функции наличие, стимуляция порога круглосуточное решение программируемый с периодичностью, по крайней мере, каждый р один; Сна функции-наличие запрограммированный период отдельные частоты с возможностью планирования; время Активации детекции страхованию функции, наличие, порог чувствительности изменении возможностью, детектив тонкие изменения амплитуды изменения в целях отслеживания: Электроды мониторинг реализации функции наличие целостности электродов для отслеживания целях, разделов и регистрируя электродов импеданс, электроды берковой краевые мадейра изменить с возможностью: Н/ПЕР во время порки сокращения регулярностью с целью достижения порка стимуляция частоты изменения функции наличие: Стимуляция параметры Нижней частоты 30-170 импульс/мин; Сенсор верхних частот 80-180 импульс/мин; ОН и на БЕРЕГ стимуляции амплитуда 0,5 - 7,5 V; Продолжительность импульса составляет 0,12 - 1,5 мс; Чувствительность 0,25 - 4 мс; Стимуляция берковой – Биполярное, Чабер, Регулируемый: Международный ISO13485 или CE MARK или FDA качества наличие сертификатов: Должно быть применимо в клинике доступные Medtronic драгович с Необходимой серии техническое и гарантийное обслуживание договора в течение всего: выполнения Договора на этапе поставке товара, поставляемые партии должны представить товар у производителя или его представителя, выданного гарантийного письма или сертификата соответствия: Продавец обязан выполнения договора на этапе представить документальное подтверждение, что ниже какого-либо пункта в случае появления могут обеспечить в данной точке осуществление за счет собственных средств осуществлять по следующим короны, при этом Покупатель вправе проверить представленные достоверность информации именно с производителем: 1․каждый изготовлении продукта или рабочего режима, нарушения в случае, Заказчика , предоставленных информацию передать Производителю, чтобы получить эти происшествия для производителя объяснение и представить Покупателю: Изготовитель обязуется в также ирани онлайн диагностика 2․в производственном браке в случае товар заменить новым, 3․со стороны производителя товара, либо партии (Покупателю компания) с вызова в случае, если информация Покупателя и передать отозванной товары, чтобы заменить новым, | шт |  | 15 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |
| 4 | 33181200 | Сердца, спазмы росагролизинга сердечного водителя ритма устройство приспособлениями (распорок) | Имплантатов распорок/ ресторан кардиостимулятора, наделен эксклюзив RA, RV and LV Capture Management алгоритмов и саморегулирования кожу, имеет доступ к беспроводной приказа возможность: Коннектор тип 2xIS-1, 1xIS-4/ 3xIS-1: Размер не более 59մմx46,5мм x11մմ: Батареи типа ` литий-серебро-ванадий оксид: Продвижение режиме (MVP): DDDR, AAI(R): МРТ совместимый с: Коллекция включает также включает в себя два шт трубы за шт МРТ совместимый левого желудочка, продвижение кабар/биполярный электрод, одного доставки марк двух катеров, двух штук интересы, 1шт аксессуары-катетер для монографии для сна Имеет функцию, VSP, VRS системы: Международный ISO13485 или CE MARK или FDA качества наличие сертификатов: Должно быть применимо в клинике доступные Medtronic драгович с Необходимой серии техническое и гарантийное обслуживание договора в течение всего: Для исполнения контракта стадии поставщиком товара, поставляемые партии должны представить товар у производителя или его представителя, выданного гарантийного письма или сертификата соответствия: Продавец обязан выполнения договора на этапе представить документальное подтверждение, что ниже какого-либо пункта в случае появления могут обеспечить в данной точке осуществление за счет собственных средств осуществлять по следующим короны, при этом Покупатель вправе проверить представленные достоверность информации именно с производителем: 1․каждый изготовлении продукта или рабочего режима при нарушении Заказчика, предоставленных информацию передать Производителю, чтобы получить эти случая производителя объяснение и представить Покупателю. Производитель обязуется также осуществлять онлайн-диагностика 2․в производственном браке в случае товар заменить новым, 3․со стороны производителя товара, либо партии (Покупателю компания) с вызова в случае, если информация Покупателя и передать отозванной товары, чтобы заменить новым, | шт |  | 10 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |
| 5 | 33141137 | баллонные катетеры (с нерасширяемым баллоном) | Катетер баллонный типа NC (с нерасширяемым баллоном), 0,014”, длина катетера — 143 см. Материал баллона — Pebax. Наличие двойного гидрофильного покрытия. Двойной слой баллона для размеров 3,5–5,0 мм. Номинальное давление раскрытия баллона — 12 атм, максимальное давление разрыва — 18 атм, профиль кончика — 0,018” (0,45), длина кончика — 3,74 мм, диаметр проксимальной/дистальной части шафта — 2,2/2,5F. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не менее 1,1 мм. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуемые размеры баллона по диаметру составляют: 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм. В зависимости от размера поражения сосуда у пациента во время операции требуемые размеры баллона по длине составляют: - 6 мм (как минимум для диаметров 1.5–4.0), - 8 мм (для всех имеющихся диаметров), - 12 мм (для всех имеющихся диаметров), - 15 мм (для всех имеющихся диаметров), - 20 мм (для всех имеющихся диаметров), - 25 мм (как минимум для диаметров 2.5–3.5). Для каждой поставляемой партии обязательно наличие сертификатов качества CE MARK. Изделие новое, неиспользованное, в заводской стерильной упаковке. В комплект входят технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в виде заводского руководства. | шт |  | 400 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |
| 6 | 33141137 | баллонные катетеры (с расширяемым баллоном) | - Катетер баллонный типа RX, 0,014”, длина катетера — 145 см. Материал баллона — Pebax. Наличие двойного гидрофильного покрытия на внешней поверхности и гидрофобного покрытия на участке катетера. Толщина двойного слоя баллона — 0,0014" (0,036 мм) для размеров 2,25–5,0 мм. Номинальное давление раскрытия баллона — не более 8 атм, максимальное давление разрыва — 14 атм, профиль кончика — 0,017” (0,43), длина кончика — 3 мм, диаметр проксимальной/дистальной части шафта — 2,1/2,4F. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не менее 1,0 мм. - В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуемые размеры баллона по диаметру составляют: 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм. - В зависимости от размера поражения сосуда у пациента во время операции требуемые размеры баллона по длине составляют: - 6 мм (как минимум для диаметров 1.2–4.0), - 8 мм (как минимум для диаметров 1.2–4.0), - 12 мм (для всех имеющихся диаметров), - 15 мм (для всех имеющихся диаметров), - 20 мм (как минимум для диаметров 1.2–4.0), - 25 мм (как минимум для диаметров 2.0–4.0), - 30 мм (как минимум для диаметров 2.0–4.0). - Для каждой поставляемой партии обязательно наличие сертификатов качества CE MARK. Изделие новое, неиспользованное, в заводской стерильной упаковке. В комплект входят технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в виде заводского руководства. | шт |  | 400 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |