ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի ակնաբուժական ապրաննքերի  ձեռքբերման ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ |  | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ |  | ընդհանուր քանակը |  | մատակարարման |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն |  | Ժամկետը |  |  |
| 1 | 33731120/10 | Ներակնային ոսպնյակներ/ՄՈՆՈԲԼՈԿ ՀԻԴՐՈՖՈԲ ԱԿՐԻԼ/ | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ՀԻԴՐՈՖՈԲ ԱԿՐԻԼ IOL ) ՆՅՈՒԹ Հիդրոֆոբ ակրիլ Ուլտրամանուշակագույն և մանուշակագույն լույսի ֆիլտր Ռեֆրակցիոն ինդեքս: 1.54 (35°C) Abbe համար: 43 ԴԻԶԱՅՆ Մոնոլիտ, 4-կետանոց ֆիքսացիա 360° քառակուսի հետևի եզր Full Range of Vision (FRoV) օպտիկական դիզայն Օպտիկայի տրամագիծը: 6.0 մմ Ընդհանուր տրամագիծը: 11.0 մմ Գապտիկների անկյունավորում: 0° Իմպլանտացիայի համակարգ Լիովին նախապես լիցքավորված Accuject™ Dual ներարկման համակարգ Խորհուրդ տրվող կտրվածքի չափսը ≥ 2.2 մմ ԴԻՈՊՏՐԻԱ +5.00D մինչև +10.00D (քայլ 1.0D) +10.50D մինչև +30.00D (քայլ 0.5D) +31.00D մինչև +32.00D (քայլ 1.0D) ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐ SRK/T A-հաստատուն: 118.7 Hoffer Q pACD: 5.35 Holladay I վիրաբույժի գործակից՝ 1.60 Haigis: a0: 0.669 / a1: 0.322 / a2: 0.131 Barrett Universal II A հաստատուն: 118.63 / Լինզայի գործակից՝ 1.69 Hill-RBF 3.0 A հաստատուն: 118.56 | հատ |  |  |  |  | 200 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |  |
| 2 | 33731120/11 | Ներակնային ոսպնյակներ/ ապագնդային ինտրօկուլյար ետխցիկային ոսպնյակ/ | Ծալովի հիդրոֆիլ ոչ փայլուն ակրիլային միաբաղադրիչ ապագնդային ինտրօկուլյար ետխցիկային ոսպնյակ:ուլտրամանուշակագույն և կապույտ լույսի նկատմամաբ զտիչներով, ասֆերիկ/առանց աբեռացիայի/: Ներակնային ոսպնյակի ընդհանուր տրամագիծը ՝ 12.50 մմ, Ոսպնյակի օպտիկական մասի տրամագիծը ՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ` Առանց փայլի հիդրոֆիլային ակրիլ ուլտրամանուշակագույն կլանիչով ; ջրի պարունակությունը 26% 35°C ջերմաստիճանում։ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ բիկոնվեքս: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի հետին մակերեսը՝ 360° էպիթելի բջջային պատնեշով: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,40–1,43: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe–ի թիվը՝ 56: Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0°: Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ Օպտիկական 118.4, Ուլտրաձայնային 118.1: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ –20.0-ից +10.0 և +30.0 to +60.0, Կես դիոպտրիայով՝ 10.0-ից +30,0 | հատ |  |  |  |  | 300 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |  |
| 3 | 33121160/28 | ակնաբուժական սարքեր/Ակնաբուժական վիրահատական համակարգ/ | Էկրան առնվազն` Էկրանի տեխնոլոգիա՝ հարթ վահանակ, հեղուկ բյուրեղային էկրան (TFT LCD), ամբողջական գունավոր: Չափս՝ 19" անկյունագիծ: Պիքսելներ՝ 1280 x 1024: Ֆիզիկական կարգավորում՝ Թեքում՝ +15° վեր, -10° վար, Պտույտ՝ 90° ձախ և 90° աջ: Պայծառություն՝ կառավարվում է սենսորային էկրանի միջոցով: Սենսորային տեխնոլոգիա՝ ռեզիստիվ անալոգ: Դիմացկուն քիմիական լուծույթներով մաքրմանը, Ջրի կաթիլներից պաշտպանված շրջանակ Համակարգչային մոդուլ առնվազն ՝ IBM համատեղելի, Pentium կամ ավելի բարձր, Կոշտ սկավառակ կամ SSD, Երկու աուդիո բարձրախոս, Երկու USB պորտ, Ethernet պորտ Ոտնակ առնվազն՝ Արտաքին մասերը կոռոզիայից պաշտպանված են, Ջրակայուն կորպուս, Անլար կառավարում (մինչև 10 մ), Լարային ցածր լարման միացում համակարգին, Չսահող հիմք, 4 մոխրագույն կոճակ: Լիցքավորում՝ Պատի լիցքավորիչ, 3.6 Վ լիթիում մարտկոց, Լիցքավորման հենարան: Ֆիզիկական չափեր՝ Բարձրություն՝ 13.8 սմ, Լայնություն՝ 30.1 սմ, Երկարություն՝ 34.8 սմ, Քաշ՝ 3.9 կգ Հեռակառավարման վահանակ՝ , որը ապահովում է ուղիղ տեսանելիությամբ աշխատանք՝ օգտագործելով ԻԿ հաղորդիչ: Ապահովում է աշխատանք մինչև 15 ֆուտ հեռավորության վրա՝ սարքից: Սնուցվում է ստանդարտ AA մարտկոցներով: ՈՒնի՝ ցածր լիցքի ցուցիչ, հաղորդման ցուցիչ, ջրացայտերից պաշտպանված (IPX2), լուսավորվող կոճակներ: Հնարավորություն է տալիս կառավարել՝ Aspiration (ASP)՝ վակուումի մակարդակի ավելացում/նվազում, Օդի սպառման ավելացում/նվազում: IV սյուն՝ վեր/վար, վիրհատության փուլեր՝Հաջորդ փուլ/ Նախորդ փուլ: Ուլտրաձայնային հզորություն, վիտրէկտոմիա, կոագուլացիա՝ Ավելացում/ Նվազում: Ընտրել Prime և կարգավորում/փորձարկման տիպը Կոագուլյացիա առնվազն՝ Միակցիչ՝ Մեկ, լողացող BF միացում, Կոաքսիալ միակցիչ Լարեր ըստ բժշկի ընտրության՝ Banana Jack լար, Banana Jack-ից դեպի կոաքսիալ ադապտեր, բազմակի օգտագործման կոաքսիալ լար Կոագուլյացիայի աշխատանքային ռեժիմներ՝ Գծային ռեժիմ (Linear Mode)՝ Ելքային առավելագույն միջակայք 7.5 Վտ, 0.274 Ա (նոմինալ՝ 100 օհմ դիմադրության դեպքում): Հաճախականություն 1 ՄՀց (նոմինալ), Բաց շղթայի առավելագույն գագաթային լարում՝ 120 Վ: Ծրագրավորվող՝ 0%-ից մինչև 100%՝ 1% քայլով: Կառավարում՝ Կոագուլյացիայի հզորության գծային կառավարում՝ ոտնակի միջոցով Ֆիքսված ռեժիմ (Fixed Control)՝ Ելքային առավելագույն միջակայք 7.5 Վտ, 0.274 Ա (նոմինալ՝ 100 օհմ դիմադրության դեպքում): Հաճախականություն՜ 1 ՄՀց (նոմինալ): Բաց շղթայի առավելագույն գագաթային լարում՜ 120 Վ: Ծրագրավորվող՝ 0%-ից մինչև 100%՝ 1% քայլով: Միացում/անջատում կառավարում՝ ոտնակի միջոցով Ուլտրաձայն առնվազն՝ Համակարգը գրանցում և ցուցադրում է ուլտրաձայնի աշխատանքային ժամանակը՝ 0.01 վայրկյան ճշգրտությամբ: Համակարգը ապահովում է մեկքայլ կարգավորում: Ավտոմատ հարմարվում է ձեռքի գործիքի ռեզոնանսային հաճախականությանը: Համակարգը ունի ուլտրաձայնային բռնակի առկայության հայտնաբերման համակարգ, Հասանելի է ալիքաձև ուլտրաձայն, Attune Energy system առկայություն: Աշխատանքային ռեժիմներ՝ Շարունակական ուլտրաձայն,,Իմպուլսային ուլտրաձայն, Ֆիքսված իմպուլսային ուլտրաձայն, Single burst, Multiple burst, Կրկնակի գծային ուլտրաձայն Գծային հզորություն, գծային իմպուլս, գծային աշխատանքային ցիկլ, Կրկնակի գծային Multiple burst , Փոփոխական հզորությամբ Multiple burst Ուլտրաձայնային ռեժիմների բնութագրեր առնվազն՝ Շարունակական ուլտրաձայնային ռեժիմ ՝ Առավելագույն հզորություն 35 Վտ՝ մոտավորապես 900 օհմ դիմադրության դեպքում: Հաճախականություն 28.5 կՀց (նոմինալ): Կարգավորման միջակայք 0%–ից մինչև 100% հզորություն՝ 1% քայլով: Ալիքաձև ուլտրաձայնային՝ Անջատված / Միացված (ամբողջ ընթացքում): Կառավարում՝ Գծային հզորության կառավարում՝ ոտնակի միջոցով: Նոմինալ շարժում (tip stroke)՝ 100% հզորության դեպքում՝ 130 մկմ՝ 28.5 կՀց հաճախականությամբ Իմպուլսային ուլտրաձայնային ռեժիմ ՝ Առավելագույն հզորություն 35 Վտ՝ մոտավորապես 900 օհմ դիմադրության դեպքում: Հաճախականություն՝ 28.5 կՀց (նոմինալ): Միջակայք 1–250 իմպուլս/վրկ: Աշխատանքային ցիկլ (Duty Cycle)՝ 5%–ից մինչև 95%՝ 1% քայլով Single Burst ռեժիմ՝ Առավելագույն հզորություն 35 Վտ՝ մոտավորապես 900 օհմ դիմադրության դեպքում: Հաճախականություն` 28.5 կՀց (նոմինալ): Burst կարգավորման իջակայք` 80 մվ–ից մինչև 600 մվ պոռթկման լայնություն: Մեկ Burst ՝ pitch կամ yaw շարժման վերջում Ֆիքսված իմպուլսային ռեժիմ՝ Առավելագույն հզորություն 35 Վտ՝ մոտավորապես 900 օհմ դիմադրության դեպքում: Հաճախականություն՝ 28.5 կՀց (նոմինալ): Տևողություն 2 մվ–ից մինչև 600 մվ: Ինտերվալ 2 մվ–ից մինչև 600 մվ: Կառավարում՝ Գծային հզորության կառավարում՝ ոտնակի միջոցով Burst տևողությունն ու ինտերվալը՝ ըստ ընտրված կարգավորումների Multiple Burst ռեժիմ՝ Առավելագույն հզորություն՝ 35 Վտ՝ մոտավորապես 900 օհմ դիմադրության դեպքում: Հաճախականություն՝ 28.5 կՀց (նոմինալ): Burst կարգավորման իջակայք ՝ 2 մվ–ից մինչև 600 մվ Առավելագույն աշխատանքային ցիկլ՝ 50%–ից մինչև 99%՝ 1% քայլով: Նվազագույն աշխատանքային ցիկլ՝ 1%–ից մինչև 50%՝ 1% քայլով: Ալիքաձև՝ Միացված (բարձրացման ժամանակ՝ Rise Time 2)/Անջատված (բարձրացման ժամանակ՝ Rise Time 1) Կառավարում՝ Գծային կառավարման սկզբում՝ 1 burst նվազագույն աշխատանքային ցիկլով, ինտերվալը նվազում է այնքան ժամանակ, մինչև հասնի առավելագույն աշխատանքային ցիկլին՝ գծային կառավարման ավարտին. Ասպիրացիա առնվազն ` Ապահովում է կասետի լցվածության մակարդակի սենսինգ՝ Լի, Գրեթե լի, շարունակական հեղուկի մակարդակ, ծրագրավորվող վակուումի արձագանքի կորեր Աշխատանքային ռեժիմներ՝ Վակուումի գծային կառավարում, Վակուումի ֆիքսված՝ միացում/անջատում կառավարում, Կրկնակի գծային ռեժիմներ՝ Pitch կամ Yaw Աշխատանքային պարամետրեր՝ I/A ռեժիմ 0 mmHg – 660 mmHg, Phaco 10 mmHg – 660 mmHg, Vitrectomy 0 mmHg – 660 mmHg, Extrude 0 mmHg – 660 mmHg, Վակուումի կառավարում 1 mmHg քայլով Համակարգը ապահովում է նվազագույն ասպիրացիա՝ 660 mmHg ծովի մակարդակին: ծովի մակարդակից բարձրացման դեպքում նվազում՝ 24.3 mmHg յուրաքանչյուր 1000 ֆուտի համար՝ մինչև 9000 ֆուտ (2745 մ): Վակուումի բարձրացման ժամանակը (դատարկ կասետի դեպքում)՝ չի ավելանում ավելի քան 25%՝ 1.6 վայրկյանից յուրաքանչյուր 1000 ֆուտի համար՝ մինչև 9000 ֆուտ (2745 մ) Իրիգացիա առնվազն՝ Գրավիտացիոն սնուցում I/V շշից՝ pinch փականի միջոցով, Միացում/անջատում կառավարում՝ ոտնակի միջոցով, Adaptive Fluidics Ռեֆլյուքսի կառավարում առնվազն՝ Գրավիտացիոն սնուցում I/V շշից ռեժիմներ՝ Շարունակական, Իմպուլսային: Ակտիվացվում է ինտեգրված ոտնակի կառավարման միջոցով Վիտրէկտոմիա առնվազն՝ Աշխատանքային պարամետրեր՝ Միջակայք՝ 30-ից մինչև 7500 կտրվածք/րոպե(15000 կտրվածք/րոպե Bi-Blade վիտրեկտորի օգտագործման դեպքում): Գծային կառավարում՝ ոտնակի միջոցով, Vitesse հիպերսոնիկ վիտրէկտոմիայի հնարավորություն: Մածուցիկ հեղուկի կառավարում առնվազն՝ Ներմուծման ռեժիմ՝ Ճնշում՝ 70 psi (482.6 կՊա, 4.8 բար) Արտահոսքի ռեժիմ ՝ Վակուում՝ 5 mmHg–ից մինչև 660 mmHg՝ 10 mmHg քայլով Հեղուկ/օդ փոխանակման, ճնշմամբ ինֆուզիայի և օդով հարկադիր ինֆուզիա առնվազն՝ Ելք՝ 0.1 միկրոն հիդրոֆոբ ֆիլտրացված օդ: Ճնշում՝ Առավելագույն՝ 150 mmHg կամ 203 սմH₂O Հոսքի արագություն՝ Մինչև 4.8 ստանդարտ խորանարդ ֆուտ/ժամ (2.25 լ/րոպե) Ներառում է պնևմատիկ անջատման փական՝ հոսանքի կորստի դեպքում: AFI (Air Forced Infusion) հնարավորություն Պոմպեր՝ Առնվազն վենտուրի պոմպի համակարգ որը կարող է օգտագործվել և ֆակոէմուլսիֆիկացիայի և վիտրէկտոմիայի համար Էնդոլուսավորում առնվազն՝ Աշխատանքային ռեժիմներ՝ յուրաքանչյուր պորտի անկախ լուսավորում և կառավարում Լամպի տեսակ՝ Քսենոն և քսենոն-սնդիկ Լույսի ելք՝ մեկ պորտից՝ նվազագույնը 25 լյումեն՝ ստանդարտ 20 gauge զոնդի դեպքում Երկու պորտերն ունեն մշտական ֆիլտրացիա՝ ուլտրամանուշակագույն, մանուշակագույն, խորը կարմիր և ինֆրակարմիր լույսի նվազեցման համար: Կառավարում՝ 0–100% միջակայք՝ 1% ճշգրտությամբ Գույնի ֆիլտրացիա՝ անջատված, կանաչ, դեղին, սաթագույն Ինտեգրված լազեր առնվազն՝ Լազերի հողանցում՝ < 200 μA՝ 115V, 60 Hz, < 300 μA՝ 230V, 50 Hz < 500 μA՝ 250V, 60 Hz Էլեկտրական էներգիայի սպառում՝ Ցածր հզորություն 150 Վտ, Սպասման ռեժիմ 250 Վտ, ակտիվ ռեժիմ ՝ 300 Վտ Անվտանգության ինտերլոքներ՝ Սենյակի ինտերլոք, Բանալիով անջատիչ, Լազերի միացման և ճառագայթման ցուցիչ, Արտակարգ անջատում, Միկրոսկոպի աչքի անվտանգության ֆիլտրի ինտերլոք Լազերի հովացում՝ ներքին օդափոխիչներ, որոնք աշխատում են ըստ անհրաժեշտության Շրջակա միջավայրի պայմաններ՝ Ջերմաստիճան՝ աշխատանքային՝ 10°C – 35°C (50°F – 95°F) Պահեստավորման՝ -20°C – 60°C (-4°F – 140°F): Հարաբերական խոնավություն՝ աշխատանքային 30% – 70% (առանց կոնդենսացիայի), Պահեստավորման՝ 10% – 98% Հարված/վիբրացիա պաշտպանություն ըստ IEC601-1 MIL-STD-810D ISTA Procedure 2A Վիրաբուժական ենթառեժիմներ՝ LIO ռեժիմ, EndoProbe ռեժիմ, Շարունակական Endo ռեժիմ Լազերի աշխատանքային ռեժիմներ՝ Անջատված (Disabled), Կայունացում (Stabilization) Նվազեցված սառեցում (Reduced Cooling), Սպասման ռեժիմ (Standby), Բուժման ռեժիմ (Treatment) Պուլսի առաքում (Deliver Pulse), Ֆունկցիոնալ նկարագրություն, Բուժման լազեր Լազերի ալիքի երկարություն՝ 532 նմ ± 3 նմ Լազերի տեսակ՝ Diode-pumped, frequency-doubled, solid-state laser Լազերի փոխանցման սարքի միակցիչ՝ SMA 905 ստադարտին համապատասխանող միացում Տեղակայված է ստերիլ դաշտից վեր: Միակցիչը ունի հետին լուսավորում՝ մութ միջավայրում տեսանելի լինելու համար Endo lազերի փոխանցման սարքի միակցիչ ռեժիմներ` Single Shot ռեժիմ Տևողություն՝ 10 մվ – 3000 մվ, Հզորություն՝ 50 մՎտ – 2000 մՎտ: Endo Pulsed ռեժիմ` Տևողություն՝ 10 մվ – 3000 մվ, Ինտերվալ՝ 10 մվ – 3000 մվ, Հզորություն՝ 50 մՎտ – 2000 մՎտ: Endo Continuous` Շարունակական աշխատանք՝ մինչև 1 րոպե, Հզորություն՝ 50 մՎտ – 500 մՎտ LIO lազերի փոխանցման սարքի միակցիչ ռեժիմներ` LIO Single Shot ռեժիմ Մեկակի կրակոց՝ 10 մվ-ից մինչև 3000 մվ, Հզորություն՝ 50 մՎտ-ից մինչև 1000 մՎտ: LIO իմպուլսային ռեժիմ ` Տևողություն՝ 10 մվ-ից մինչև 3000 մվ, Ինտերվալ՝ 10 մվ-ից մինչև 3000 մվ, Հզորություն՝ 50 մՎտ-ից մինչև 1000 մՎտ Լազերի նշանառության ճառագայթ՝ 635 նմ ± 5 նմ կարմիր դիոդային լազեր, Կարգավորվող՝ 0 մՎտ-ից մինչև 0.8 մՎտ: Համընկնում է բուժման լազերի հետ՝ ճշգրիտ թիրախավորման համար Նշանառության ճառագայթի ռեժիմներ՝ Սպասման ռեժիմ (Standby) — նշանառության ճառագայթ միացված/անջատված, Պատրաստ ռեժիմ (Ready) — նշանառության ճառագայթ միացված Աշխատանքային ռեժիմ (Treatment) — մշտապես միացված կամ միացում/անջատում՝ իմպուլսային աշխատանքի ընթացքում Լազերի կրակման ձայնային ազդանշան՝ 45 dBA-ից մինչև 65 dBA (կարգավորվող) Լազերի ոտնակի միջոցով կարգավորում՝ Լազերի կոճակը տեղակայված է բացվող պաշտպանիչ կափարիչի տակ, Հզորության բարձրացում / նվազեցում Standby / Ready անցում, Single / Repeat անցում Լազերի պաշտպանության՝ IPX7 (ջրակայուն և փոշեկայուն) Երկրորդային ոտնակի կառավարոման հնարավորություն՝ Առանձին, լարային ոտնակ՝ միայն լազերի կառավարման համար: Նախատեսված է հեշտ տեղափոխման համար՝ LIO գլխակապ օգտագործելիս, բայց ապահովում է կայունություն լազերի կիրառման ժամանակ: Կարելի է օգտագործել բոլոր լազերային ռեժիմներում (Endo և LIO) Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝մասնակիցը մատակարարման փուլում ներկայացնում է՝ EC Declaration of conformity, ISO 13485, FDA սերտիֆիկատներ Մատակարարման պայմաններ` Առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր 2025-2026 թ.-ի արտադրության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Համակարգի հետ պետք է մատակարավի առնվազն՝ 6 հատ BIOM ready+ մեկանգամյա օգտագորոծման վիտրէկտոմիայի համար անհրաժեշտ ծախսանյութ , 1 հատ ուլտրաձայանյին բռնակ, 1 հատ ոտնակ: Սարքի մատակարարումը և տեղադրումը իրականացնում է պատակարարը պատվիրատուի նշված հասցեով։ |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ |  |  |
| 4 | 33731120/12 | ներակնային ոսպնյակներ /Ներակնային փափուկ ոսպնյակ / | Ապրանքի կատեգորիա` Ներակնային ոսպնյակներ,Ներակնային ոսպնյակի տեսակը` Խելացի մատրիցա,Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ` Փոխներթափանցող պոլիմերային ցանց,հիդրոֆոբ և Հիդրոֆիլային ակրիլ (ջրի պարունակությունը 25%) : Ներակնային ոսպնյակի մակերեսի բնույթը` Ինտեգրված 3D հիդրոֆոբ մակերես: Ներակնային ոսպնյակի հատկություններ՝ Ասֆերային, մեկ կտոր, ծալովի դեղին ակրիլ : Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 13.00 մմ:Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex:Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0°: Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0:Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.0: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe–ի թիվը՝ 58:Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,462:Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կապույտ լույսի զտիչ,ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող և կենսահամատեղելի: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր:Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` Ստանդարտ հատված։ Կես դիոպտրիայով՝ 0,0-ից +32.0 ,Հատուկ հատված։ Կես դիոպտրիայով՝ –20,0-ից -0,5 և +32.5-ից +45.0: Քաթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա:Քաթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1,8-2,2մմ |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 800 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |  |
| 5 | 33731120/13 | ներակնային ոսպնյակներ/Ներաչափումային ոսպյունիկ / | ՆՅՈՒԹ-Հիդրոֆիլ ակրիլ,Ջրի պարունակությունը 26%, Պաշտպանություն UV , Ռեֆրակցիոն ինդեքս: 1.46ԴԻԶԱՅՆ՝ Մոնոֆոկալ շեղումներից զերծ ասֆերիկ օպտիկա, Քառակուսի հետևի եզր 360°, Մոնոբլոկ IOL չորս կետանոց ամրացմամբ, Օպտիկայի տրամագիծը, 6.0 մմ 15.5D միչև +22.0D, 6.2 մմ +0.0D միչև +15.0D, Ընդհանուր տրամագիծը,11.0 մմ 0.0D միչև +15.0D ,10.7 մմ +15.5D միչև +22.0D, 10.5 մմ +22.5D միչև +30.0D,ԴԻՈՊՏՐԻԱ՝ 0.0D միչև +30.0D,0.0D միչև +10.0D (քայլ 1.0D) , +10.0D միչև +30.0 (քայլ 0.5D) , Հաստատուն*՝ Immersion A-scan կամ IOL Master , A-հաստատուն SRK/T: 118.5, ACD: 5.26, Վիրաբուժական գործոն: 1.51, Հաստատուն Haigis: a0: 0.83 / a1 0.305 / a2: 0.191, Applanation A-scan А-հաստատուն: 118.0, ACD: 4.96,Վիրաբուժական գործոն: 1.22: * Տրված են հաստատունների մոտավոր արժեքներ։ Կրկնակի օգտագործման handpiece (BLIS-R1) Գերազանց վիրաբույժի հսկողություն և օգտագործման հեշտություն՝Բարձրորակ, դիմացկուն տիտանի նյութ հուսալիության համար, Պտուտակային դիզայնը թույլ է տալիս հետևողական, կանխատեսելի ոսպնյակների առաքում ,Պարզ մաքրում և ստերիլիզացում:Մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջ (BLIS-X1) Rear-loaded քարթրիջ, որը նախատեսված է հեշտ բեռնման և սահուն առաքման համար:Փոքր 2,2-ից 2,4 մմ կտրվածքի չափս:Bevel tip նախատեսված է հեշտ մուտք գործելու համար |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 800 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |  |
| 6 | 33731120/14 | ներակնային ոսպնյակներ փափուկ | Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.00 մմՈսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 5.75 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը՝ Էկվիկոնվեքս Հապտիկաների տեսակը՝ Մոդիֆիկացված C Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0 աստիճան Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտորՊոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ ակրիլ (26% ջրի պարունակությամբ) Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.22 մմՆերակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը։ 118.43 Ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը:Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ -5.0-ից մինչև +10.5 և +29.5-ից մինչև +36.0: Կես դիոպտրիայով՝ +10.5-ից մինչև +29.5: Քարթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քարթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1.6 մմ: Քարթրիջի ծայրիթեքությունը՝ 45 աստիճան: Քարթրիջը ներքին ծածկույթով |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 700 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |  |  |

- *ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:

- * բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

- ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,

- բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

- գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

**Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

** *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով  ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:

| Продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m/h | закупок, планом предусмотрено сквозное код` на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | измерения единиц | единиц цена/РА драмов |  | общая цена/РА драмов, |  | общее количество |  | поставок в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес |  | Период |  |  |
| 1 | 33731120/10 | Внутриглазное линзы/МОНОБЛОКИ ГИДРО АКРИЛ/ | МОНОБЛОКИ ГИДРО АКРИЛОВОЙ ИОЛ ) МАТЕРИАЛ Гидро акрил и Уф фиолетовый свет фильтр Рефракционной индекс: 1.54 (35°С) Аббат для: 43 ДИЗАЙН Вход, 4 пунктов фиксацию 360° квадратных заднего фланца Full Range of Vision (FRoV) оптическая конструкция Оптики диаметр: 6.0 мм Общий диаметр: 11.0 мм Аптека якоре: 0° Имплантации система Полностью заранее заряженный Accuject™ Dual впрыска система рекомендованной сельского формат ≥ 2.2 мм ДИОПТРИИ +5.00 D до +10.00 D (шаг 1.0 D) +10.50 D до +30.00 D (шаг 0.5 D) +31.00 D до +32.00 D (шаг 1.0 D) КОНСТАНТЫ SRK/T A-фиксированный: 118.7 Hoffer Q pACD: 5.35 Holladay I хирурга коэффициент-1.60 Haigis: a0: 0.669 / a1: 0.322 / a2: 0.131 Barrett Universal II A фиксированный: 118.63 / Линзы коэффициент 1.69 Hill-RBF 3.0 A фиксированный: 118.56 | шт |  |  |  |  | 200 |  | г.; и Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |  |  |
| 2 | 33731120/11 | Внутриглазное линзы/ панда интеркулер техники аксессуары/ | Складной гидрофильные не блестящие акриловые мубарак панда интеркулер техника инструменты:уф и синий свет отношении сохраняет водный баланс, африка/без операции/: Линзы объектива общий диаметр для 12.50 мм, Объектив оптической части диаметр для 6.00 мм: Внутриглазное объектив оптический элемент ` Без проблесков педофилию акрил уф клана ; воды содержание 26% 35°C диапазон температурработы. Линзы объектива оптической части структурыдля быкове: Внутриглазное объектив оптической части фона площадьотопления 360° эпителия мобильный степа: Внутриглазное объектив оптической части прорыва индексдля 1,40–1,43: Линзы объектива оптической части Аббат–в числодля 56: Аптека двигателядля C модификаций: Внутриглазное объектив аптека уголдля 0°: Внутриглазное объектив A-константадля Оптических 118.4, Узи 118.1: Линзы диоптрии по возрастанию порядок` Один полный доктринадля –20.0-от +10.0 и +30.0 to +60.0, Половина доктринадля 10.0-от +30,0 | шт |  |  |  |  | 300 |  | г.; и Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |  |  |
| 3 | 33121160/28 | офтальмологические устройства/Офтальмологические операционные системы/ | Дисплей по крайней мере` Экран технологиядля гладкой оболочки, жидкий кристаллический дисплей (TFT LCD), полный цвет: Размердля 19" диагональ: Пикселидля 1280 x 1024: Физическая конфигурациядля Изгибадля +15° вверх, -10° вниз, Меандрдля 90° влево и 90° вправо: Яркостьдля управляются с сенсорного экрана через: Сенсор технологиидля резать аналоги: Устойчивы химическими растворами очистке, В воде капельки защищены рама Компьютерный модуль , по крайней мере для IBM совместимый, Pentium или более высокий, Жесткий диск или SSD, Два аудио разъем, Два USB порта, Ethernet порт Педаль по крайней мере,для Внешней части коррозии, защищены в, Водостойкий корпус, Беспроводной настройки (до 10 м), Строка низкое напряжение цепи системе, Нескользящей основы, 4 серая кнопка: ЗарядкаДля Стены зарядное устройство, 3.6 Вт литий батарея, Зарядка опоры: Физические размерыизделия Высотаизделия 13.8 см, Ширинадля 30.1 см, Длинаизделия 34.8 см, Весизделия 3.9 кг пульт Дистанционного управления оболочкадля , который обеспечивает в прямом теснить работаизделия с помощью ИК - передатчик: Обеспечивает на работу до 15 футов от надля устройства: Питание от стандартных AA с батарейным: Имеетдля низкого заряда датчика, передачи датчик, драйвера защищены (IPX2), подсветкой кнопок: Возможность в позволяет управлятьдля будь ваше стремление связано (ASP)для вакуума, уровня, увеличение/уменьшение, Воздуха потребление увеличение/уменьшение: IV столбдля вверх/вниз, врать этапы Следующий этап/ Предыдущий этап: Ультразвуковой емкость, витрати, погулялидля Увеличение/ Уменьшение: Выбрать Prime и регулирование/испытания типа Погуляли по крайней мере,для РазъемДля Одного, плавающие BF замыкания, Кокса разъем Электропроводка по словам врача выборомдля Banana Jack шнур, Банан Джек-из к кокса адаптер, многократного использования кокса шнур Консультации рабочие режимыдля Линейный режим (Linear Mode)Для Выходной максимальный диапазон 7.5 W, 0.274 A (номинальнаядля 100 ом сопротивления случае): Частота: 1 Мгц (номинальная), Открытой цепи, максимально в вершинной штаммдля 120 В.: Программируемыйдля 0%-от и до 100%для 1% шагом: Управлениедля Консультации мощности линейное управлениедля она через Фиксированный режим (Fixed Control)Для Выходной максимальный диапазон 7.5 Вт, 0.274 A (номинальнаядля 100 ом сопротивления случае): ЧастотаКак 1 Мгц (номинальная): Открытой цепи максимальный в вершинной штаммкак 120 В.: Программируемыйдля 0%-от и до 100%для 1% шагом: Подключение/отключение настройкидля она через Ультразвук , по крайней мередля Система регистрирует и отображает на ультра рабочее времядля 0.01 секунд точность: Система обеспечивает в метал наклона: Автоматическая настроить на ручной инструмент - резонансная апраксин: Система имеет ультразвуковой ручкой наличии обнаружения системы, Доступных на волнистых ультразвук, Attune Energy system наличие: Рабочие режимыдля Непрерывного ультразвук,,Импульсный ультразвук, Фиксированной импульсный ультразвук, Single ворвались, ворвались Несколько, Двойной линейный ультразвук Линейная мощность, линейный импульс, линейный рабочий цикл, Двойной линейный Множественный взрыв , Переменной емкости ворвались Несколько Ультразвуковых режимах, характеристики , по крайней мередля Непрерывной ультразвуковой режим для Максимальной мощности в 35 Втдля примерно 900 ом сопротивления , в случае: Частота 28.5 кгц (номинальная): Регулирования в диапазоне от 0%до до 100% мощностидля 1% шагом: Волнистых узидля Отключена / Включена (весь период): УправлениеДля Линейной мощности управлениедля они через: Номинальный движение (наконечник stroke)для 100% мощи случаедля 130 мкмдля 28.5 кгц частоты Импульсный ультразвуковой режим для Максимальной мощности в 35 Втдля примерно 900 ом сопротивления , в случае: Частотудля 28.5 кгц (номинальная): Диапазон 1-250 импульс/сек: Рабочий цикл (Duty Cycle)Для 5%–от и до 95%для 1% шагом Single Ворвались режимдля Максимальной мощности в 35 Втдля примерно 900 ом сопротивления , в случае: Частота` 28.5 кгц (номинальная): Взрыв регулирования мак` 80 мс–го до 600 мс портом широта: Один Взрыв для pitch или yaw движения в конце Стационарный импульсный режимдля Максимальной мощности в 35 Втдля примерно 900 ом сопротивления , в случае: Частотудля 28.5 кгц (номинальная): Продолжительность: 2 мс–го до 600 мс: Интервал 2 мс–го до 600 мв: УправлениеДля Линейной мощности управлениедля она через Ворвались продолжительность и интервалдля по выбранной настройках Несколько Ворвались режимдля Максимальной мощностидля 35 Втдля примерно 900 ом сопротивления , в случае: Частотадля 28.5 кгц (номинальная): Взрыв регулирования мак для 2 мс–го до 600 мс Максимальный рабочий циклдля 50%–го до 99%для 1% шагом: Минимальный рабочий циклдля 1%–го до 50%для 1% шаг: СухиеДля Подключен (увеличение временидля Rise Time 2)/Выключен (увеличение временидля Rise Time 1) УправлениеДля Линейного управления сначаладля 1 взрыв минимальный рабочий цикл, интервал сокращается на столько времени, до достигает максимальной рабочей илидля линейного управления концу. Аспирация по крайней мере ` Обеспечивает , чтобы после выхода кассеты лата уровня сениндля Полных, Почти полный, непрерывный жидкости уровень, программируемый вакуум реакции кривые Рабочих режимовдля Строительства линейного управления, Вакуум с фиксированнымдля подключение/отключение , управление, Двойной линейный режимыдля Pitch или Yaw Рабочих параметровдля I/A режим 0 mmHg – 660 mmHg, Факоэмульсификации 10 mmHg – 660 mmHg, Vitrectomy 0 mmHg – 660 mmHg, Extrude 0 mmHg – 660 mmHg, Вакууме управление 1 mmHg шагом Система обеспечивает в минимальные аспирациидля 660 mmHg моря до уровня: море уровнем повышения , в случае паденияизделия 24.3 mmHg каждые 1000 от длядля до 9000 футов (2745 м): Вакуум повышения времени (пустой после выхода кассеты случае)для не увеличивается более чем на 25%Для 1.6 секунды каждые 1000 от длядля до 9000 футов (2745 м) Ирригации , по крайней мередля Гравитационных питание I/V, адля pinch клапана посредством, Подключение/отключение настройкидля она через, Adaptive Fluidics Рефлексы управление , по крайней мередля Гравитационных питание I/V, а режимыдля Непрерывный, Импульсный: Активируется в интегрированной отели управления через Витрати по крайней мере,для Работы параметрыдля Диапазонадля 30-го до 7500 разрез/мин(15000 разрез/мин Bi-Blade витков использования в случае): Линейное управлениедля она через, Vitesse пеперони второму возможность: Вязкой жидкости управление , по крайней мередля Импорта режимдля Давлениядля 70 psi (482.6 кна, 4.8 бар) Утечка режим для Вакуумдля 5 mmHg–от до 660 mmHgдля 10 mmHg шагом Жидкость/воздух, обмена, под давлением диффузии и воздушно - принудительное диффузии по крайней мере,для Выходадля 0.1 мкм гидро фильтруют воздух: ДавлениеДля Максимальногодля 150 mmHg или 203 смH₂O Потока скоростьавтомобилей До 4.8 стандартных кубических футов/час (2.25 л/мин) Включает в знати отключения блокировкидля мощности потерь в случае: AFI (Forced Air Infusion) возможность НасосыДля по крайней Мере мета помпа системы который может быть использован и в этом числе операции по катаракте и второму для Эндуро , по крайней мередля Рабочих режимадля каждого порта независимо освещает и управление Лампой типадля Ксения и ксения-ртуть Света выходдля одного портадля минимум 25 люмендля стандартных 20 gauge зона случае Двух порты имеют постоянного фильтрациядля уф, фиолетовый, глубокий красный и инфракрасный свет вычет для: Настройки- для 0-100% диапазондля 1% точность Цвета фильтрациядля отключена, зеленый, желтый, սաթագույն Интегрированный лазер , по крайней мередля Лазера заземлениядля < 200 μAДЛЯ 115V, 60 Гц, < 300 μAДЛЯ 230 В, 50 Гц < 500 μAДЛЯ 250V, 60 Гц Электрической энергии потреблятьдля Низкой мощности 150 Вт, в режиме Ожидания, режим 250 Вт, активный режим для 300 Вт Безопасность интернетдля Комнаты интероко, Ключ переключатель, Лазера подключения и излучения датчика, Аварийного выключения, Микроскоп глаз безопасности фильтр интероко Лазера охлаждениедля отечественных кондиционеров, которые работают, в соответствии с необходимостью охраны Окружающей среды условиядля Температурадля работыдля 10°C – 35°C (50°F – 95°F) Хранениядля -20°C – 60°C (-4°F – 140°F). Относительная влажностьдля работы 30% – 70% (без конденсата), для ХраненияАвтомобилей На 10% – 98% Удар/типы защиты по IEC601-1 MIL-STD-810D ISTA Procedure 2A Хирургическая интересныдля LIO режим, EndoProbe режим, Непрерывный Эндо режим Лазера рабочие режимыдля Отключена (Disabled), Стабилизация (Stabilization) Уменьшенные охлаждение (Reduced Cooling), Резервный режим (Standby), для Лечения режим (Treatment) Пульс доставка (Deliver Пульс), Функциональные особенности, Лечения, луч Лазера длина волны длинадля 532 нм ± 3 нм Лазера типадля Диода-закачивается, frequency-doubled, solid-state laser Лазера передачи устройства разъемдля SMA 905 старт соответствующие схемы Размещены в стерильной поля вверх: Процедура их полировки имеет скрытые освещениедля темной среде видна будет для Эндо lазербайджанский передачи устройства разъем режимы` Single Shot режим Составитдля 10 мс – 3000 мс, Емкостьдля 50 мвт – 2000 мвт: Эндо Pulsed режим` Продолжительность:для 10 мс – 3000 мс, Интервалдля 10 мс – 3000 мс, Емкостьдля 50 мвт – 2000 мвт: Эндо Continuous' Непрерывной работыизделия до 1 минуты, Емкостьдля 50 мвт – 500 мвт LIO lазербайджанский передачи устройства разъем режимы` LIO Одиночный Выстрел в режим Метки выстрелдля 10 мс-го до 3000 мс, Емкостьдля 50 мвт-от до 1000 мвт: LIO импульсный режим ` Продолжительность:для 10 мс-го до 3000 мс, Интервалдля 10 мс-го до 3000 мс, Емкостьдля 50 мвт-от до 1000 мвт Лазера перейти лучдля 635 нм ± 5 нм красный мебели луч, Регулируемыевоздушные 0 мвт-до до 0.8 мвт: Сочетать в лечении лазера сдля точной целевые для Перейти луча режимыдля Резервный режим (Standby) — перейти луч включен/выключен, Готова режим (Ready) — перейти луч включен Рабочий режим (Treatment) — постоянно включен или подключение/отключениедля импульсной работы в течение Лазера кран звуковой сигналдля 45 dBA-го года до 65 dBA (регулируемый) Лазера она через регулированиедля Лазера кнопку расположен в раскрывающемся защитной крышкой , под, Мощности, увеличение / уменьшение Standby / Ready переход, Single / этого повторить переход Лазера защитыдля IPX7 (спецодежда и пешком) Вторичный она кривом возможностьдляОтдельных, строка педальдлятолько лазера управления для: , Предусмотренных в легкой транспортировки дляавтомобилей LIOзаставку при использовании, но обеспечивает на стабильность лазера применения время: Можно , чтобы использовать все лазерные режимов (Эндо и LIO) Обязательным условием в является участник, предложения этапе представляет в EC Declaration of conformity, ISO 13485, FDA сертификаты Поставок условия` по крайней Мере,за 1год гарантия и обслуживание: Устройство должно быть будет новый 2025-2026 году.-впроизводстве, в заводских упаковках: Системы с должно быть макарова , по крайней мере, в 6шт BIOM ready+ одноразовые острожен второму для необходимых димант , 1 шт ультрамарин handle, 1 шт педаль: Устройство поставку и установку осуществляют в старая заказчика , указанного по адресув армении. |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Договора, вступления в силу со следующего дня после 90-го календарного дня, включая |  |  |
| 4 | 33731120/12 | внутриглазное линзы /Линзы мягкой оборудование / | Товар категории` Внутриглазное линзы,Линзы объектива двигателя` Смарт - матрица,Внутриглазное объектив оптический элемент ` Фортепиано полимерной сетки,гидро и Педофилию акрил (воды, содержание 25%) : Внутриглазное объектив поверхности характер` Интегрирована 3D гидро площадь: Внутриглазное объектив свойства изделия Сфере, один кусок, складной желтый акрил : Внутриглазное объектив длина 13.00 мм:Объектив оптической части, размер 6.00 мм: Внутриглазное объектив оптической части структуру Biconvex:Аптека тип C модификаций: Внутриглазное объектив аптека угол для 0°: Позиция отверстия количество 0:Внутриглазное объектив оптический A-константадля 118.0: Линзы объектива оптической части Аббат–в число 58:Объектив оптической части прорыва индекс для 1,462:Объектив оптической части дополнительные сведения о Синий свет фильтр,уф - излучение поглощает и чесать: Линзы объектива оптической части крайних часть 360° квадратный фланец:Линзы диоптрии по возрастанию порядок` Стандарт сектор. Пол доктринадля 0,0-до +32.0 ,Специальный сектор. Пол доктринадля –20,0-от -0,5 и +32.5-от +45.0: Картридж для использования двигателя для одноразовых:Картридж мар диаметр 1,8-2,2мм |  |  | шт |  |  |  |  |  | 800 |  | г.; и Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |  |  |
| 5 | 33731120/13 | внутриглазное линзы/Неразменный осени / | МАТЕРИАЛ-Гидрофильные акрила,Воды содержание в 26%, Защита от УФ , Рефракционные индекс: 1.46ДИЗАЙН Монокль отвлекаться от африка оптика, Квадратный заднего фланца на 360°, Моноблоки ИОЛ четырех пунктов араб, Оптики диаметр, 6.0 мм 15.5 D до +22.0 D, 6.2 мм +0.0 D до +15.0 Д, Общий диаметр,11.0 мм 0.0 D до +15.0 Д ,10.7 мм +15.5 D до +22.0 D, 10.5 мм +22.5 D до +30.0 D,ДОКТРИНА АВТОМОБИЛЕЙ 0.0 D до +30.0 D,0.0 D до +10.0 D (шаг 1.0 D) , +10.0 D до +30.0 (шаг 0.5 D) , Фиксированный*для Immersion A-scan или ИОЛ Мастер , А-фиксированный SRK/T: 118.5, ACD: 5.26, Хирургическая фактор: 1.51, Фиксированный Haigis: a0: 0.83 / a1 0.305 / a2: 0.191, Applanation A-scan А-фиксированный: 118.0, ACD: 4.96,Хирургическая фактор: 1.22: * Приведенные в константы приблизительное ценностистраны. Повторного использования handpiece (BLIS-R1) Отлично хирурга контроля и использования хедшотов Высококачественного, стойкого титанового материала надежности для, Винт дизайн позволит , чтобы дать последовательной, предсказуемой линз доставка ,Простой очистки и стерилизатор:Одноразовые использования системы (BLIS-X1) Rear-loaded системы, которое предусмотрено в легкой загрузки и плавной доставки для:Небольших 2,2-до 2,4 мм сельского размер:Конические наконечник , предусмотренных в легко доступ действовать для |  |  | пк |  |  |  |  |  | 800 |  | г.; и Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |  |  |
| 6 | 33731120/14 | внутриглазное линзы мягкие | Линзы объектива длина 12.00 местник оптической части, размер 5.75 мм Внутриглазное объектив оптическая часть тип Киеве Аптека двигателя для Модифицированной C Внутриглазное объектив аптека угол для 0 градусов Внутриглазное объектив структура одного корпорация отверстий количество некая объектив оптический материал акрил (26% воды с содержанием) Передние камеры глубина 5.22 мнения объектив оптический A-константаармении. 118.43 Объектив доктора по возрастанию порядок:Один полный доктринадля-5.0-от до +10.5 и +29.5-от до +36.0: Половина доктринадля +10.5 до до +29.5: Картриджа использования двигателя разовым: Картриджа пара диаметр-1.6 мм: Картриджа раритетнаяна 45 градусов. Картридж внутреннего, с покрытием |  |  | шт |  |  |  |  |  | 700 |  | г.; и Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |  |  |