Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույց

| Չափաբաժնի համարը | CPV կոդը | Գնման առարկայի անվանումը | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Գնման ենթակա քանակները 2026թ. | Ընդհանուր արժեք ՀՀ դրամով |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33161120/1 | Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու | հատ | 16 540 000 | 1 | 16 540 000 |
| 2 | 33161120/2 | Վիրահատական հորիզոնական սղոց | հատ | 4 630 000 | 1 | 4 630 000 |
| 3 | 33161120/3 | Վիրահատական հորիզոնական սղոց | հատ | 2 300 000 | 1 | 2 300 000 |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ընդ որում |
| բոլորը | բոլորը | Բժշկական նշանակության սարքավորումներ | Ընդունել ի գիտություն, որ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են և հատկացվելու են սահմանված կարգով ապրանքները ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում: |

Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն ժամանակացույցում նշված վճարման պայմանները:

Չափաբաժին 1՝ Վիրահատական ուղղահայաց սղոցների հավաքածու

Քանակը 1 հավաքածու, որը ներառում է մարտկոցով աշխատող 2 հատ սղոց, օդով աշխատող 2  հատ սղոց:

Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված մարտկոցով աշխատող մխոցային, ուղղահայաց կտրող սղոց՝ իր ստերնում պաշպանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտպանիչ հատվածը պետք է համատեղելի լինի օդով աշխատող մխոցային սղոցի հետ: Օգտագործելու հնարավորությունը՝ ստանդարտ և երկարացված տարբերակներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը՝ DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ: Էլեկտրական պաշտպանություն՝ CF տեսակ, պաշտպանություն՝ IP69: Հատուկ մարման համակարգ՝ վիբրացիան նվազեցնելու համար: Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը պետք է լինի լիովին լվացվող: Կտրող ակսեսուարների համակցման տեսակները պետք է լինեն միակողմանի և երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ: Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Սղոցի ձգանի աշխատանքը պետք է լինի առաջադեմ, անխափան կառավարման համակարգով, անվտանգ ռեժիմի ընտրության հնարավորությունով: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Պետք է ունենա բարձր ջերմաստիճանի վերահսկման ֆունկցիա: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-14000 cpm տիրույթում: Սայրի շարժումը ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 90 dB(A): Մարտկոցի լիցքավորվածություն ցուցիչ լեդ լուսերով: Մարտկոցի տեսակը լիթիում-իոնային, ոչ պակաս քան 2000 mAh, լիցքավորիչով: Քաշը ոչ ավել քան 800 գ։ Գործարանային կոմպլեկտավորումով:

Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված օդով աշխատող, մխոցային,  ուղահայաց կտրող սղոց իր՝ ստերնում պաշպանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտպանիչ հատվածը պետք է համատեղելի լինի մարտկոցով աշխատող մխոցային սղոցի հետ: Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար տիրույթում: Օդային խողովակի երկարությունը ոչ պակաս քան 4մ, լվացվող, միացման տեսակը MA7: Հատուկ մարման համակարգ՝ վիբրացիան նվազեցնելու համար: Սղոցի Ձեռքի բռնակի հատվածը պետք է լինի լիովին լվացվող: Սղոցը պետք է ունենա լվացման համար նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ, գործիքը մշակելու յուղ: Կտրող ակսեսուարների համակցման տեսակները պետք է լինեն միակողմանի և երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ: Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Պետք է ունենա safe locking mode: Աշխատանքային արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-16000 cpm տիրույթում: Սայրի շարժում ոչ պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավել քան 90 dB(A): Սղոցի սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Օդի մատակարարման առավելագույն հոսքի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 3 լ/վրկ: Քաշը ոչ ավել քան 800 գ։ Գործարանային կոմպլեկտավորումով:

Սղոցների համար պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ:

Սարքերի թողարկումը պետք է իրականացվի Մատակարարի մասնագետի կողմից:

Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության, СE և/կամ FDA, MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ:

Ընդհանուր չափաբաժնի հետ պետք է տրամադրվի նաև 2 պահեստային մարտկոց(եթե գործարանային կոմպլեկտավորման մեջ պահեստային մարտկոց առկա չէ), 20 հատ սղոցի պահեստային սայր:

Ապրանքը պետք է մատակարարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:

Չափաբաժին 2՝ Հորիզոնական սղոց

Քանակը՝ 1 հատ

Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության նախատեսված հորիզոնական տատանվող, մարտկոցով աշխատող սղոց՝ հատուկ ստերնոտոմիաների համար, իր ակսեսուարներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը՝ DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ: Էլեկտրական պաշտպանություն՝ CF տեսակ, պաշտպանությունը IP69:  Առանց գործիքի արագ տեղադրման սայրի ամրացման մեխանիզմ: Սագիտալ Սղոցի գլխիկի պտտման ֆիքսացիան ոչ պակաս քան 45°՝ երկայնական առանցքի շուրջ: Պետք է լինի լիովին լվացվող, ավտոկլավով ախտահանման ենթակա: Պետք է ունենա միակ ձգանով գործողություն՝ սագիտալ արագության պրոգրեսիվ անխափան կառավարմամբ և անվտանգ ռեժիմի ընտրիչով։ Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Պետք է ունենա բարձր ջերմաստիճանի վերահսկման ֆունկցիա: Տատանող արագության ցուցանիշը ոչ պակաս քան 0-13500 cpm տիրույթում: Սայրի տատանումը ոչ պակաս քան 4 աստիճան, հաստությունը ոչ ավել քան 0,55մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ: Մարտկոցի լիցքավորվածություն ցուցիչ լեդ լուսերով: Մարտկոցի տեսակը լիթիում-իոնային, ոչ պակաս քան 2000 mAh, լիցքավորիչով: Քաշը ոչ ավել քան 1400գ։ Գործարանային կոմպլեկտավորումով:

Սղոցի համար պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ:

Սարքի թողարկումը պետք է իրականացվի Մատակարարի մասնագետի կողմից:

Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության, СE և/կամ FDA, MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ:

Ընդհանուր չափաբաժնի հետ պետք է տրամադրվի նաև 1 պահեստային մարտկոց(եթե գործարանային կոմպլեկտավորման մեջ պահեստային մարտկոց առկա չէ), 5 հատ սղոցի պահեստային սայր:

Ապրանքը պետք է մատակարարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:

Չափաբաժին 3՝  Հորիզոնական սղոց

Քանակը՝ 1 հատ

Սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության նախատեսված հորիզոնական օդով աշխատող, տատանվող սղոց՝ հատուկ ստերնոտոմիաների համար, իր ակսեսուարներով: Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար տիրույթում: Օդային խողովակի երկարությունը ոչ պակաս քան 4մ, լվացվող, միացման տեսակը MA7: Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը պետք է լինի լիովին լվացվող, նյութը՝ մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող: Պետք է ունենա safe locking mode: Սղոցը պետք է ունենա լվացման համար նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ, գործիքը մշակելու յուղ: Սայրի տատանումը ոչ պակաս քան 6 աստիճան, հաստությունը ոչ ավել քան 0,55մմ, ատամիկների հեռավորությունը ոչ ավել քան 1,4մմ: Աշխատանքային արագության ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-16500 cpm տիրույթում: Օդի մատակարարման առավելագույն հոսքի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 3 լ/վրկ: Քաշը ոչ ավել քան 850գ։ Գործարանային կոմպլեկտավորումով:

Սղոցի համար պետք է տրամադրվի առնվազն մեկ տարվա երաշխիկային ժամկետ:

Սարքի թողարկումը պետք է իրականացվի Մատակարարի մասնագետի կողմից:

Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության, СE և/կամ FDA, MDR, ISO որակի սերտիֆիկատների առկայությամբ:

Ընդհանուր չափաբաժնի հետ պետք է տրամադրվի նաև 5 հատ սղոցի պահեստային սայր:

Ապրանքը պետք է մատակարարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:

Технические характеристики-график закупки

| Номер лота | CPV код | Название предмета закупки | Единица измерения | Цена единицы | Количество за 2026թ. | Общая стоимость в драмах РА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33161120/1 | Набор вертикальных хирургических пил | հատ | 16 540 000 | 1 | 16 540 000 |
| 2 | 33161120/2 | Хирургическая горизонтальная пила | հատ | 4 630 000 | 1 | 4 630 000 |
| 3 | 33161120/3 | Хирургическая горизонтальная пила | հատ | 2 300 000 | 1 | 2 300 000 |

ГРАФИК ОПЛАРЫ

| товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер лота | CPV код | название | Оплата предусмотривается произвести в 2026г.` при этом |
| все | все | Оборудования медицинского назначения | Финансовые средства предусмотрены, будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней. |

При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в этом графике.

ЛОТ 1: Набор вертикальных хирургических пил

Количество: 1 набор, включающий 2 пилы работающий аккумулятором  и 2 пилы пневматически работающие.

Вертикальная поршневая пила для кардиоторакальной хирургии, работает аккумулятором, с стернум защитой и принадлежностями. Стернум защитная часть должна быть совместима с пневматической поршневой пилой. Возможность использования: стандартной и удлиненной версии. Тип двигателя пилы: бесщеточный двигатель DC, высокоэффективный, герметичный гибридный приводной двигатель. Электрическая защита: тип CF, степень защиты: IP69. Специальная система демпфирования для снижения вибрации. Рукоятка пилы должна быть полностью моющейся. Типы комбинирования режущих принадлежностей: односторонняя и двусторонняя. Механизм быстрого зажима лезвия без использования инструментов. Пильное полотно: для грудины, толщина не более 0,8 мм, расстояние между зубьями не более 1,4 мм, двустороннее. Курок пилы должен быть передовой технологии, с бесперебойным управлением и возможностью выбора безопасного режима. Материал рукоятки: металл, твердый, нержавеющий. Должна иметь функцию контроля высокой температуры. Показатель рабочей скорости в диапазоне не менее 0-14000 об/мин. Перемещение лезвия не менее 3,7 мм. Уровень шума не более 90 дБ(А). Индикатор заряда батареи со светодиодными индикаторами. Тип батареи: литий-ионная, не менее 2000 мАч, с зарядным устройством. Вес не более 800 г. В заводской комплектации.

Вертикальная поршневая пила для кардиоторакальной хирургии, пневматически работающий, с стернум защитой и принадлежностями. Стернум защитная часть должна быть совместима с поршневой пилой работающий аккумулятором. Рабочее давление в диапазоне 6-10 бар. Длина воздушного шланга не менее 4 м, моющийся, тип соединения MA7. Специальная система демпфирования для снижения вибрации. Рукоятка пилы должна быть полностью моющейся. Пила должна иметь воздухозаборник для промывки, масло для обработки инструмента. Типы комбинированных режущих принадлежностей должны быть односторонними и двусторонними. Механизм быстрого зажима лезвия без использования инструментов. Материал рукоятки: металл, твердый, нержавеющий. Должен иметь safe locking mode:

Показатель рабочей скорости в диапазоне не менее 0-16000 об/мин. Перемещение лезвия не менее 3,7 мм. Уровень шума не более 90 дБ(А). Пильное полотно: для грудины, толщина не более 0,8 мм, расстояние между зубьями не более 1,4 мм, двустороннее. Максимальная скорость подачи воздуха: не менее 3 л/с. Вес не более 800 г. В заводской комплектации.

На пилы должен распространяться гарантийный срок не менее одного года.

Пуск оборудования должна осуществляться специалистом Поставщика.

Оборудование должно быть европейского или американского производства, иметь сертификаты качества CE и/или FDA, MDR, ISO.

Вместе с общим лотом должна предоставляться также  2 запасных аккумулятора (если в заводской комплектации нет запасного аккумулятора) и 20 запасных пильных полотен.

Продукция должна быть поставлена ​​в течение 21 дня с даты вступления Договора в силу.

ЛОТ 2: Горизонтальная пила

Количество: 1 штука.

Горизонтальная колеблющийся пила для специальных стернотомий, для кардиоторакальной хирургии, работает аккумулятором, с принадлежностями. Тип двигателя пилы: бесщеточный двигатель DC, высокоэффективный, герметичный гибридный приводной двигатель. Электрическая защита: тип CF, степень защиты: IP69. Механизм быстрого зажима лезвия без использования инструментов. Фиксация сагиттального вращения головки пилы не менее чем на 45° вокруг продольной оси. Должна быть полностью моющейся и автоклавируемой. Должна иметь управление одним курком с плавной, бесступенчатой ​​регулировкой скорости сагиттального вращения и селектором режима безопасности. Материал рукоятки: металл, твердый, нержавеющий. Должна иметь функцию контроля высокой температуры. Индикатор заряда батареи со светодиодными индикаторами. Показатель скорости колебания в доапазоне не менее 0-13500 cpm. Угол колебания лезвия не менее 4 градусов, толщина не более 0,55 мм, расстояние между зубьями не более 1,4 мм. Тип батареи: литий-ионная, не менее 2000 мАч, с зарядным устройством. Вес не более 1400г. В заводской комплектации.

На пилы должен распространяться гарантийный срок не менее одного года.

Пуск оборудования должна осуществляться специалистом Поставщика.

Оборудование должно быть европейского или американского производства, иметь сертификаты качества CE и/или FDA, MDR, ISO.

Вместе с общим лотом должна предоставляться также  1 запасной аккумулятор (если в заводской комплектации нет запасного аккумулятора) и 5 запасных пильных полотен.

Товар должна быть поставлена ​​в течение 21 дня с даты вступления Договора в силу.

ЛОТ 3: Горизонтальная пила

Количество: 1 штука.

Горизонтальная колеблющийся пила для специальных стернотомий, для кардиоторакальной хирургии, пневматически работающий, с принадлежностями. Рабочее давление в диапазоне 6-10 бар. Длина воздушного шланга не менее 4 м, моющийся, тип соединения MA7. . Рукоятка пилы должна быть полностью моющейся, материал рукоятки: металл, твердый, нержавеющий. Должен иметь safe locking mode. Пила должна иметь воздухозаборник для промывки, масло для обработки инструмента. Угол колебания лезвия не менее 6 градусов, толщина не более 0,55 мм, расстояние между зубьями не более 1,4 мм. Показатель скорости колебания в доапазоне не менее 0-16500 cpm. Максимальная скорость подачи воздуха: не менее 3 л/с. Вес не более 850 г. В заводской комплектации.

На пилы должен распространяться гарантийный срок не менее одного года.

Пуск оборудования должна осуществляться специалистом Поставщика.

Оборудование должно быть европейского или американского производства, иметь сертификаты качества CE и/или FDA, MDR, ISO.

Вместе с общим лотом должна предоставляться также  5 запасных пильных полотен.

Товар должна быть поставлена ​​в течение 21 дня с даты вступления Договора в силу.