ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  | Օդի կոմպրեսոր | Աշխատանքային ճնշումը՝ 8 բար, Արտադրողականությունը՝ մոտ 220 լ/րոպե, Ելքերի քանակը՝ 2 հատ, Ընդունիչի ծավալը՝ 100-110 լ, Լարումը՝ 220-240 Վ, Հզորությունը՝ 1200-1400 Վտ, Մխոցների քանակը՝ առնվազն 2 հատ, Քաշը՝ կգ, Քսուքի տեսակը՝ Առանց յուղի, Աղմուկը՝ ոչ ավելին քան 80 dB | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Ինֆրակարմիր զոդման կայանք | Ինֆրակարմիր զոդման կայանք Նախատեսված է միկրոսխեմաների ապամոնտաժման և վերամոնտաժման աշխատանքների համար։ Սարքը ձեռքով կառավարվող է ապահովում է բարձր ճշգրտությամբ աշխատանք՝ օգտագործելով X, Y և Z առանցքների ուղղաձիգ ուղորդիչներ, որոնք թույլ են տալիս կատարել նուրբ ճշգրտումներ և արագ դիրքավորում։ Կառավարումը իրականացվում է սենսորային էկրանի միջոցով, որը միացված է միկրոկոնտրոլերին։ Այն հնարավորություն ունի պահպանելու ջերմաստիճանի կորերի տվյալները, ապահովված է գաղտնաբառով մուտքի և փոփոխման ֆունկցիայով։ Գործողության ընթացքում ջերմաստիճանի տվյալները ցուցադրվում են կորերի տեսքով, իսկ համակարգը ունի ակնթարթային վերլուծության հնարավորություն։ Սարքը պետք է ապահովի անկախ ջերմաստիճանային կառավարում տաքացման երեք գոտիներում․ վերին և միջին գոտիները տաքացվում են տաք օդով, իսկ ստորին գոտին՝ ինֆրակարմիրով։ Վերին գոտու տաքացվող գլխիկը շարժական է, կարգավորվում է վերև-ներքև, և վերին և ստորին տաքացուցիչները կարող են միաժամանակ աշխատել բազմաստիճան ջերմաստիճանային պրոֆիլով։ Ստորին ինֆրակարմիր տաքացուցիչը ապահովում է տպասալի հավասարաչափ տաքացում։ Սարքը օգտագործում է բարձր ճշգրտությամբ K-տիպի թերմոզույգ՝ հետադարձ կապի կառավարման համար որի ջերմաստիճանը վերահսկվում է ±3°C ճշգրտությամբ, ունի արտաքին ջերմաստիճանի չափման ինտերֆեյս։ Թերմոզույգի համար առկա է մեկ միացման ինտերֆեյս։ Տպասալը տեղադրվում է V-աձև ակոսում, իսկ ունիվերսալ շարժական ամրակները պաշտպանում են եզրային բաղադրիչները և կանխում տպասալի դեֆորմացիան։ Համակարգը համալրված է հոսքի հզոր օդափոխիչով, որը արագ սառեցնում է տպասալը։ Ներառված է վակուումային պոմպ և արտաքին վակուումային բռնիչ՝ BGA տիպի պատյան ունեցով միկրոսխեմաների հարմարավետ տեղադրման և հանման համար։ Սարքը ունի ազդանշանային համակարգ, որը տեղեկացնում է աշխատանքի ավարտի մասին, ինչպես նաև «նախազգուշացման» ֆունկցիա։ Անվտանգության համար սարքը ունի արտակարգ կանգի կոճակ և ավտոմատ անջատման պաշտպանություն։ Ջերմաստիճանի անկառավարելի բարձրացման դեպքում համակարգը ինքնաբերաբար անջատում է սնուցումը։ Ներառված է կրկնակի գերտաքացման պաշտպանություն։ Սարքը պետք է լինի CE սերտիֆիկացված։ Սարքի նախատեսված ընդհանուր հզորությունը առնվազն 4800 Վտ է՝ վերին տաքացնող տարրը ապահովում է միջինում 800 Վտ, ստորին տաքացնողը՝ ոչ պակաս 1200 Վտ, ստորին ինֆրակարմիր տաքացնող համակարգը առնվազն՝ 2700 Վտ հզորություն։ Սարքը սնվում է AC 220V ±10%, 50Hz ցանցից։ Այն կարող է աշխատել տարբեր չափսերի տպասալերի հետ․ առավելագույն չափսը 480×345 մմ է, նվազագույնը՝ 10×10 մմ։ Տպասալի հաստության թույլատրելի միջակայքը կազմում է 0.3–5 մմ։ Սարքը նախատեսված է նաև տարբեր չափսերի էլեկտրոնային կոմպոնենտների համար որոնց չափսերն են սկսած 1×1 մմ-ից մինչև 60×60 մմ։ Սարքի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն ոչ ավելի քան՝ 660×610×600 մմ, զանգվածը ոչ ավել քան 35 կգ։ Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Բազմաֆունկցիոնալ 5-ը 1-ում զոդման կայանք | Կայանքը նախատեսված է մանր էլեկտրոնային բաղադրիչների մոնտաժման աշխատանքների համար՝ համակցելով տաք օդային, կոնտակտային զոդիչի, կոպրեսորային ապազոդման «ատրճանակի», փոքր տաք ունելիի և վակուումային բռնիչի մոդուլներ՝ մեկ համակարգում։ Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ ընդհանուր 1410 Վտ հզորությամբ։ Կայանքի ընդհանուր չափսերն են ոչ ավելի քան 310 × 350 × 150 մմ , առկա է էկրան, որն ապահովում է հստակ ջերմաստիճանային տվյալների արտապատկերում։ Տաք օդային զոդիչը համալրված է կոմպրեսորային շարժիչով, որն ապահովում է հարթ և կայուն օդային հոսք՝ ոչ պակաս քան 55 լ/ր։ Տաք օդային զոդիչի հզորությունը կազմում է 1100 Վտ -ից ոչ պակաս, իսկ ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 100 °C-ից մինչև 500 °C (212–932 °F)։ Կոնտակտային զոդիչը նախատեսված է 90 °C-ից մինչև 450 °C (212–932 °F) ջերմաստիճանային միջակայքի համար։ Կոնտակտային զոդիչի հզորությունը կազմում է ոչ ավել քան 125 Վտ։ Ապազոդման ատրճանակը գործում է 380 °C-ից մինչև 480 °C (716–896 °F) միջակայքում՝ 110 Վտ հզորությամբ։ Վակուումային ճնշումը ոչ պակաս 0.05 ՄՊա -ից, որն ապահովում է արդյունավետ գործընթաց։ Փոքր տաք ունելին նախատեսված է մանր կոմպոնենտների զոդման համար։ Հզորությունը 80-90 Վտ, իսկ ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 90 °C-ից մինչև 450 °C (194–842 °F)։ Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան 9 կգ։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Բազմաֆունկցիոնալ Զոդման Կայանք | Բազմաֆունկցիոնալ Զոդման կայանք է, նախատեսված տպասալերի վրա էլեկտրոնային բաղադրիչների մոնտաժման ու ապամոնտաժման աշխատանքների համար։ Սարքը միավորում է տաք օդային մոդուլը և կոնտակտային զոդիչը։ Նախատեսված է մեծ էլեկտրոնային կոմպոնենտների զոդման համար։ Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ ընդհանուր 780 Վտ հզորությամբ։ Հիմնական բլոկի չափսերն են՝ 255 × 190 × 125 մմ , ինչը թույլ է տալիս տեղադրել այն սեղանի վրա առանց լրացուցիչ հենակների։ Ընդհանուր ինֆորմացիան ցուցադրվում է էկրանի վրա՝ ապահովելով հստակ ջերմաստիճանային և աշխատանքային տվյալների ցուցադրում։ Տաք օդային մոդուլը աշխատում է պոմպային շարժիչով, ապահովելով առնվազն 28 լ/ր օդի հոսք։ Ջերմաստիճանի կարգավորումը կատարվում է 100–480 °C (212–896 °F) միջակայքում՝ հարմար տարբեր տեսակի SMD և DIP բաղադրիչների զոդման համար։ Կոնտակտային զոդիչը նախատեսված է 200–480 °C (392–896 °F) ջերմաստիճանային միջակայքի համար։ Էլեկտրաստատիկ պարպման պաշտպանիչ դիմադրությունը (ESD protection) չի գերազանցում 2 Օհմ, ինչը երաշխավորում է անվտանգ աշխատանքը զգայուն էլեկտրոնիկայի հետ։ Կայանը համալրված է ծխի ներծծման ֆունկցիայով և վակուումային բռնիչով, որոնք ապահովում են մաքուր և հարմարավետ աշխատանքային միջավայր։ Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 6 կգ։ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Տաք ունելի զոդման կայանք | Տաք ունելի զոդման կայանքը նախատեսված է փոքր երկելուստ SMD բաղադրիչների հետ աշխատանք իրականացնելու համար։ Սարքի հզորությունը ոչ պակաս քան 80 Վտ, իսկ ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 100 °C-ից մինչև 480 °C։ Կայանքը ունի երեք հիշողության բաժիններ (CH1, CH2, CH3), որոնք թույլ են տալիս արագ ընտրել նախապես սահմանված ջերմաստիճանային կարգավորումները։ Ներկառուցված քնի և ավտոմատ անջատման ֆունկցիաները նպաստում են էներգիայի խնայմանը։ Սարքը հնարավորություն է տալիս աշխատել ինչպես Ցելսիուս, այնպես էլ Ֆարենհեյթ սանդղակով։ Առկա է ջերմաստիճանի կալիբրացիայի ֆունկցիա, որը ապահովում է ճշգրիտ կարգավորում և երկարաժամկետ կայուն աշխատանք։ Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 3.5 կգ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Տաքացվող հարթակ | Տաքացվող հարթակը նախատեսված է տպասալերի նախնական տաքացման և զոդման աշխատանքների համար։ Այն ապահովում է հավասարաչափ ջերմային բաշխում և կայուն ջերմաստիճան։ Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ ընդհանուր 450 Վտ հզորությամբ։ Հիմնական բլոկի չափսերն են 255× 225 × 95 մմ , ինչը թույլ է տալիս տեղադրել այն սեղանի վրա՝ առանց լրացուցիչ հենակների։ Ընդհանուր ինֆորմացիան ցուցադրվում է էկրանի վրա՝ ապահովելով հստակ ջերմաստիճանային տվյալների ցուցադրում։ Տաքացման մակերեսը ոչ պակաս քան 120 × 120 մմ՝ տարբեր չափսի տպասալերի համար։ Ջերմաստիճանի կարգավորումը կատարվում է 50 °C-ից մինչև 400 °C (122–752 °F) միջակայքում՝ ապահովելով ճշգրիտ և վերահսկվող տաքացում։ Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 3.5 կգ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր հաստատուն Սնուցման աղբյուր | Սնուցման աղբյուրը նախատեսված է լաբորատոր և արտադրական կիրառությունների համար՝ ապահովելով կայուն և ճշգրիտ հաստատուն լարում և հոսանք՝ գծային փոխակերպմամբ։ Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ առնվազն 500 Վտ հզորությամբ։ Հիմնական բլոկի չափսերն են ոչ ավելի քան 375 × 255 × 165 մմ , և առկա է էկրան ապահովելով հստակ թվային տվյալների արտապատկերմամբ։ Սարքը ունի երկու ելք՝ Line I և Line II, որոնք ունեն միացման կարգավումներ՝ զուգահեռ, հաջորդական և անկախ։ Ելքային լարումը կարգավորվում է հաստատուն 0–30 Վ, իսկ ելքային հոսանքը՝ հաստատուն 0–5 Ա միջակայքում։ Լարման կայունությունը կազմում է CV≤0.01% ± 1 մՎ, իսկ հոսանքի կայունությունը՝ CC≤0.2% + 1 մԱ։ Բեռնվածության ժամանակ կայունությունը ապահովում է բարձր ճշգրտություն՝ CV≤0.01% + մՎ և CC≤0.2% + 5 մԱ մինչև 3 Ա հոսանքի դեպքում, իսկ CV≤0.01% + 7 մՎ և CC≤0.2% + 10 մԱ՝ 3 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում։ Աղմուկն ու ալիքայնությունը սահմանափակվում են CV≤0.5 մՎ rms և CC≤3 մԱ rms արժեքներով՝ մինչև 3 Ա հոսանքի դեպքում, իսկ CV≤1 մՎ rms և CC≤5 մԱ rms՝ 3 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում։ Լարման և հոսանքի ճշգրտությունը կազմում է ±0.5% rdg + 2 միավոր, նույնը նաև ցուցադրման լուծաչափի համար։ Երրորդ ելքը՝ Line III, ապահովում է ֆիքսված ելքային լարումներ՝ հաստատուն 2.5 Վ, 3.3 Վ և 5 Վ ± 0.1 Վ, ելքային հոսանք՝ DC 3 Ա, լարման կայունություն՝ ≤ 1 մՎ, բեռնվածության կայունություն՝ ≤ 10 մՎ, աղմուկ և ալիքայնություն՝ ≤ 1 մՎ rms։ Պարապ ընթացքի աշխատանքի դեպքում CV≤0.01% + 5 մՎ, բեռնվածության կայունություն՝ ≤ 30 մՎ, աղմուկ՝ ≤ 1 մՎ rms, իսկ զուգահեռ աշխատանքի դեպքում աղմուկը սահմանափակվում է CV≤0.5 մՎ rms մինչև 6 Ա և CV≤1 մՎ rms՝ 6 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում։ Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 11 կգ։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Մանրադիտակ՝ թվային տեսախցիկով | Թվային տեսախցիկով մանրադիտակ, որը նախատեսված է մանրադիտակային էլեկտրոնային բաղադրիչների մանրամասն դիտարկման և հետազոտությունների համար։ Այն ապահովում է լայն տեսադաշտ, ճշգրիտ օպտիկական մեծացում և հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ։ Սարքը ապահովում է օպտիկական մեծացում 7–45 X, իսկ օժանդակ օբյեկտիվների կիրառմամբ հնարավոր է հասնել մինչև 3.5X–90X։ Օկուլյարները WF10X/20 մմ լայնադաշտային են՝ բարձր տեսադաշտով։ Խոշորացնող համակարգը աշխատում է 0.7X–4.5X միջակայքում։ Դիտման գլուխը բինոկուլյար է՝ 45° թեքությամբ և 360° պտույտով, աչքերի միջակայքի կարգավորման հնարավորությամբ 54–76 մմ և ±5 դիոպտրի ճշգրտմամբ։ Աշխատանքային հեռավորությունը կազմում է ոչ պակաս քան 100 մմ, իսկ ֆոկուսավորման հենակն ունի կարգավորվող սեղմման մեխանիզմ և առնվազն 50 մմ բարձրացման միջակայք։ Հիմնական հենակային թիթեղի չափսերն են ոչ պակաս քան 235 × 265 × 45 մմ։ Սարքը համալրված է LED լուսային աղբյուրով, որի ներքին տրամագիծը առնվազն 60 մմ է, մուտքային լարումը AC 90–240 V, ելքային հզորությունը 4.5 վատտ, լույսի գույնը սպիտակ, իսկ լամպի հատիկների քանակը՝ 50-60։ Հիմնական իրանը միակողմանի ունիվերսալ հենակով է, իսկ տրինոկուլյար գլուխը հնարավորություն է տալիս միացնել տեսախցիկ՝ լուսանկարելու կամ տեսագրելու համար։ Կոկի հենակը նախատեսված է 50 մմ տրամագծի համար։ Հասանելի են նաև օժանդակ պարագաներ՝ օժանդակ օբյեկտիվներ (0.5X/165 մմ և 2X/30 մմ), LED օղակաձև լուսավորիչ, ինչպես նաև տեսախցիկի միացման հնարավորություն։ Համակարգը պետք է ներառի թվային տեսախցիկ մինիմում 14MP լուծողականությամբ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Ինֆրակարմիր ջերմատեսիլ սարք | Սարքը նախատեսված է -30°C-ից մինչև 650°C ջերմաստիճանների չափման համար՝ ±2°C կամ ±2% ճշտությամբ։ Օպտիմալ չափման հեռավորությունը կազմում է 1 մետր, իսկ Ինֆրակարմիր ալիքների ցրման կարգավորումը հնարավոր է 0.01-ից մինչև 1.00 գործակիցների միջակայքում։ Սենսորի պիքսելի չափը 17 μm է, ինֆրակարմիր լուծողականությունը՝ 384×288, իսկ ներկառուցված թվային տեսախցիկը՝ 5 մեգապիքսել ավտոֆոկուսով։ Սպեկտրային տիրույթը կազմում է 8–14 μm, տեսադաշտը՝ 28°×21°, տարածական լուծողականությունը՝ 1.3 mrad։ Օբյեկտիվի ֆոկուսային երկարությունը 13 մմ է, ֆոկուսը՝ ձեռքով։ Սարքը ապահովում է ≤60 mK ջերմային զգայունություն 25°C պայմաններում և աշխատում է 25 Hz կադրային հաճախականությամբ։ Առկա է թվային զում՝ 1×, 2× և 4×։ Պատկերի մշակման համար հասանելի են տարբեր գունային պալիտրաներ՝ Red Hot, Rainbow HC, Rainbow, Lava, Ironbow, Black Hot և White Hot։ Աշխատում է տարբեր ռեժիմներով՝ ջերմային, տեսանելի պատկեր, խառնված (Fusion, T-Mix) և PIP։ Էկրանի վրա հնարավոր է ավելացնել մինչև վեց գրաֆիկ՝ կետեր, գծեր, ուղղանկյուններ և շրջաններ։ Սարքը ապահովում է իզոթերմի ավտոմատ և ձեռքով կարգավորում, կենտրոնական և բարձր/ցածր ջերմաստիճանի նշումներ, ինչպես նաև բարձր/ցածր ջերմաստիճանի ահազանգ LCD անիմացիայով։ Պատկերները պահվում են BMP ձևաչափով, հնարավոր է դիտել և վերլուծել ջերմաստիճանները, փոխել պալիտրաները և կատարել նշումներ։ Կապի համար նախատեսված է Type-C USB, որն ապահովում է կենդանի վիդեո և պահեստավորում։ Սարքը ունի Wi-Fi, համակարգչի էկրանին արտապատկերում, ինչպես նաև վերլուծական ծրագրային ապահովում, որը թույլ է տալիս իրական ժամանակում փոխանցել պատկերներ, ներբեռնել լուսանկարներ և կատարել վերլուծություն։ Բջջային հավելվածի միջոցով նույնպես հնարավոր է լուսանկարների ներբեռնում և վերլուծություն։ Սարքը համապատասխանում է CE, UKCA, FCC և RoHS սերտիֆիկատներին։ Աշխատում է -10°C-ից մինչև 50°C միջակայքում, պահեստավորվում է -20°C-ից մինչև 60°C պայմաններում։ Աշխատանքային խոնավությունը կազմում է 10%–95% RH առանց խտացման։ Գործառնական ժամանակը մոտ 5 ժամ է, լիցքավորման ժամանակը՝ 5 ժամ, լիցքավորման լարումը և հոսանքը՝ 5V/2A։ Սարքը ունի IP54 պաշտպանություն և դիմանում է մինչև 2 մետր անկմանը։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Ալյումինե (Al) մետաղական թիրախ | Գերմաքուր ալյումինե թիրախ, ոչ պակաս 99.99% մաքրության, 50 մմ տրամագծով, 2 մմ հաստությամբ, աշխատանքային մակերևույթի հարթության շեղումը ≤ 0.05 մմ: Զերծ միկրոճաքերից, ծակոտիներից (≤ 0.01%), օքսիդներից, մեխանիկապես կայուն՝ զերծ լարվածություններից, համասեռ բաշխված և միաչափ հատիկավոր կառուցվածք (20-50 մկմ), խտությունը մոտ տեսականին (2.70 գ/սմ³), ամրությունը ըստ Վիկկերսի՝ 20-30 HV: Թիրախը կիրառվելու է բարձր հաճախային մագնետրոնային փոշեցրման նպատակով, ունակ է բազմակի օգտագործման (շուրջ 1000 ջերմային ցիկլ) և ապահովում է բարձր հաղորդականությամբ թաղանթների ստացում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Քրոմե (Cr) թիրախ | Գերմաքուր քրոմե թիրախ, ոչ պակաս 99.95% մաքրության, 40 մմ տրամագծով, 2.5 մմ հաստությամբ, աշխատանքային մակերևույթի հարթության շեղումը ≤ 0.05 մմ: Զերծ միկրոճաքերից, ծակոտիներից (≤ 0.01%), օքսիդներից, մեխանիկապես կայուն՝ զերծ լարվածություններից, համասեռ բաշխված և միաչափ հատիկավոր կառուցվածք (20-40 մկմ), խտությունը մոտ տեսականին (7.19 գ/սմ³), ամրությունը ըստ Վիկկերսի՝ 130-150 HV, կոպտությունը Ra ≤ 0.4-0.6 մկմ: Թիրախն օգտագործվում է մագնետրոնային փոշեցրման համար՝ ապահովելով բարձր ադհեզիոն շերտեր և ջերմային կայունություն: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Կոբալտե (Co) մետաղական թիրախ | Գերմաքուր կոբալտե թիրախ, ոչ պակաս 99.95% մաքրության, 40 մմ տրամագծով, 2.5 մմ հաստությամբ, աշխատանքային մակերևույթի հարթության շեղումը ≤ 0.05 մմ: Զերծ միկրոճաքերից, ծակոտիներից (≤ 0.01%), օքսիդներից, մեխանիկապես կայուն՝ զերծ լարվածություններից, համասեռ բաշխված և միաչափ հատիկավոր կառուցվածք (20-50 մկմ), խտությունը մոտ տեսականին (8.9 գ/սմ³): Թիրախն օպտիմալացված է մագնետրոնային փոշեցրման համար՝ հաշվի առնելով մագնիսական հատկությունները և ջերմային ցիկլերի նկատմամբ կայունությունը: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Պղնձե (Cu) մետաղական թիրախ | Գերմաքուր պղնձե թիրախ, ոչ պակաս 99.99% մաքրության, 40 մմ տրամագծով, 2.5 մմ հաստությամբ, աշխատանքային մակերևույթի հարթության շեղումը ≤ 0.05 մմ: Զերծ միկրոճաքերից, ծակոտիներից (≤ 0.01%), օքսիդներից, մեխանիկապես կայուն՝ զերծ լարվածություններից, համասեռ բաշխված և միաչափ հատիկավոր կառուցվածք (30-50 մկմ), խտությունը մոտ տեսականին (8.96 գ/սմ³), ամրությունը ըստ Վիկկերսի՝ 40-60 HV: Ապահովում է գերազանց ջերմահաղորդականություն և բազմակի օգտագործման հնարավորություն: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Գրաֆիտե (Graphite) թիրախ | Գերմաքուր գրաֆիտե թիրախ, ոչ պակաս 99.999% մաքրության, 40 մմ տրամագծով, 2.5 մմ հաստությամբ, աշխատանքային մակերևույթի հարթության շեղումը ≤ 0.05 մմ: Զերծ միկրոճաքերից, ծակոտիներից (≤ 0.01%), մեխանիկապես կայուն, ուլտրա-նուրբ հատիկավոր կառուցվածքով, խտությունը մոտ տեսականին (2.2 գ/սմ³), կոպտությունը Ra ≤ 1.6 - 3.2 մկմ: Նախատեսված է բարձր հաճախային մագնետրոնային փոշեցրման համար՝ ածխածնային բարակ թաղանթների ստացման նպատակով: | հատ | 1 |  | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Երկաթի (Fe) մետաղական թիրախ | Գերմաքուր երկաթյա թիրախ, ոչ պակաս 99.95% մաքրության, 40 մմ տրամագծով, 2.5 մմ հաստությամբ, աշխատանքային մակերևույթի հարթության շեղումը ≤ 0.05 մմ: Զերծ միկրոճաքերից, ծակոտիներից (≤ 0.01%), օքսիդներից, մեխանիկապես կայուն՝ զերծ լարվածություններից, համասեռ բաշխված և միաչափ հատիկավոր կառուցվածք (20-40 մկմ), խտությունը մոտ տեսականին (7.87 գ/սմ³): Թիրախը կայուն է ջերմաստիճանային տաքացում-սառեցում շուրջ 1000 ցիկլերի համար: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Մոլիբդենի (Mo) Մետաղական թիրախ | Գերմաքուր մոլիբդենե թիրախ, ոչ պակաս 99.95% մաքրության, 40 մմ տրամագծով, 2.5 մմ հաստությամբ, աշխատանքային մակերևույթի հարթության շեղումը ≤ 0.05 մմ: Զերծ միկրոճաքերից, ծակոտիներից (≤ 0.01%), օքսիդներից, մեխանիկապես կայուն՝ զերծ լարվածություններից, համասեռ բաշխված հատիկավոր կառուցվածք (20-50 մկմ), խտությունը մոտ տեսականին (10.22 գ/սմ³), կոպտությունը Ra ≤ 0.4 - 0.6 մկմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1500°C, կայուն է բազմակի ջերմային ցիկլերի նկատմամբ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Նիկելի (Ni) մետաղական թիրախ | Գերմաքուր նիկելե թիրախ, ոչ պակաս 99.99% մաքրության, 40 մմ տրամագծով, 2.5 մմ հաստությամբ, աշխատանքային մակերևույթի հարթության շեղումը ≤ 0.05 մմ: Զերծ միկրոճաքերից, ծակոտիներից (≤ 0.01%), օքսիդներից, մեխանիկապես կայուն՝ զերծ լարվածություններից, համասեռ բաշխված և միաչափ հատիկավոր կառուցվածք (20-40 մկմ), խտությունը մոտ տեսականին (8.9 գ/սմ³): Թիրախը նախատեսված է բարձր հաճախային մագնետրոնային փոշեցրման համար: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Տանտալե (Ta) մետաղական թիրախ | Գերմաքուր տանտալե թիրախ, ոչ պակաս 99.95% մաքրության, 40 մմ տրամագծով, 2.5 մմ հաստությամբ, աշխատանքային մակերևույթի հարթության շեղումը ≤ 0.05 մմ: Զերծ միկրոճաքերից, ծակոտիներից (≤ 0.01%), օքսիդներից, մեխանիկապես կայուն՝ զերծ լարվածություններից, համասեռ բաշխված և միաչափ հատիկավոր կառուցվածք (20-40 մկմ), խտությունը մոտ տեսականին (16.65 գ/սմ³), կոպտությունը Ra ≤ 0.4-0.6 մկմ: Հալման ջերմաստիճանը 3017°C, ունակ է բազմակի օգտագործման բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Արգոն գազի ռեդուկտոր | Արգոն գազի ռեդուկտոր գազի ճնշումը չափելու համար: Աշխատում է էլեկտրական փականի միջոցով և ունի հոսանքին միանալու աղբյուր: Նյութը հարկավոր է լինի չժանգոտվող պողպատից, օրինակ ներժ: Սարքի չափերը՝ 13-15սմ լայլության և 13-15սմ երկարության միջակայքերում: Սարքի քաշը լինի ոչ ավել քան 700 գրամ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Թթվածնի ռեդուկտոր | Թթվածնի ռեդուկտոր։ Թթվածին գազի աշխատանքային ճնշման կայունացման և չափման համար։ Նյութը հարկավոր է լինի լատունե: Սարքի չափերը պետք է լինեն 13-14սմ. լայլության և 13-14սմ. երկարության միջակայքերում:Սարքի քաշը լինի ոչ ավել քան 550 գրամ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Պրոպանի ռեդուկտոր | Պրոպանի ռեդուկտոր պրոպան գազի աշխատանքային ճնշման կայունացման և չափման համար։ Նյութը հարկավոր է լինի կոռոզիակայուն և ամուր լատունե հիմքով: Սարքի չափերը պետք է լինեն 15-16սմ. լայլության և 15-16սմ. երկարության միջակայքերում:Սարքի քաշը լինի ոչ ավել քան 700 գրամ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Ածխածնի երկօքսիդի ռեդուկտոր | Ածխածնի երկօքսիդի ռեդուկտոր գազի ճնշումը չափելու համար: Սարքի չափերը պետք է լինեն 13-16սմ լայլության և 10-11սմ երկարության միջակայքերում: Սարքի քաշը առավելագույնը լինի 750 գրամ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Վակուումային լամպ | Վակուումային լամպ՝ նախատեսված վակուումի մակարդակը չափելու համար: Լամպում օգտագործվում է թանկարժեք մետաղօքսիդային կաթոդ, որն ունի հակաօքսիդանտ հատկություներ։ Աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է իոնային հոսանքի չափմամբ՝ պայմանավորված կաթոդից արձակված էլեկտրոնային հոսանքով։ Վակուումի չափման միջակայքը՝ 4×10-1 Պա-ից մինչև 6×10-5 Պա։ Նախատեսված է իրական ժամանակում խցիկներում վակուումի մակարդակը չափելու համար։ Լամպի զանգվածը մինչև 120 գրամ։ Կատոդին տրվող լարումը 25 վոլտ։ Համակարգին միացման ֆորման CF35 ultra fange ստանդարտի։ Շիկացման ջերմաստիճանը ոչ պակաս՝ 450 °C։ Վակումային լամպի բարձրությունը առնվազն 82 մմ, իսկ երկարությունը՝ 70 մմ։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | Քիմիական ձագար | Քիմիական ձագար 60 մմ ։Ապակյա ձագար՝ լաբորատոր աշխատանքների համար։ Օգտագործվում է քիմիական ակտիվ հեղուկների ֆիլտրման համար։ Ունի հատուկ կոնաձև կառուցվածք, հրակայուն է։ Ձագարի հաստ ապակին հնարավորություն է տալիս նաև ֆիլտրել ագրեսիվ նյութեր։ Նյութը՝ լաբորատոր ապակի, երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 78 - 82 մմ։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | Քիմիական ձագար | Քիմիական ձագար 75 մմ։ Ապակյա ձագար լաբորատոր աշխատանքների համար՝ քիմիական ակտիվ հեղուկների ֆիլտրման համար։ Հատուկ կոնաձև կառուցվածքով, հրակայուն է։ Ձագարի հաստ ապակին հնարավորություն է տալիս նաև ֆիլտրել ագրեսիվ նյութեր։ Լաբորատոր ապակի, երկարությունը՝ 108 - 112 մմ։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր բաժակ | Լաբորատոր բաժակ 1000 մլ։ Լաբորատոր ապակյա բաժակ՝ պատրաստված ջերմակայուն և քիմիապես դիմացկուն ապակուց։ Բաժակը բազմաֆունկցիոնալ է և կարող է օգտագործվել գիտական հետազոտությունների, ինչպես նաև բժշկության կամ արտադրության մեջ։ Ջերմային կայունությունը (TS)՝ ոչ պակաս քան 250 °C, բարձրությունը՝ ոչ պակաս, քան 18 սմ-ը, լայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 սմ-ը, ծավալը՝ առնվազն 1000 մլ։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր բաժակ | Լաբորատոր բաժակ 100 մլ։Լաբորատոր ապակյա բաժակ՝ պատրաստված ջերմակայուն և քիմիապես դիմացկուն ապակուց։ Բաժակը բազմաֆունկցիոնալ է և կարող է օգտագործվել գիտական հետազոտությունների, ինչպես նաև բժշկության կամ արտադրության մեջ դեղորայք պատրաստելու համար։ Ջերմային կայունությունը (TS)՝ ոչ պակաս քան 250 °C, բարձրությունը՝ ոչ պակաս, քան 16 սմ-ը, լայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 11 սմ-ը, ծավալը՝ 100 մլ։ | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր բաժակ | Լաբորատոր բաժակ 250 մլ։ Լաբորատոր ապակյա բաժակ՝ պատրաստված ջերմակայուն և քիմիապես դիմացկուն ապակուց։ Բաժակը բազմաֆունկցիոնալ է և կարող է օգտագործվել գիտական հետազոտությունների, արտադրության մեջ։ Ջերմային կայունությունը (TS)՝ ոչ պակաս քան 250 °C, բարձրությունը՝ ոչ պակաս, քան 16 սմ-ը, լայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 11 սմ-ը, ծավալը՝ առնվազն 250 մլ։ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | Դոզատորի ծայրակալ | Դոզատորի (միկրոպիպետի) ծայրակալ՝ պլաստիկ, թափանցիկ, նախատեսված 0-200 մկլ (μl) ծավալի համար։ Պատրաստված է բարձր մաքրության, քիմիապես դիմացկուն պոլիպրոպիլենից (PP): Անգույն/թափանցիկ կամ դեղին: Կոնաձև, երկարավուն։ Տուփով, տուփում 1000 հատ, ± 5 հատ ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | Փոփոխական ծավալի դոզատոր (միկրոպիպետ) | Պլաստիկ, թափանցիկ, նախատեսված 5 - 50 մկլ (μl) ծավալի համար։ Նախատեսված է հեղուկների ծավալների ճշգրիտ նմուշառման, դոզավորման (ծավալաբաժանման) համար օգտագործվում է լաբորատոր պրակտիկայում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | Ձեռնոց զննման | Նիտրիլե մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոց,, չափսը՝ L։ Բարձր առաձգական պաշտպանիչ ձեռնոցներ, որոնք ապահովում են գերազանց շոշափային զգայունություն և արգելապատնեշային պաշտպանություն: Դիմացկուն պատռվածքի, սպիրտների և յուղերի նկատմամբ, ունեն հյուսվածքային մակերես՝ անվտանգ բռնելու համար, առկա են տալկի փոշու կամ առանց դրա: Տուփով, տուփում` 100 հատ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | Դեմքի բժշկական դիմակ | Հիգիենիկ բժշկական դիմակներ՝ տեքստիլից, որոնք նախատեսված են օդակաթիլային վարակի ռիսկը նվազեցնելու, ինչպես նաև դեմքը վտանգավոր/ագրեսիվ նյութերից պաշտպանելու համար: | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |

| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | адрес | срок |
| 1 | Компрессор воздуха | Рабочее давление: 8 бар, Производительность: около 220 л/мин, Количество выходов: 2 шт., Объем Приёмника: 100-110 л, Напряжение: 220-240 В, Мощность: 1200-1400 Вт, Количество поршни: не менее 2 шт., Вес: кг, Тип смазки: Безмасляная, Уровень шума: не более 80 дБ | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 2 | Инфракрасная паяльная установка | Инфракрасная паяльная станция, предназначенная для разборки и сборки микросхем. Устройство управляется вручную и обеспечивает высокоточную работу с использованием вертикальных направляющих по осям X, Y и Z, что позволяет выполнять точную настройку и быстрое позиционирование. Управление осуществляется с помощью сенсорного экрана, подключенного к микроконтроллеру. Устройство имеет возможность сохранения данных температурных кривых, оснащено функцией доступа и смены пароля. Во время работы данные о температуре отображаются в виде кривых, а система имеет возможность мгновенного анализа. Устройство должно обеспечивать независимый контроль температуры в трех зонах нагрева: верхняя и средняя зоны нагреваются горячим воздухом, а нижняя зона — инфракрасным излучением. Нагревательная головка верхней зоны подвижна, регулируется вверх и вниз, а верхний и нижний нагреватели могут работать одновременно с многоступенчатым температурным профилем. Нижний инфракрасный нагреватель обеспечивает равномерный нагрев печатающей головки. Устройство использует высокоточный термоэлемент К-типа для обратной связи, температура которого контролируется с точностью ±3°C, и имеет внешний интерфейс измерения температуры. Имеется один интерфейс подключения для термоэлемента. Печатающая головка установлена в V-образном пазу, а универсальные съемные кронштейны защищают краевые компоненты и предотвращают деформацию печатающей головки. Система оснащена мощным вентилятором, быстро охлаждающим печатающую головку. Для удобной установки и извлечения микросхем в корпусе BGA предусмотрены вакуумный насос и внешний вакуумный захват. Устройство имеет систему сигнализации, оповещающую об окончании работы, а также функцию «предупреждения». В целях безопасности устройство имеет кнопку аварийной остановки и защиту от автоматического отключения. В случае неконтролируемого повышения температуры система автоматически отключает питание. Предусмотрена двойная защита от перегрева. Устройство должно иметь сертификат CE. Суммарная номинальная мощность устройства составляет не менее 4800 Вт: верхний нагревательный элемент обеспечивает в среднем 800 Вт, нижний нагревательный элемент — не менее 1200 Вт, нижняя инфракрасная система нагрева — не менее 2700 Вт. Питание устройства осуществляется от сети переменного тока 220 В ±10%, 50 Гц. Может работать с печатными платами различных размеров: максимальный размер — 480×345 мм, минимальный — 10×10 мм. Допустимый диапазон толщины печатной платы — 0,3–5 мм. Устройство также предназначено для электронных компонентов различных размеров, от 1×1 мм до 60×60 мм. Габаритные размеры устройства не должны превышать 660×610×600 мм, а вес — 35 кг. Предлагаемое устройство должно быть новым, неиспользованным и заводского изготовления. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90дней после подписания договора. |
| 3 | Многофункциональная паяльная станция 5 в 1 | Станция предназначена для монтажных работ с мелкими электронными компонентами, объединяя в одной системе модули горячего воздуха, контактной пайки, компрессорного выпаивателя, небольшого термоинструмента и вакуумного захвата. Устройство работает от сети 110–127 В переменного тока, 60 Гц или 220–240 В переменного тока, 50 Гц, с общей мощностью 1410 Вт. Габаритные размеры станции составляют не более 310×350×150 мм, имеется дисплей, обеспечивающий четкое отображение данных о температуре. Паяльник с горячим воздухом оснащен компрессорным двигателем, обеспечивающим плавный и стабильный поток воздуха не менее 55 л/мин. Мощность паяльника с горячим воздухом составляет не менее 1100 Вт, а диапазон температур — от 100 °C до 500 °C (212–932 °F). Контактный паяльник рассчитан на температурный диапазон от 90°C до 450°C (212–932°F). Мощность контактного паяльника не превышает 125 Вт. Выпаивающий пистолет работает в диапазоне температур от 380°C до 480°C (716–896°F) с мощностью 110 Вт. Вакуумное давление составляет не менее 0,05 МПа, что обеспечивает эффективность процесса. Малый термофен предназначен для пайки мелких компонентов. Мощность составляет 80-90 Вт, а температурный диапазон — от 90°C до 450°C (194–842°F). Масса устройства не превышает 9 кг. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 4 | Многофункциональная паяльная станция | Многофункциональная паяльная станция, предназначенная для монтажа и демонтажа электронных компонентов на печатных платах. Устройство сочетает в себе модуль горячего воздуха и контактный паяльник. Предназначена для пайки крупных электронных компонентов. Работает от сети 110–127 В переменного тока, 60 Гц или 220–240 В переменного тока, 50 Гц, с общей мощностью 780 Вт. Габариты основного блока составляют 255×190×125 мм, что позволяет разместить его на столе без дополнительных опор. Общая информация отображается на экране, обеспечивая четкое отображение температуры и рабочих параметров. Модуль горячего воздуха приводится в действие насосным двигателем, обеспечивающим поток воздуха не менее 28 л/мин. Регулировка температуры осуществляется в диапазоне 100–480 °C (212–896 °F), что подходит для пайки различных типов SMD и DIP компонентов. Контактный паяльник рассчитан на температурный диапазон 200–480°C (392–896°F). Защитное сопротивление от электростатического разряда (ESD-защита) не превышает 2 Ом, что гарантирует безопасную работу с чувствительной электроникой. Паяльная станция оснащена функцией отвода дыма и вакуумным захватом, обеспечивающими чистоту и комфортные условия работы. Масса устройства не превышает 6 кг. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 5 | Паяльная станция для пайки пинцетом | Паяльная станция с термоплавким припоем предназначена для работы с небольшими двухвыводными SMD-компонентами. Мощность устройства составляет не менее 80 Вт, а диапазон температур — от 100°C до 480°C. Станция имеет три секции памяти (CH1, CH2, CH3), что позволяет быстро выбирать предустановленные температурные значения. Встроенные функции сна и автоматического отключения способствуют энергосбережению. Устройство позволяет работать как в градусах Цельсия, так и в градусах Фаренгейта. Предусмотрена функция калибровки температуры, обеспечивающая точную настройку и длительную стабильную работу. Масса устройства составляет не более 3,5 кг. | Шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 6 | Нагревательная платформа | Нагревательная платформа предназначена для предварительного нагрева и пайки печатных плат. Она обеспечивает равномерное распределение тепла и стабильную температуру. Устройство работает от сети 110–127 В переменного тока, 60 Гц или 220–240 В переменного тока, 50 Гц, с общей мощностью 450 Вт. Габариты основного блока составляют 255×225×95 мм, что позволяет разместить его на столе без дополнительных опор. Общая информация отображается на экране, обеспечивая четкое отображение данных о температуре. Нагревательная поверхность имеет размеры не менее 120×120 мм для печатных плат различных размеров. Температура регулируется в диапазоне от 50°C до 400°C (122–752°F), обеспечивая точный и контролируемый нагрев. Масса устройства не превышает 3,5 кг. | Шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 7 | Лабораторный источник постоянного питания | Блок питания предназначен для лабораторного и промышленного применения, обеспечивая стабильное и точное постоянное напряжение и ток с линейным преобразованием. Устройство работает в сети 110–127 В переменного тока, 60 Гц или 220–240 В переменного тока, 50 Гц, с мощностью не менее 500 Вт. Габариты основного блока составляют не более 375×255×165 мм, имеется дисплей с четким цифровым отображением данных. Устройство имеет два выхода, LineI и LineII, с возможностью параллельного, последовательного и независимого подключения. Выходное напряжение регулируется в диапазоне 0–30 В постоянного тока, а выходной ток — в диапазоне 0–5 А постоянного тока. Стабильность напряжения составляет CV≤0,01%±1 мВ, а стабильность тока — CC≤0,2%+1 мА. Стабильность под нагрузкой обеспечивает высокую точность: CV≤0,01%+мВ и CC≤0,2%+5мА для токов до 3 А, и CV≤0,01%+7мВ и CC≤0,2%+10мА для токов выше 3 А. Шум и пульсации ограничены значениями CV≤0,5мВ среднеквадратичного значения и CC≤3мА среднеквадратичного значения для токов до 3 А, и CV≤1мВ среднеквадратичного значения и CC≤5мА среднеквадратичного значения для токов выше 3 А. Точность измерения напряжения и тока составляет ±0,5% от показаний + 2 точки, такая же точность и для разрешения дисплея. Третий выход, линия III, обеспечивает фиксированные выходные напряжения: 2,5 В постоянного тока, 3,3 В и 5 В ± 0,1 В, выходной ток: 3 А постоянного тока, стабильность напряжения: ≤1 мВ, стабильность нагрузки: ≤10 мВ, шум и пульсации: ≤1 мВ среднеквадратичного значения. В режиме холостого хода CV≤0,01%+5 мВ, стабильность нагрузки: ≤30 мВ, шум: ≤1 мВ среднеквадратичного значения, а в режиме параллельного подключения шум ограничен CV≤0,5 мВ среднеквадратичного значения до 6 А и CV≤1 мВ среднеквадратичного значения для токов выше 6 А. Масса устройства не превышает 11 кг. | Шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 8 | Микроскоп с цифровой камерой | Микроскоп с цифровой камерой, предназначенный для детального наблюдения и исследования микроскопических электронных компонентов. Он обеспечивает широкое поле зрения, точное оптическое увеличение и комфортные условия работы. Прибор обеспечивает оптическое увеличение 7–45X, а с использованием вспомогательных объективов возможно достижение увеличения до 3,5X–90X. Окуляры – широкопольные WF10X/20 мм с большим полем зрения. Система увеличения работает в диапазоне 0,7X–4,5X. Визуальная головка бинокулярная с наклоном 45° и вращением на 360°, с возможностью регулировки диапазона окуляров от 54 до 76 мм и ±5 диоптрий. Рабочее расстояние составляет не менее 100 мм, а фокусировочная опора имеет регулируемый зажимной механизм и диапазон подъема не менее 50 мм. Габариты основной опорной пластины составляют не менее 235×265×45 мм. Устройство оснащено светодиодным источником света с внутренним диаметром не менее 60 мм, входным напряжением переменного тока 90–240 В, выходной мощностью 4,5 Вт, белым цветом света и количеством светодиодов 50–60. Основной корпус оснащен односторонней универсальной подставкой, а тринокулярная головка позволяет подключать камеру для фото- или видеосъемки. Подставка рассчитана на диаметр 50 мм. Также доступны аксессуары: вспомогательные линзы (0,5X/165 мм и 2X/30 мм), светодиодный кольцевой осветитель, а также возможность подключения камеры. Система должна включать цифровую камеру с минимальным разрешением 14 МП. | Шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 9 | Инфракрасный тепловизионный прибор | Прибор предназначен для измерения температуры от -30°C до 650°C с точностью ±2°C или ±2%. Оптимальное расстояние измерения составляет 1 метр, а коэффициент инфракрасного рассеяния можно регулировать в диапазоне от 0,01 до 1,00. Размер пикселя сенсора составляет 17 мкм, разрешение инфракрасного излучения — 384×288, а встроенная цифровая камера — 5 мегапикселей с автофокусом. Спектральный диапазон — 8–14 мкм, поле зрения — 28°×21°, пространственное разрешение — 1,3 мрад. Фокусное расстояние объектива — 13 мм, фокусировка ручная. Прибор обеспечивает тепловую чувствительность ≤60 мК при 25°C и работает с частотой кадров 25 Гц. Предусмотрено цифровое увеличение 1×, 2× и 4×. Для обработки изображений доступны различные цветовые палитры: Red Hot, Rainbow HC, Rainbow, Lava, Ironbow, Black Hot и White Hot. Устройство работает в различных режимах: тепловой, видимый, смешанный (Fusion, T-Mix) и PIP. На экран можно добавить до шести графиков: точки, линии, прямоугольники и круги. Устройство обеспечивает автоматическую и ручную настройку изотермы, центральную и верхнюю/нижнюю температурные метки, а также сигнализацию о высокой/низкой температуре с анимацией на ЖК-дисплее. Изображения сохраняются в формате BMP, можно просматривать и анализировать температуры, менять палитры и делать заметки. Для связи предусмотрен USB-порт Type-C, обеспечивающий передачу видео в реальном времени и хранение данных. Устройство имеет Wi-Fi, вывод изображения на экран компьютера, а также аналитическое программное обеспечение, позволяющее передавать изображения в реальном времени, загружать фотографии и проводить анализ. Загрузка и анализ фотографий также возможны через мобильное приложение. Устройство соответствует сертификатам CE, UKCA, FCC и RoHS. Диапазон рабочих температур: от -10°C до 50°C, диапазон температур хранения: от -20°C до 60°C. Диапазон рабочей влажности: 10%–95% относительной влажности без конденсации. Время работы: приблизительно 5 часов, время зарядки: 5 часов, напряжение и ток зарядки: 5 В/2 А. Устройство имеет степень защиты IP54 и выдерживает падение с высоты до 2 метров. | Шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 10 | металлическая мишень алюминия | Мишень из сверхчистого алюминия чистотой не менее 99.99% диаметром 50 мм толщиной 2 мм отклонение плоскости рабочей поверхности не более 0.05 мм Без микротрещин пор не более 0.01% и оксидов механически стабильна без напряжений однородная равномерно распределенная зернистая структура 20–50 мкм плотность близка к теоретической 2.70 г/см³ твердость по Виккерсу 20–30 HV Предназначена для высокочастотного магнетронного распыления способна выдерживать около 1000 термических циклов и обеспечивает получение пленок с высокой проводимостью. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 11 | металлическая мишень Хрома | Мишень из сверхчистого хрома чистотой не менее 99.95% диаметром 40 мм толщиной 2.5 мм отклонение плоскости рабочей поверхности не более 0.05 мм Без микротрещин пор не более 0.01% и оксидов механически стабильна без напряжений однородная равномерно распределенная зернистая структура 20–40 мкм плотность близка к теоретической 7.19 г/см³ твердость по Виккерсу 130–150 HV шероховатость Ra в пределах 0.4–0.6 мкм Мишень используется для магнетронного распыления обеспечивая слои с высокой адгезией и термическую стабильность. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 12 | металлическая мишень Кобальа | Мишень из сверхчистого кобальта чистотой не менее 99.95% диаметром 40 мм толщиной 2.5 мм отклонение плоскости рабочей поверхности не более 0.05 мм Без микротрещин пор не более 0.01% и оксидов механически стабильна без напряжений однородная равномерно распределенная зернистая структура 20–50 мкм плотность близка к теоретической 8.9 г/см³ Мишень оптимизирована для магнетронного распыления с учетом магнитных свойств и устойчивости к термическим циклам. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 13 | металлическая мишень меди | Мишень из сверхчистой меди чистотой не менее 99.99% диаметром 40 мм толщиной 2.5 мм отклонение плоскости рабочей поверхности не более 0.05 мм Без микротрещин пор не более 0.01% и оксидов механически стабильна без напряжений однородная равномерно распределенная зернистая структура 30–50 мкм плотность близка к теоретической 8.96 г/см³ твердость по Виккерсу 40–60 HV Обеспечивает отличную теплопроводность и возможность многократного использования. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 14 | Графитовая металлическая мишень | Мишень из сверхчистого графита чистотой не менее 99.999% диаметром 40 мм толщиной 2.5 мм отклонение плоскости рабочей поверхности не более 0.05 мм Без микротрещин и пор не более 0.01% механически стабильна с ультрамелкой зернистой структурой плотность близка к теоретической 2.2 г/см³ шероховатость Ra в пределах 1.6–3.2 мкм Предназначена для высокочастотного магнетронного распыления с целью получения углеродных тонких пленок. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 15 | металлическая мишень железа | Мишень из сверхчистого железа чистотой не менее 99.95% диаметром 40 мм толщиной 2.5 мм отклонение плоскости рабочей поверхности не более 0.05 мм Без микротрещин пор не более 0.01% и оксидов механически стабильна без напряжений однородная равномерно распределенная зернистая структура 20–40 мкм плотность близка к теоретической 7.87 г/см³ Мишень устойчива к воздействию около 1000 циклов нагрева и охлаждения. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 16 | металлическая мишень молибдена | Мишень из сверхчистого молибдена чистотой не менее 99.95% диаметром 40 мм толщиной 2.5 мм отклонение плоскости рабочей поверхности не более 0.05 мм Без микротрещин пор не более 0.01% и оксидов механически стабильна без напряжений однородная зернистая структура 20–50 мкм плотность близка к теоретической 10.22 г/см³ шероховатость Ra в пределах 0.4–0.6 мкм Рабочая температура до 1500°C устойчива к многократным термическим циклам. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 17 | металлическая мишень никеля | Мишень из сверхчистого никеля чистотой не менее 99.99% диаметром 40 мм толщиной 2.5 мм отклонение плоскости рабочей поверхности не более 0.05 мм Без микротрещин пор не более 0.01% и оксидов механически стабильна без напряжений однородная равномерно распределенная зернистая структура 20–40 мкм плотность близка к теоретической 8.9 г/см³ Предназначена для высокочастотного магнетронного распыления. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 18 | металлическая мишень тантала | Мишень из сверхчистого тантала чистотой не менее 99.95% диаметром 40 мм толщиной 2.5 мм отклонение плоскости рабочей поверхности не более 0.05 мм Без микротрещин пор не более 0.01% и оксидов механически стабильна без напряжений однородная равномерно распределенная зернистая структура 20–40 мкм плотность близка к теоретической 16.65 г/см³ шероховатость Ra в пределах 0.4–0.6 мкм Температура плавления 3017°C пригодна для многократного использования в высокотемпературных условиях. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 19 | Редуктор для аргона | Редуктор для аргона для измерения давления газа Оснащен электромагнитным клапаном и источником подключения к сети материал корпуса нержавеющая сталь габариты устройства составляют 13–15 см по ширине и 13–15 см по длине Вес устройства не превышает 700 грамм. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 20 | Редуктор кислородный | Редуктор кислородный для стабилизации и измерения рабочего давления кислорода Материал корпуса латунь Габариты устройства составляют 13–14 см по ширине и 13–14 см по длине Вес устройства не превышает 550 грамм. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 21 | Редуктор пропановый | Редуктор пропановый для стабилизации и измерения рабочего давления газа Корпус устройства выполнен из коррозионностойкой и прочной латуни Габариты составляют 15–16 см по ширине и 15–16 см по длине Вес устройства не превышает 700 грамм. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 22 | Редуктор для углекислого газа | Редуктор углекислого газа для измерения давления газа. Габариты устройства должны быть в пределах 13–16 см по ширине и 10–11 см по длине. Вес устройства не должен превышать 750 грамм. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 23 | Вакуумная лампа | Вакуумная лампа, предназначенная для измерения уровня вакуума. В лампе используется катод из оксида драгоценного металла, обладающий антиоксидантными свойствами. Принцип работы основан на измерении ионного тока, обусловленного электронным током, испускаемым катодом. Диапазон измерения вакуума составляет от 4×10⁻¹ Па до 6×10⁻⁵ Па. Лампа предназначена для измерения уровня вакуума в камерах в настоящем времени. Вес лампы составляет не больше 120 грамма. Напряжение, подаваемое на катод, составляет 25 вольт. Форма подключения к системе — CF35 ultra fange. Температура свечения составляет не меньше 450 °C. Высота вакуумной лампы не меньше 82 мм, длина — 70 мм. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 24 | Химическая воронка | Стеклянная воронка для лабораторных работ 60 мм. Используется для фильтрации химически активных жидкостей. Имеет особую коническую структуру, огнестойкая. Толстое стекло воронки также позволяет фильтровать агрессивные вещества. Материал: лабораторное стекло, длина: не менее 78-82 мм. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 25 | Химическая воронка | Стеклянная воронка для лабораторных работ 75 мм. Используется для фильтрации химически активных жидкостей. Имеет особую коническую структуру, огнестойкая. Толстое стекло воронки также позволяет фильтровать агрессивные вещества. Материал: лабораторное стекло, длина: не менее 108-112 мм. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 26 | Лабораторный стакан | Лабораторный стеклянный стакан, изготовленный из термостойкого и химически стойкого стекла. Стакан многофункционален и может использоваться в научных исследованиях, а также в медицине или производстве. Термостойкость (ТС): не менее 250 °C, высота: не менее 18 см, ширина: не менее 10 см, объем: не менее 1000 мл. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 27 | Лабораторный стакан | Лабораторный стеклянный стакан из термостойкого и химически стойкого стекла. Стакан многофункционален и может использоваться как для научных исследований, так и для приготовления лекарственных препаратов в медицине или производстве. Термостойкость (ТС): не менее 250 °C, высота: не менее 16 см, ширина: не менее 11 см, объем: 100 мл. | шт | 10 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 28 | Лабораторный стакан | Лабораторный стеклянный стакан из термостойкого и химически стойкого стекла. Стакан многофункционален и может использоваться как для научных исследований, так и для приготовления лекарственных препаратов в медицине или производстве. Термостойкость (ТС): не менее 250 °C, высота: не менее 16 см, ширина: не менее 11 см, объем: 250 мл. | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 29 | Наконечник дозатора | Наконечник дозирующей пипетки: пластиковый, прозрачный, предназначен для объемов 0-200 мкл. Изготовлен из высокочистого, химически стойкого полипропилена (ПП). Бесцветный/прозрачный или желтый. Коническая, продолговатая форма. В коробке 1000 штук, ± 5 штук. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 30 | Пипетка с регулируемым объемом (микропипетка) | Пластиковая, прозрачная, предназначена для объемов от 5 до 50 мкл. Разработана для точного отбора объема проб и дозирования (деления объема) жидкостей, используется в лабораторной практике. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 31 | Перчатки для осмотра | Одноразовые нитриловые перчатки, размер։ L. Высокоэластичные защитные перчатки, обеспечивающие превосходную тактильную чувствительность и барьерную защиту. Устойчивы к разрывам, спирту и маслам, имеют текстурированную поверхность для надежного захвата, доступны с тальком или без него. В упаковке по 100 штук. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 32 | Медицинская маска для лица | Гигиенические медицинские маски из текстиля, предназначенные для снижения риска заражения воздушно-капельным путем, а также для защиты лица от опасных/агрессивных веществ. | шт | 100 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки в течение 20-45дней после подписания договора. |