- Վիրաբուժական լամպի բնութագիրը

Առնվազն երկու թևի առկայություն. Մեկն առնվազն 700մմ, մյուսն առվազն 500մմ տրամագծով

|  | 700մմ /թև | 500 մմ/թև |
| --- | --- | --- |
| - Դաշտի տրամագիծ առնվազն մմ | 180-280 | 180-280 |
| - D50 / D10 | > 0.5 | > 0.5 |
| - Լուսավորման խորություն Ec 20% (մմ)-առնվազն | 1069 | 1340 |
| - Լուսավորման խորություն Ec 60% (մմ)-առնվազն | 552 | 603 |
| - CRI ինդեքսը (%) | ≥95 | ≥95 |
| - Լուսավորության (լյուքս) կարգավորում առնվազն | 40000-160000 | 40000-120000 |
| - Պայծառության մակարդակի մարում | Ոչ պակաս քան 9 քայլ | Ոչ պակաս քան 9 քայլ |
| - Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորում (Կ) | 4000-5000 | 4000-5000 |
| - Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորման քայլեր | Ոչ պակաս 9 | Ոչ պակաս 9 |
| - Աշխատանքային լարումը՝ առնվազն | AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց | AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց |
| - LED քանակ | >80 | >50 |
| Լամպի հզորություն | Առնվազն 100ՎԱ | Առնվազն 98ՎԱ |
| - LED-ի կյանքի տևողություն (ժամեր) ոչ պակաս | ≥50000 | ≥50000 |
| - լամպի գլխի հաստություն առնվազն | ≤105 | ≤95 |
| - Ռադիացիոն էներգիա | ≤578 W/m2 | ≤509 W/m2 |
| - Տեղադրման բարձրություն առնվազն | 2.8-3.2m/մ |  |
| - Տեղադրման մեթոդ | Առաստաղին ամրացվող |  |
| ստերիլիզացվող բռնակ | կ/չէ | տրամադրել 1 հատ |

| 2․ տեսախցիկ | ներկառուցված տեսախցիկ-տեղակայված լինի առնվազն 700մմ լամպի կենտրոնում , քանակը 1 հատ - Պատկերի սենսոր՝ 1/2.8" պրոգրեսիվ սկանավորման CMOS -Mega Pixel: 2MP / Մեգապիքսել՝ առնվազն 2 ՄՊ -Resolution: 1920×1080 / Լուծաչափ՝ առնվազն 1920×1080 -SDI վիդեո ելք - Օպտիկական՝ 10x, թվային՝ 12x |
| --- | --- |

| 3․ Բոլորը մեկ էկրանում և ձայնագրման տերմինալ մոնիտոր | - առնվազն 22'' / 22 դյույմ - Լուծաչափ առնվազն 1920×1080 - HD էկրան, ձայնագրություն և պահեստավորում - 1 ՏԲ կոշտ սկավառակ |
| --- | --- |

- Хирургический лампа характеристика

Наличие как минимум двух крыльев: одно диаметром не менее 700 мм, другое диаметром не менее 500 мм.

|  | 700 мм / крыло | 500 мм / крыло |
| --- | --- | --- |
| - Поле диаметр не менее мм | 180-280 | 180-280 |
| - Д50 / Д10 | > 0,5 | > 0,5 |
| - Освещение глубина EC 20% ( мм ) - минимум | 1069 | 1340 |
| - Освещение глубина EC 60% ( мм ) - минимум | 552 | 603 |
| - Индекс CRI (%) | ≥95 | ≥95 |
| - Уровень освещенности ( люкс ) не менее | 40000-160000 | 40000-120000 |
| - Яркость уровень вымирание | Нет меньше чем 9 шагов | Нет меньше чем 9 шагов |
| - Цвет температура регулирование ( К ) | 4000-5000​ | 4000-5000​ |
| - Цвет температура регулирование шаги | Нет меньше 9 | Нет меньше 9 |
| - Работа напряжение , по крайней мере | Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц; 110–240 В, 50/60 Гц | Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц; 110–240 В, 50/60 Гц |
| - количество светодиодов | > 80 | >50 |
| Лампа власть | Не менее 100 ВА | По меньшей мере 98 VA |
| - Светодиод жизни продолжительность ( часы ) не менее | ≥50000 | ≥50000 |
| - лампа голова толщина не менее | ≤ 105 | ≤ 95 |
| - Излучение энергия | ≤ 578 Вт/м2 | ≤ 509 Вт/м2 |
| - Установка рост как минимум | 2,8-3,2 м/м |  |
| - Установка метод | На потолке исправимо |  |
| стерилизуемый ручка | да/ нет | предоставить 1 штуку |

| 2. камера | встроенный камера - расположена быть лампа не менее 700 мм в центре , количество 1 штука - Изображение сенсор : прогрессивный 1/2,8" сканирующая КМОП - Мегапиксели: 2 МП / Мегапиксели : не менее 2 МП - Разрешение: 1920×1080 / Разрешение : не менее 1920 ×1080 - SDI видео Выход - Оптическое увеличение: 10x, цифровое увеличение: 12x |
| --- | --- |

| 3. Все один на экране и запись Терминал монитор | - не менее 22 дюймов / 22 дюйма - Разрешение как минимум 1920×1080 - HD- экран , запись и хранение - жесткий диск 1 ТБ диск |
| --- | --- |