- Վիրաբուժական լամպի բնութագիր

Առնվազն երկու թևի առկայություն. Մեկն առնվազն 700մմ, մյուսն առվազն 500մմ տրամագծով

|  | /700/թև | /500/թև |
| --- | --- | --- |
| - Դաշտի տրամագիծ առնվազն | 180-280 | 180-280 |
| - D50 / D10 | > 0.5 | > 0.5 |
| - Լուսավորման խորություն Ec 20%առնվազն (մմ) | 1069 | 1340 |
| - Լուսավորման խորություն Ec 60% (մմ) առնվազ | 552 | 603 |
| - CRI ինդեքսը (%) | ≥95 | ≥95 |
| - Լուսավորության (լյուքս) կարգավորում առնվազն | 40000-160000 | 40000-120000 |
| Պայծառության մակարդակի մարում | Ոչ պակաս քան 9 քայլ | Ոչ պակաս քան 9 քայլ |
| - Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորում (Կ) առնվազն | 4000-5000 | 4000-5000 |
| - Գույնի ջերմաստիճանի կարգավորման քայլեր | Ոչ պակաս 9 | Ոչ պակաս 9 |
| - Աշխատանքային լարումը՝առնվազն | AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց | AC 100V-240V 50/60Hz 110-240Վ, 50/60 Հց |
| - LED քանակ | >80 | >50 |
| - Լամպի հզորություն | Առնվազն 100ՎԱ | Առնվազն 100ՎԱ |
| - LED-ի կյանքի տևողություն (ժամեր) | ≥50000 | ≥50000 |
| - լամպի գլխի հաստություն /մմ/ ոչ ավել | ≤105 | ≤95 |
| - Ռադիացիոն էներգիա | ≤578 W/m2 | ≤509 W/m2 |
| - Տեղադրման բարձրություն առնվազն | 2.7-3.1մ |  |
| - Տեղադրման մեթոդ | Առաստաղին ամրացվող |  |
| - ստերիլիզացվող բռնակ | տրամադրել 1 հատ | տրամադրել 1 հատ |

- Хирургическая лампа описание

Наличие как минимум двух крыльев: одно диаметром не менее 700 мм, другое диаметром не менее 500 мм.

|  | / 700 / крыло | / 500 / крыло |
| --- | --- | --- |
| - Поле хотя бы немного | 180-280 | 180-280 |
| - Д50 / Д10 | > 0,5 | > 0,5 |
| - Освещение глубина EC не менее 20% ( мм ) | 1069 | 1340 |
| - Освещение глубина Эквивалент 60% ( мм ) по крайней мере | 552 | 603 |
| - Индекс CRI (%) | ≥95 | ≥95 |
| - Уровень освещенности ( люкс ) не менее | 40000-160000 | 40000-120000 |
| Яркость уровень вымирание | Нет меньше чем 9 шагов | Нет меньше чем 9 шагов |
| - Цвет температура регулирование ( K ) по крайней мере | 4000-5000​ | 4000-5000​ |
| - Цвет температура регулирование шаги | Нет меньше 9 | Нет меньше 9 |
| - Работа напряжение , по крайней мере | Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц; 110–240 В, 50/60 Гц | Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц; 110–240 В, 50/60 Гц |
| - количество светодиодов | > 80 | >50 |
| - Лампа власть | Не менее 100 ВА | Не менее 100 ВА |
| - Светодиод жизни продолжительность ( часы ) | ≥50000 | ≥50000 |
| - лампа голова толщина /мм/ не более | ≤ 105 | ≤ 95 |
| - Излучение энергия | ≤ 578 Вт/м2 | ≤ 509 Вт/м2 |
| - Установка рост как минимум | 2,7-3,1 м |  |
| - Установка метод | На потолке |  |
| - стерилизуемый ручка | предоставить 1 шт | предоставить 1 шт |