## Տեխնիկական բնութագիր
| CPV | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավոր | Քանակ
1 |  | Բազմապարամետրային մոնիտոր | 1- Հիվանդի մոնիտոր - 8 հատ • Արյան ճնշման ինվազիվ չափման մոդուլ - 1 հատ, • Մուլտիգազ մոդուլ - 8 հատ, • Անզգայացման խորության չափման մոդուլ - 1 հատ, • Նյարդամկանային փոխանցման չափման (NMT) մոդուլ - 1 հատ, • Կենտրոնական կայան 32 մոնիտորի համար - 1 հատ | հատ | 1
2- Ընդհանուր պահանջները՝ • Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Առաջարկվող մոդելները պետք է արդիական լինեն բժշկական գիտության և տեխնոլոգիայի վերջին զարգացումներին։ • Բոլոր տարիքի հիվանդների՝ մեծահասակների, մանկական, նորածինների կենսական նշանների չափում։ • Քաշ մինչև -5 կգ։ Պետք է ունենա տեղափոխման բռնակ։ • Գործողության միջավայր IP32, Ջերմաստիճանը՝ +10...+40°С, Խոնավությունը՝ մինչև 98% 25°С-ում, Մոնիտորները համապատասխանում են Բժշկական սարքերի 93/42/EEC հրահանգի պահանջներին,CE մակնշում: CE2409 Դասակարգում (ըստ IEC 60601-1) - I դաս, տեսակ՝ CF, Կենտրոնական կայան, Էլեկտրաէներգիայի պահանջը՝ 100-250 Վ (90-264 Վ), 50/60 Հց, Տպիչ (ըստ ցանկության), Թղթի լայնությունը՝ 58 մմ, Արագություն՝ 25,50 մմ/վ, Բանաձև՝ 8 կետ/մմ Ալիքի ձևեր, դիագրամներ, աղյուսակներ, թվային ալիքի ձև մինչև 3։ • Մարտկոցի շահագործման ժամանակը 2 ժամից ոչ պակաս։
3- Էկրանը • Գունավոր LCD, սենսորային էկրան, Full HD։ • Էկրանի չափ- 15 ինչ 38,1 սմ։ • Թույլտվություն - 1366*768։ • Կարող է ցուցադրել նվազագույնը 13 ալիքի ձևեր իրական ժամանակում միաժամանակ։ • Դիտարկվող պարամետրերի «մեծ թվային» ռեժիմ։
4- Ազդանշաններ և Թրենդեր • Ձայնային և տեսողական ահազանգեր բոլոր պարամետրերի համար։ • Պետք է լինի առնվազն չորս տարբեր ազդանշանային կարգավորումներ՝ Կրիտիկական, Վտանգ, Զգուշացում, Տեղեկություն դադար՝ 1...15 րոպե կամ հաջորդ իրադարձություն։ • Յուրաքանչյուր պարամետրի համար ահազանգը առանձին միացնելու/անջատելու հնարավորություն։ • Բոլոր պարամետրերի միտումները մինչև 720 ժամ։ • OxyCRG Spo2-ի, սրտի հաճախության և շնչառության ալիքների միաժամանակյա վիզուալիզացիա։ • Մինի-միտումներ բոլոր պարամետրերի համար 30 րոպե, 1 ժամ, 2 ժամ։ • Մոնիտորինգի պարամետրերի գրանցում կայուն հիշողության մեջ։ • Ներկառուցված հիվանդի քարտ։ • Մահճակալից մահճակալ դիտում։ • Բոլոր ալիքային ձևերի Ֆրագմենտների պահպանում `մինչև 30 վայրկյան։
5- Մոդուլար դիզայն և հաղորդակցության ինտերֆեյսներ • Հիվանդի մոնիտորները պետք է ունենան մոդուլային կառուցվածք՝ միացված մոդուլի ավտոմատ հայտնաբերմամբ։ • Չափման մոդուլները կարող են տեղադրվել և հեռացվել օգտագործողի կողմից (առանց գործիքների)՝ չընդհատելով բոլոր մյուս պարամետրերի տվյալների հավաքագրումը։ • Լրացուցիչ չափիչ մոդուլների միացման համար մոնիտորները պետք է ունենան բազմակողմանի մուլտիմիակցիչներ (վարդակներ, միակցիչներ)՝ առնվազն 2 բազմակցիչ։ • Չափման մոդուլի տեսակի ավտոմատ ճանաչում, որը միացված է բազմակցիչին։ • Ընտրովի չափման մոդուլներ. - IBP մոդուլ – 2 կամ 4 ալիք հնարավորություն, - Կապնոգրաֆիայի մոդուլ, - Բազմագազային մոդուլ, - Սրտի ինվազիվ ելքային մոդուլ - ջերմային նոսրացում, - Ոչ ինվազիվ սրտի ելքային մոդուլ - իմպեդանսային կարդիոգրաֆիա, - BIS մոդուլ - երկսպեկտրային ինդեքս, - NMT մոդուլ - նյարդամկանային փոխանցում, - EEG մոդուլ - էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիա, - 12-ալիքային ԷՍԳ մոդուլ։ • Ներկառուցված WiFi մոդուլ կենտրոնական մոնիտորինգի կայանի հետ աշխատելու համար։ • Ethernet միակցիչ։ • USB միակցիչ։ • Հիշողության քարտ – արտաքին հիշողության քարտի բնիկ (micro SD), USB (2 pcs)։ • HDMI միակցիչ՝ լրացուցիչ էկրանը միացնելու համար։ • Լրացուցիչ էկրանը պետք է կարողանա կարգավորել ցուցադրվող տեղեկատվությունը հիվանդի մոնիտորի հիմնական էկրանից առանձին։ • Կենտրոնական կայանին անլար տեխնոլոգիայով միանալու հնարավորություն։ • Մահճակալից մահճակալ դիտում։ • Սմարթֆոնների և iPad-ների միջոցով բջջային տեխնոլոգիաների միջոցով իրական ժամանակի ռեժիմում մոնիտորինգի տվյալների հեռակա հասանելիության հատուկ ծրագրակազմի առկայություն։
6- ECG չափման պարամետրեր • Գրառման տիրույթները՝- I, II, III, aVR, aVL, aVF, V։ • ST հատվածի մոնիտորինգ բոլոր կապուղիներում։ • QT և QTc հատվածի մոնիտորինգ։ • Առիթմիաների վերլուծություն իրական ժամանակում։ • Առիթմիաների ավտոմատ գրանցում կայուն հիշողության մեջ։ • Սրտի ռիթմավարի հայտնաբերում ։ • Պաշտպանություն դեֆիբրիլյատորի և էլեկտրավիրաբուժական սարքավորումների ազդեցությունից։ • Սրտի զարկերի հաճախականությոան տատանումը 0-ից մինչև 350 զ/րոպե։ • ԷՍԳ ֆիլտրերի թողունակությունը ՝վիրահատություն, մոնիտոր, ախտորոշում։ • Իմպեդանսի շարունակական չափումներ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի համար և շփման կորստի հայտնաբերում։
7- Ջերմաստիճանը • Ալիքների քանակը՝ 2միջակայքում։ • Ջերմաստիճանի միջակայքը 0 - 50°С։ • Չափման ճշգրտությունը ± 0,1 °С 34 - 44 °С։ • Ջերմաստիճանի տարբերության հաշվարկ և ցուցադրում, եթե կա երկու ալիք։
8- Արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափում (NIBP) • Չափման եղանակը՝ օսցիլոմետրիկ։ • Սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին արյան ճնշման որոշում։ • Նորածինների, մանկական և չափահաս հիվանդների համար։ • Չափման միջակայքը 10-ից 300 մմ Hg: • Առավելագույն չափման ժամանակի պաշտպանություն։ • Առավելագույն ճնշման պաշտպանություն մանժետում։ • Ձեռքով, ավտոմատ և շարունակական չափման ռեժիմ։ • Երակային պունկցիայի ռեժիմ։ • Չափման ժամանակահատվածը ավտոմատ ռեժիմում 1-ից 480 րոպե սահմանելու ունակություն։
9- Պուլս Օքսիմետր • Չափման տեխնոլոգիա - Masimo SET կամ Nellcor OxiMax։ • SpO2 միջակայքը 0 – 100%։ • Զարկերակային արագության միջակայքը 25-240 bpm։ • Պլետիզմոգրաֆի ցուցադրում իմպուլսի ուժգնության ցուցիչով և պերֆուզիայի ինդեքսով։ Ամբողջական էլեկտրական մեկուսացում, պաշտպանված է դեֆիբրիլյացիայից։ Նորածինների, մանկական և մեծահասակների, միանգամյա օգտագործման կամ բազմակի օգտագործման սենսորներ։
10- Շնչառության մակարդակը • Չափման մեթոդ-իմպեդանս։ • RR տատանվում է 0-ից 150 շնչառություն րոպեում։ • APNEA ռեժիմ՝ օգտագործողի կողմից ընտրված սահմանաչափերով՝ առնվազն 5-ից 60 վայրկյան։ • Ընտրությունը ԷՍԳ տիրույթների գրանցման համար - I կամ II տիրույթ։
11- Մուլտիգազ մոդուլ Չափման մեթոդ՝ ինֆրակարմիր կլանման մեթոդ Վերահսկվող գազերի կոնցենտրացիաներ՝ FiO2, FiCO2, EtCO2, N2O, Հալոթան (Hal), Իզոֆլուրան (Iso), Էնֆլուրան (Enf), Սևոֆլուրան (Sev), Դեսֆլուրան (Des) • CO2-ի չափման միջակայք՝ 0–15% • N2O-ի չափման միջակայք՝ 0–100% • Hal, Iso, Enf-ի չափման միջակայք՝ 0–8% • Sev-ի չափման միջակայք՝ 0–10% • Des-ի չափման միջակայք՝ 0–22% • Գազային խառնուրդների ավտոմատ ճանաչում • MAC արժեքի ցուցադրում
12- Արյան ճնշման ինվազիվ չափում • IBP ալիքների քանակը – 2 կամ 4։ • Արյան ճնշումը տատանվում է -50-ից + 350 մմ Hg։ • Չափման հնարավորություն՝ օգտագործելով։
13- Կենտրոնական հեմոդինամիական պարամետրների ինվազիվ չափում • Չափման մեթոդ - ջերմային նոսրացում։ • Սրտի ելքային միջակայք՝ - 0,1-ից 20,0 լ/րոպե։ • Ճշգրտություն՝ ± 0,1 լ/րոպե։ • Ներարկման ջերմաստիճանը՝ 0,0 °С-ից +30,0 °С։ • Դիտարկվող պարամետրեր. - CO (սրտային ելք), - SV (հարվածի ծավալ), - CI (սրտի ինդեքս), - SI (ինսուլտի ինդեքս), HR (սրտի հաճախություն), SVR (համակարգային անոթային դիմադրություն), SVRI (համակարգային անոթային դիմադրության ինդեքս), DO2I (թթվածնի մատակարարման ինդեքս), TFC (կրծքավանդակի հեղուկի պարունակությունը): • Ջերմային նոսրացման կորի ցուցադրում։ • Առնվազն 5 չափումների միաժամանակյա ցուցադրում՝ հետագա միջինացման հնարավորությամբ։
14- Անզգայացման խորության չափում • Չափման մեթոդ - ԷԷԳ-ների վերլուծություն։ • EEG ալիքների ձայնագրման թիվը՝ 2։ • EEG ազդանշանի թողունակությունը - 0,25 – 100 Հց։ • BIS-Index միջակայքը ոչ պակաս, քան 0 -100։ • Դիմադրության չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 0 – 999 կՕմ։ • Ցուցադրել հետևյալ պարամետրերը. - երկսպեկտրալ ինդեքս BIS, - ազդանշանի որակի ինդեքս SQI, - էլեկտրամիոգրաֆիկ ակտիվություն ԷՄԳ, - պոռթկումների հաշվիչ EEG BC։ • BIS ինդեքսի միտումի ցուցադրում։
15- BIS ինդեքսի միտումի ցուցադրում • Չափման մեթոդ - խթանմանը մկանային արձագանքի գնահատում։ • Խթանման ռեժիմներ.` (ST), (TOF),(TET) , (PTC),(DBS)։ • Խթանմանը արձագանքի չափում՝ արագաչափ (աքսելերոմետր) սենսորի միջոցով։ • Խթանման հոսանքի տիրույթ՝ 20-ից 60 մԱ։
16- Հատուկ պահանջներ • Սրտի ռիթմի փոփոխականության (HRV) վերլուծության ծրագրային ապահովում։ • Դեղերի հաշվիչ։ • Թթվածնավորման հաշվարկներ։ • Օդափոխության հաշվարկներ։ • Հեմոդինամիկ հաշվարկներ։
17- Ստանդարտներ, անվտանգություն և ուսուցում • Պետք է ունենա ԱՄՆ FDA կամ CE հավաստագիր։ • Պետք է համապատասխանի IEC 60601 անվտանգության պահանջներին։ • Պետք է ունենա տեղական սպասարկման հնարավորություն։ • Հիվանդի մոնիտորները պետք է տեղադրվեն, փորձարկվեն և շահագործման հանձնվեն մատակարարի մասնագետի կողմից՝ յուրաքանչյուր աշխատավայրում։ • Երաշխիք՝ 2 տարի։
18- Աքսեսուարներ և ծախսվող նյութեր • Բազմակի օգտագործման SpO2 սենսոր -1հատ, SpO2 սենսորի մալուխ -1հատ, 5-ալիքային ԷԿԳ մալուխ – 1 հատ, Մեկանգամյա օգտագործման ԷԿԳ էլեկտրոդներ – 1 փաթեթ, Բազմակի օգտագործման NIBP թևնոց – 1 հատ, NIBP երկարացման խողովակ (2.5 մ) – 1 հատ, Բազամկի օգտագործվող ջերմաստիճանի զոնդ – 1 հատ, Օգտագործման ձեռնարկ – 1 հատ։ • UniPort մոդուլ ինվազիվ արյան ճնշման համար (երկակի IBP) – 1 հատ, Մեկանգամյա օգտագործման IBP տրանսդյուսեր – 2 հատ, Տրանսդյուսերների պահիչ (հոլդեր) – 1 հատ, Բազմակի օգտագործվող միացման մալուխ ինվազիվ համակարգի համար (Edwards) – 1 հատ։ • BIS UniPort մոդուլ – 1 հատ, BISx մոդուլ – 1 հատ, Բազմակի օգտագործման պացիենտի մալուխ – 1 հատ, Մեկանգամյա օգտագործման BIS էլեկտրոդներ – 2 հավաքածու։ • UniPort մոդուլ նեյրոմկանային հաղորդման համար (NMT) – 1 հատ, NMT պացիենտային մալուխ – 1 հատ, Մեկանգամյա օգտագործման էլեկտրոդներ (մեծահասակների համար) – 1 փաթեթ։
19- Կենտրոնական կայան – 1 հատ Հիվանդի մոնիտորների տվյալների միաժամանակյա ցուցադրում (առնվազն 32 մոնիտորի) 2 կենտրոնական էկրաններին։ Առնվազն 32 հիվանդի միաժամանակյա մոնիտորինգ տվյալների հավաքագրում։ Ազդանշաններ Բազմաստիճան ձայնային և տեսողական ահազանգեր։ Իրադարձությունների և ահազանգերի ավտոմատ ձայնագրում, առնվազն 1000 իրադարձություն յուրաքանչյուր հիվանդի մոնիտորինգի համար։ Անընդհատ ձայնագրում առնավազն 72 ժամ։ Ինտեգրում արտաքին առողջապահական տեղեկատվական համակարգերի հետ HL7։ Էլեկտրաէներգիայի պահանջը՝ 100-250 Վ (90-264 Վ), 50/60 Հց։
Երաշխիք առնվազն 1 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված

## Техническая характеристика
| CPV | Наименование (вид товара) | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество
1 |  | Комплект многопараметрических мониторов | 1- Монитор пациента — 8 шт. • Модуль инвазивного измерения артериального давления — 1 шт. • Мультигазовый модуль — 8 шт. • Модуль измерения глубины анестезии — 1 шт. • Модуль измерения нервно-мышечной передачи (NMT) — 1 шт. • Центральная станция для 32 мониторов — 1 шт. | шт. | 1
2- Общие требования: • Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Предлагаемые модели должны быть современными и соответствовать последним достижениям медицинской науки и технологий. • Измерение жизненно важных показателей пациентов всех возрастов: взрослых, детей и новорожденных. • Вес — до 5 кг. Должна быть предусмотрена ручка для переноски. • Условия эксплуатации: IP32, температура +10...+40 °C, влажность до 98% при 25 °C. Мониторы должны соответствовать требованиям Директивы 93/42/EEC о медицинских изделиях, маркировка CE: CE2409. Классификация (по IEC 60601-1) — класс I, тип CF. Центральная станция: требования к электропитанию — 100–250 В (90–264 В), 50/60 Гц. Принтер (опционально): ширина бумаги 58 мм, скорость 25, 50 мм/с, разрешение 8 точек/мм; формы кривых, диаграммы, таблицы, цифровые кривые — до 3. • Время работы от аккумулятора — не менее 2 часов.
3- Экран • Цветной LCD, сенсорный экран, Full HD. • Размер экрана — 15 дюймов / 38,1 см. • Разрешение — 1366×768. • Возможность одновременного отображения в реальном времени не менее 13 кривых. • Режим «крупные цифры» для наблюдаемых параметров.
4- Сигналы и тренды • Звуковые и визуальные тревожные сигналы для всех параметров. • Должно быть не менее четырех различных настроек тревог: критический, опасность, предупреждение, информационная пауза на 1...15 минут или до следующего события. • Возможность отдельного включения/отключения тревоги для каждого параметра. • Тренды всех параметров — до 720 часов. • Одновременная визуализация OxyCRG, SpO2, частоты сердечных сокращений и дыхательных кривых. • Мини-тренды для всех параметров: 30 минут, 1 час, 2 часа. • Запись параметров мониторинга в энергонезависимую память. • Встроенная карта пациента. • Просмотр «от койки к койке». • Сохранение фрагментов всех кривых — до 30 секунд.
5- Модульная конструкция и коммуникационные интерфейсы • Мониторы пациента должны иметь модульную конструкцию с автоматическим распознаванием подключенного модуля. • Измерительные модули должны устанавливаться и сниматься пользователем (без инструментов) без прерывания сбора данных по всем остальным параметрам. • Для подключения дополнительных измерительных модулей мониторы должны иметь универсальные мультиразъемы (гнезда/разъемы) — не менее 2 мультиразъемов. • Автоматическое распознавание типа измерительного модуля, подключенного к мультиразъему. • Опциональные измерительные модули: - модуль IBP — возможность 2 или 4 каналов, - модуль капнографии, - мультигазовый модуль, - модуль инвазивного сердечного выброса — термодилюция, - модуль неинвазивного сердечного выброса — импедансная кардиография, - модуль BIS — биспектральный индекс, - модуль NMT — нервно-мышечная передача, - модуль EEG — электроэнцефалография, - 12-канальный модуль ЭКГ. • Встроенный WiFi-модуль для работы с центральной станцией мониторинга. • Разъем Ethernet. • Разъем USB. • Карта памяти — слот для внешней карты памяти (micro SD), USB (2 pcs). • Разъем HDMI для подключения дополнительного экрана. • Дополнительный экран должен позволять настраивать отображаемую информацию отдельно от основного экрана монитора пациента. • Возможность подключения к центральной станции по беспроводной технологии. • Просмотр «от койки к койке». • Наличие специального программного обеспечения для удаленного доступа к данным мониторинга в режиме реального времени с использованием мобильных технологий через смартфоны и iPad.
6- Параметры измерения ECG • Отведения записи: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. • Мониторинг сегмента ST во всех каналах. • Мониторинг интервалов QT и QTc. • Анализ аритмий в режиме реального времени. • Автоматическая запись аритмий в энергонезависимую память. • Обнаружение кардиостимулятора. • Защита от воздействия дефибриллятора и электрохирургического оборудования. • Диапазон частоты сердечных сокращений — от 0 до 350 уд/мин. • Полосы пропускания фильтров ЭКГ: операция, монитор, диагностика. • Непрерывное измерение импеданса для каждого электрода и обнаружение потери контакта.
7- Температура • Количество каналов — в диапазоне 2. • Диапазон температуры — 0–50 °C. • Точность измерения — ±0,1 °C в диапазоне 34–44 °C. • Расчет и отображение разницы температур при наличии двух каналов.
8- Неинвазивное измерение артериального давления (NIBP) • Метод измерения — осциллометрический. • Определение систолического, диастолического и среднего артериального давления. • Для новорожденных, детей и взрослых пациентов. • Диапазон измерения — от 10 до 300 мм рт. ст. • Защита по максимальному времени измерения. • Защита от максимального давления в манжете. • Режимы измерения: ручной, автоматический и непрерывный. • Режим венозной пункции. • Возможность установки периода измерения в автоматическом режиме от 1 до 480 минут.
9- Пульсоксиметр • Технология измерения — Masimo SET или Nellcor OxiMax. • Диапазон SpO2 — 0–100%. • Диапазон частоты пульса — 25–240 bpm. • Отображение плетизмограммы с индикатором силы пульса и индексом перфузии. Полная электрическая изоляция, защита от дефибрилляции. • Датчики для новорожденных, детей и взрослых, одноразовые или многоразовые.
10- Частота дыхания • Метод измерения — импедансный. • Диапазон RR — от 0 до 150 дыханий в минуту. • Режим APNEA с пределами, выбираемыми пользователем, не менее 5–60 секунд. • Выбор отведения ЭКГ для регистрации — отведение I или II.
11- Мультигазовый модуль Метод измерения — метод инфракрасного поглощения. Контролируемые концентрации газов: FiO2, FiCO2, EtCO2, N2O, галотан (Hal), изофлуран (Iso), энфлуран (Enf), севофлуран (Sev), десфлуран (Des). • Диапазон измерения CO2 — 0–15%. • Диапазон измерения N2O — 0–100%. • Диапазон измерения Hal, Iso, Enf — 0–8%. • Диапазон измерения Sev — 0–10%. • Диапазон измерения Des — 0–22%. • Автоматическое распознавание газовых смесей. • Отображение значения MAC.
12- Инвазивное измерение артериального давления • Количество каналов IBP — 2 или 4. • Диапазон артериального давления — от -50 до +350 мм рт. ст. • Возможность измерения с использованием.
13- Инвазивное измерение центральных гемодинамических параметров • Метод измерения — термодилюция. • Диапазон сердечного выброса — от 0,1 до 20,0 л/мин. • Точность — ±0,1 л/мин. • Температура инъекции — от 0,0 °C до +30,0 °C. • Наблюдаемые параметры: - CO (сердечный выброс), - SV (ударный объем), - CI (сердечный индекс), - SI (ударный индекс), - HR (частота сердечных сокращений), - SVR (системное сосудистое сопротивление), - SVRI (индекс системного сосудистого сопротивления), - DO2I (индекс доставки кислорода), - TFC (содержание жидкости в грудной клетке). • Отображение кривой термодилюции. • Одновременное отображение не менее 5 измерений с возможностью последующего усреднения.
14- Измерение глубины анестезии • Метод измерения — анализ ЭЭГ. • Количество каналов записи EEG — 2. • Полоса пропускания сигнала EEG — 0,25–100 Гц. • Диапазон BIS-Index — не менее 0–100. • Диапазон измерения сопротивления — не менее 0–999 кОм. • Отображение следующих параметров: - биспектральный индекс BIS, - индекс качества сигнала SQI, - электромиографическая активность EMG, - счетчик вспышек EEG BC. • Отображение тренда индекса BIS.
15- Отображение тренда индекса BIS • Метод измерения — оценка мышечной реакции на стимуляцию. • Режимы стимуляции: (ST), (TOF), (TET), (PTC), (DBS). • Измерение реакции на стимуляцию с помощью датчика акселерометра. • Диапазон тока стимуляции — от 20 до 60 мА.
16- Специальные требования • Программное обеспечение для анализа вариабельности сердечного ритма (HRV). • Калькулятор лекарственных средств. • Расчеты оксигенации. • Расчеты вентиляции. • Гемодинамические расчеты.
17- Стандарты, безопасность и обучение • Должен иметь сертификат FDA США или CE. • Должен соответствовать требованиям безопасности IEC 60601. • Должна быть предусмотрена возможность локального сервисного обслуживания. • Мониторы пациента должны быть установлены, протестированы и введены в эксплуатацию специалистом поставщика на каждом рабочем месте. • Гарантия — 2 года.
18- Аксессуары и расходные материалы • Многоразовый датчик SpO2 — 1 шт., кабель датчика SpO2 — 1 шт., 5-канальный кабель ЭКГ — 1 шт., одноразовые электроды ЭКГ — 1 упаковка, многоразовая манжета NIBP — 1 шт., удлинительная трубка NIBP (2,5 м) — 1 шт., многоразовый температурный зонд — 1 шт., руководство пользователя — 1 шт. • Модуль UniPort для инвазивного артериального давления (двойной IBP) — 1 шт., одноразовый трансдьюсер IBP — 2 шт., держатель трансдьюсеров (холдер) — 1 шт., многоразовый соединительный кабель для инвазивной системы (Edwards) — 1 шт. • Модуль BIS UniPort — 1 шт., модуль BISx — 1 шт., многоразовый кабель пациента — 1 шт., одноразовые электроды BIS — 2 комплекта. • Модуль UniPort для нервно-мышечной передачи (NMT) — 1 шт., пациентный кабель NMT — 1 шт., одноразовые электроды (для взрослых) — 1 упаковка.
19- Центральная станция — 1 шт. Одновременное отображение данных мониторов пациента (не менее 32 мониторов) на 2 центральных экранах. Одновременный мониторинг и сбор данных не менее чем по 32 пациентам. Сигналы: многоуровневые звуковые и визуальные тревожные сигналы. Автоматическая запись событий и тревог — не менее 1000 событий для каждого мониторируемого пациента. Непрерывная запись — не менее 72 часов. Интеграция с внешними медицинскими информационными системами HL7. Требования к электропитанию — 100–250 В (90–264 В), 50/60 Гц.