## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
10 | Բինօկուլյար մանրադիտակ // Microscope Binocular // Микроскоп бинокулярный | Բինօկուլյար մանրադիտակ | Microscope Binocular | Микроскоп бинокулярный
|  | Չորստեղանի պտտվող գլխիկ | Quadruple revolving nosepiece. | Четырехместный вращающийся наконечник.
|  | Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ | Optical System: Achromatic optical system | Оптическая система: Ахроматическая оптическая система
|  | Բինօկուլյար գլխիկը՝ 30° թեքված | Binocular Head: 30° Inclined | Бинокулярная головка: наклонена на 30°
|  | Միջբիբային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 55-ից 75 մմ-ի սահմաններում, շեղումը ոչ ավելի քան 10% | Interpupillary Distance: not less than in range from 55 to 75 mm, deviation not more than 10% | Межзрачковое расстояние: не менее чем в диапазоне от 55 до 75 мм, отклонение не более чем 10%
|  | Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ օբյեկտիվներ ոչ պակաս քան 4×; 10×, 40×; 100× | Objectives: Achromatic Objectives not less than 4×; 10×, 40×; 100× | Объективы: Ахроматические цели не менее чем4×; 10×, 40×; 100×
|  | Օկուլյար՝ լայնանկյունային օկուլյար ոչ պակաս քան 10X/18-20 | Eyepiece: Wide Field Eyepiece 10X/18-20 | Окуляр: Широкоугольный окуляр 10X/18-20
|  | Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ ճշգրտում, շարժվող միջակայք 24 մմ | Focusing: Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Moving Range not more than 24mm | Фокусировка: Коаксиальная грубая и точная регулировка, диапазон перемещения не более чем 24 мм
|  | Կոնդենսատոր՝ ոչ պակաս քան NA = 1,25 Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով | Condenser: not less than NA=1.25 with Iris Diaphragm and Filter | Конденсатор: не менее чем NA=1,25 с ирисовой диафрагмой и фильтром
|  | Էտապ՝ երկշերտանի մեխանիկական սեղանիկ, X / Y` ոչ պակաս քան 139մմ×139մմ, շարժվող միջակայքը ոչ պակաս քան 75x 50 մմ | Stage: Double Layers Mechanical Stage, X/Y: not less than 139mm×139mm, Moving Range not less than 75×50mm | Ступень: Двухслойная механическая ступень, X/Y: не менее чем 139 мм × 139 мм, диапазон перемещения не менее чем 75× 50 мм
|  | Լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 6V / 10W կամ 6V / 20W կամ համարժեք աղբյուր | Illumination: min. 6V / 10W or 6V/20W or equivalent source | Освещение: минимум 6 В / 10 Вт или 6 В/20 Вт или эквивалентный источник
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары։
|  | Ներառված է փոշու ծածկը, կապույտ և կանաչ ֆիլտրը, իմերսիոն յուղը և հրահանգների ձեռնարկը: Ներառված են 6V 10W կամ 6V 20W հալոգեն կամ համարժեք լամպ | Dust cover, blue and green filter, immersion oil and instruction manual included. 6V 10W or 6V 20W halogen or equivalent bulbs included. | Пылезащитный чехол, синий и зеленый фильтры, погружное масло и инструкция по эксплуатации входят в комплект поставки. В комплект входят галогенные лампы мощностью 6 В 10 Вт или 6 В 20 Вт или эквивалентные лампы.
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: