## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
12 | Ցենտրիֆուգ // Table Top Centrifuge // Настольная центрифуга | Ցենտրիֆուգ | Table Top Centrifuge | Настольная центрифуга
|  | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ` արյան բաղադրիչներն առանձնացնելու համար: | Laboratory centrifuges for separate components of blood | Лабораторая центрифуга для разделения компонентов крови
|  | Գործառնական պահանջներ. | Operational Requirements: | Эксплуатационные требования:
|  | Կոմպակտ կոնստրուկցիա ՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար | Compact construction for vibration free performance | Компактная конструкция для работы без вибрации
|  | Սեղանին դրվող տարբերակ | Table top version | Настольная версия
|  | Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում | Tube Capacity: in from 5 to 15 ml (tubes vacutainer) range | Емкость пробирки. не менее чем в диапазоне 5-15 мл (пробирки «Вакутайнер")
|  | Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)՝ մեկնարկի / դադարեցման անջատիչով, դինամիկ արգելակով, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով | Control panel (not less than)- for start/stop switch, dynamic brakes, step less speed regulator with zero start switch and speed indicator with timer. | Панель управления (не менее чем) - для переключателя запуска/остановки, динамических тормозов, бесступенчатого регулятора скорости с переключателем нулевого пуска и индикатора скорости с таймером.
|  | Դռան արգելափակում | Door interlock | Дверной замок
|  | Անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և ցուցադրմամբ | Free brushless drive motor with exact speed pre-selection and display. | Бесщеточный приводной двигатель с точным предварительным выбором скорости и дисплеем.
|  | Արագության տիրույթ. ոչ պակաս քան 200-ից 5000 պտ / րոպե տիրույթում | Speed range: not less than in from 200 to 5000 rpm range | Диапазон оборотов: не менее чем в диапазоне от 200 до 5000 об/мин
|  | Ցենտրիֆուգը պետք է հագեցած լինի ֆիքսված անկյան ռոտորով: | Centrifuge should be complete with fixed angle rotor. | Центрифуга должна быть оснащена ротором с фиксированным углом наклона.
|  | Փորձանոթների դիրքերի քանակն անկյունային ռոտորում՝ ոչ պակաս քան 12 փորձանոթ | Amount of tube positions in the angle rotor: not less than 12 tubes | Количество положений пробирок в угловом роторе: не менее чем 12 пробирок
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары։
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: