## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
17 | Վիրահատական լուսատու առաստաղային // Ceiling operation light // Хирургический светильник потолочный | Վիրահատական լուսատու առաստաղային | Ceiling operation light | Хирургический светильник потолочный
|  | Ոչ պակաս քան 2 գմբեթի առկայություն | Availability of not less than 2 dome | Наличие не менее чем 2 купола
|  | LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն | Availability of LED light sources | Наличие светодиодный источников света (LED)
|  | Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50.000 ժամ | LED life time not less than 50.000 hours | Срок службы светодиодов не менее чем 50․000 часов
|  | Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 180 հատ | Number of LEDs not more than 180 | Количество светодиодов не менее чем 180 шт
|  | Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), յուրաքանչյուր գմբեթը ոչ պակաս քան 160,000 լյուքս | Illumination (distance: 1 m) not less than 160,000 Lux each dome | Освещенность операционного поля (расстояние 1м), не менее чем 160,000 люкс каждый купол
|  | CRI ինդեքսը՝ ոչ պակաս քան 93 | CRI index not less than 93 | Индекс цевтопередачи CRI, не менее чем 93
|  | Գունային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը ոչ պակաս քան 3, ընդ որում առաջին ռեժիմը 3800±500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400±500Կ, երրորդ ռեժիմը 5000±500Կ | Colour temperature adjustment not less than 3 step 3800±500K,4400±500K,5000±500K | Регулировка цветовой температуры не менее чем 3 ступеней 3800±500K, 4400±500K, 5000±500K
|  | Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն | Availability of brightness control | Наличие регулировки интенсивности яркости
|  | Կառավարման վահանակով լույսի ինտենսիվության կարգավորման համար էլեկտրոնային համակարգի առկայություն | Availability of an electronic system for regulating the intensity of the illumination from the panel | Наличие электронной системы регуляции интенсивности свечения с панели
|  | Ինտենսիվության վերահսկողությունը ոչ պակաս քան 6 քայլ | Intensity control not less than 6 steps | Регулировка интенсивности не менее чем 6 ступеней
|  | Լուսային դաշտի տրամագիծը ոչ պակաս քան 220-ից մինչև 280 մմ տիրույթում | Light field diameter not less than in from 220 to 280mm range | Диаметр светового поля в диапазоне не менее чем от 220 до 280 мм
|  | Լամպի վերահսկման համար անհրաժեշտ շարժական և ավտոկլավային մանրէազերծման ենթակա կենտրոնական բռնակների առկայություն | Availability of removable and autoclavable center handles for lamp control | Наличие сьемных и автоклавируемых центральных рукояток для управления лампой
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Սարքավորումը պետք է ամրացվի մոտ 3,1 մետր բարձրությամբ կախովի առաստաղի մակարդակով | The equipment should be fixed at the level of the suspended ceiling with a height of about 3,1 meters | Оборудование должно быть закреплено на уровне подвесного потолка высотой около 3,1 метра
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (oրինակ ` ամրակները լուսատուն առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, մանրէազերծման ենթակա բռնակներ` 4 հատ և այլն)) | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation (for example: fixing the operating light to the ceiling, user instructions, autoclavable handles - 4 pcs, etc.) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, крепления операцонного света к потолку, инструкции пользователя, автоклавируемые рукоятки - 4шт и т.д.)
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: