## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
3 | Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ // Mobile Ultrasound System // Мобильная ультразвуковая система | Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ | Mobile Ultrasound System | Мобильная ультразвуковая система
|  | Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված քարշակով, կոնվեքսային, գծային, սեկտորային և ներխոռոչային կոնվեքսային տվիչներով, սև-սպիտակ տպիչով | Mobile ultrasound system equipped with a trolley, convex, linear, sector and ցonvex endocavity transducers, black-and-white printer. | Мобильная ультразвуковая система, укомплектованная тележкой, конвексным, линейным, секторным и конвексным внутренней полости датчиками, черно-белым принтером
|  | Կիրառման ոլորտները․ | Clinical Applications: | Области применения։
|  | որովայնային հետազոտություններ, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, սրտաբանություն, մկանա-կմախքային համակարգի հետազոտություններ, անոթաբանություն, ուռոլոգիա, մակերեսորեն տեղակայված օրգան-կառուցվածքներ, մանկաբուժություն, նեոնատոլոգիա, օրթոպեդիա, ուռուցքաբանություն, տրանսկրանիալ հետազոտություններ, անեսթեզիոլոգիա | Abdominal examinations, obstetrics, gynecology, cardiology, musculoskeletal studies, angiology, urology, superficial organs and structures, pediatrics, neonatology, orthopedics, oncology, transcranial studies, anesthesiology. | Абдоминальные исследования, акушерство, гинекология, кардиология, исследования опорно-двигательного аппарата, ангиология, урология, поверхностно расположенные органы и структуры, педиатрия, неонатология, ортопедия, онкология, транскраниальные исследования, анестезиология
|  | Մասնագիտացված ծրագրերի փաթեթներ. (ոչ պակաս քան) | Specialized Software Packages (not less than): | Пакеты специализированного программного обеспечения։ (не менее чем)
|  | Տրիպլեքս ռեժիմի աջակցության համար ծրագրի առկայություն՝ В+CFM+PW կամ CW, B+PD+PW, B+TVI+TDI | Availability of a program for triplex mode support: B+CFM+PW or CW, B+PD+PW, B+TVI+TDI | Տրիպլեքս ռեժիմի աջակցության համար ծրագրի առկայություն՝ В+CFM+PW կամ CW, B+PD+PW, B+TVI+TDI
|  | Գծային և սեկտորային տվիչների հետ համատեղելի տրապեցոիդային կամ նույն ֆունկցիոնալով սկանավորման «վիրտուալ կոնվեքսային» ծրագրի առկայություն | Availability of a trapezoidal or equivalent specialized "Virtual Convex" scanning software compatible with linear and sector transducers | Наличие программы трапециевидного или аналогичного функционала «виртуального конвекса» для сканирования, совместимой с линейными и секторными датчиками
|  | Բոլոր տվիչների հետ համատեղելի կոդավորված հյուսվածքային հարմոնիկայի կամ նույն ֆունկցիոնալով ռեժիմն ապահովելու համար ծրագրի առկայություն | Encoded Tissue Harmonic Imaging or equivalent functional software, compatible with all types of transducers | Наличие программы кодированной тканевой гармоники или аналогичного функционала, совместимой со всеми типами датчиков
|  | Հարմոնիկ փուլային ինվերսիայի մասնագիտացված ծրագիր | Availability of a program for harmonic phase inversion support | Специализированная программа гармонической фазовой инверсии
|  | Մասնագիտացված ծրագիր՝ լայնակի և ճառագայթային պատկերի միատարրության, ինչպես նաև հյուսվածքային պատկերի պայծառության անընդհատ օպտիմալացման ռեժիմը ապահովելու համար։ | Availability of a program to support continuous optimization of the transverse and radial uniformity of the image, as well as the brightness of the tissue image. | Специализированная программа для обеспечения однородности поперечного и радиального изображения, а также непрерывной оптимизации яркости тканевого изображения
|  | Մասնագիտացված ծրագիր՝ պանորամային սկանավորման ռեժիմն ապահովելու համար, համատեղելի բոլոր տվիչների հետ | A specialized program to support panoramic scanning mode compatible with all imaging transducers | Специализированная программа для обеспечения режима панорамного сканирования, совместимая со всеми датчиками
|  | B-սկանավորման մասնագիտացված ծրագիր՝ բիոպսիայի ասեղի ճանաչման բարելավմամբ | A specialized B-scan program with improved recognition of the biopsy needle | Специализированная программа B-сканирования с улучшенным распознаванием биопсийной иглы
|  | Մակերեսային ծավալային վերակառուցման մասնագիտացված ծրագիր 2D ռեժիմով. Համատեղելիություն բոլոր 2D տվիչների համար; 3D վերակառուցում նախկինում պահպանված 2D կինոհանգույցից | A specialized program for volumetric surface reconstruction in 2D mode: Compatible with all 2D transducers; 3D reconstruction from previously saved 2D film footage | Специализированная программа поверхностной объемной реконструкции в 2D-режиме։ Совместимость со всеми 2D-датчиками; 3D-реконструкция из ранее сохраненной 2D-кинопетли
|  | Բազմաճառագայթային կոմպոզիտային սկանավորման միջոցով ուլտրաձայնային պատկերի ձևավորման ռեժիմը ապահովելու համար ծրագրի առկայություն. միաժամանակյա ցուցադրում ֆունդամենտալ պատկերի հետ, համատեղելիություն կոդավորված հարմոնիկայի, ԳԴՔ, ԷԴ, իմպուլս-ալիքային դոպլերի հետ | Availability of an ultrasound image generation mode using multipath composite scanning: simultaneous display with the fundamental image, compatibility with encoded harmonics, CDM, ED, pulse-wave Doppler | Наличие режима формирования УЗ-изображения методом многолучевого композитного сканирования: одновременное отображение с фундаментальным изображением, совместимость с кодированной гармоникой, ГДК, ЭД, импульсно-волновым допплером
|  | Ինտիմա-մեդիա կոմպլեքսի հաստության ավտոմատ հաշվարկի համար ծրագրի առկայություն | Availability of a program for automatic calculation of the thickness of the intimate media complex | Наличие программы автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа
|  | Մասնագիտացված ծրագիր՝ հյուսվածքների ակուստիկ հատկությունների հիման վրա B-ռեժիմի պատկերների ավտոմատ օպտիմալացման համար | Availability of a program for automatic image optimization in B-mode based on the acoustic properties of tissues | Специализированная программа автоматической оптимизации B-изображений на основе акустических свойств тканей
|  | TGC պատկերների ավտոմատ օպտիմազացման կամ նույն ֆունկցիոնալով մասնագիտացված ծրագիր | A specialized program for automatic TGC images optimization or similar functionality | Специализированная программа для автоматической оптимизации изображений TGC или аналогичной функциональности
|  | Գունային քարտեզագրման ռեժիմում պատկերի ավտոմատ օպտիմալացման ծրագրի առկայություն | Availability of a program for automatic image optimization in color mapping mode | Наличие программы автоматической оптимизации изображения в режиме цветового картирования
|  | Դոպլերյան սպեկտրի ավտոմատ օպտիմալացման ծրագրի առկայություն. Բազային գծի ավտոմատ շտկում; PRF ավտոմատ շտկում; Անկյան ավտոմատ շտկում; Սպեկտրի ավտոմատ շրջում (ինվերսիա) | Availability of a program for automatic optimization of the Doppler spectrum: Automatic baseline correction; Automatic PRF correction; Automatic angle correction; Automatic spectrum inversion | Наличие программы автоматической оптимизации допплеровского спектра: автокоррекция базовой линии; автокоррекция PRF; автокоррекция угла; инверсия спектра
|  | Իրական Տրիպլեքս ռեժիմում դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ հաշվարկման ծրագրի առկայություն | Availability of a program for automatic calculation of the Doppler spectrum in real triplex mode | Наличие программы автоматического расчета допплеровского спектра в реальном триплексном режиме
|  | Պատկերի հետագա օպտիմալացման համար չմշակված «հում» ուլտրաձայնային տվյալներին մուտք գործելու ծրագրի առկայություն | Availability of a program for accessing raw ultrasound data for subsequent image optimization | Наличие программы доступа к необработанным («сырым») ультразвуковым данным для последующей оптимизации изображения
|  | Ուլտրաձայնային պատկերների արխիվացման և թվային մշակման ծրագրի առկայություն. Հիվանդների արխիվների կազմում; Ստատիկ և դինամիկ պատկերների պահպանում Raw DICOM «հում» տվյալներով ձևաչափով; Նախկինում պահպանված պատկերների հետմշակում; Չափումների և հաշվարկների կատարում; Հետազոտությունների զեկույցների դուրս բերում; Ուլտրաձայնային պատկերների պահպանում USB-ի վրա; Ստատիկ և դինամիկ պատկերների պահպանում ստանդարտ ձևաչափերով (jpg, avi, wmv) | Availability of a program for archiving and digitally processing ultrasound images: Compilation of patient archives; Saving static and dynamic images in Raw DICOM format "raw" data; Post-processing of previously saved images; Carrying out measurements and calculations; Output of research reports; Output of research reports; Saving ultrasound images on removable USB; Saving static and dynamic images in standard formats (jpg, avi, wmv) | Наличие ПО для архивирования и цифровой обработки УЗ-изображений: формирование архивов пациентов; сохранение статических и динамических изображений в Raw DICOM; постобработка; измерения и расчеты; формирование отчетов; сохранение на USB; сохранение в стандартных форматах (jpg, avi, wmv)
|  | Արտաքին աշխատանքային կայանում արխիվացված ստատիկ պատկերների և կինոհանգույցների դիտման համար ծրագրի առկայություն | Availability of a program for viewing archived static images and film footage on an external workstation | Наличие программы для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции
|  | Համապատասխան ստեղնի նշանակմամբ հաճախակի կատարվող գործողությունների հաջորդականություն ծրագրավորելու համար ծրագրի առկայություն | Availability of a program for programming a sequence of frequently performed actions with the assignment of the appropriate key | Наличие программы для программирования последовательности часто выполняемых действий с назначением соответствующей клавиши
|  | Ուլտրաձայնային հետազոտության հաշվետվությունները կազմաձևելու և անհատականացնելու ծրագրի առկայություն՝ ուլտրաձայնային սարքի վրա պատկերներ և գծապատկերներ տեղադրելու հնարավորությամբ | Availability of a program for configuring and personalizing ultrasound reports with the ability to place images and graphs on an ultrasound machine | Наличие программы настройки и персонализации отчетов УЗ-исследований с возможностью размещения изображений и графиков на аппарате
|  | Մասնագիտացված ծրագիր՝ DICOM ձևաչափով տվյալներ փոխանցելու համար | A specialized program for transferring data to DICOM format | Специализированная программа передачи данных в формате DICOM
|  | Անոթների հունի՝ բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ կատարելագործված դինամիկ հոսքի դոպլերային և/կամ ոչ դոպլերային պատկերավորման ռեժիմի առկայություն | Improved dynamic visualization of blood flow with high spatial and temporal resolution (Doppler and/or non-Doppler) | Наличие режима улучшенной динамической визуализации кровотока с высоким пространственно-временным разрешением (допплерный и/или недопплерный)
|  | Կոնտրաստային նյութերով հետազոտություններ անցկացնելու համար կոդավորված կոնտրաստային հարմոնիկ ռեժիմը աջակցող մասնագիտացված ծրագիր, որը համատեղելի է կոնվեքսային տվիչների հետ։ | A specialized program of coded harmonic contrast mode for studies with contrast agents, compatible with convex transducers | Специализированная программа кодированного контрастного гармонического режима для исследований с контрастными веществами, совместимая с конвексными датчиками
|  | կադրերի հաճախականությունը ոչ պակաս քան 1400 | Frame rate/sec not less than 1400 | Частота кадров не менее чем 1400
|  | Հաղորդող-ընդունող ալիքների քանակը ոչ պակաս քան 223000 | Number of processing channels at least 223000 | Количество передающе-принимающих каналов не менее чем 223000
|  | Դինամիկ տիրույթը ոչ պակաս քան 265ԴԲ | Dynamic range not less than 265 dB | Динамический диапазон не менее чем 265 дБ
|  | Սկանավորման խորությունը ոչ պակաս քան 32սմ | Scanning depth not less than 32 cm | Глубина сканирования не менее чем 32 см
|  | Համակարգի հաճախականությունների տիրույթը ոչ պակաս քան 1,7 - 17 ՄՀց | Full frequency range of the system not less than in 1,7-17 MHz | Диапазон рабочих частот системы не менее чем 1,7–17 МГц
|  | Տվիչներ․ | Transducers: | Датчики:
|  | Սեկտոր-ֆազային տվիչ՝ տրանսկրանիալ և սրտաբանական հետազոտությունների համար | Sector-phased transducer for transcranial and cardiological examinations | Секторно-фазированный датчик для транскраниальных и кардиологических исследований
|  | Հաճախականությունների ստորին սահմանը ոչ ավելի քան 1,7 ՄՀց | The lower range of the frequency range not more than 1,7 MHz | Нижняя граница частот не более чем 1,7МГц
|  | Հաճախականությունների վերին սահմանը ոչ պակաս քան 4,0 ՄՀց | The upper range of the frequency range not less than 4,0 MHz | Верхняя граница частот не менее чем 4,0МГц
|  | Սկանավորման անկյունը ոչ պակաս քան 90 աստիճան | Scanning angle not less than 90˚ | Угол сканирования не менее чем 90 градусов
|  | Տվիչի էլեմենտների քանակը ոչ պակաս քան 64 | Number of elements: not less than 64 | Количество элементов датчика не менее чем 64
|  | Կոնվեքսային տվիչ՝ աբդոմինալ, ուռոլոգիական ու անոթային հետազոտությունների համար | Convex transducer for abdominal, urological and vascular examinations | Конвексный датчик для абдоминальных, урологических и сосудистых исследований
|  | Հաճախականությունների ստորին սահմանը ոչ ավելի քան 2,0 ՄՀց | The lower range of the frequency range not more than 2,0 MHz | Нижняя граница частот не более чем 2,0МГц
|  | Հաճախականությունների վերին սահմանը ոչ պակաս քան 5,0 ՄՀց | The upper range of the frequency range not less than 5,0 MHz | Верхняя граница частот не менее чем 5,0МГц
|  | Տվիչի էլեմենտների քանակը ոչ պակաս քան 128 | Number of elements: not less than 128 | Количество элементов датчика не менее чем 128
|  | Գծային տվիչ՝ մակերեսորեն տեղակայված օրգանների ու կառուցվածքների, պերիֆերիկ անոթների, նեոնատոլոգիայի ու մանկաբուժության համար | Linear transducer for superficially located organs and structures, peripheral vessels, neonatology and pediatrics | Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии
|  | Հաճախականությունների ստորին սահմանը ոչ ավելի քան 4,2 ՄՀց | The lower range of the frequency range not more than 4,2 MHz | Нижняя граница частот не более чем 4,2 МГц
|  | Հաճախականությունների վերին սահմանը ոչ պակաս քան 11,0 ՄՀց | The upper range of the frequency range not less than 11,0 MHz | Верхняя граница частот не менее чем 11,0 МГц
|  | Ապերտուրայի չափսը ոչ պակաս քան 38 մմ | The aperture size not less than 38 mm | Размер апертуры не менее чем 38 мм
|  | Տվիչի էլեմենտների քանակը ոչ պակաս քան 192 | Number of elements: not less than 192 | Количество элементов датчика не менее чем 192
|  | Ներխոռոչային կոնվեքսային տվիչ, էնդովագինալ/էնդոռեկտալ | Convex endocavity transducer, endovaginal/endorectal | Датчик конвексный внутренней полости, эндовагинальный/эндоректальный
|  | Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 128 | Number of elements: not less than 128 | Количество элементов: не менее чем 128
|  | Հաճախականությունների տիրույթի ստորին սահմանը ոչ ավելի քան 4,0 ՄՀց | The lower range of the frequency range not more than 4,0 MHz | Нижняя граница диапазона частот не более чем 4,0 МГц
|  | Հաճախականությունների տիրույթի վերին սահմանը ոչ պակաս քան 10,0 ՄՀց | The upper range of the frequency range not less than 10,0 MHz | Верхняя граница диапазона частот не менее чем 10,0 МГц
|  | Կորության շառավիղը՝ ոչ ավելի քան 10 մմ | Radius of curvature: not more than 10 mm | Радиус кривизны не более чем 10 мм
|  | Սկանավորման անկյունը ոչ պակաս քան 168° | Scanning angle not less than 168° | Угол сканирования не менее чем 168°
|  | Ներթափանցման խորությունները B, PW և CFM ռեժիմներում ոչ պակաս քան 140 մմ | Penetration depthes in B, PW and CFM modes: not less than 140 mm | Глубина проникновения в режимах B, PW и CFM не менее чем 140 мм
|  | Սև-սպիտակ վիդեոպրինտերի առկայություն | Availability of a black and white video printer | Наличие черно-белого видеопринтера
|  | Սարքավորման տեղափոխման ու տեղակայման քարշակի առկայություն | Availability of a trolley for transportation and placement of equipment | Наличие тележки для транспортировки и размещения оборудования
|  | Քարշակի վրա սև-սպիտակ տպիչի ամրացման դարակի առկայություն | Availability of a shelf (holder) for mounting a black and white printer on a trolley | Наличие полки (держателя) для крепления черно-белого принтера на тележке
|  | Սկանավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան). | Scanning modes (not less than): | Режимы сканирования (не менее чем):
|  | B-ռեժիմ | B-mode | B-режим
|  | M-ռեժիմ | M-mode | M-режим
|  | տարածական կոմպաունդավորում | spatial compounding | Пространственное компаундирование
|  | երկրորդ (հյուսվածքային) հարմոնիկայի ռեժիմ THI | mode of the second (tissue) harmonic THI | Режим второй (тканевой) гармоники THI
|  | իմպուլսային ալիքային Դոպլեր PW | pulse-wave doppler PW | Импульсно-волновой доплет PW
|  | բարձր իմպուլսային կրկնության հաճախականության ռեժիմ (HPRF) | mode of high frequency repetition of radiation pulses (HPRF) | Режим высокой частоты повторения импульсов (HPRF)
|  | գունավոր Դոպլեր CFM | color doppler CFM | Цветовой допплер CFM
|  | էներգետիկ Դոպլեր PD | energy doppler PD | Энергетический допплер PD
|  | ուղղորդված էներգետիկ Դոպլեր | directional energy doppler | Направленный энергетический допплер
|  | իրական ժամանակում տրիպլեքս ռեժիմ | triplex mode in real time | Триплексный режим в реальном времени
|  | Պատկերների ձևավորում. | Image generation: | Формирование изображений:
|  | ակուստիկ ճառագայթման հզորության կարգավորում՝ արժեքների ցուցադրմամբ մոնիտորի էկրանին | acoustic radiation power adjustment with values displayed on the monitor screen | Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора.
|  | ստացված ազդանշանի ուժեղացման կարգավորում՝ արժեքների ցուցադրմամբ մոնիտորի էկրանին | gain control of the received signal with values displayed on the monitor screen | Регулировка усиления принятого сигнала с отображением значений на экране монитора.
|  | դինամիկ ֆոկուսավորում՝ ընդունման վրա | Dynamic focus on reception | Динамическая фокусировка по приёму
|  | հաճախականային կոմպաունդավորում | Frequency compounding | Частотное компаундирование
|  | դինամիկ ֆիլտրում՝ ըստ սկանավորման խորության | dynamic depth filtering | динамическая фильтрацияю по глубине сканирования
|  | կիսատոն պատկերի կեղծ գունավորում | pseudo-coloring of the grayscale image | Псевдоокрашивание полутонового изображения
|  | վիզուալիզացիայի պարամետրերի փոփոխություն (հետմշակում) «սառեցված» պատկերի վրա | change of visualization parameters (postprocessing) on the "frozen" image | Изменение параметров визуализации (постобработка) на «замороженном» изображении
|  | Դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ հետագծում (трассировка) և արյան հոսքի պարամետրերի ավտոմատ չափում | automatic tracing of the Doppler spectrum and automatic measurement of blood flow parameters | Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматическое измерение параметров кровотока.
|  | պատկերի պտույտ և ինվերսիա | image rotation and inversion | Поворот и инверсия изображения
|  | պատկերի սահմանի ընդգծման ֆիլտր | image border highlighting filter | Фильтр выделения границ изображения
|  | պատկերի հարթեցում | image smoothing | Сглаживание изображения
|  | գամմա ուղղման կառավարում | gamma correction control | Управление коррекцией гаммы
|  | Չափումներ. (ոչ պակաս քան) | Measurements: (not less than) | Измерения: (не менее чем)
|  | B-ռեժիմի չափումներ. | B-mode measurements: | Измерения в B-режиме։
|  | Հեռավորություն | Distance | Расстояние
|  | Մակերես | area | Площадь
|  | Ծավալ | Volume | Объем
|  | անկյուն | angle | Угол
|  | M-ռեժիմի չափումներ. | Measurements in M-mode: | Измерения в М-режиме
|  | Հեռավորություն | Distance | Расстояние
|  | Ժամանակային ինտերվալ | time interval | Временной интервал
|  | Սրտի զարկերի հաճախականություն | heart rate | Частота сердечных сокращений
|  | Չափումներ սպեկտրալ Դոպլերի գրանցման ռեժիմում. | Measurements in the spectral Doppler recording mode: | Измерения в режиме регистрации спектрального допплера:
|  | գծային արագություն | linear velocity | Линейная скорость
|  | միջին արագություն | average velocity | Средняя скорость
|  | ռեզիստենտության ինդեքս | resistance index | Индекс резистентности
|  | պուլսացիայի ինդեքս | pulsation index | Индекс пульсации
|  | ճնշման գրադիենտ | pressure gradient | Градиент давления
|  | սրտի զարկերի հաճախականություն | heart rate | Частота сердечных сокращений
|  | Դոպլերային սպեկտրի պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկ իրական ժամանակում | automatic calculation of Doppler spectrum parameters in real time | Автоматический расчёт параметров допплеровского спектра в реальном времени
|  | Ճառագայթման Իմպուլսների կրկնության հաճախականության (PRF) միջակայքը իմպուլս-ալիքային Դոպլեր ռեժիմում PW ոչ պակաս քան 0,5 – 27,9 kHz միջակայքում | Pulse repetition rate range (PRF) in pulse-wave Doppler mode PW not less than in 0,5 – 27,9 kHz range | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW не менее чем 0,5–27,9 кГц
|  | Իմպուլսների կրկնության հաճախականության (PRF) միջակայքը Դոպլերային սկանավորման ժամանակ CFM ռեժիմում ոչ պակաս քան 0,125 - 23 kHz միջակայքում | Pulse repetition rate range (PRF) during Doppler scanning in CFM mode not less than in 0,125 - 23,0 kHz range | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM не менее чем 0,125–23 кГц
|  | Իրական ժամանակում պատկերի խոշորացում (ակուստիկ խոշորացում) ոչ պակաս քան 8 անգամ | Magnification of the image in real time (acoustic zoom) not less than 8 times | Увеличение изображения в реальном времени (акустический зум) не менее чем 8 раз
|  | Ստոպ-կադր ռեժիմում (PAN-Zoom) պատկերի խոշորացում ոչ պակաս քան 8 անգամ | Magnification of the image in freeze frame mode (PAN zoom) not less than 8 times | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) не менее чем 8 раз
|  | Մոխրագույն սանդղակը ոչ պակաս քան 256 գրադացիա | Gray scale not less than 256 gradations | Шкала серого не менее чем 256 градаций
|  | Գործառույթներ․ | Functions: | Функции:
|  | Նախնական կարգավորումների առկայություն, այդ թվում՝ օգտագործողի կողմից սահմանվող | Availability of pre-settings, including user-defined ones | Наличие предварительных настроек, в том числе задаваемых пользователем
|  | Կինոհանգույցի դիտման արագության կարգավորման հնարավորության առկայություն | The ability to adjust the viewing speed of the cinema | Наличие возможности регулировки скорости просмотра кинопетли
|  | Պատկերների տպման հնարավորության առկայություն՝ սև-սպիտակ վիդեոտպիչով | The ability to print images on a black and white video printer | Наличие возможности печати изображений на черно-белом видеопринтере
|  | Ակուստիկ ելքի պարամետրերի ցուցադրում (TIC, TIB, TIS, MI) | Display of acoustic output parameters (TIC, TIB, TIS, MI) | Индикация параметров акустического выхода (TIC, TIB, TIS, MI)
|  | B-ռեժիմի պատկերի ավտոմատ կարգավորման ռեժիմի առկայություն | Auto-adjust mode B-images | Наличие режима автоподстройки B-изображения
|  | Դոպլերային պատկերի ավտոմատ կարգավորման ռեժիմ | Auto-adjust Doppler image mode | Наличие режима автоподстройки допплеровского изображения
|  | Հետազոտությունների նախապես սահմանված պրոտոկոլների առկայություն | Availability of pre-installed research protocols | Наличие предустановленных протоколов исследований
|  | Սարքի հեռավար ախտորոշման մոդուլ՝ ինտերնետի միջոցով ապահով և պատվիրատուի կողմից կարգավորվող հասանելիությամբ | Remote diagnostic module of the device with secure Internet access, regulated by the customer | Модуль дистанционной диагностики аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком
|  | Պատկերների գրանցման և արխիվացման համակարգ | Image registration and archiving system | Система регистрации и архивации изображений
|  | Կինոհանգույց, կադրերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 40000 | Cinema, number of frames, not less than 40000 | Кинопетля, количество кадров не менее чем 40000
|  | Կադրերի և կինոհանգույցների գրառում DICOM ձևաչափով | Frame recording and film report in DICOM format | Запись кадров и кинопетель в формате DICOM
|  | Կադրերի և կինոհանգույցների գրառում Windows-ի հետ համատեղելի ձևաչափերով | Frame recording and film recording in Windows-compatible formats | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows
|  | Պացիենտների արխիվի առկայություն՝ որոնման հնարավորությամբ | Archive of patients with search | Архив пациентов с возможностью поиска
|  | Պատկերների արխիվացում ներկառուցված կոշտ սկավառակի վրա | Archiving images to the built-in hard drive | Архивация изображений на встроенный жесткий диск
|  | Պատկերների արխիվացում CD և DVD սկավառակների վրա | Archiving images on CD and DVD discs | Архивация изображений на CD и DVD диски
|  | Պատկերների արխիվացում արտաքին կրիչների վրա USB պորտի միջոցով | Archiving of images to external media via the USB port | Архивация изображений на внешние носители через порт USB
|  | Տպիչների միացման հնարավորություն USB պորտի միջոցով | The ability to connect printers via a USB port | Возможность подключения принтеров через USB порт
|  | Մոնիտոր․ | Monitor: | Монитор:
|  | Բարձր լուծաչափով գունավոր հեղուկաբյուրեղային մոնիտոր հակափայլային ծածկույթով, ոչ պակաս քան 1920x1080 պիքսել լուծանելիությամբ | High-resolution color LCD monitor with anti-glare coating, not less than 1920×1080 pixels | Цветной ЖК-монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием, не менее чем 1920×1080 пикселей
|  | Մոնիտորի անկյունագիծը ոչ պակաս քան 15,6" | The monitor's diagonal not less than 15,6" | Диагональ монитора не менее чем 15,6"
|  | Էլեկտրամատակարարում. | Power supply: | Электропитание:
|  | Լարումը՝ 220-240Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz | Напряжение 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ | Ultrasound gel - 1 bottle, paper for printer - 2 rol | Ультразвуковой гель - 1 флакон, бумага для принтера - 2 рулона
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից | The installation of the equipment, training and solution of technical problems that arise during the warranty period must be carried out by a certified specialist | Установку устройства, обучение и решение технических проблем, возникающих в гарантийный период, должен осуществляться сертифицированным специалистом
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ИСО 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC, CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC, сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: