## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
4 | Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում // Portable digital X-ray equipment // Портативное цифровое рентгеновское оборудование | Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում | Portable digital X-ray equipment | Портативное цифровое рентгеновское оборудование
|  | Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար։ | A mobile digital system designed for easy movement between departments and use in the intensive care unit, in the neonatal unit, in hospital wards and in the emergency department. | Мобильная цифровая система, предназначенная для лёгкого перемещения между отделами и использовании в реанимационном блоке, в неонатальном отделении, в больничных палатах и в приёмном отделении.
|  | Ելքային հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 32 Կվտ | Output power: not less than 32 kW | Выходная мощность: не менее чем 32 кВт
|  | Բարձր լարման տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 40-125կՎ | High voltage not less than in 40-125kv range | Высокое напряжение не менее чем чем в диапазоне 40-125кв
|  | mA` ոչ պակաս քան 10-400 մԱ տիրույթում | mA: not less than in 10-400 mA range | mA։ не менее чем в диапазоне 10-400 mA
|  | mAs` ոչ պակաս քան 0,1-500մԱՎրկ տիրույթում | mAs: not less than in 0.1-500 mAs range | mAs։ не менее чем чем в диапазоне 0.1-500 mAs
|  | Էքսպոզիցիայի ժամանակը ոչ պակաս քան 0.001 - 8 վայրկյան միջակայքում | Exposure time: not less than in 0.001 - 8 s range | Время экспозиции: не менее чем в диапазоне 0.001 - 8 с
|  | Անոդի ջերմակրությունը ոչ պակաս քան 300kHU | Anode thermal capacity: not less than 300KHU | Теплоемкость анода: не менее чем 300 kHU
|  | Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ (փոքր/մեծ) ոչ պակաս քան 0,6մմ/1,2մմ | Focus size: not less than small/big 0.6mm /1.2mm | Размер фокусного следа - (маленький/большой) не менее чем 0.6/1.2 мм
|  | Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի միացման ժամանակը ոչ պակաս քան 30 վրկ․) | Collimator (mechanical collimator with an internal built-in light source, the light on time is not less than 30 seconds.) | Колиматор (механический колиматор с внутренним источником света, время включения света не более чем 30с)
|  | Համակարգի ճիշտ դիրքավորման ռոտացիոն հնարավորությունը՝ ոչ պակաս քան +/-180 աստճան | Possibility of correct positioning of the system: not less than +/- 180 degree | Ротационная возможность для правильного позиционирования системы - не менее чем +/-180 градусов
|  | Կոլիմատորի պտտման աստիճանը՝ ոչ պակաս քան 120 աստճան | Degree of rotation of the collimator: not less than 120 | Градус вращения колиматора - не менее чем 120 градусов
|  | LED լամպ | LED lamps | LED лампа
|  | Լազերային ցուցիչ | Laser pointer | Лазерный показатель
|  | Զտիչ՝ ոչ պակաս քան 2 մմ Al համարժեք | Filter - not less than 2mm Al equivalent | Фильтр - не менее чем 2мм Al эквивалент
|  | Ռենտգեն խողովակի հավասարակշռված հենարանային թևի պտտման անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ ոչ պակաս քան +/- 270 աստճան | The rotation angle of the balanced support arm of the X-ray tube around its axis is not less than + / - 270 degrees | Угол вращения сбалансированного столба рентгеновской трубки вокруг своей оси - не менее чем +/-270 градусов
|  | ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը, ոչ պակաս, քան՝ 660-1990մմ | The height range of the focal spot is not less than in the range of 660-1990mm | Диапазон высоты фокусного пятна не менее чем в диапазоне 660-1990мм
|  | Ռենտգեն խողովակի վերտիկալ շարժումը, ոչ պակաս քան 134սմ | Vertical movement of the X-ray tube is not less than 134cm | Вертикальное перемещение рентгеновской трубки не менее чем 134см
|  | Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական շարժումը ոչ պակաս քան 56սմ | Horizontal movement of the X-ray tube is not less than 56cm | Горизонтальное перемещение рентгеновской трубки не менее чем 56см
|  | Ռենտգեն համակարգի շարժման տեսակը պետք է լինի մոտորիզացված | The movement of the X-ray system should be motorized | Движение рентгеновской системы должно быть моторизованным
|  | Շարժման արագությունը ոչ պակաս քան՝ 5կմ/ժ | The movement speed not less than 5 km/h | Скорость движения не менее чем 5км/ч
|  | Ռենտգեն համակարգի մոտորիզացված շարժման և պացիենտի մոտ դիրքավորման հնարավորություն | The possibility of an X-ray system of motorized movement and positioning in the patient | Возможность рентгеновской системы моторизированного движения и позиционирования у пациента
|  | Դետեկտոր, աշխատանքային կայան | Detector, workstation | Детектор, рабочая станция
|  | Դետեկտորի չափսը՝ ոչ պակաս քան 14x17 դյույմ | Visualization size - not less than 14x17 inch | Размер визуализации - не менее чем 14х17 дюйм
|  | Պիքսելների մատրիցա` ոչ պակաս քան 3040x2466 | Pixel Matrix: not less than 3040 (H) × 2466 (V) | Пиксельная матрица: не менее чем 3040 (H) × 2466 (V)
|  | Պիքսելային քայլք` ոչ ավել քան 140 մկմ | Pixel pitch: not more than 140 μm | Шаг пикселя: не более чем 140 мкм
|  | Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 3,57 զույգ գծեր/մմ | Bandwidth - not less than 3.57 pair of lines/mm | Пропускная способность - не менее чем 3,57 пара линий/мм
|  | ինտեգրացված մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 17 դյույմ, հպումային | Integrated Monitor - not less than 17 inches, touch | Интегрированный Монитор - не менее чем 17 дюймов, сенсорный
|  | Մոնիտորի թողունակությունը ոչ պակաս քան 1280x1024 | Resolution of monitor not less than 1280x720 | Разрешение монитора - не менее чем 1280х1024
|  | Ներքին օպերատիվ հիշողությունը ոչ պակաս քան 4GB | Internal operational memory - not less than 4GB | Память внутренней оперативной системы - не менее чем 4ГБ
|  | Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 128 ԳԲ SSD սկավառակ | Should have SSD disk not less than 128Gb | Должен быть SSD-диск объемом не менее чем 128 ГБ
|  | Հիշողության կրիչը ոչ պակաս քան 500GB HDD | Archive size - not less than 500GB HDD | Объем архива - не менее чем 500ГБ HDD
|  | Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց էլեկտրականության ոչ պակաս քան 4 ժամ, երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է | Availability of a rechargeable battery (batteries), work without electricity for not less than 4 hours when fully charged | Наличие перезаряжаемой батареи, работа без электричества не менее чем 4 часов при полном заряде
|  | DICOM Store– Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին | DICOM Store– Send images to workstation and/or archiving system | DICOM Store – отправка изображений на рабочую станцию и/или в систему архивирования
|  | Dicom արտահանում | Dicom export | Экспорт Dicom
|  | Էլեկտրոսնուցում․ | Power Supply: | Электропитание։
|  | Սնուցումը 220Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220 V, 50/60 Hz | Источник питания: 220 В, 50/60 Гц
|  | Այլ պարագաներ․ | Other accessories։ | Другие аксессуары։
|  | Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության համար ռենտգենյան ստենդի առկայություն | Availability of an X-ray rack for chest X-ray examination | Наличие рентгеновского стенда для рентгенологического исследования грудной клетки
|  | Ռենտգենյան ստենդը պետք է նախատեսված լինի երեխաների և մեծահասակների կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության իրականացնելու համար | The X-ray stand should be designed for chest X-rays in children and adults. | Рентгеновская стойка должна быть предназначена для проведения рентгенографии грудной клетки у детей и взрослых.
|  | Ռենտգենյան ստենդը պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս քան 17x17 դյույմ դետեկտոր տեղադրելու համար | The X-ray stand must be designed to accommodate a detector measuring not less than 17x17 inches. | Рентгеновский стенд должен быть рассчитан на размещение детектора размером не менее чем 17x17 дюймов.
|  | Դետեկտորի տեղադրման մասը պետք է լինի տարբեր չափսերի դետեկտորներ տեղադրելու հնարավորությամբ | The installation part of the detector must be capable of installing detectors of different sizes. | Установочная часть детектора должна быть с возможностью установки детекторов разного размера.
|  | Դետեկտորի տեղադրման մասը պետք է լինի շարժական վերև- ներքև ուղղություններով ոչ պակաս քան 90 սմ միջակայքով և ֆիքսվող անհրաժեշտ բարձրության վրա | The installation part of the detector must be movable in the up-and-down direction with a range not less than 90 cm and fixed at the required height. | Установочная часть детектора должна быть подвижной в направлении вверх - вниз с диапазоном не менее чем 90 см и фиксироваться на необходимой высоте
|  | Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն | Availability of a full body radiation protection suit | Наличие костюма для полной радиационной защиты тела
|  | Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն | Availability of a Thyroid Shield radiation protection suit | Наличие костюма для радиационной защиты щитовидной железы
|  | Ճառագայթային պաշտպանության գոգնոցի առկայություն | Availability of a radiation protection apron | Наличие радиационно-защитного фартука
|  | Այլ պայմաններ․ | Օther conditions: | Другие требования։
|  | Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի և դետեկտորի համար | Not less than 24 month warranty for the entire system, including the X-ray tube and detector | Гарантия на всю систему, включая рентгеновскую трубку и детектора не менее чем 24 месяцев
|  | Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից | Installation of work by a specialist | Установка системы и пуск с помощью специалиста
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից | Staff training by a specialist on site | Обучение персонала на месте специалистом
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | The product must be new, unused | Товар должен быть новым, не использованным
|  | Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում | The product must be manufactured not later than 12 months from the date of supply | Продукт должен быть изготовлен не позднее 12 месяцев с даты поставки
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ | The set includes all the necessary additional devices and accessories to complete functioning of the equipment and safety accessories required for the protection of personnel | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценного функционирования оборудования, а также защитные приспособления, необходимые для защиты персонала
|  | Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. | Instructions for the participants of the competition. | Инструкции для участников конкурса.
|  | Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: | The company that took the first place as a result of the competition must provide a technical data sheet of the device confirming the technical characteristics․ | Компания, занявшая первое место по итогам конкурса, должна предоставить технический паспорт устройства, подтверждающий технические характеристики․
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ | The company that has signed a supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to periodically provide information on the progress of deliveries | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана периодически предоставлять информацию о ходе поставок
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին | The company that signed the supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to notify the customer about the day of import of the devices to Armenia | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана уведомить заказчика о дне импорта устройств в Армению
|  | Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ | The company that has signed a supply agreement with the customer as a result of the tender is obliged to open the boxes with the devices exclusively in the presence of representatives of the customer | Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана открывать ящики с приборами исключительно в присутствии представителей заказчика
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO 13485 կամ համարժեք | 1. ISO 13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. ISO 14001 կամ համարժեք | 2. ISO 14001 or equivalent | 2. ISO 14001 или эквивалент
|  | 3. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate for medical equipment of risk | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA для медицинского оборудования
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: