## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
10 | Վիրաբուժական արտածծիչ // Surgical suction unit // Хирургический отсасывающий аппарат | Վիրաբուժական արտածծիչ | Surgical suction unit | Хирургический отсасывающий аппарат
|  | Արտածծիչը օգտագործվում է հիմնական վիրաբուժական և այլ միջամտություններում | Suction unit for major surgery and other procedures | Отсасывающее устройство для крупных хирургических вмешательств и других процедур
|  | Շարժական 4 հակաստատիկ անիվներով | Mobile on 4 antistatic castors | Мобильный на 4 колесах
|  | Ոչ պակաս քան երկու աստիճանավորված յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 2000 մլ տարողությամբ պոլիկարբոնատից կամ համարժեք նյութից պատրաստված բազմակի օգտագործման տարաների առկայություն | Availability of not less than 2 graduated of not less than 2,000 ml each made of polycarbonate or equivalent material reusable suction jars | Наличие не менее чем 2-х градуированных отсасывающих баллонов объемом не менее чем 2000 мл каждый, изготовленных из поликарбоната или аналогичного материала многоразового использования
|  | Տարաները օդաանթափանց պտուտակավոր կափարիչով | Containers with air-tight screw caps | Канистры с воздухонепроницаемой завинчивающейся крышкой
|  | Անյուղ, սպասարկում չպահանջող շարժիչի առկայություն, առավելագույն արտածծումը ոչ պակաս քան 600-ից 700 մմ ս.ս. սահմաններում, հոսքը՝ ոչ պակաս քան 45 լ / րոպե | Availability of a required no maintenance oil-free motor, maximum suction not less than 600-700 mm Hg, flow rate not less than 45 l/min | Наличие двигателя, не требующего технического обслуживания и смазки, безмасляный, максимальное всасывание не менее чем 600-700 мм рт. ст., поток не менее чем 45 л/мин
|  | Սարքը պետք է հագեցած լինի շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը | Equipped with motor-protection cap that totally prevents aspirated liquids or secretions from reaching and damaging the vacuum pump | Аппарат долже быть оснашем защитным колпачком двигателя, который полностью предотвращает попадание аспирационных жидкостей или выделений в насос
|  | Վակումմետրի առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում | Availability of vacuum meter ս smooth adjustment of suction force | Наличие вакууметра и плавной регулировки силы всасывания
|  | Աղմուկի մակարդակը` ոչ ավել քան 55 dBA | Sound level: not more than 55dBA | Уровень шума: не более чем 55 дБА
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ ՝ սիլիկոնե խողովակները, ոչ պակաս քան 4 հակաբակտերիալ ֆիլտրեր, 4 հատ կանյուլա իր բռնակներուվ և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example: silicone tubes, Antibacterial filters of at least 4, a set of 4 cannulas with holders and etc) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования (например, силиконовые трубки, антибактериальные фильтры не менее чем 4 штук, набор из 4 канюль с держателями и т.д.)
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: