## Лист1 (3)
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
16 | Մանրէազերծիչ չոր օդային // Hot-air sterilizer // Стерилизатор воздушный | Մանրէազերծիչ չոր օդային | Hot-air sterilizer | Стерилизатор воздушный
|  | Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 80 լ | Useful volume not less than 80 liters | Полезный объем не менее чем 80 литров
|  | Արտաքին պատյանը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից կամ փոշեներկված մետաղից: Ներքին կառուցվածքը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից | The outer casing should be made of stainless steel or powder-coated metal. The internal structure should be made of stainless steel. | Внешний корпус должен быть изготовлен из нержавеющей стали или металла, окрашенного порошковой краской. Внутренняя конструкция должна быть изготовлена из нержавеющей стали.
|  | Չժանգոտվող պողպատից ոչ պակաս քան երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարերի առկայություն | Availability of not less than two adjustable stainless steel interior shelves | Наличие не менее двух регулируемых внутренних полок из нержавеющей стали
|  | Դուռը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից կամ փոշեներկված մետաղից կամ ջերմակայուն ապակուց | The door should be made of stainless steel or metal, powder-coated or heat-resistant glass. | Дверь из нержавеющей стали или из металла, окрашенный порошковым покрытием или из термостойкого стекла.
|  | Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը` ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, պետք է մեկուսացված լինի բարձրորակ ապակյա մանրաթելով | Internal structure or door with non-toxic silicone rubber gasket, insulated with high quality glass wool | Внутренняя конструкция или дверь с прокладкой из нетоксичной силиконовой резины, изолированная высококачественной стекловатой
|  | Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված աջ (կամ ձախ) կողմի ներքևում և ձախ (կամ աջ) կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար | Adjustable ventilation ducts located below the right (or left) side and above the left (or right) side to regulate and circulate hot air, which is useful for quickly cooling the device. | Регулируемые вентиляционные каналы, расположенные под правой (или левой) стороной и над левой (или правой) стороной для регулирования и циркуляции горячего воздуха, что полезно для быстрого охлаждения устройства.
|  | Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է | The electrical part is insulated and protected | Электрическая часть изолирована и защищена
|  | Ժամանակաչափ ոչ պակաս քան 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում | A timer not less than in 0 to 120 minutes range, which turns off the device at the appointed time. | Таймер не менее чем в диапазоне от 0 до 120 минут, который выключает устройство в назначенное время.
|  | Ջերմաչափի չափման տիրույթը ոչ պակաս քան 50°С - 200°C միջակայքում | The measuring range of the thermometer is in not less than 50°С - 200°С | Диапазон измерения термометра составляет не менее чем 50°C - 200°C
|  | Ջերմակարգավորիչի տիրույթը ոչ պակաս, քան 30°С - 200°C | Thermoregulation range is not less than 30°С - 200°С | Диапазон терморегуляции составляет не менее чем 30°C - 200°C
|  | Անվտանգության թերմոստատի առկայություն | Availability of a safety thermostat. | Наличие предохранительного термостата.
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: