## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
3 | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) գինեկոլոգիական // Universal operating table (electric) gynecological // Универсальный операционный стол (электрический) гинекологический | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) գինեկոլոգիական | Universal operating table (electric) gynecological | Универсальный операционный стол (электрический) гинекологический
|  | Բոլոր հիմնական մետաղական մասերը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից | All major metal parts should be made of stainless steel. | Все основные металлические детали должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
|  | Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայություն | Availability of not less than 4 wheels | Наличие не менее чем 4 колес
|  | Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն | Availability of a central brake (in the form of a foot) | Наличие центрального тормоза (в виде ножки)
|  | Սեղանի մակերեսի երկարությունը` ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ | The length of the table surface is not less than 2100 mm ± 100 mm | Длина поверхности стола составляет не менее чем 2100 мм ± 100 мм
|  | Սեղանի մակերեսի լայնությունը` ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ | The width of the table surface is not less than 550 mm ± 20 mm | Ширина поверхности стола составляет не менее чем 550 мм ± 20 мм
|  | Սեղանի նվազագույն բարձրությունը` ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ | Minimum table height: not less than 730 mm ± 50 mm | Минимальная высота стола: не менее чем 730 мм ± 50 мм
|  | Սեղանի առավելագույն բարձրությունը` ոչ պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ | Maximum table height: not less than 980 mm ± 50 mm | Максимальная высота стола: не менее чем 980 мм ± 50 мм
|  | Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ± 30 մմ | Horizontal և longitudinal movement not less than 330 mm ± 30 mm | Горизонтальное и продольное перемещение не менее чем 330 мм ± 30 мм
|  | Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70օ / 10օ | Movement (Backboard upwards / downwards): not less than 70o / 10o | Перемещение (задняя панель вверх /вниз): не менее чем 70°/10°
|  | Տրենդելենբուրգ / Rev տրենդ ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25° | Trendelenburg / Rev trend: not less than -25°/+25° | Тренделенбург: не менее чем -25°/+25°
|  | Սեղանի թեքում (ձախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան | Leaning table (left / right) not less than 15 degrees | Наклон стола (влево/вправо) не менее чем 15 градусов
|  | Գլխային հատվածի թեքում (Tilit ՝ ոչ պակաս քան 30° / 90° | Head bend (Tilit) not less than 30° / 90° | Изгиб головы (наклон) не менее чем 30°/90°
|  | Ոտքերի հատվածի շարժումը ( ներքև)՝ ոչ պակաս քան 90° | Movement of the legs (down): not less than 90° | Движение ног (вниз): не менее чем 90°
|  | Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90° | The inclination of the legs is not less than 90° | Наклон ножек составляет не менее чем 90°
|  | Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110մմ | Kidney bridge elevation not less than 110mm | Движение почечного моста вверх не менее чем 110 мм
|  | Բեռնակրությունը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ | Weight loading not less than 250kg | Максимальная нагрузка не менее 250 кг.
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են գինեկոլոգիական վիրաբուժության համար (թափոնների կոնտեյներ, ծնկի հենակներ և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories necessary for gynecological surgery (waste receptacle, knee crutches, etc.) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, необходимые для гинекологической хирургии (контейнер для отходов, коленные опоры и т.д.)
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: