## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
7 | Հիվանդի մոնիտոր CO2 վերլուծիչով և անեսթեզիկ գազերի մոնիտորինգով // Patient Monitor with CO2 capnometer and anesthesic gas monitoring // Монитор пациента с капнометром CO2 и контролем анестезирующего газа | Հիվանդի մոնիտոր CO2 վերլուծիչով և անեսթեզիկ գազերի մոնիտորինգով | Patient Monitor with CO2 capnometer and anesthesic gas monitoring | Монитор пациента с капнометром CO2 и контролем анестезирующего газа
|  | Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2), պուլսի հաճախությունը (HR), ածխաթթու գազի (CO2) հագեցվածությունը արտաշնչված օդի մեջ (EtCO2) և անեսթեզիկ գազերի (AG) չափանիշները | Patient monitor draw cardiograms, measures blood pressure (not-invasive type), Respiration values, temperatures at two spots, oxygen saturation in arterial blood (SpO2), pulse rate (HR), carbon dioxide (CO2) in expired air (EtCO2) and gas parameters for anesthesia (AG) | Монитор пациента рисует кардиограммы, измеряет кровяное давление (неинвазивный тип), показатели дыхания, температуру в двух точках, насыщение артериальной крови кислородом (SpO2), частоту пульса (ЧСС), содержание углекислого газа (CO2) в выдыхаемом воздухе (EtCO2) и параметры газа для анестезии (AG)
|  | Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ` օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ` արտացոլվում է էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով | Used to Monitor Patients on the transportation by using batteries, and the measured information on patient's condition displayed in wave forms along with numerical values. | Используется для мониторинга пациентов во время транспортировки с помощью батареек, а измеренная информация о состоянии пациента отображается в виде волн вместе с числовыми значениями.
|  | Դիսփլեյ/էկրան | Display/Screen | Дисплей/Экран
|  | Դիսփլեյ. գունավոր TFT հպումային էկրան, էկրանի անկյունագիծը ոչ պակաս քան 12,1", ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր | Display: Colour TFT touchscreen display, screen diagonal curves and measured values: not less than 12,1", not less than 7 curves, as well as display fields for brightness: manually adjusted | Дисплей: Цветной TFT или LCD дисплей, кривые диагонали экрана и измеренные значения: не менее чем 12,1”, не менее чем 7 кривых, а также поля отображения яркости: настраиваются вручную
|  | Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ | Sweep Speed: adjusted to 6.25, 12.5, 25 mm/s | Скорость развертки: регулируется до 6,25, 12,5, 25 мм/с
|  | Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600 | Display pixels: not less than 800x600 | Пиксели дисплея: не менее чем 800x600
|  | Մոնիտորի ինտերֆեյսը | Monitor Interfaces | Интерфейсы монитора
|  | Ոչ պակաս քան էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով | Not less than Mains/Battery Operation, Mains operation: via built-in Power Supply | не менее чем работы от сети / аккумулятора, работа от сети: через встроенный источник питания
|  | Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով | Battery operation: via integrated battery or charging console. | Работа от батареи: с помощью встроенного аккумулятора или консоли зарядки.
|  | Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2,5 ժամ | Battery operating time: not less than 2.5 hrs. | Время работы от батареи: не менее чем 2,5 часов.
|  | Սնուցումը` 220 Վոլտ, 50/60Հց | Power Supply: 220V, 50/60 Hz | Источник питания: 220В, 50/60 Гц
|  | Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար | Buffer: for trend values | Буфер: для значений тренда
|  | Համակարգի ընդլայնում | System Expansion | Расширение системы
|  | Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում | Software updates via interfaces: extension of the range of performance parameters | Обновления программного обеспечения через интерфейсы: расширение диапазона параметров производительности
|  | Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATЕ, EtCO2, AG, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն | Monitoring parameters include: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, EtCO2, AG, DUAL-TEMP S- segment synchronized detection and analysis | Параметры мониторинга включают: ЭКГ, RESP, NIBP, SPO2, ЧАСТОТУ пульса, EtCO2, AG, синхронное обнаружение и анализ двухтемпературного сегмента S-T
|  | Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ | Graphic and tabular trends of all parameters | Графические и табличные тренды всех параметров
|  | NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, EtCO2, AG տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 168 ժամ) | NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, EtCO2, AG data storage (not less than 168 hour) | NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, EtCO2, AG хранение данных (не менее чем 168 часов)
|  | Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն | Able to be connected with a central monitor station | Возможность подключения к центральной станции мониторинга
|  | Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր (ըստ ցանկության) | Inner high - definition thermal dot matrix recorder optional, and can output waveforms and characters | Внутренний термоточечный матричный принтер высокой четкости, способный выводить осциллограммы и символы
|  | ECG | ECG | ECG
|  | Մուտք. ECG մալուխ | Input: Whole-lead ECG cable | Вход: Кабель ЭКГ,
|  | Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ | Calibration signal: 1mV | Калибровочный сигнал: 1 мВ
|  | Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը` ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/ րոպե | Heart Rate: Measuring range: not less than from 25 to 250bpm | Частота сердечных сокращений: Диапазон измерения: не менее чем от 25 до 250 ударов в минуту
|  | Ազդանշանային ռեժիմ ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան | Alarm mode: Audible and visual alarm | Режим сигнализации: Звуковая и визуальная сигнализация
|  | NIBP | NIBP | NIBP
|  | Մեթոդը` օսկիլոմետրիկ, | Method: Oscillometric | Способ: Осциллографический
|  | Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT | Mode: Manual, Auto, STAT | Режим: Ручной, автоматический, статический, разрешение 1 мм рт. ст.
|  | Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով` ոչ պակաս քան 2-60 րոպե | Measuring Interval in AUTO Mode: not less than 2-60 min | Интервал измерения в автоматическом режиме: не менее чем в диапазоне 2-60 минут
|  | Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե | Measuring Period in STAT Mode: 5 Min | Период измерения в режиме статистики: 5 мин
|  | Սրտի հաճախության միջակայքը` ոչ պակաս քան 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում | Pulse Rate Range: not less than 40-220 bpm | Диапазон частоты пульса: не менее чем 40-220 ударов в минуту
|  | Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN | Alarm Type: SYS, DIA, MEAN | Тип сигнализации: SYS, DIA, MEAN
|  | Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Measuring and alarm range (not less than) | Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем)
|  | Adult ռեժիմ | Adult Mode | Режим для взрослых
|  | SYS: 40-240 mmHg | SYS: 40-240 mmHg | SYS: 40-240 mmHg
|  | DIA: 13-210 mmHg | DIA: 13-210 mmHg | DIA: 13-210 mmHg
|  | MEAN: 26-230 mmHg | MEAN: 26-230 mmHg | MEAN: 26-230 mmHg
|  | Pediatric ռեժիմ | Pediatric Mode | Педиатрический режим
|  | SYS: 40- 230 mmHg | SYS: 40- 230 mmHg | SYS: 40- 230 mmHg
|  | DIA: 13-200 mmHg | DIA: 13-200 mmHg | DIA: 13-200 mmHg
|  | MEAN: 26-210 mmHg | MEAN: 26-210 mmHg | MEAN: 26-210 mmHg
|  | Neonatal ռեժիմ | Neonatal Mode | Неонатальный режим
|  | SYS: 25 -130 mmHg | SYS: 25 -130 mmHg | SYS: 25 -130 mmHg
|  | DIA: 13 -90 mmHg | DIA: 13 -90 mmHg | DIA: 13 -90 mmHg
|  | MEAN: 26-100 mmHg | MEAN: 26-100 mmHg | MEAN: 26-100 mmHg
|  | Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg | Resolution Pressure: 1mmHg | Разрешающее давление: 1 мм рт. ст.
|  | Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg | Accuracy Pressure Maximum Mean error: ±5mmHg | Точность Максимальная средняя погрешность давления: ±5 мм рт. ст.
|  | Առավելագույն ստանդարտ շեղումը` ± 8 mmHg | Maximum Standard deviation: ±8mmHg | Максимальное стандартное отклонение: ±8 мм рт. ст.
|  | Պաշտպանություն գերճնշումից | Overpressure Protection | Защита от избыточного давления
|  | Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg | Adult Mode: 300±3 mmHg | Режим для взрослых: 300±3 мм рт. ст.
|  | Pediatric ռեժիմ: 250±3 mmHg | Pediatric Mode: 250±3 mmHg | Педиатрический режим: 250±3 мм рт. ст.
|  | Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHg | Neonatal Mode: 150±3 mmHg | Неонатальный режим: 150±3 мм рт. ст.
|  | SpO2 | SpO2 | SpO2
|  | Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Measuring and alarm range (not less than) | Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем)
|  | Չափման միջակայք` 1-100% | Measuring Range: 1-100 % | Диапазон измерения: 1-100 %
|  | Ահազանգի միջակայք՝ 40-100% | Alarm Range: 40-100 % | Диапазон срабатывания сигнализации: 40-100 %
|  | Թողունակությունը՝ 1 % | Resolution: 1 % | Разрешение: 1 %
|  | Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2%, 1%-69% ±5% | Accuracy: 70% -100% ±2 %; 1%-69% ±5% | Точность: 70% -100% ±2 %; 1%-69% ±5%
|  | Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. | Actualization interval: about 1 Sec. | Интервал актуализации: около 1 секунды.
|  | Զարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Զարկերակային արագություն | Alarm Delay: 10 Sec., Pulse Rate | Задержка сигнала тревоги: 10 Сек., Частота пульса
|  | Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե | Measuring and Alarm Range: 30-250bpm | Диапазон измерения и сигнализации: 30-250 уд / мин
|  | Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն ՝ ± 2 բաբախ/րոպե | Resolution: 1bpm, Accuracy: ±2bpm | Разрешение: 1 уд / мин, точность: ±2 уд / мин
|  | Շնչառություն (Respiration) | Respiration | Дыхание (респирация)
|  | Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Measuring and alarm range (not less than) | Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем)
|  | Մեթոդը ` դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև | Method: Impedance between R-F (RA-LL) | Способ: Импеданс между R-F (RA-LL)
|  | Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄΩ | Differential Input Impedance: >2.5 MΩ | Дифференциальное входное сопротивление: > 2,5 MΩ
|  | Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.5-5.0Ω | Measuring Impedance Range: 0.5-5.0Ω | Диапазон измерения импеданса: 0,5-5,0 Ом
|  | Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 500-2500Ω | Base line Impedance Range: 500-2500Ω | Диапазон импеданса базовой линии: 500-2500Ω
|  | Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց | Bandwidth: 0.3-2.5 Hz | Полоса пропускания: 0,3-2,5 Гц
|  | Շնչառության հաճախություն | Resp. Rate | Частота дыхания
|  | Չափման և ազդանշանային միջակայք | Measuring and Alarm Range | Диапазон измерения и сигнализации
|  | Adult: 0-120 rpm | Adult: 0-120 rpm | Взрослый: 0-120 rpm
|  | Neo/Ped: 0 -150 rpm | Neo/Ped: 0 -150 rpm | Neo/Ped: 0 -150 rpm
|  | Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե | Resolution: 1 rpm | Разрешение: ±2 rpm
|  | Ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե | Accuracy: ±2 rpm | Точность: ±2 rpm
|  | Ապնօե ահազանգ` 10-40 S | Apnea Alarm: 10-40 S | Тревога Апноэ: 10-40 С
|  | Ջերմաստիճան | Temperature | Температура
|  | Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Measuring and alarm range (not less than) | Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем)
|  | 2 կանալ | Channel: 2 | Канал: 2
|  | Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C | Measuring and Alarm Range: 0-50°C, Resolution: 0.1°C | Диапазон измерения и сигнализации: 0-50 °C, разрешение: 0,1 °C
|  | Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C | Accuracy: ±0.1°C | Точность: ±0,1 °C
|  | Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ | Actualization interval: about 1 Sec. | Интервал актуализации: около 1 секунды.
|  | Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <100 վրկ. | Average Time Constant:<100 Sec. | Средняя постоянная времени: <100 сек.
|  | EtCO2 | EtCO2 | EtCO2
|  | Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Measuring and alarm range (not less than) | Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем)
|  | EtCO2 (կողային հոսքի կամ հիմնական հոսքի) | EtCO2 (sidestream or mainstream) | EtCO2 (бокового потока или основного потока)
|  | Մեթոդը` ինֆրակարմիր սպեկտր | Method: Infrared spectrum | Способ: Инфракрасный спектр
|  | Սահմանները՝ ոչ պակաս քան 1-149 mmHg կամ 0%-19,7% տիրույթում | Range: in the range of not less than 1-149 mmHg or 0%-19,7% | Диапазон: в диапазоне не менее чем 1-149 mmHg или 0%-19,7%
|  | Թողունակությունը՝ 1 mmHg (0.1%) | Resolution: 1 mmHg (0.1%) | Разрешение: 1 мм рт. ст. (0,1%)
|  | Ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան 10% | Accuracy: 10% EtCO2 | Точность: 10%
|  | AG անեսթեզիկ գազերի մոնիտորինգ | AG anesthesic gas monitoring | AG Мониторинг анестезирующего газа
|  | AG (կողային հոսքի կամ հիմնական հոսքի) | AG (sidestream or mainstream) | AG (бокового потока или основного потока)
|  | Մեթոդը՝ ոչ դիսպերսիոն ինֆրակարմիր ճառագայթում (NDIR) | Method: non-dispersive infrared (NDIR) | Метод: недисперсионное инфракрасное излучение (NDIR)
|  | Ոչ պակաս քան EtIso/FiIso, EtEnf/FiEnf և EtSev/FiSev տվյալների որոշում | Data definition of not less than EtIso/FiIso, Etnf/FiEnf and EC/FiSev | Определение данных не менее чем EtIso/FiIso, Etnf/FiEnf и EC/FiSev
|  | Պարագաներ․ | Accessories: | Акссесуары:
|  | Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) | Electrode cable for disposable electrode (3 or 5 leads) | Электродный кабель для одноразового электрода (3 или 5 выводов)
|  | NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար | NIBP cuff for adults | Манжета NIBP для взрослых
|  | NIBP ճարմանդներ երեխաների համար | NIBP cuff for children | Манжета NIBP для детей
|  | Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար | Hose for NIBP cuff | Манжета NIBP для новорожденных
|  | Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար | Hose for NIBP cuff | Шланг для манжеты NIBP
|  | Էլեկտրական լար | Power cord | Шнур питания
|  | Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) | Disposable electrode (5 pcs) | Одноразовый электрод (5 шт)
|  | SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար | SpO2 sensor reusable for adults | Датчик SpO2 многоразового использования для взрослых
|  | EtCO2-ի չափման հավաքածու | EtCO2 measurement kit | Набор для измерения EtCO2
|  | AG չափման հավաքածու | AG measurement kit | Набор для измерения AG
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: