## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
9 | Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով // Defibrillator with monitor // Дефибриллятор с монитором | Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով | Defibrillator with monitor | Дефибриллятор с монитором
|  | Դյուրակիր, թեթև, ավտոմատ արտաքին մարտկոց կամ մարտկոցով աշխատող սարք՝ կյանքի հիմնական աջակցություն պահանջող հիվանդների բուժման համար: Ամբողջ սարքի քաշը՝ առանց մարտկոցների կամ մարտկոցի, հեշտացնում է փոխադրումը: Ընդհանուր չափերը հեշտացնում են պահումը և տեղափոխումը: Սարքի կառուցվածքը նախատեսված է բժշկի գրասենյակում և (կամ) հիվանդանոցում գործնական բնորոշ պայմաններին դիմակայելու համար: Սարքը կարող է դիմակայել շտապօգնության հետ կապված ծանր աշխատանքային պայմաններին: Սարքն անվտանգ է օգտագործման և՛ օպերատորի, և՛ հիվանդի համար | Portable, lightweight, battery or accumulator operated automated externalto treat patients requiring basic Life Support. Weight of complete unit, excluding batteries or accumulator, permits easy transport. The overall Dimensions enable easy storage and portability. The Casing constructed to withstand the standard operating Conditions in a physician’s office and/or hospital. The device with stand the harshoperating conditions associated with ambulance use. The unit safe to use both for the operator and the patient. | Портативное, легкое автоматизированное внешнее устройство с батарейным питанием для лечения пациентов, нуждающихся в элементарной поддержке жизнедеятельности. Вес всего устройства, за исключением батарей или аккумуляторов, обеспечивает легкую транспортировку. Габаритные размеры обеспечивают удобство хранения и переносимость. Корпус сконструирован таким образом, чтобы выдерживать стандартные условия эксплуатации в кабинете врача и / или больнице. Устройство выдерживает суровые условия эксплуатации, связанные с использованием скорой помощи. Устройство безопасно в использовании как для оператора, так и для пациента.
|  | Դեֆիբրիլյատոր | Defibrillator | Дефибриллятор
|  | Գործառնական ռեժիմները` ոչ պակաս քան ձեոքով, AED, պեյսեր, ԷՍԳ, SpO2 | Operating modes: not less than manual, AED, Pacer, ECG, SpO2 | Режимы работы: не менее чем ручной, AED, кардиостимулятор, ЭКГ, SpO2
|  | Էներգետիկ քայլեր. 1-ից 360 ջոուլ՝ ոչ պակաս քան 14 քայլ | Energy steps: from 1 to 360 joule not less than 14 steps | Энергетические ступени: от 1 до 360 джоулей не менее чем 14 ступеней
|  | Բեռնաթափում. Ոչ պակաս քան | Discharges: not less than | Разряды: не менее чем
|  | 90 հարված 360 ջոուլով 20 ° C ջերմաստիճանում | 90 shock with 360 joules at 20°C. | 90 ударов при 360 джоулях при 20°C.
|  | Պետք է ունենա դեֆիբրիլյատորի լիցքավորման վերականգնում 5 վայրկյանում համաձայն IEC 60601-2-28- ի | Should have defibrillator Discharge Recovery 5 sec per IEC 60601-2-28 | Должно быть время восстановления разряда дефибриллятора 5 сек в соответствии с IEC 60601-2-28
|  | Լիցքավորման ժամանակը (կուտակիչը ամբողջությամբ լիցքավորված է). Ոչ պակաս քան | Charging time (accumulator fully charged): not less than | Время зарядки (аккумулятор полностью заряжен): не менее чем
|  | Լիցքավորման ժամանակը մինչև 200 ջոուլ. ոչ ավելի քան 6 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը ոչ ավելի քան 7 վայրկյանի ընթացքում) | Charging time to 200J: not more than within 6 seconds with rated main voltage/DC main voltage (battery not more than within 7 seconds) | Время зарядки до 200ДЖ: не более чем в течение 6 секунд при номинальном основном напряжении /основном напряжении постоянного тока (батарея не более чем в течение 7 секунд)
|  | Լիցքավորման ժամանակը մինչև 360 ջոուլ. ոչ ավելի քան 12 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը ոչ ավելի քան 14 վայրկյանի ընթացքում) | Charging time to 360J: not more than within 12 seconds with rated main voltage/DC main Voltage (battery not more than within 14 seconds) | Время зарядки до 360J: не более чем в течение 12 секунд при номинальном основном напряжении /основном напряжении постоянного тока (батарея не более чем в течение 14 секунд)
|  | Հետաձգման ժամանակը. ոչ ավելի քան 60 մվրկ սինխրոնիզացիայի իմպուլսի և էներգիայի լիցքաթափման միջև | Delay time: not more than 60 ms between synchronization pulse and energy discharge | Время задержки: не более чем 60 мс между импульсом синхронизации и разрядом энергии
|  | Պետք է ունենա ԷՍԳ- մոնիտորինգ | Should have ECG-Monitoring | Должен иметь ЭКГ-мониторинг
|  | ԷՍԳ մոնիտոր՝ 3/5 Lea | ECG monitor: 3 / 5 Lea | Монитор ЭКГ: 3/5 Леа
|  | Արտածումներ I, II, III, aVR, aVL, aVF, էլեկտրոդ-բռնակներ, ինքնակպչուն էլեկտրոդներ | Leads I, II, III, aVR, aVL, aVF, Paddles, Pads | Выводы I, II, III, aVR, aVL, aVF, утюжки, накладки
|  | Էկրանի չափը՝ ոչ պակաս քան 5,7" թվային էկրան | Screen Size: not less than 5,7" in diagonally across the digital screen | Размер экрана: не менее чем 5,7 дюйма по диагонали цифрового экрана
|  | Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 800x600 պիքսել | Resolution: not less than 800x600 pixel | Разрешение: не менее чем 800x600 пикселей
|  | Ֆիլտր՝ միացվող 50 Հց | Filter: connectable 50Hz | Фильтр: подключаемый 50 Гц
|  | Գործառույթները` ոչ պակաս քան | Functions: not less than | Функции: не менее чем
|  | Ազդանշանի ուժեղացում, սիստոլի ազդանշան, սրտի բաբախման զարկերի հաճախություն, թիակի պաշտպանություն, էներգետիկ աստիճան, մարտկոցի հզորություն, սրտի տագնապի սահմանափակումներ | Signal amplification, systole beep, heart rate, paddle lead, energy step, accumulator capacity, heart alarm limits | Усиление сигнала, звуковой сигнал систолы, частота сердечных сокращений, отведение лопасти, шаг энергии, емкость аккумулятора, пределы сердечной тревоги
|  | Տագնապ. փոփոխական` բարձր և ցածր սրտի բաբախների համար | Alarm: variable for high and low heart rates | Сигнал тревоги: переменный для высокой и низкой частоты сердечных сокращений
|  | Պուլս-օքսիմետրիա - մոդուլ: | Pulsoximetry – module: | Пульсоксиметрия – модуль:
|  | Ինդիկացիոն ցուցանիշի սահմանը. ոչ պակաս քան 100-ից 0% | Indication range: not less than from 100 to 0% | Диапазон индикации: не менее чем от 100 до 0%
|  | Ստուգաչափման միջակայքը. ոչ պակաս քան 100-ից 50% | Calibration range: not less than from 100 to 50% | Диапазон калибровки: не менее чем от 100 до 50%
|  | Չափման ճշգրտություն՝ SpO2 | Measurement precision: SpO2 | Точность измерения: SpO2
|  | Մեծահասակները` ոչ պակաս քան 100-ից 70% ± 2 նիշ, 69-ից 50% ± 3 նիշ | Adults: not less than from 100 to 70 % ± 2 digits, from 69 to 50 % ± 3 digits | Взрослые: не менее чем от 100 до 70 % ± 2 цифры, от 69 до 50 % ± 3 цифры
|  | Գործառնական ռեժիմ՝ շարունակական | Operating mode: continuous | Режим работы: непрерывный
|  | Իրականացման ժամանակը՝ 2 վրկ | Actualisation time: 2 sec | Время срабатывания: 2 секунды
|  | Պետք է ունենա տպիչ | Should have printer | Должен иметь принтер
|  | Տպիչի տեսակը. Ջերմային փոխանցման գլխիկ, ոչ պակաս քան 1-ալիքային | Printer type: thermal transfer head, not less than 1-channel | Printer type: thermal transfer head, not less than 1-channel
|  | Թողունակությունը՝ 8 բիթ / 200 կետ/ դույմ | Resolution: 8 bit / 200dpi | Разрешение: 8 бит / 200 точек на дюйм
|  | Գործառնական ռեժիմներ. | Operating modes: | Режимы работы:
|  | Ավտոմատ տպում (պրոտոկոլային տպագրություն, որը ցույց է տալիս 5 վրկ․ առաջ դեպքերը դեֆիբրիլյացիայից առաջ և 5 վրկ․ հետո) | Auto print (protocol printing showing the events of the 5s before and 5s after defibrillation) | Автоматическая печать (печать протокола, показывающего события 5 секунд до и 5 секунд после дефибрилляции)
|  | ԷՍԳ տպագրություն (EKG առցանց պրոտոկոլային տպագրություն) | ECG print (EKG on-line protocol printing) | Печать ЭКГ (печать протокола ЭКГ в режиме онлайн)
|  | 1/3 ալիքային տպագիր, 4 ալիքային ձևաչափ | 1/3-canal print, 4 channel waveform | 1/3-канальная печать, 4-канальная форма сигнала
|  | Անվտանգություն՝ ոչ պակաս քան | Safety: not less than | Безопасность: не менее чем
|  | Դասակարգում. Պաշտպանության տեսակ II, տեսակ BF, բժշկական սարքի դաս 2b | Classification: Protection type II, Type BF, Medical device class 2b | Классификация: Тип защиты II, тип BF, класс медицинского оборудования 2b
|  | Էլեկտրոսնուցումը՝ 220-240Վոլտ, 50/60Հց և փոփոխվող մարտկոցով | Power supply: 220-240V, 50/60Hz and by changeable accumulator | Источник питания: 220-240 В, 50/60 Гц и от сменного аккумулятора
|  | Փոփոխվող մարտկոց. Ոչ պակաս քան 12 վոլտ 2500mAh, Li-ion մարտկոց կամ համարժեք մարտկոց | Changeable accumulator: not less than 12 Volt 2500mAh, Li-ion battery or equivalent accumulator | Сменный аккумулятор: не менее чем 12 Вольт 2500 мАч, литий-ионный аккумулятор или эквивалентный аккумулятор
|  | Քաշը` ոչ ավելի քան 8 կգ | Weight: not more than 8 kg | Вес: не более чем 8 кг
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: