## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
10 | Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր // Pulmonary Lung Function Tests Analyzer / Spirometer // Анализатор/ спирометр для определения функции легких | Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր | Pulmonary Lung Function Tests Analyzer / Spirometer | Анализатор/ спирометр для определения функции легких
|  | Սպիրոմետրը թոքերի ֆունկցիայի փորձարկման շարժական սարք է, որը հիմնականում օգտագործվում են հիվանդների մոտ թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված պարամետրերը ուսումնասիրելու համար: | Spirometer is a portable lung function testing device, which mainly used to examine lung function related parameters for patients. | Спирометр - это портативное устройство для тестирования функции легких, которое в основном используется для изучения параметров, связанных с функцией легких у пациентов.
|  | Չափման պարամետրեր.(ոչ պակաս քան) | Measurement parameters:(not less than) | Параметры измерения: (не менее чем)
|  | Ուժեղացված կենսական թոքերի ծավալը՝ (FVC) ՝ FVC, FEV1, PEF, (FEV1 / FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1 / VC, FEV6, FEV1 / FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV | Forced Vital Capacity (FVC): FVC, FEV1, PEF, (FEV1/FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1/VC, FEV6, FEV1/FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, MVV | Вынужденная жизненная способность (FVC): FVC, FEV1, PEF, (FEV1/FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1/VC, FEV6, FEV1/FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, MVV
|  | Կենսական ծավալը՝ (VC / SVC). VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot | Vital Capacity (VC/SVC): VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV/tI, tI/ttot | Жизненная способность (VC/SVC): VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV/tI, tI/ttot
|  | Առավելագույն օդափոխման ծավալը (MVV)՝ MVV | Maximum Ventilatory Volume (MVV): MVV | Максимальный объем вентиляции (MVV): MVV
|  | Ծավալի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան ±10 լ | Volume range: not less than ±10 L | Диапазон объема: не менее чем ±10 л
|  | Ծավալի ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±3% | Volume accuracy: not more than ±3% | Точность измерения объема: не более чем ±3%
|  | Հոսքի միջակայքը` ոչ պակաս քան ±15 լ /վ | Flow Range: not less than ±15 L/s | Диапазон потока: не менее чем ±15 л/с
|  | Հոսքի ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±5% | Flow accuracy: not more than ±5% | Точность потока: не более чем ±5%
|  | Ոչ պակաս, քան 7 "գունավոր LCD սենսորային էկրանի առկայություն, կոճակները կարող են աշխատել սենսորային էկրանի հետ միասին | Availability of not less than 7" color LCD touch screen, buttons can be operated along with touch screen | Наличие цветного сенсорного ЖК-экрана диагональю не менее чем 7 дюймов, кнопками можно управлять вместе с сенсорным экраном
|  | Էկրանը պետք է ցույց տա իրական ժամանակում շնչառության ալիքի ձևը. ոչ պակաս քան հոսքի-ծավալի օղակ և ծավալ-ժամանակի կորի գծապատկեր | Display should be Real-time displays respiration waveform: not less than Flow-Volume loop and Volume-Time curve chart | Дисплей должен отображать форму волны дыхания в режиме реального времени: не менее чем контур "Поток-объем" и график зависимости объема от времени
|  | Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն | Availability of a built-in thermal printer | Наличие встроенного термопринтера
|  | Ավտոմատ ուղղման գործառույթի առկայություն, այն պետք է փոխհատուցի շրջակա միջավայրի տարբերությունների ազդեցությունը | Availability of a automatic correction function, it should be compensate for the impact of environmental differences | Наличие функции автоматической коррекции должно компенсировать влияние различий в окружающей среде
|  | Փորձարկման ժամանակի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի ցուցադրում | Test time and environment temperature display | Отображение времени тестирования и температуры окружающей среды
|  | Ստուգաչափման գործառույթի առկայություն, որը կապահովի չափման ճշգրտությունը | Availability of a calibration function should ensure measurement accuracy | Наличие функции калибровки должно обеспечивать точность измерений
|  | Տվյալների պահեստի առկայություն | Availability of a Storage of data | Наличие хранилища данных
|  | Թոքերի տարիքի գնահատման գործառույթի առկայություն | Availability of a lung age estimation function | Наличие функции оценки возраста легких
|  | Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն | Availability of a built-in battery | Наличие встроенного аккумулятора
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ: | Installation and start-up. | Установка и пуско-наладочные работы.
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: | On site staff training. | Обучение персонала на месте.
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: | User manual in armenien or in english or in russian. | Руководство пользователя на армянском или английском или русском языках.
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: | Equipment must be new, unused. | Оборудование должно быть новым, неиспользованным.
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ քթի փակիչ, բերանի շնչափող (ոչ պակաս քան 10 հատ մեծահասակների և 10 հատ երեխաների համար), USB մալուխ, տպագրման թուղթ և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example: nose clip, mouthpiece (not less than 10 pcs for adults and 10 pcs for children), USB cable, recording paper, etc.) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например: зажим для носа, мундштук (не менее 10 шт. для взрослых и 10 шт. для детей), USB-кабель, бумага для записи и т.д.).
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: | Warranty not less than 24 months. | Гарантия не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: