## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
18 | Օֆտալմոսկոպ // Ophthalmoscope // Офтальмоскоп | Օֆտալմոսկոպ | Ophthalmoscope | Офтальмоскоп
|  | Գործիքի տեսակը` ուղիղ օֆտալմոսկոպ | Type of instrument: direct ophthalmoscope | Тип прибора: прямой офтальмоскоп
|  | Էրգոնոմիկան՝ ձեռքի | Ergonomics: hand-held | Эргономичный: ручной
|  | Ուղիղ օֆտալմոսկոպը ներառում է գլուխը լամպով | Direct ophthalmoscope that includes the head with a bulb. | Прямой офтальмоскоп, оснащенный головкой с лампочкой.
|  | Ոսպնյակի անիվով ակնաբուժական գլխիկը պետք է ունենա ուղղիչ ոսպնյակներ ոչ պակաս քան –25-ից +40 դիոպտերից | Ophthalmoscope head with lens wheel should features corrective lenses not less than in –25 to +40 diopters range | Головка офтальмоскопа с колесиком для линз должна быть оснащена корректирующими линзами с диоптриями не менее чем в диапазоне -25 до +40 диоптрий
|  | Պետք է ունենա գլխի կողպման ամրակներ` մարտկոցի բռնակին անվտանգ միանալու համար | Should have head locking mounts for secure connection to the battery handle | Должны иметь фиксирующие головку крепления для надежного подключения к ручке аккумулятора
|  | Դրական գործողության ոսպնյակների կառավարումը պետք է թույլ տա ընտրել ոսպնյակների օպտիկական հզորությունը ոչ պակաս քան + 40D- ից -25D միջակայքում: Հարմարավետ գործողությունների մատչելիությունը պետք է թույլ տա ճիշտ ոսպնյակների արագ ընտրություն կատարել | Positive action lens control should allows select lens powers not less than in +40D to -25D range. The positive-action easy-access should allows to dial up the required lenses quickly | Система управления объективами Positive action должна позволять выбирать силу объектива не менее чем в диапазоне от +40 до -25D. Функция легкого доступа к объективам positive action должна позволять быстро подбирать нужные линзы
|  | Պտտվող զտիչ | Swing-over filter | Сменный фильтр
|  | Անոթների ուժեղացված հետազոտության համար կարմիր զտիչը պետք է օգտագործվի վեց ախտորոշիչ ճառագայթներից որևէ մեկի հետ միասին: | The red-free filter for enhanced vessel examination should be used in conjunction with any of the six diagnostic beams. | Светофильтр без красного цвета для улучшенного обследования сосудов следует использовать в сочетании с любым из шести диагностических лучей.
|  | Մարտկոցի բռնակը` միացնել/անջատել անջատիչով | Battery handle with on/off switch. | Рукоятка для аккумулятора с переключателем включения/выключения.
|  | Պահպանման պատյանի առկայություն | Availability of a storage case | Наличие футляра для хранения
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: