## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
1 | Լապարոսկոպիկ սարքավորումներ և գործիքներ ուրոլոգիական, գինեկոլոգիական և արթրոսկոպիկ միջամտությունների համար // Laparoscopic equipment and tools for urological, gynecological and arthroscopic procedures // Лапароскопическое оборудование и инструменты для урологических, гинекологических и артроскопических процедур | Լապարոսկոպիկ սարքավորումներ և գործիքներ ուրոլոգիական, գինեկոլոգիական և արթրոսկոպիկ միջամտությունների համար | Laparoscopic equipment and tools for urological, gynecological and arthroscopic procedures | Лапароскопическое оборудование и инструменты для урологических, гинекологических и артроскопических процедур
|  | Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը պետք է համատեղելի լինի "Մասիսի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ-ում (Հայաստան, Արարատի մարզ, քաղաք Մասիս, Մխիթար Հերացու փող., 1 շենք) գոյություն ունեցող և շահագործվող "RZ Medizintechnik" K 4000 LAP մոդելի լապարասկոպիկ համակարգի հետ (կատարվելու է համալրում) | All equipment and tools must be compatible with the existing and operated "RZ Medizintechnik" K 4000 LAP Laparoscopic system at the "Masis Medical Center" CJSC (1 Mkhitara Geratsi str., Ararat Marz, Masis, Armenia) (should be supplemented) | Все оборудование и инструментарий должны быть совместимы с существующей и эксплуатируемой лапароскопической системой модели "RZ Medizintechnik" K 4000 LAP в ЗАО " Масисский медицинский центр" (Армения, Араратский МАРЗ, г. Масис, ул. Мхитара Гераци, дом 1) (будет произведено пополнение)
|  | Լրակազմը․ | The kit։ | Комплект։
|  | 1․ Արթրոսկոպիկ համակարգ | 1․ Arthroscopic system | 1․ Артроскопическая система
|  | ա․ Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք | a. Arthroscopic shaver | а. Артроскопический шейвер
|  | բ․ Արթրոսկոպիկ պոմպ | b. Arthroscopic pump | б. Артроскопический насос
|  | գ․ Բարձր ճնշման կոմպրեսիոն համակարգ (տուրնիկետ) | c. High pressure compression system (tourniquet) | в. Компрессионная система высокого давления (турникет)
|  | դ․ Գործիքակազմ | d. Tools | г. Инструменты
|  | 2. Հիստերոսկոպիայի գործիքակազմ | 2. Hysteroscopy tools set | 2. Набор инструментов для гистероскопии
|  | 3․ Հիստերոսկոպային պոմպ - 1 հատ | 3. Pump for hysteroscopy - 1 pc | 3․ Насос для гистероскопии – 1 шт.
|  | 4․ ՏՈՒՌ գործիքակազմ | 4․ TUR tools set | 4․ Набор инструментов для ТУР
|  | 5․ Վիրաբուժական միավոր LAP, Երկբևեռ TUR-B / P և միաբևեռ TUR-P համար | 5․ Electrosurgical Unit for LAP, Bipolar TUR-B/P and Monopolar TUR-P | 5․ Электрохирургический аппарат для LAP, биполярных TUR-B/P и монополярных TUR-P
|  | Արթրոսկոպիկ համակարգ. | Arthroscopic system: | Артроскопическая система:
|  | Լրակազմը․ | The kit։ | Комплект։
|  | ա․ Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք | a. Arthroscopic shaver | а. Артроскопический шейвер
|  | բ․ Արթրոսկոպիկ պոմպ | b. Arthroscopic pump | б. Артроскопический насос
|  | գ․ Բարձր ճնշման կոմպրեսիոն համակարգ (տուրնիկետ) | c. High pressure compression system (tourniquet) | в. Компрессионная система высокого давления (турникет)
|  | դ․ Գործիքակազմ | d. Tools | г. Инструменты
|  | Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք․ | Arthroscopic shaver: | Артроскопический шейвер:
|  | Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք, ամբողջական սարք, միկրոշարժիչով և ոտքի անջատիչով | Arthroscopic shaver, complete equipment, with a micro motor and foot switch | Артроскопический шейвер, комплектное устройство, с микродвигателем и ножным переключателем
|  | Ռեժիմները ոչ պակաս քան առաջ, հետ, օսցիլյացիա | Modes no less than forward, backward, oscillation | Режимы не менее, чем вперед, назад, осцилляция
|  | Արագության միջակայքը՝ առաջ/հետ ոչ պակաս քան 500-8000պ/ր միջակայքում, օսցիլյացիա ոչ պակաս քան 500-3500պ/ր միջակայքում | Speed range: forward/backward not less than in 500-8000 rpm range, oscillation not less than 500-3500 rpm range | Диапазон оборотов: вперед/назад не менее чем в диапазоне 500-8000 об/мин, осцилляция не менее чем в диапазоне 500-3500 об/мин
|  | Օսցիլյացիաի տիպերը ոչ պակաս քան 9 | Types of oscillation not less than 9 | Типы осцилляции не менее чем 9
|  | Ոտնակի կոճակները ոչ պակաս քան՝ սկիզբ/ավարտ, արագության կարգաբերում, կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի ուղղություն, ռեժիմներ, օսցիլյացիաի ռեժիմների ընտրություն | Pedal buttons not less than: Start/End, speed adjustment, shift window adjustment, direction of rotation, modes, oscillation mode selection | Кнопок на педалях не менее чем: Пуск/Завершение, регулировка скорости, регулировка окна сдвига, направление вращения, режимы, выбор режимов осцилляции
|  | Միկրոշարժիչը բազմակի օգտագործման, ավտոկլավավորվող, կոճակները ոչ պակաս քան՝ սկիզբ/ավարտ, արագության կարգաբերում, կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի ուղղություն, ռեժիմներ, օսցիլյացիաի ռեժիմների ընտրություն | The micromotor should be reusable, autoclavable, the number of buttons should be not less than: Start/End, speed adjustment, cut-off window adjustment, direction of rotation, modes, selection of oscillation modes | Микродвигатель многоразовый, автоклавируемый, количество кнопок не менее чем: Пуск/Завершение, регулировка скорости, регулировка окна среза, направление вращения, режимы, выбор режимов осцилляции
|  | Միկրոշարժիչի քաշը ոչ ավելի քան 350գ | The weight of the micromotor should be not more than 350 g | Вес микродвигателя не более чем 350 г
|  | Պաշտպանության դասը ոչ պակաս քան IP X8 | Protection class not less than IP X8 | Класс защиты не менее чем IP X8
|  | Անվտանգության վկայագրերի առկայություն ոչ պակաս քան՝ EN 60601-1-A1:2015 | Availability of safety certificates of not less than: EN 60601-1-A1:2015 | Наличие сертификатов безопасности не менее чем: EN 60601-1-A1:2015
|  | Մուտքային լարումը 220 Վ, 50/60 Հց | Mains voltage 220 V, 50/60 Hz | Сетевое напряжение 220 В, 50/60 Гц
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն)․ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. MDSAP | 1. MDSAP | 1. MDSAP
|  | 2. ISO13485 կամ համարժեք | 2. ISO13485 or equivalent | 2. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Արթրոսկոպիկ պոմպ․ | Arthroscopic pump: | Артроскопический насос:
|  | Ամբողջական հավաքածու | Complete collection | Полная комплектация
|  | Ներառում է խողովակների հավաքածուն | Should Include tube set | Должен включать набор трубок
|  | Իրիգացիայի հոսքը ոչ պակաս քան 0,5 լ / րոպե | Irrigation flow not less than 0,5 l/min | Поток ирригации не менее чем 0,5 л / мин
|  | Առավելագույն ճնշումը ոչ պակաս քան 200 մմ ս.ս. | Maximum pressure not less than 200 mm Hg | Максимальное давление не менее чем 200 мм рт.ст.
|  | Ցանցի լարումը 220 V, 50/60 Հց | Mains voltage 220 V, 50/60 Hz | Сетевое напряжение 220 В, 50/60 Гц
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն)․ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. MDSAP | 1. MDSAP | 1. MDSAP
|  | 2. ISO13485 կամ համարժեք | 2. ISO13485 or equivalent | 2. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Բարձր ճնշման կոմպրեսիոն համակարգ (տուրնիկետ) | High pressure compression system (tourniquet) | Компрессионная система высокого давления (турникет)
|  | Ոչ պակաս քան մեկ կանալային | Not less than one channel | Не менее чем одноканальный
|  | Հոսքը ոչ պակաս քան 4,6 լ/ր | Flow not less than 4.6 l/min | Поток не менее чем 4,6 л / мин
|  | Ճնշման կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան 0-600 մմ.ս․ս | Pressure adjustment range not less than in 0-600 mmHg range | Диапазон регулировки давления не менее чем в диапазоне 0-600 мм рт.ст.
|  | Կարգավորման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ± 1 մմ.ս․ս | Adjustment accuracy not more than ± 1 mmHg | Точность регулировки не более чем ± 1 мм рт.ст.
|  | Ցուցադրման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ± 1 մմ.ս․ս | Display accuracy not more than ± 5 mmHg | Точность отображения не более чем ± 5 мм рт.ст.
|  | Աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 1,7 բար | Service pressure of not less than 1.7 bar | Рабочее давление не менее чем 1,7 бар
|  | Դիսփլեյի առկայություն | Display availability | Наличие дисплея
|  | Պոմպի տիպը՝ մեմբրանային | Pump type: diaphragm | Тип насоса: мембранный
|  | Ժամանակի ընտրության միջակայքը ոչ պակաս քան 0-240ր | The time selection range is not less than 0-240min | Диапазон выбора времени не менее чем в диапазоне 0-240мин
|  | Մուտքային լարումը 220 Վ, 50/60 Հց | Mains voltage 220 V, 50/60 Hz | Сетевое напряжение 220 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմում բազմակի օգտագործման մանժետներ վերին և ստորին վերջույթների համար | Reusable cuffs included for upper and lower extremities | Многоразовые манжеты в комплекте для верхних и нижних конечностей
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն)․ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO 13485 կամ համարժեք | 1. ISO 13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. ISO 9001 կամ համարժեք | 2. ISO 9001 or equivalent | 2. ISO 9001 или эквивалент
|  | 3. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | 3. CE Mark or FDA or equivalent | 3. CE Mark или FDA или эквивалент
|  | Գործիքակազմ․ | Tools: | Инструменты:
|  | Արթրոսկոպ 30° տեսադաշտի ուղղությամբ, Ø4,0 մմ, աշխատանքային երկարությունը 175 մմ±3%, ավտոկլավվող, գույնի ծածկագիր | Arthroscope 30° field of view, Ø4.0mm, working length 175mm±3%, autoclavable, color coded | Артроскоп, поле зрения 30°, Ø 4,0 мм, рабочая длина 175 мм±3%, автоклавируемый, цветовая маркировка
|  | Արթրոսկոպ 70° տեսադաշտի ուղղությամբ, Ø4,0 մմ, աշխատանքային երկարությունը 175 մմ±3%, ավտոկլավվող, գույնի ծածկագիր | Arthroscope 70° field of view, Ø4.0mm, working length 175mm±3%, autoclavable, color coded | Артроскоп, поле зрения 70°, Ø 4,0 мм, рабочая длина 175 мм±3%, автоклавируемый, цветовая маркировка
|  | Բարձր հոսքի արթրոսկոպի պատյան 2 կանգառով, Ø6,0 մմ, կարմիր QUICK-LOCK-ով, 0°/30°/45°/70° տելեսկոպների համար | High Flow Arthroscope Case with 2 Stops, Ø6.0mm, Red with QUICK-LOCK, for 0°/30°/45°/70° Telescopes | Кейс для артроскопа High Flow с 2 упорами, Ø 6,0 мм, красный, с системой QUICK-LOCK, для телескопов 0°/30°/45°/70°
|  | Տրոկար սուր, Ø6,0 մմ աշխատանքային պատյանների համար սվինների և QL լիսեռի կողպման համակարգի համար | Trocar blade, Ø6.0 mm for working sheaths for bayonets and QL shaft locking system | Лезвие троакара Ø6,0 мм для рабочих тубусов для штыков и системы фиксации стержня QL
|  | Տրոկար կիսասուր` համատեղելի գործիքակազմին | Peninsula trocar: compatible with a set of tools | Трокар полуострый, совместимый с набором инструментов
|  | Տրոկար բութ՝ համատեղելի գործիքակազմին | Trokar blunt, compatible with a set of tools | Трокар тупой, совместимый с набором инструментов
|  | Ներհոսքի կաննուլա, ամբողջական, 4,5 մմ 85 մմ աշխատանքային երկարությունը, պատյան, տրոկար, խցանիչ և ոռոգման ադապտեր | Inflow cannula, complete, 4.5 mm 85 mm working length, sheath, trocar, stopper and irrigation adapter | Приточная канюля в сборе, рабочая длина 4,5 мм 85 мм, чехол, троакар, пробка и адаптер для ирригации.
|  | DUCKBILL Basket Դակիչ ծնոտի ուղիղ (M), ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ | DUCKBILL Basket Punch jaw straight (M), straight axle ring handle | DUCKBILL Basket Выкусыватель прямой (M), прямая кольцевая ручка с осью
|  | DUCKLING Basket Punch ուղիղ ծնոտ (M), ուղիղ լիսեռ օղակաձև բռնակ | DUCKLING Basket Punch straight jaw (M), straight shaft ring handle | DUCKLING Basket Punch, прямая губка (M), прямая кольцевая ручка
|  | BASKET PUNCH 2,7 մմ, ուղիղ ծնոտ, ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ | BASKET PUNCH 2.7mm, straight jaw, straight axis ring handle | ПУАНСОН ДЛЯ КОРЗИНЫ 2,7 мм, прямой губка, прямая кольцевая ручка
|  | SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, լիսեռ ձախ կոր օղակաձև բռնակ | SCOOP Basket Punch 1.3mm, straight jaw, shaft left curved ring handle | Дырокол SCOOP Basket 1,3 мм, прямая губка, стержень, изогнутая влево кольцевая ручка
|  | SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, առանցքը աջ կոր օղակաձև բռնակ | SCOOP Basket Punch 1.3mm, straight jaw, axis right curved ring handle | Дырокол SCOOP Basket 1,3 мм, прямой губка, ось изогнутая вправо, кольцевая ручка
|  | BASKET PUNCH 1,6 մմ, ուղիղ ծնոտներ, վերև կոր լիսեռի օղակաձև բռնակ | BASKET PUNCH 1.6mm, straight jaws, curved shaft ring handle | ПУАНС для КОРЗИНЫ 1,6 мм, прямые кулачки, кольцевая ручка с изогнутым стержнем
|  | BACKBITER Դակիչ ձախ կտրող, ուղիղ լիսեռի օղակաձև բռնակ | BACKBITER Punch left cutter, straight shaft ring handle | BACKBITER Пробойник левый, прямой стержень, кольцевая рукоятка
|  | BACKBITER Դակիչ աջ կտրող, ուղիղ լիսեռի օղակաձև բռնակ | BACKBITER Punch right cutter, straight shaft ring handle | BACKBITER Пробойник правый, прямой стержень, кольцевая рукоятка
|  | SHARK Grasping Forceps ուղիղ ծնոտ, ուղիղ լիսեռ Slide Lock բռնակով | SHARK Grasping Forceps straight jaw, straight shaft with Slide Lock handle | Захватывающие щипцы SHARK, прямая бранша, прямой стержень, рукоятка Slide Lock
|  | Hook զոնդ արթրոսկոպիայի համար | Hook probe for arthroscopy | Крючок-зонд для артроскопии
|  | Միաբևեռ արթրոսկոպիայի ասեղ էլեկտրոդ 90° թեքված, Ø4,0 մմx0,6 մմ, աշխատանքային երկարությունը 115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով օգտագործման համար | Monopolar Arthroscopy Needle Electrode 90° Bent, Ø4.0mmx0.6mm, Working Length 115mm 4mm Connection, for use with handles | Игольчатый электрод для монополярной артроскопии, изогнутый на 90°, Ø4,0x0,6 мм, рабочая длина 115 мм, соединение 4 мм, для использования с ручками
|  | Երկբևեռ արթրոսկոպիայի ասեղ էլեկտրոդ 90° թեքված, Ø4,0 մմx0,6 մմ, աշխատանքային երկարությունը 115 մմ տափակ միացումով լարի հետ օգտագործման համար | Binopolar Arthroscopy Needle Electrode 90° Bent, Ø4.0mmx0.6mm, Working Length 115mm Connection, for use with a flat-jointed cord | Игольчатый электрод для биполярной артроскопии, изогнутый на 90°, Ø4,0x0,6 мм, рабочая длина 115 мм, для использования со шнуром с плоским соединением
|  | Մոնոբևեռ արթրոսկոպիայի գնդիկավոր էլեկտրոդ Ø3 մմ, աշխատանքային երկարությունը 115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով օգտագործման համար | Monopolar Arthroscopy Ball Electrode Ø3 mm, working length 115 mm 4 mm connection, for use with handles | Монополярный шариковый электрод для артроскопии Ø3 мм, рабочая длина 115 мм, соединение 4 мм, для использования с ручками
|  | Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր նուրբ կտրվածքով WAVE CUTTER տիպի Ø 5.0, կտրող մասը ադմանդապատ | Multi-use arthroscopic razor blade with fine cut WAVE CUTTER type Ø 5.0, cutting part diamond-coated | Многофункциональное артроскопическое бритвенное лезвие с тонкой заточкой WAVE CUTTER тип Ø 5,0, режущая часть с алмазным напылением
|  | Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր արագ կտրվածք PIT BULL տիպի Ø 5.0, կտրող մասը ադամանդապատ | Reusable arthroscopic razor blade quick cut PIT BULL type Ø 5.0, cutting part diamond coated | Многоразовое артроскопическое лезвие для быстрой резки типа PIT BULL Ø 5,0, режущая часть с алмазным напылением
|  | Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր նուրբ կտրվածք WAVE CUTTER տիպի Ø 4.0 - 2 հատ | Reusable arthroscopic razor blade, thin slice, type WAVE CUTTER Ø 4.0 - 2 pcs. | Многоразовое артроскопическое лезвие, тонкий срез, типа WAVE CUTTER Ø 4,0 - 2 шт.
|  | Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր արագ կտրվածք PIT BULL տիպի Ø 4.0 - 2 հատ | Reusable arthroscopic razor blade quick cut PIT BULL type Ø 4.0 - 2 pcs. | Многоразовое артроскопическое лезвие для быстрой резки типа PIT BULL Ø 4.0 - 2 шт.
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարքը և արթրոսկոպիկ պոմպը պետք է լինեն նույն արտադրողից | Arthroscopic shaver and arthroscopic pump should be of the same manufacturer | Артроскопический шейвер и артроскопический насос должны быть одного производителя
|  | Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը պետք է համատեղելի լինեն միմյանց հետ | All equipment and tools must be compatible with each other | Все оборудование и инструменты должны быть совместимы друг с другом
|  | Սարքավորումներն ու գործիքակազմը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված | The equipment and tools must be new, unused | Оборудование и инструменты должны быть новыми, неиспользуемыми
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Հիստերոսկոպիայի գործիքների հավաքածու | Hysteroscopy tools set | Набор инструментов для гистероскопии
|  | Հիստերոսկոպ․դիտման անկյունը 30°, տրամագիծը՝ Ø2,9 մմ, հիստերոսկոպիայի տուբուսը 5 Շ, օպերացիոն տուբուսը 5 Շ գործիքների համար, ավտոկլավավորվող | Hysteroscope: viewing angle 30°, diameter Ø2. 9 mm, hysteroscopy tube 5 Charr, operating tube for 5 Ch instruments, autoclavable | Гистероскоп: угол обзора 30°, диаметр Ø2, 9 мм, тубус гистероскопии 5 Ш, операционный тубус для 5 Ш инструментов, автоклавируемый
|  | Հիստերոսկոպ․դիտման անկյունը 12°, տրամագիծը՝ Ø2,9 մմ, հիստերոսկոպիայի տուբուսը 5 Շ, օպերացիոն տուբուսը 5 Շ գործիքների համար, ավտոկլավավորվող | Hysteroscope: viewing angle 12°, diameter Ø2. 9 mm, hysteroscopy tube 5 Charr, operating tube for 5 Ch instruments, autoclavable | Гистероскоп: угол обзора 12°, диаметр Ø2, 9 мм, тубус гистероскопии 5 Ш, операционный тубус для 5 Ш инструментов, автоклавируемый
|  | Գինեկոլոգիական ռեզեկտասկոպ․ 18,5 Շ, աշխատանքային էլեմենտը՝ երկբևեռ և ակտիվ՝ պատրաստված տիտանից | Gynecological resectoscope. 18,5 Charr, working element-bipolar andactive, made of titanium. | Гинекологический резектоскоп. 18,5 Ш, рабочий элемент- двухполярный и активный, изготовлен из титана
|  | Օբտուրատոր | Obturator | Обтюратор
|  | Մկրատ, սուր/սուր, Ø1,6mm, 5 Շ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 400 մմ | Scissors, sharp/sharp Ø1,6mm, 5 Charr, Working length 400mm | Ножницы острые/острые Ø1,6 мм, 5 Ш, длина 400 мм
|  | Բռնիչ աքցան Ø1,6 մմ բաժակով, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 400 մմ | Grasping Forceps with cup Ø1,6mm, 5 Charr, WL 400mm | Щипцы захватные с чашечкой Ø1,6 мм, 5 Ш, длина 400 мм
|  | Օվալ բիոպսիայի աքցան Ø1,6 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 400 մմ | Oval Biopsy Forceps Ø1,6mm, 5 Charr, Working length 400mm | Овальные биопсийные щипцы Ø1,6 мм, 5 Ш, длина 400 мм
|  | Ֆիքսող աքցան, 1x1 ատամ, Ø1,6 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 400 մմ | Tenaculum Forceps 1x1 teeth, Ø1,6mm, 5 Charr, Working length 400mm | Щипцы для фиксации 1x1 зубца, Ø1,6 мм, 5 Ш, длина 400 мм
|  | Ռեզեկցիոն Էլեկտրոդներ․ | Resection electrodes։ | Резекционные электроды։
|  | Կտրող էլեկտրոդ, 2 հատ | Cutting electrode, 2 pcs. | Режущий электрод, 2 шт.
|  | Կոագուլյացիայի Էլեկտրոդ, 2 հատ | Coagulation electrode, 2 pcs. | Коагуляционный электрод, 2 шт.
|  | Ասեղային էլեկտրոդ, 2 հատ | Needle electrode, 2 pcs. | Игольчатый электрод, 2 шт.
|  | Գոլորշիացնող էլեկտրոդ, 2 հատ | Vaporization electrode, 2 pcs. | Испарительный электрод, 2 шт.
|  | Ակային էլեկտրոդ, 2 հատ | Roller electrode, 2 pcs. | Роликовый электрод, 2 шт.
|  | Ռեզեկտասկոպի և գործիքների մոնոպոլյար բարձր հաճախության մալուխ | Monopolar high-frequency cable for resectascope and tools | Монопольный высокочастотный кабель для резектаскопа и инструментов
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Բոլոր գործիքները պետք է լինեն մեկ արտադրողից, պետք է լինեն համատեղելի միմյանց | All tools must be of the same manufacturer, must be compatible with each other | Все инструменты должны быть одного производителя, должны быть совместимы друг с другом
|  | Գործիքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված | The tools must be new, unused | Инструменты должны быть новыми, неиспользуемыми
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Գինեկոլոգիական վիրահատությունների համար հիստերոսկոպային պոմպ | Hysteroscopic pump for gynecological operations | Гистероскопический насос для гинекологических операций
|  | Իրիգացիայի հոսքը ոչ պակաս քան 0-0,5 լ / րոպե միջակայքում | Irrigation flow not less than in 0-0,5 l/min range | Поток ирригации не менее чем в диапазоне 0-0,5 л / мин
|  | Ճնշման միջակայքը ոչ պակաս քան 10-200 մմ ս.ս. տիրույթում | The pressure not less than in 10-200 mm Hg range | Диапазон давления не менее чем в диапазоне 10-200 мм рт.ст.
|  | Հիստերոսկոպիայի ծրագրի առկայություն | Availability of a hysteroscopy program | Наличие программы гистероскопии
|  | Օդի պղպջակների հայտնաբերման, ճնշման և հոսքի տագնապի ազդանշանային համակարգի առկայություն | Availability of an alarm system for detecting air bubbles, pressure and flow | Наличие системы сигнализации обнаружения пузырьков воздуха, давления и потока
|  | Բազմակի օգտագործման իրիգացիոն խողովակների հավաքածուի առկայություն | Availability of a set of reusable irrigation tubes | Наличие набора многоразовых ирригационных трубок
|  | Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց | Mains voltage 100-240 V 50/60 Hz | Сетевое напряжение 100-240 В 50/60 Гц
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. MDSAP | 1. MDSAP | 1. MDSAP
|  | 2. ISO13485 կամ համարժեք | 2. ISO13485 or equivalent | 2. ISO 13485 или эквивалент
|  | 3. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 3. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 3. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | ՏՈՒՌ գործիքակազմ | TUR tools set | Набор инструментов для ТУР
|  | Տելեսկոպ, 4 մմ, 12° դիտման անկյուն, ավտոկլավվող | Telescope, 4 mm, autoclavable, 12° direction of view | Телескоп, 4 мм, угол обзора 12°, автоклавируемый
|  | Տելեսկոպ, 4 մմ, 30° դիտման անկյուն, ավտոկլավվող | Telescope, 4 mm, autoclavable, 30° direction of view | Телескоп, 4 мм, угол обзора 30°, автоклавируемый
|  | Աշխատանքային տարր, ակտիվ | Working element, active | Рабочий элемент, активный
|  | Աշխատանքային տարր, պասիվ | Working element, passive | Рабочий элемент, пассивный
|  | Ներքին տուբուս, ներառյալ ստանդարտ օբտուրատոր | Inner sheath, including standard obturator | Внутренний тубус, включая стандартный обтуратор
|  | Արտաքին տուբուս, 26 Fr., 2 փականով, պտտվող | Outer sheath, 26 Fr., 2 stopcocks, rotatable | Внешняя тубус, 26 Fr., с 2 кранами, вращающаяся
|  | Ռեզեկցիոն տուբուս, 24 Fr., ներառյալ ստանդարտ օբտուրատոր | Resection sheath, 24 Fr., including standard obturator | Резекционный тубус, 24 Fr., включая стандартный обтуратор
|  | Իրիգացիոն միակցիչ ռեզեկցիոն տուբուսների համար, 1 փականով, պտտվող | Irrigation port, for resection sheaths, 1 stopcock, rotatable | Ирригационный порт для резекционных тубусов, с 1 краном, вращающийся
|  | Օպտիկական օբտուրատոր | Obturator, optical | Оптический обтуратор
|  | Էլիկ էվակուատոր | Elik evacuator | Элик-эвакуатор
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Բոլոր գործիքները պետք է լինեն մեկ արտադրողից, պետք է լինեն համատեղելի միմյանց | All tools must be of the same manufacturer, must be compatible with each other | Все инструменты должны быть одного производителя, должны быть совместимы друг с другом
|  | Գործիքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված | The tools must be new, unused | Инструменты должны быть новыми, неиспользуемыми
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | ՏՈՒՐ վիրահատությունների համար էլեկտրավիրաբուժական սարք | Electrosurgical unit for TUR operations | Электрохирургический аппарат для ТУР-операций
|  | Վիրաբուժական միավոր LAP, Երկբևեռ TUR-B / P և միաբևեռ TUR-P համար | Electrosurgical Unit for LAP, Bipolar TUR-B/P and Monopolar TUR-P | Электрохирургический аппарат для LAP, биполярных TUR-B/P и монополярных TUR-P
|  | Անվտանգություն․ | Safety: | Безопасность:
|  | Պաշտպանություն էլեկտրական ցնցումներից՝ Տիպ I / CF | Protection against electric shock: Type I/CF | Защита от поражения электрическим током: Тип I/CF
|  | Ցածր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ՝ EN 60601–1-ի համաձայն | Low frequency leakage currents according to EN 60601-1 | Низкочастотные токи утечки в соответствии с EN 60601-1
|  | Բարձր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ EN 60601-2-2-ի համաձայն | High frequency leakage currents according to EN 60601-2-2 | Высокочастотные токи утечки в соответствии с EN 60601-2-2
|  | Գեներատորի աշխատանքային հաճախականությունը ոչ պակաս քան 335-350 կՀց | The operating frequency of the generator not less than 335-350 kHz | Рабочая частота генератора составляет не менее чем 335-350 кГц
|  | Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն EN 60601-2-2-ի համաձայն | Defibrillation protection according to EN 60601-2-2 | Защита от дефибрилляции в соответствии с EN 60601-2-2
|  | NEM համակարգ՝ չեզոք էլեկտրոդի հսկողություն, օպտիկական ինդիկացիայի 7 մակարդակ, պահանջվող դիմադրություն ոչ ավելի քան 240 Ω | NEM system: neutral electrode control, 7 levels of optical indication, required resistance of not more than 240 ohms | Система NEM: управление нейтральным электродом, 7 уровней оптической индикации, требуемое сопротивление не более чем 240 Ом
|  | Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմների ցուցանիշները (ոչ պակաս քան)․ | Indicators of monopole cutting modes (not less than): | Показатели режимов монополярной резки (не менее чем):
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Մոնո կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power Mono cutting not less than 400 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при моно-резке не менее чем 400 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Ճշգրիտ կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 50 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum power output for precision cutting not less than 50 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при точной резке не менее чем 50 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Խառը կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 150 Վտ 60 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for mixed cutting not less than 150 watts at 60 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при смешанной резке не менее чем 150 Вт при 60 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Polipo կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 60 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Polipo cutting not less than 400 watts at 60 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при Polipo резке не менее чем 400 Вт при 60 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Artro կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Artro cutting not less than 400 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при резке Artro не менее чем 400 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Uro cutting not less than 400 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при резке Uro не менее чем 400 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Hystero cutting not less than 400 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при Hystero cut не менее чем 400 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Muco կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 100 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Muco cutting not less than 400 watts at 100 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при резке Muco не менее чем 400 Вт при 100 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Մոնոպոլյար կոագուլացիայի ռեժիմների ցուցանիշները (ոչ պակաս քան)․ | Indicators of monocoagulation modes (not less than): | Показатели режимов монополярной коагуляции (не менее чем):
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Soft կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 50 Ω-ի համար | Maximum output power Soft coagulation not less than 200 watts at 50 ohmss | Максимальная выходная мощность при Soft коагуляции не менее 200 Вт при 50 Ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Forced կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 300 Ω-ի համար | Maximum power output for Forced coagulation not less than 200 watts at 300 ohms | Максимальная выходная мощность при Forced коагуляции не менее чем 200 Вт при 300 Ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Spray կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 80 Վտ 1250 Ω-ի համար | Maximum power output for Spray coagulation not less than 80 watts at 1250 ohms | Максимальная выходная мощность при коагуляции Spray не менее чем 80 Вт при 1250 ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Hybrid կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 300 Ω-ի համար | Maximum power output for Hybrid coagulation not less than 200 watts at 300 ohms | Максимальная выходная мощность при Hybrid коагуляции не менее чем 200 Вт при 300 Ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Endo spray կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 30 Վտ 1250 Ω-ի համար | Maximum power output for Endo spray coagulation not less than 30 watts at 1250 ohms | Максимальная выходная мощность при коагуляции Endo spray не менее чем 30 Вт при 1250 ом
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 60 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum power output for Uro coagulation not less than 200 watts at 60 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при Uro коагуляции не менее чем 200 Вт при 60 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Arthro կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 60 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum power output for Arthro coagulation not less than 200 watts at 60 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при Arthro коагуляции не менее чем 200 Вт при 60 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 200 Վտ 60 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum power output for Hystero coagulation not less than 200 watts at 60 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при гистерокоагуляции не менее чем 200 Вт при 60 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Երկբևեռ կտրման ռեժիմների ցուցանիշները (ոչ պակաս քան)․ | Bipolar cutting mode indicators (not less than): | Показатели режимов биполярной резки (не менее чем):
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Bi-Cut կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 120 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Bi-Cut not less than 120 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность для Bi-Cut не менее чем 120 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro Bi-Cut կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 200 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Uro Bi-Cut not less than 400 watts at 200 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность для Uro Bi-Cut не менее чем 400 Вт при 200 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero Bi-Cut կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 200 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Hystero Bi-Cut not less than 400 watts at 200 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность Hystero Bi-Cut не менее чем 400 Вт при 200 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Artro Bi-Cut կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 50 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Artro Bi-Cut not less than 400 watts at 50 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность для Artro Bi-Cut не менее чем 400 Вт при 50 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro Bi-Vapor կտրման դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 200 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Uro Bi-Vapor cutting not less than 400 watts at 200 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность для Uro Bi-Vapor резки не менее чем 400 Вт при 200 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմների ցուցանիշները (ոչ պակաս քան)․ | Bipolar coagulation mode indicators (not less than): | Показатели режимов биполярной коагуляции (не менее чем):
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Soft Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 120 Վտ 50 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ, ավտոմատ մեկնարկ / ավտոմատ կանգառ | Maximum output power for Soft Bi-Coag not less than 120 watts at 50 ohms, not less than 9 levels, automatic start / automatic stop | Максимальная выходная мощность при коагуляции Soft Bi-Coag не менее чем 120 Вт при 50 Ом, не менее чем 9 уровней, автоматический запуск / автоматическая остановка
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Forced Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 120 Վտ 300 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Forced Bi-Coag not less than 120 watts at 300 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при коагуляции Bi-Coag не менее чем 120 Вт при 300 Ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 10 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Uro Bi-Coag not less than 400 watts at 10 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при коагуляции Uro Bi-Coag не менее чем 400 Вт при 10 ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 10 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Hystero Bi-Coag not less than 400 watts at 10 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при коагуляции Hystero Bi-Coag не менее чем 400 Вт при 10 ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Artro Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 400 Վտ 10 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Artro Bi-Coag not less than 400 watts at 10 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при коагуляции Artro Bi-Coag не менее чем 400 Вт при 10 ом, не менее чем 9 уровней
|  | Առավելագույն ելքային հզորությունը Sciss Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում ոչ պակաս քան 350 Վտ 25 Ω-ի համար, ոչ պակաս քան 9 մակարդակ | Maximum output power for Sciss Bi-Coag not less than 350 watts at 25 ohms, not less than 9 levels | Максимальная выходная мощность при коагуляции Sciss Bi-Coag не менее чем 350 Вт при 25 ом, не менее чем 9 уровней
|  | Այլ առանձնահատկություններ․ | Other features: | Другие особенности:
|  | Միակցիչները պետք է լինեն ինտելեկտուալ կառավարման համակարգով, SDS խրոցակով | The connectors should be equipped with an intelligent control system, an SDS connector | Разъемы должны быть оснащены интеллектуальной системой управления, разъем SDS
|  | Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում, ռուսերեն լեզվով մենյուի առկայություն | Automatic power control, availability of a menu in Russian | Автоматическое управление питанием, наличие меню на русском языке
|  | Ոչ պակաս քան 10 դյույմ անկյունագծով ինֆորմացիոն և կառավարման թվային հպումային էկրան | Digital touch screen for information and control with a diagonal not less than 10 inches | Цифровой сенсорный экран для информации и управления с диагональю не менее чем 10 дюймов
|  | Ծրագրային հիշողություն․ ոչ պակաս քան 105 տարբեր հիշողություն տեղակայված ոչ պակաս քան 7 խմբում | Program memory: not less than 105 different types of memory, arranged in not less than 7 groups | Программная память: не менее чем 105 различных типов памяти, сгруппированных не менее чем в 7 групп
|  | Ոչ պակաս քան անգլերեն և ռուսերեն լեզվով մենյուի առկայություն | Availability of a menu not less than in English and Russian | Наличие меню не менее чем на английском и русском языках
|  | Անլար ոտնաթաթի անջատիչ | Wireless footswitch | Беспроводной ножной переключатель
|  | Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220V, 50/60 Hz. | Источник питания: 220В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Միաբևեռ և երկբևեռ մալուխների լրակազմ, նախատեսված լապարասկոպիկ, արթրոսկոպիկ և ՏՈՒՌ միջամտությունների համար | A set of monopolar and bipolar cables for laparoscopic, arthroscopic and TUR applications | Набор монополярных и биполярных кабелей, предназначенных для лапароскопических, артроскопических и ТУР-процедур.
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
|  | Լրակազմ. | Set: | Набор:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը պետք է համատեղելի լինեն միմյանց հետ | All equipment and tools must be compatible with each other | Все оборудование и инструменты должны быть совместимы друг с другом
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: