## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
21 | Սթրես թեստային համակարգ (տրեդմիլ) // Stress-Test system (treadmill) // Система стресс-тестирования (беговая дорожка) | Սթրես թեստային համակարգ (տրեդմիլ) | Stress-Test system (treadmill) | Система стресс-тестирования (беговая дорожка)
|  | Սթրեսային ԷՍԳ համակարգ` ներկառուցված էլեկտրասրտագրության մոդուլով և ծրագրով | Stress ECG system with built in electrocardiography module and with soft | Система стресс-ЭКГ со встроенным модулем электрокардиографии и со своей программой
|  | Ներկառուցված էլեկտրասրտագրության մոդուլով | Built in electrocardiography module | Встроенный модуль электрокардиографии
|  | Տեսակավորություն վազքուղու համար. Վազքուղու համար նախատեսված ծրագրակազմ | Sort for tredmell: software for treadmill | Программное обеспечение для беговой дорожки
|  | Ավտոմատ ST չափում; Ավտոմատացված ԷՍԳ վերլուծություն, առիթմիայի ավտոմատ հայտնաբերում և ահազանգ | Automatic ST measurement; Automated ECG analysis; Automatic arrhythmia detection and alarm. | Автоматическое измерение ST; Автоматический анализ ЭКГ; Автоматическое обнаружение аритмии и подача сигнала тревоги.
|  | Վերլուծության պարամետրերի կազմաձևում, շարունակական ԷՍԳ ցուցադրություն, վերլուծության արդյունքի պատճեններ և տպագիր զեկույց | Configuration of analysis parameters; Continuous ECG display; Copies and printed report of analysis result. | Настройка параметров анализа; Непрерывное отображение ЭКГ; Копии и распечатанный отчет о результатах анализа.
|  | Վազքուղու պրոտոկոլի ստեղծում | Editing creation of treadmill protocol. | Редактирование создания протокола беговой дорожки.
|  | Հեշտ գործարկում սենսորային էկրանով | Easy operation by Touch Screen | Простое управление с помощью сенсорного экрана
|  | LAN կամ USB միացում | LAN or USB connection | Подключение по локальной сети или USB
|  | Ձայնագրման ալիք՝ ոչ պակաս քան 12 ալիք | Recording channel: not less than 12-ch. | Канал записи: не менее чем 12 каналов
|  | ԷՍԳ 12 ստանդարտ արտածումների գրանցում. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Recording ECG 12 standard leads: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Запись ЭКГ в 12 стандартных отведениях: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
|  | Զգայունություն. ոչ պակաս քան 5, 10, 20 մմ / մվոլտ | Sensitivity: not less than 5, 10, 20mm/mV | Чувствительность: не менее чем 5, 10, 20 мм/мВ
|  | Ձայնագրման արագությունը՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 25 մմ / վյրկ | Recording speed: not less than 5, 10, 25 mm/sec | Скорость записи: не менее чем 5, 10, 25 мм/сек
|  | Ձայնագրման գործողություն՝ ոչ պակաս քան ավտոմատ / ձեռքով | Recording operation: not less than Automatic / Manual | Режим записи: не менее чем автоматический / ручной
|  | ԷՍԳ պատճեն. վերատպում վերջին հիվանդի համար | ECG copy: Reprint for the last patient | Копия ЭКГ: Перепечатка для последнего пациента
|  | Բացահայտման ամբողջական զեկույց. ԷԿԳ ցուցադրելու ընթացքում 1 րոպեի ընթացքում ձայնագրված ԷՍԳ | Full disclosure report: Captured ECG trace for 1min while displaying ECG. | Отчет о полном раскрытии информации: наблюдение ЭКГ в течение 1 минуты при отображении ЭКГ.
|  | ԷՍԳ-ի անմիջապես գրանցում՝ վերջին ազդանշանը պահպանվում է մինիմում 8 վայրկյան ԷՍԳ ցուցադրելու ընթացքում | Snap ECG record: Latest signal save for minimum 8 sec while displaying ECG | Мгновенная запись ЭКГ: сохранение последнего сигнала минимум на 8 секунд при отображении ЭКГ
|  | ԷՍԳ գրանցում. ոչ պակաս քան միաժամանակյա 12 արտածումային ԷՍԳ | ECG acquisition: not less than Simultaneous 12-lead ECG | Регистрация ЭКГ: не менее чем одновременная ЭКГ в 12 отведениях
|  | Ալֆա-թվային տվյալների մուտքագրում. ID- ն, տարիքը, հիվանդի անունը, հիվանդանոցի անունը և այլն` այբբենական կարգով | Alphanumeric data input: ID, age, patient name, hospital name and etc with alphanumeric key | Ввод буквенно-цифровых данных: идентификатор, возраст, имя пациента, название больницы и т.д. с помощью буквенно-цифровой клавиатуры
|  | Թվային զտիչ. ոչ պակաս քան դրեյֆ, մկան և AC 50 Հց | Digital filter: not less than Drift, muscle and AC 50 Hz. | Цифровой фильтр: не менее чем дрейфового, мышечного и переменного тока частотой 50 Гц.
|  | Կարգաբերում. հաճախականության և զգայունության արձագանքի համար 1 մՎ ազդանշանի ներքին ձայնագրում | Calibration: Internal 1 mV signal record for frequency and sensitivity response | Калибровка: Внутренняя запись сигнала 1 мВ для определения частоты и чувствительности
|  | A / D փոխակերպում. ոչ պակաս քան 12 բիտ | A/D Conversion: not less than 12bits | Аналого-цифровое преобразование: не менее чем 12 бит
|  | Ոչ պակաս քան անվտանգության դաս I (Էլեկտրական ցնցումներից պաշտպանվելու աստիճանը. Type CF կիրառական մասեր) | Not less thanSafety Class I (Degree of protection against electric shock: Type CF applied parts) | Класс безопасности не менее чем I (степень защиты от поражения электрическим током: Применяемые детали типа CF)
|  | Հիվանդի արտահոսքի հոսանքը` 10 | Patient Leakage Current: 10 | Ток утечки пациента: 10
|  | Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240 V, 50/60 Hz | Источник питания: 220-240 В, 50/60 Гц.
|  | Թվային ինտերֆեյս՝ RS232 արտաքին սարքը միացնելու համար | Digital Interface: RS232 to connect external apparatus | Цифровой интерфейс: RS232 для подключения внешнего устройства
|  | Արյան զարկերակային ճնշման գրանցիչի առկայություն | Availability of a Recorder of pressure arterial of blood | Наличие регистратора артериального давления крови
|  | Սրտի բաբախում հաճախականությունը` ոչ պակաս, քան 30-ից 200 բաբախ/րոպե տիրույթում | Heart rate: in not less than from 30 to 200bpm range | Частота сердечных сокращений: не менее чем в диапазоне от 30 до 200 ударов в минуту
|  | Համակարգչային ցանց ԷՍԳ տվյալների փոխանցում համակարգչին, ԷՍԳ պահպանում համակարգչի վրա, ԷՍԳ գրառում համակարգչային տպիչին: | PC network ECG data transmission to PC, ECG save on PC, ECG record to PC printer. | Передача данных ЭКГ по сети ПК на ПК, сохранение ЭКГ на ПК, запись ЭКГ на принтер ПК.
|  | Իրական ժամանակի ժամացույց, ամսաթիվ | Real time clock, Date | Часы реального времени, дата
|  | Առիթմիայի հայտնաբերում. ավտոմատ ձայնագրման ռեժիմ | Arrhythmia detection: Automatic record mode. | Обнаружение аритмии: Автоматический режим записи
|  | Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում | Pace maker detection. | Обнаружение кардиостимулятора.
|  | Ներկառուցված հիշողության՝ USB / SD քարտ | Built in Memory: USB/SD card | Встроенная память: USB/ SD-карта
|  | Դիսփլեյը՝ ոչ պակաս քան LCD, դիտման տարածքը՝ ոչ պակաս քան 530x290 մմ | Display: not less than LCD, Viewing area: not less than 530x290 mm. | Дисплей: не менее чем жидкокристаллический, площадь обзора: не менее чем 530 x 290 мм.
|  | Համակարգչային հսկողություն վազքուղու արագության և թեքության վրա | Computer control treadmill speed and incline | Компьютер управляет скоростью и наклоном беговой дорожки
|  | Վազքուղի․ | Treadmill: | Бегущая дорожка:
|  | Չափսերը՝ 270x 800x1340 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի, քան 10% | Dimentions: 270x 800x1340mm, deviation not more 10% | Размеры: 270x800x1340 мм, отклонение не более чем 10%
|  | Հիվանդի առավելագույն քաշը ոչ պակաս քան 180 կգ | Patient max weight not less than 180Kg | Максимальный вес пациента не менее чем 180 кг
|  | Արագության տիրույթ. 0,5 Կմ / ժ-ից մինչև 20 Կլ / ժամ, շեղումը՝ ոչ ավելի, քան 10% | Speed range: from 0.5 Km/h to 20 Km/h, deviation not more 10% | Диапазон скоростей: не менее чем в диапазоне от 0,5 км/ч до 20 км/ч, отклонение не более чем 10%
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Վազքուղի` ներկառուցված էլեկտրասրտագրության մոդուլով | Tridmill with built in electrocardiography module | Беговая дорожка со встроенным модулем электрокардиографии
|  | Համակարգչի կամ նոութ բուկի առկայություն | Availability of a computer or laptop | Наличие компьютера или ноутбука
|  | ԷՍԳ էլեկտրոդներ` ոչ պակաս քան 60 հատ | ECG electrodes - not less than 60pcs | Электроды для ЭКГ - не менее чем 60шт
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы.
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте.
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском или русском языках.
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным.
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования.
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: