## Sheet1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
22 | Ճեղքվածքային լամպի մանրադիտակ // Микроскоп со щелевой лампой // Slit Lamp Microscope | Ճեղքվածքային լամպի մանրադիտակ | Slit Lamp Microscope | Микроскоп со щелевой лампой
|  | Մանրադիտակ | Microscope | Микроскоп
|  | Մանրադիտակի տեսակը` Գալիլեյան տիպի կամ Զուգահեռ տիպի | Microscope Type։ Galilean Type or Parallel type | Тип микроскопа։ Галилеев тип или Параллельный тип
|  | Խոշորացման փոփոխությունը՝ պտտվող թմբուկ ոչ պակաս քան 5 աստիճան | Magnification Change։ Revolving Drum not less than 5 steps | Изменение увеличения։ Барабан вращающийся не менее чем 5 ступеней
|  | Ընդհանուր խոշորացում՝ ոչ պակաս քան 6X, 10X, 16X, 25X, 40X | Total Magnification: not less than 6X, 10X, 16X, 25X, 40X | Общее увеличение: не менее чем 6X, 10X, 16X, 25X, 40X
|  | Աչքի մասերը (Окуляры)՝ ոչ պակաս քան 12,5X | Eyepieces: not less than 12,5X | Окуляры: не менее чем 12,5X
|  | Անկյունը աչքի մասերի միջև՝ ոչ պակաս քան 13° | Angle between Eyepieces: not less than 13° | Угол между окулярами: не менее чем 13 °
|  | Բիբի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 55մմ-75 մմ տիրույթում | Pupillary Adjustment: not less than in the range of 55mm-75mm | Регулировка зрачка: не менее чем в диапазоне 55мм-75мм
|  | Դիոպտրի կարգավորումը` ոչ պակաս, քան ± 5D | Diopter Adjustment: not less than ±5D | Диоптрийная регулировка: не менее чем ± 5D
|  | Տեսադաշտը` ոչ պակաս, քան 34 մմ (6X), 20 մմ (10X), 13 մմ (16X), 8 մմ (25X), 5 մմ (40X) | Field of View։ not less than 34mm(6X), 20mm(10X), 13mm(16X), 8mm(25X), 5mm(40X) | Поле зрения: не менее чем 34 мм (6X), 20 мм (10X), 13 мм (16X), 8 мм (25X), 5 мм (40X)
|  | Ճեղքված լուսավորություն | Slit Illumination | Щелевое освещение
|  | Ճեղքի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 0-14 մմ անընդմեջ միջակայքում (ճեղքը դառնում է շրջան 14 մմ-ից) | Slit Width: not less than in the range of 0-14mm continuous (slit becomes a circle at 14mm) | Ширина щели: не менее чем в диапазоне 0-14 мм непрерывно (щель становится круговой на 14 мм)
|  | Ճեղքվածքի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1-14 մմ շարունակական տիրույթում | Slit Length: not less than in the range of 1-14mm continuous | Длина щели: не менее чем 1-14 мм непрерывно
|  | Բացվածքի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան Φ14մմ, Φ10մմ, Φ5մմ, Φ3մմ, Φ2մմ, Φ1մմ, Φ0.2մմ | Aperture Diameters: not less than Φ14mm, Φ10mm, Φ5mm, Φ3mm, Φ2mm, Φ1mm, Φ0.2mm | Диаметр отверстия: не менее чем Φ14мм, Φ10мм, Φ5мм, Φ3мм, Φ2мм, Φ1мм, Φ0.2мм
|  | Ճեղքման անկյունը`ոչ պակաս քան 0°-180° | Slit Angle: not less than 0°-180° | Угол щели: не менее чем 0°-180°
|  | Ֆիլտրեր՝ ոչ պակաս քան ջերմային կլանիչ ֆիլտր, չեզոք ֆիլտր, առանց կարմրի ֆիլտր, կապույտ կոբալտ ֆիլտր | Filters: not less than Heat-absorbing Filter, ND filter, Red-free Filter, Cobalt Blue Filter | Фильтры: не менее чем теплопоглощающий фильтр, нейтральный фильтр, бескрасный фильтр, синий кобальтовый фильтр.
|  | Լամպի լուսավորությունը` ոչ պակաս, քան 50KLX | Lamp luminance: not less than 50KLX | Яркость лампы: не менее чем 50KLX
|  | Գործիքային բազա | Instrument Base | Инструментальная база
|  | Երկայնական շարժում՝ ոչ պակաս քան 100 մմ | Longitudinal Movement: not less than 100mm | Продольное перемещение: не менее чем 100 мм
|  | Կողային շարժում` ոչ պակաս քան 100 մմ | Lateral Movement: not less than 100mm | Боковое перемещение: не менее чем 100 мм
|  | Ուղղահայաց շարժում` ոչ պակաս քան 30 մմ | Vertical Movement: not less than 30mm | Вертикальное перемещение: не менее чем 30 мм
|  | Հիմքի ճշգրիտ շարժում՝ ոչ պակաս քան 15 մմ | Fine Base Movement: not less than 15mm | Точное движение базы: не менее чем 15 мм
|  | Կզակի հիմք | Chin-rest | Упор для подбородка
|  | Ուղղահայաց շարժում` ոչ պակաս քան 80 մմ | Vertical Movement: not less than 80mm | Вертикальное перемещение: не менее чем 80 мм
|  | Ամրագրում. LED | Fixation: LED | Крепление: LED
|  | Էլեկտրոսնուցում | Power Supply | Источник питания
|  | Լարում՝ 220-240 Վ | Voltage: 220-240 V | Напряжение: 220-240 В
|  | Հաճախականությունը` 50Hz / 60Hz | Frequency: 50Hz/60Hz | Частота: 50 Гц / 60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары
|  | Բոլոր անհրաժեշտ կցամասերի առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար | Similar to all the necessary accessories for the installation of the necessary systems | Наличие всей необходимой фурнитуры для установки необходимой системы
|  | Ֆիքսվող անիվներով շարժական սեղանիկի առկայություն սարքի տեղադրման համար նույն արտադրողից | Availability of movable table with fixed wheels for device installation from the same manufacturer | Наличие подвижного стола с фиксированными колесами для установки устройства того же производителя.
|  | Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ | Installation and testing work | Монтажные и испытательные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից | Staff training on site by a specialist | Обучение персонала на месте специалистом
|  | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Товар должен быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories և accessories needed for full operation | В комплект должны входить все необходимые аксессуары և аксессуары, необходимые для полноценной работы
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: