## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
| Ուրոֆլոումետր // Uroflowmeter // Урофлоуметр | Ուրոֆլոումետր | Uroflowmeter | Урофлоуметр
|  | Հիմնական չափագիտական բնութագրերը․ | Metrological Characteristics։ | Основные метрологические характеристики։
|  | Հոսքի անցուղի (Flow): | Flow Channel: | Канал потока (Flow):
|  | Չափման տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-ից 100 մլ/վ միջակայքում | Measurement Range: not less than in 0 to 100 ml/s range | Диапазон измерений: не менее чем в диапазоне от 0 до 100 мл/с
|  | Սխալանքը՝ ոչ ավելի քան ±1% | Accuracy: not more than ±1% | Погрешность: не более чем ±1%
|  | Թույլատրելիությունը՝ 1 մլ | Resolution: 1 ml | Разрешение: 1 мл
|  | Ծավալի անցուղի (Volume)․ | Volume Channel: | Канал объема (Volume):
|  | Չափման տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0–1500 մլ միջակայքում | Measurement Range: not less than in 0–1500 ml range | Диапазон измерений: не менее чем в диапазоне 0–1500 мл
|  | Սխալանքը՝ ±1% or ± 2 մլ (կախված միջակայքից) | Accuracy: ±1% or ± 2 ml (depending on the range) | Погрешность: ±1% или ± 2 мл (в зависимости от диапазона)
|  | Թույլատրելիությունը՝ 1 մլ | Resolution: 1 ml | Разрешение: 1 мл
|  | Նմուշառման հաճախությունը ոչ պակաս քան 10 Հց | The sampling frequency is at least 10 Hz | Частота дискретизации не менее чем 10 Гц
|  | Համակարգի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները․ | System Functional Capabilities։ | Функциональные возможности системы։
|  | Տվիչի (սենսորի) տեսակը․ | Sensor Type: | Тип датчика:
|  | Բարձր ճշգրտության կշռային տենզոտվիչ (weight-based) | High-precision weight-based strain gauge | Высокоточный весовой тензодатчик (weight-based)
|  | Ավտոմատացում․ | Automation: | Автоматизация:
|  | Ավտոմատ ձայնագրման սկսում միզարձակման դեպքում և ավտոմատ կանգ ավարտման դեպքում | Automatic start of recording at the beginning of urination and automatic stop at the end | Автоматический старт записи при начале мочеиспускания и автоматический стоп по завершении
|  | Ավտոմատ տրամաչափում (զրոյացում/բալանսավորում) յուրաքանչյուր հետազոտությունից առաջ | Automatic calibration (zeroing/balancing) before each study. | Автоматическая калибровка (обнуление/балансировка) перед каждым исследованием.
|  | Արտեֆակտների (խափանումների) ավտոմատ հայտնաբերում | Automatic artifact (interference) detection | Автоматическое обнаружение артефактов (помех)
|  | Տվյալների փոխանցում․ | Data Transmission: | Передача данных:
|  | Անլար կապ (Bluetooth կամ RF տեխնոլոգիա կամ Wi-Fi) տվիչի և կառավարող համակարգչի/տպիչի միջև՝ սարքավորման հարմար տեղակայման համար | Wireless communication (Bluetooth or RF technology or Wi-Fi) between the sensor and the control PC/printer for flexible equipment placement | Беспроводная связь (Bluetooth или RF-технология) между датчиком и управляющим ПК/принтером для удобства расположения оборудования
|  | Ծրագրային ապահովում և հաշվետվություն․ (ոչ պակաս քան) | Software and Reporting: (not less than) | Программное обеспечение и отчетность։ (не менее чем)
|  | Հաշվետվության պարամետրեր․ Հոսքի առավելագույն արագության հաշվարկ (Qmax), միջին արագության հաշվարկ (Qavg), արտազատված մեզի ծավալի, սպասման ժամանակի (hesitancy) և միզարձակման ընդհանուր ժամանակի հաշվարկ | Report Parameters: Calculation of maximum (Qmax), average flow rates (Qavg), voided volume, voiding time, hesitancy time, and generation of real-time graphs (). | Параметры анализа: Расчет максимальной скорости потока (Qmax), средней скорости (Qavg), объема мочеиспускания, времени ожидания и общего времени потока.
|  | Հոսք/ժամանակ և ծավալ/ժամանակ գրաֆիկների կառուցում իրական ժամանակում | Flow/time and volume/time | Графики: Построение кривых «Поток/Время» и «Объем/Время» в реальном времени.
|  | Տվյալների բազա․ Պացիենտների տվյալների բազայի վարում, արդյունքների պահպանում և նույն պացիենտի մի քանի հետազոտությունների համեմատման հնարավորություն | Database: Comprehensive patient database management, including result storage and the ability to compare multiple studies for the same patient | База данных: Возможность ведения базы данных пациентов, сохранения результатов и сравнения нескольких исследований одного пациента
|  | Վերլուծության ստանդարտներ․ Տվյալների վերլուծությունը պետք է համապատասխանի Միզապահության միջազգային միության (ICS) հանձնարարականներին | Analysis Standards: Data analysis must comply with the International Continence Society (ICS) recommendations. | Стандарты анализа: Анализ данных должен соответствовать рекомендациям Международного общества по удержанию мочи (ICS).
|  | Այլ պայմաններ․ | Other conditions։ | Другие условия։
|  | Թվային դիսփլեյի առկայություն | Digital display availability | Наличие цифрового дисплея
|  | Ներկառուցված ջերմային տպիչ կամ արտաքին տպիչին միանալու հնարավորություն՝ հաշվետվությունները A4 ձևաչափով տպելու համար | Built-in thermal printer or capability to connect to an external printer for A4 format report printing | Встроенный термопринтер или возможность подключения к внешнему принтеру для печати отчетов в формате А4
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание։ 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Էլեկտրական անվտանգությունը պետք է համապատասխանի IEC 60601-1 միջազգային ստանդարտին | Electrical safety should compliance with international standard IEC 60601-1 | Электробезопасность должна соответствовать международному стандарту IEC 60601-1
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Configuration and Accessories։ | Комплектация и принадлежности։
|  | Տվիչի համար բարձրությունը կարգավորվող կանգնակի առկայություն | Availability of a Height-adjustable stand for the sensor | Наличие регулируемая по высоте стойка для датчика
|  | Արական միզուկի (писсуар) առկայություն (կանգնած դիրքի համար) | Availability of a male urinal (for standing position) | Наличие мужского писсуара (для положения стоя)
|  | Ուրոդինամիկ աթոռի առկայություն (նստած դիրքի համար)՝ կանանց և երեխաների հետազոտության համար | Availability of a urodynamic chair (for a sitting position) for female and pediatric examinations. | Наличие уродинамического кресла (для положения сидя) для проведения исследований у женщин и детей
|  | Բազմակի օգտագործման ձագարի և աստիճանավորված չափիչ բաժակների առկայություն | Availability of a reusable funnel and graduated measuring cups (not less than 10 pcs.) | Наличие многоразовой воронки и градуированных мерных стаканчиков (не менее чем 10 шт.)
|  | Անհրաժեշտ խողովակների և մալուխների առկայություն | Availability of necessary pipes and cables | Наличие необходимых шлангов и кабелей
|  | Համակարգչի կամ նոութ-բուկի առկայություն | Availability of a computer or laptop | Наличие компьютера или ноутбука
|  | Սարքավորման ներկառուցված ջերմային տպիչի ոչ առկայության դեպքում A4 ձևաչափով անհատական տպիչի առկայություն | Availability of an individual A4 printer in the absence of a thermal printer built into the equipment | Наличие отдельного принтера формата А4 при отсутствии встроенного в оборудование термопринтера
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: